


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	1 dalis „AUTOREFRAKTROMETRAS”

	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Kaina 

	Autorefraktrometras
	1 vnt.
	14000,00 EUR su PVM

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos reikšmės

	1. 
	Paskirtis
	Akių refrakcijos ydų nustatymui
	

	2. 
	Matuojamos sferinės refrakcijos ribos
	Ne mažiau kaip -25D iki +22D
	

	3. 
	Matuojamos sferinės refrakcijos žingsnis
	0.12/0.25 D, pasirinktinai
	

	4. 
	Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos
	Ne mažiau kaip iki ±10D
	

	5. 
	Matuojamos cilindrinės refrakcijos žingsnis
	0.12/0.25 D, pasirinktinai
	

	6. 
	Matuojama ašis
	Ne mažiau kaip 00 - 1800
	

	7. 
	Matuojamas ragenos kreivumo spindulys
	Prietaisas turi gebėti matuoti ragenos kreivumo spindulį bent nuo 5 mm iki 10 mm arba platesniame intervale
	

	8. 
	Matuojamas ragenos kreivumo spindulio žingsnis
	Ne daugiau kaip 0,01 mm
	

	9. 
	Matuojamas ragenos refrakcinės galios riba
	Prietaisas turi gebėti matuoti ragenos refrakcinės galios ribą bent nuo  33,75D iki 67,50D arba platesniame intervale
	

	10. 
	Minimalus matuojamo vyzdžio diametras
	Ne daugiau kaip nuo 2.00 mm
	

	11. 
	Atstumo tarp vyzdžių matavimas
	Ne mažiau kaip iki 85mm
	

	12. 
	Atstumo tarp vyzdžių matavimo žingsnis
	Ne daugiau kaip 1 mm žingsnis
	

	13. 
	Galimybė matuoti ragenos diametrą
	Būtinas
	

	14. 
	Monitorius 
	Lietimu valdomas LCD  ar lygiavertis monitorius
	

	15. 
	Monitoriaus dydis
	Ne mažiau 7”
	

	16. 
	Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvyrimo  ir pasukimo kampą vertikaliai ir horizontaliai
	Būtina
	

	17. 
	Galimybė valdyti prietaisą, stovint pacientui už nugaros
	Pageidautina 
	

	18. 
	Automatizuotas valdymas naudojant tik ekraną
	Būtinas
	

	19. 
	Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant spausdintuvu
	Būtina
	

	20. 
	Matavimas režimai
	Automatinis (vieno mygtuko paspaudimu) ir/ar rankinis-automatinis
	

	21. 
	Automatinis akies suradimas
	Būtinas
	

	22. 
	Integruota rūko sistema
	Būtina
	

	23. 
	Rūko sistemos pasirinkimas
	Būtina
	

	24. 
	Pasmakrio laikiklio aukščio reguliavimas
	Būtinas
	

	25. 
	Rezultatų spausdinimas
	Integruoto ar laisvai pastatomo spausdintuvo pagalba
	

	26. 
	Rezultatų spausdinimas atlikus tyrimą
	Būtinas
	

	27. 
	Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą
	Pageidautina 
	

	28. 
	Duomenų perdavimo būdai arba lygoiaverčiai:
	USB; RS-232C; LAN arba Wifi
	

	29. 
	Maitinimas
	Elektros  tinklo
	

	30. 
	CE sertifikatas 
	Būtina
	

	31. 
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	32. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	

	33. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis;
3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. 
	






	2 dalis „ELEKTROCHIRURGIJOS ĮRENGINYS“

	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Kaina 

	Elektrochirurgijos įrenginys
	1 vnt.
	12000 EUR su PVM

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos reikšmės

	1.
	Elektrochirurgijos įrenginys su lizdais, skirtais prijungti įvairių standartų kabelių jungtis. Su  galimybe  prijungti  nervų testavimo moduli, skirtą nervo lokalizavimui
	

	2.
	Būtini pjovimo rėžimai:
	

	2.1.
	Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams
	

	2.2.
	Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas, skirtas pjovimui vandenyje ir riebaliniuose audiniuose.
	

	2.3.
	Bipoliarinis pjovimas su įtampos reguliavimu.
	

	3.
	Būtini koaguliavimo rėžimai:
	

	3.1.
	Monopoliarinis "forsuotas" (efektyvus) koaguliavimas
	

	3.2.
	Monopoliarinis "purškiantis" (bekontaktis) koaguliavimas
	

	3.3.
	Monopoliarinis "klasikinis" koaguliavimas, skirtas audinių sluoksnių disekcijai
	

	3.4.
	Monopoliarinis "minkštas" koaguliavimas, apsaugantis audinius nuo karbonizacijos
	

	3.5.
	Bipoliarinis "minkšto" koaguliavimo režimas, apsaugantis audinius nuo karbonizacijos
	

	4.
	Kiti parametrai:
	

	4.1.
	Galios nustatymas
	Reguliuojama išėjimo galia
	

	4.2.
	Ekranas informacijos pateikimui
	Ekranas su darbo parametrų atvaizdavimu
	

	4.3.
	Programos pjovimui bei koaguliacijai
	Būtina
	

	5.
	Priedai:
	

	5.1.
	Kojinis jungiklis monopoliarui (su pedalu/pedalais)
	1 vnt.
	

	5.2.
	[bookmark: _GoBack]Jungiamasis kabelis neutraliems elektrodams (daugkartinis)
	1 vnt.
	

	5.3.
	Neutralūs vienkartiniai elektrodai
	100 vnt.
	

	5.4.
	Monopolinė daugkartinė rankena su mygtukais
	10 vnt. su tinkančia jungtimi
	

	5.5.
	Bipolinis kabelis > 3 m
	Nemažiau kaip 6 vnt.
	

	5.6.
	Elektrodas
	10 vnt. su tinkančia jungtimi
	

	5.7.
	Bipoliniai elektrokoaguliaciniai pincetai Skirti smulkių audinių koaguliacijai Suderinami su siūlomu elektrochirurginiu įrenginiu
	>7 vnt.
	

	5.8.
	Monopoliniai adatiniai elektrodai skirti smulkioms procedūroms (pvz. dermatologinėms ar oftalmologinėms) Suderinami su siūlomu elektrochirurginiu įrenginiu
	>3 vnt.
	

	6.
	CE ženklinimas
	Būtina
	

	7.
	Garantija:
	>24 mėn.
	

	8.
	Vartotojo instrukcija
	Būtina
	

	9.
	Darbuotojų apmokymas
	Būtinas
	






	3 dalis „KOMPIUTERINIS PERIMETRAS”

	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Kaina 

	Kompiuterinis perimetras
	1 vnt.
	25000 EUR su PVM

	Eil. Nr.
	Techninis reikalavimas (TS)
	PASTABOS 

	1. 
	Paskirtis – regos lauko tyrimui (statinis perimetras)
	

	2. 
	Testai: 10-2, 24-2, 30-2 ir t.t.
	

	3. 
	Testavimo algoritmai arba lygiaverčiai: standartinis, greitas ir t.t.
	

	4. 
	Viršslenkstiniai (screening) testai centrinio ir periferinio regos lauko įvertinimui.
	

	5. 
	Statinis testavimas – būtinas.
	

	6. 
	Stimulo dydžiai pagal Goldmann (ne mažiau kaip III) arba lygiaverčiai
	

	7. 
	Stimulo spalva – balta ar lygiavertė; papildomi spalviniai stimulai gali būti siūlomi.
	

	8. 
	Paciento fiksacijos kontrolė, užtikrinanti tyrimo patikimumą (žvilgsnio sekimas, mirksėjimo sekimas)
	

	9. 
	Programinė analizė turi apimti: rezultatų palyginimą, progresijos vertinimą arba lygiaverčius analizės metodus
	

	10. 
	Duomenų saugojimas, eksportas ir integracija – būtina (pvz.: per USB, tinklą bei DICOM arba lygiaverčius sprendimus)
	

	11. 
	Komplekte turi būti kompiuterinė darbo vieta ir visa įrangos veikimui reikalinga programinė įranga.
	

	12. 
	Spausdinimas arba spausdintuvas komplekte
	

	13. 
	CE ženklinimas
	

	14. 
	Garantija ≥24 mėn.
	






	4 dalis „MIKROSKOPAS“

	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Kaina 

	Mikroskopas
	1 vnt.
	6000 EUR su PVM

	Eil. Nr.
	Specifiniai reikalavimai
	Techninės charakteristikos ir parametrai
	Pastabos 

	1. 
	Tubusas
	Trinokuliarinis ar lygiavertis tubusas: du išėjimai okuliarams ir vienas – kamerai.
	

	2. 
	Tubuso pasvirimo kampas
	Pasvirimo kampas <30°.
	

	3. 
	Okuliarų tarpvydzinis atstumas
	Reguliuojamas intervale ne siauresniame kaip 48 mm – 75 mm
	

	4. 
	Okuliarai
	Būtinas didinimas 10x
	

	5. 
	Šviesos srauto paskirstymas
	Būtinas: kamerai ir okuliarams
	

	6. 
	Regos laukas
	>22 mm
	

	7. 
	Apšvietimas
	Būtinas
	

	8. 
	Objektyvų revolveris
	>5 pozicijų
	

	9. 
	Kondensorius
	Pilnas Köhler tipo arba lygiavertis apšvietimas, ne žemesnės kaip Abbe klasės kondensorius, kondensoriaus skaitinė apertūra (N.A.) ne mažiau kaip 0.9/1,25
	

	10. 
	Mėginio stalelis
	Stalelio išmatavimai ne mažesni kaip 180 x 130 mm. X-Y eiga ne mažesnė kaip 75 x 50 mm
	

	11. 
	Objektyvai
	Komplekte su mikroskopu turi būti pateikti >5 objektyvai (pvz.: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x skirtas darbui su aliejumi), ne žemesnės kaip Plan Achromat (ar lygiavertės) klasės
	

	12. 
	Filtrai
	Komplekte turi būti >3 spalvų filtrų rinkinys (pvz.: mėlynas, žalias ir geltonas ir t.t.), skirtas naudoti su mikroskopo apšvietimo sistema
	

	13. 
	Apsauga nuo dulkių
	Privalo būti apsauginis gaubtas nuo dulkių – uždengti visą mikroskopą.
	

	14. 
	CE ženklinimas
	Būtinas 
	

	15. 
	Garantija
	>24 mėnesiai
	






	5 dalis „GINEKOLOGINIS MORCELIATORIUS”

	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Kaina 

	Ginekologinis morceliatorius 
	1 vnt.
	12000 EUR su PVM

	Eil. Nr.
	Techninis reikalavimas
	Reikalavimo reikšmė
	Pastabos

	1. 
	Prietaiso tipas
	Ginekologinis morceliatorius
	

	2. 
	Paskirtis
	Skirtas audinių smulkinimui laparoskopinių ginekologinių operacijų metu (histerektomija, miomektomija)
	

	3. 
	Sistema
	Kompaktiška, elektrinė morceliatoriaus sistema su valdymo bloku
	

	4. 
	Valdymas
	Intuityvus valdymas su valdymo pultu ir kojiniu pedalu
	

	5. 
	Greičio reguliavimas
	Tolydus sukimosi greičio reguliavimas ir iš anksto nustatytos programos
	

	6. 
	Sukimosi greitis
	≥ 800 aps./min.
	

	7. 
	Programos
	>3 iš anksto nustatytos darbo programos
	

	8. 
	Variklis
	Elektroninis (brushless ar lygiavertis) variklis, autoklavuojamas
	

	9. 
	Kabelio ilgis
	≥ 2,5 m
	

	10. 
	Instrumentų diametrai
	>12 mm
	

	11. 
	Pjovimo vamzdeliai
	Daugkartinio naudojimo pjovimo vamzdeliai (peiliukai)
	

	12. 
	Apsaugos sistema
	Integruota audinių pozicionavimo sistema, apsauganti nuo nekontroliuojamo audinių sukimosi
	

	13. 
	Komplektacija
	Komplektuojamas su visais reikalingais priedais saugiam darbui
	

	14. 
	Troakaras
	≥ 12 mm su apsauginiu vožtuvu 
	

	15. 
	Sandarinimo sistema
	Membraninės ir kitos sandarinimo tarpinės
	

	16. 
	Ergonomika
	Ergonomiška rankena su šilumos izoliacija
	

	17. 
	Sterilizacija
	Instrumentai turi būti tinkami sterilizacijai (autoklavavimui)
	

	18. 
	CE ženklinimas
	Būtina 
	

	19. 
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai
	

	20. 
	Mokymai
	Vartotojų apmokymas įskaičiuotas
	

	21. 
	Įdiegimas
	Pristatymas, instaliavimas ir paleidimas įtraukti į kainą
	







	6 dalis „ARTROSKOPINĖ SKYSČIŲ VALDYMO POMPA”

	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Kaina 

	Artroskopinė skysčių valdymo pompa
	1 vnt.
	7720,00 EUR SU PVM

	Pavadinimas
	Techniniai parametrai
	

	Tipas 
	Ratukinis ar lygiavertis
	

	Reguliuojamas įtekėjimas
	Būtina
	

	Savitestavimo sistema (angl. „self-test“) kiekvieno įjungimo metu
	Būtina
	

	Automatinis instrumentų atpažinimas optimizuotam srauto reguliavimui
	Būtina 
	

	Ekranas 
	Lietimui jautrus arba mygtukinis valdymas
	

	Slėgio reguliavimo ribos:
	Slėgio reguliavimo ribos  ne siauresnės nei 5–150 mmHg, reguliavimas kas 5 mmHg
	

	Skysčio padavimo srautas:
	≥ 1,5 l/min.
	

	Galimybė valdyti nuotoliniu būdu
	Būtina 
	

	CE ženklinimas
	Būtina 
	

	Garantija:
	>24 mėn.
	

	Komplekte:
	Vienkartinių žarnelių rinkinys irigacijai ≥ 20 vnt.
	

	Artroskopinė irigacinė sistema pompai
Kontroliuoja skysčių įtekėjimą ir slėgio palaikymą, atliekant artroskopines operacijas. Suderinta su siūloma pompa. Vienkartinės.
	300 vnt. (perkama pagal poreikį 24 mėnesius)
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        TECHNINĖ   SPECIFIKACIJA:  

1   dalis   „ AUTOREFRAKTROMETRAS ”  

Prekės pavadinimas  Kiekis mato vnt.  Kaina   

Autorefraktrometras  1   vnt.  14000,00   EUR   su   PVM  

Eil.   Nr.  Parametrai   (specifikacija)  Reikalaujamos   parametrų   reikšmės  Siūlomos   reikšmės  

1.    Paskirtis  Akių   refra kcijos   ydų   nustatymui   

2.    Matuojamos   sferinės   refrakcijos   ribos  Ne   mažiau   kaip   - 25D   iki   +22D   

3.    Matuojamos   sferinės   refrakcijos   žingsnis  0.12/0.25   D,   pasirinktinai   

4.    Matuojamos   cilindrinės   refrakcijos   ribos  Ne   mažiau   kaip   iki   ±10D   

5.    Matuojamos   cilindrinės   refrakcijos   žingsnis  0.12/0.25   D,   pasirinktinai   

6.    Matuojama   ašis  Ne   mažiau   kaip   0 0   -   180 0   

7.    Matuojamas   ragenos   kreivumo   spindulys  Prietaisas   turi   gebėti   matuoti   ragenos   kreivumo   spindulį   bent   nuo   5   mm   iki   10   mm   arba   platesniame   intervale   

8.    Matuojamas   r agenos   kreivumo   spindulio   žingsnis  Ne   daugiau   kaip   0,01   mm   

9.    Matuojamas   ragenos   refrakcinės   galios   riba  Prietaisas   turi   gebėti   matuoti   ragenos   refrakcinės   galios   ribą   bent   nuo    33,75D   iki   67,50D   arba   platesniame   intervale   

10.    Minimalus   matuojamo   vyzdžio   di ametras  Ne   daugiau   kaip   nuo   2.00   mm   

11.    Atstumo   tarp   vyzdžių   matavimas  Ne   mažiau   kaip   iki   85mm   

12.    Atstumo   tarp   vyzdžių   matavimo   žingsnis  Ne   daugiau   kaip   1   mm   žingsnis   

13.    Galimybė   matuoti   ragenos   diametrą  Būtinas   

14.    Monitorius    Lietimu   valdomas   LCD    ar   lygia vertis   monitorius   

15.    Monitoriaus   dydis  Ne   mažiau   7”   

16.    Galimybė   reguliuoti   monitoriaus   pasvyrimo    ir   pasukimo   kampą   vertikaliai   ir   horizontaliai  Būtina   

17.    Galimybė   valdyti   prietaisą,   stovint   pacientui   už   nugaros  Pageidautina     

18.    Automatizuotas   valdymas   nau dojant   tik   ekraną  Būtinas   

19.    Visų   matavimų   rezultatų   duomenų   peržiūra   monitoriuje,   nespausdinant   spausdintuvu  Būtina   

