## Intensyvios terapijos priemonės
Intensyvios terapijos priemonių pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis 1 m. | Reikalavimai priemonei | Vnt. kaina be PVM | PVM dydis proc. | Vnt. kaina su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Prekės gamintojas ir modelis bei nuoroda į pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapio numerį, kur aprašyta siūlomos prekės techninė specifikacija
1 | Anesteziologinės kaukės vienkartinės | Vnt. | 500 | Bekvapės kaukės be PVC. Neturi pripučiamos pagalvėlės. Patogiam kaukės uždėjimui ir laikymui – nykščio vietoje grublėtas paviršius. Spalvinis kodavimas - pagal dydžius nuspalvinta su paciento veidu kontaktuojantis kaukės paviršius. Vienkartinės. Dydžiai 4, 5. Supakuota po 1 vnt.
Galutinė 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
2 | Kvėpavimo sistemų priemonės suaugusiems
2.1 | Orofaringiniai vamzdeliai N2, N3 | Vnt. | 60 | Vienkartiniai. Turi CE ženklinimą. Sudėtyje nėra latekso. Kliniškai švarūs. Skaidrūs. Su praplatinta anga. Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. Supakuota po 1 vnt. Dydžiai: 80 mm ±2 mm, ilgis; 90mm ±2 mm ilgis; 100mm ±2 mm ilgis.
2.2 | Apsauginis dangtelis | Vnt. | 60 | Vienkartinis. Kliniškai švarus. Turi CE ženklinimą. Sudėtyje nėra latekso. Skirtas apsaugoti kvėpavimo sistemą. Konusinė jungtis 22F. Įpakuota po 1 vnt.
2.3 | Deguonies vamzdelis | Vnt. | 30 | Vienkartinis. Kliniškai švarus. Sudėtyje nėra latekso. Ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu.Vamzdelio galai su kūginės formos elastiniais konektoriais abiejuose galuose. Ilgis 4 metrai ±10 cm.
2.4 | Liubrikanto paketėliai | Vnt. | 300 | Paketėlyje yra 5 g. Vandenyje tirpaus gelinio lubrikanto, skirto oro takams naudojamų priemonių sutepimui. Pakuotėje yra ne mažiau kaip 150 vnt. (pvz.: endotrahėjiniams vamzdeliams).
2.5 | Pravedėjai intubaciniams vamzdeliams - stiletai | Vnt. | 6 | Sterilūs. Vienkartiniai. Turi CE ženklinimą. Pagaminti iš lankstaus nerūdijančio metalo, užlietu plastiku. Lenkimas formuojamas ranka. Tinka standartiniams endotrachėjiniams vamzdeliams. Supakuoti po 1 vnt. Dydis: 14 FR 340 mm ± 5 mm ilgis, 4,7 mm ±0,2 mm diametras; 10 FR 340 mm ±5 mm ilgis, 3,3mm ±0,2 mm diametras, 6FR 275 mm ±5 mm ilgis, 2.0 mm ±0,2 mm diamteras.
2.6 | CO2 Monitoringo linijos | Vnt. | 60 | Vienkartinės. Kliniškai švarios.Turi CE ženklinimą.Skirtos CO2 monitoringui.Abiem užsukamomis vyriškos formos luer jungtimis. Ilgis 1,8 m ±10 cm. Įpakuota po 1 vnt.
2.7 | Kompaktinė kvėpavimo sistema | Vnt. | 150 | Vienkartinė, kliniškai švari.Turi CE ženklinimą.Sudėtyje nėra latekso.Lengvai fiksuojama norimoje padėtyje.Rinkinį sudaro: 2 vamzdžiai sujungti Yformos sujungėju,alkūninė jungtis su Luer Lock anga fiksuota dangteliu (atidengus dangtelį jis lieka pritvirtintas prie Luer angos korpuso), papildoma 1.5m±10 cm. atšaka,2.0 l ±10 ml. kvėpavimo maišas,apsauginis dangtelis paciento pusėje, papildoma jungtis 22M/22M. Y jungtis be papildomų angų. Su apsauginiu sistemos dangteliu paciento pusėje. Sistemos ilgis 3m±10 cm (ištempus) ir iki 0.7m±5 cm suspaudus. Supakuota po 1 komplektą.
2.8 | Vienkartinė laringinė kaukė | Vnt. | 30 | Sterili. Vienkartinė. Silikoninė.Distalinės dalies forma yra klasikinė Braino. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vamzdelis, skirtas distaliniai daliai išpūsti yra integruotas į laringinės kaukės vamzdelio sienelę. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Supakuota po 1 vnt. Dydžiai: 2 ir 3.
2.9 | Ambu maišai suaugusiems | Vnt. | 12 | Vienkartinė kvėpavimo sistema (ambu) suaugusiems- be latekso, kliniškai švari. Maišo tūris 1500 ml±10 ml. Su suaugusiųjų kauke Nr. 5 ir deguonies vamzdeliu 2 m±5 cm. Rezervinis maišas 1500 ml±10 ml.
2.10 | Kvėpavimo filtrai | Vnt. | 400 | Suaugusiems, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi. Kliniškai švarūs.Vienkartiniai.Sudėtyje nėra latekso. Turi CE ženklinimą. Luer Loc tipo jungtis CO2 monitoravimui. Monitoringo anga su nenuimamu fiksuotu dangteliu. Turi antibakterinių savybių. Tūris – 60ml±5 ml, pasipriešinimas ne daugiau 0.8cm. H2O esant 30L/min srautui, drėgmės grąžinimas ne mažiau 30,6mg H2O/l, minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris >200 ml. Efektyvumas filtruojant >99.99% (pateikti nepriklausomos testavimo laboratorijos protokolus). Testuoti 24val. Supakuoti po 1vnt.
2.11 | Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžete | Vnt. | 250 | Sterilūs. Vienkartiniai. CE ženklinimas. Sudėtyje nėra latekso .Skirte oralinei ir nazalinei intubacijai. Neprilydytas konektorius. Vamzdelis turi 2 linijas intubavimo gyliui kontroliuoti. Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas vamzdelio dydis. Pagaminti iš permatomos medžiagos, elastingi. Vamzdelio mova apvali pailga,žemo slėgio ir mažo diametro. Dydžažiai: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5. Supakuoti po 1 vnt. Kiekvienoje dėžutėje instrukcija lietuvių kalba.
2.12 | I-GEL vienkartinis viršgerklinis vamzdelis N 3-4 | Vnt. | 150 | Sterilus.Vienkartinis.Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero. Be išpučiamos manžetės. Minkštas, permatomas. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio. Turi dirbtinį antgerklį ir apsauginę briauną. Integruotas sukandimo blokatorius. Dydžiai: 3, 4. Supakuota po 1 vnt.
2.13 | Kaukė deguonies su integruotu nosies fiksatoriumi ir deguonies vamzdeliu | Vnt. | 1000 | Skaidri, be PVC, pagaminta iš dviejų medžiagų: korpusas iš standaus plastiko, o su paciento veidu kontaktuojantis pavišius iš itin minkštos medžiagos. Deguonies vamzdelis ne mažiau 2,10 m ± 5 cm, ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose.
Viso 2 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
3 | Naujagimių intensyvios slaugos priemonės
3.1 | Maišelis hipotermiškam naujagimiui | Vnt. | 6 | Vienkartinis, sterilus; Pagamintas iš dvigubo sluoksnio polietileno; Skaidrios, tylios, minkštos medžiagos, atitrinkčios ISO 10993-1 standartus; Sulaiko skleidžiamos šilumos praradimą bei garavimą; Užsegamas hermetiškai su Velcro užsegimu centrinėje dalyje; Su kapišonu, kurį galima užsegti reguliuojamu dirželiu pagal galvos apimtį; Dydžiai pasirinktinai: Dydis skirtas naujagimiui nuo 1kg iki 2,5kg, ilgis 44cm x 38cm ±1cm; Dydis skirtas naujagimiui > 2,5kg, ilgis 50cm x 38cm ±1cm
3.2 | Akiniai fototerapiniai | Vnt. | 300 | Dydžiai: mažas ir didelis. Medžiaginiai su paralonu ir Velcro® užsegimais. Prie naujagimio galvutės pritvirtinami hidrokoloidiniais laikikliais. Ilgai ir tvirtai laikosi. Lengvai nuimami. Repoziciniai – išlieka lipnūs daugiau nei vieną kartą. Akinių speciali forma idealiai priglunda prie veido.
3.3 | Maitinimo zondai naujagimiams | Vnt. | 150 | Pagamintas iš PVC be DEHP. Dydžiai: 6F; 7F. 8F; 9F; 10F; 12F. Ilgis 40-50 cm. Centimetrinė graduotė nuo 5 iki 25 cm. Su rentgeno-kontrastine linija. Su dviem šoninėm angom ir viena distaline. Luerinis antgalis su kamšteliu. Spalvinis kodavimas pagal dydį. Gali būti naudojamas ≥ 5 dienos.
3.4 | Maitinimo zondų fiksavimo priemonė | Vnt. | 40 | Neaustinis audinys su hidrokoloidine. Forma pritaikyta pagal naujagimio viršutinę lūpą ir skruostą; Sudėtyje neturi latekso ir DEHP; Gali būti laikomas ≥ 5 dienas. Galimybė pasiinkti fiksavimo priemonę paga poreikį: kai naujagimis zonduojamas per buną, kai naujagimis zonduojamas per nosį.
Viso 3 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
4 | Priemonės naujagimių kvėpavimo funkcijos palaikymui
4.1 | Orofaringiniai vamzdeliai naujagimiams | Vnt. | 6 | Vienkartiniai; Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso; Skaidrūs. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų. Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.). Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. Dydis 00(5), ilgis 50mm ± 5 mm, Dydis 0(5.5), ilgis 55mm ± 5 mm, Dydis 1(6.5), ilgis65mm ± 5 mm.
4.2 | Kvėpavimo filtrai be šilumos ir drėgmės reguliatoriaus | Vnt. | 30 | Tūris – 60ml ± 5 ml; pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0,9 cm H2O (esant 30 l/min); minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 200ml. Efektyvumas filtruojant >99.99% (pateikti nepriklausomos testavimo laboratorijos protokolus). Testuoti 24 val.
4.3 | Kvėpavimo sistema naujagimiams prie DPV su deguonies drėkinimo indu | Vnt. | 17 | Kliniškai švari; Vienkartinė; Turi CE ženkilinimą; Gaminio sudėtyje nėra latekso, 1.70m ± 5 cm, kvėpavimo sistemą sudaro: gofruotas 15mm ± 1 mm diametro vamzdelis – ilgis 1.20 m ± 5 cm; 5 mm ID8mm OD vamzdelis – 0.5m ± 2 cm; drėgmės rinktuvas su savaime užsidarančiu dangteliu – 1 vnt.; papildoma 0.4m ± 2 cm ilgio atšaka (22F ir elastine 9-11 mm) – 1 vnt.; Jungtys: aparato pusėje 22F paciento pusėje 5 mm ID /8 mm OD; Į komplektą įeina automatiškai prispildantis deguonies drėkinimo indas. Pritaikytas DPV aparatui SLE 2000, naujagimiams. Pritaikytas DPV aparatui AVEA atba Hamilton C2
4.4 | Silikoninės kaukės naujagimiams | Vnt. | 12 | Pagamintos iš silikono, skaidrios, daugkartinio naudojimo, apvalios, pajungimas 15M, Dydid 2, 3, 4
4.5 | Kvėpavimo kontūrai naujagimiams prie CPAP sistemos | Vnt. | 60 | Kliniškai švari; Vienkartinė; Turi CE ženklinimą; kvėpavimo sistemą sudaro: gofruotas 15mm ± 1mm diametro vamzdelis – ilgis 1.20 m ± 5 cm; 5mm ID /8mm OD vamzdelis – ilgis 0.5m ± 2 cm; drėgmės rinktuvas su savaime uzsidaranciu dangteliu - 1vnt.; papildoma 0.4m ± 2 cm ilgio, 15mm ± 1 mm diametro gogruoto vamzdelio atšaka (jungtys 22F ir elastinė 9-11mm) – 1vnt.;Visos jungtys kūginės: aparato pusėje - 22F; paciento pusėje - 5mm ID /8mm OD; Į komplektą įeina automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas su dviem plūdėmis
Viso 4 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
5 | Priemonės CPAP ir deguonės terapijai naujagimiams
5.1 | Didelės tekmės nosies kaniulės deguonies terapijai naujagimiams neonatal | Vnt. | 17 | Neinvazinė priemonė; Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui; Kaniulių sudedamosios dalys: -kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero su drugelio formos hidrokoloidiniais fiksatoriais; -prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS), kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno; -konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį, su spalviniu kodavimu pagal dydį; Kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Kaniulės svoris ≤ 7,1g; Maksimalus tėkmės greitis 0,5 - 9 l/min; Naudojamos vienam pacientui ≥7 dienas; Techniškai suderintos su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850 ir didelės tekmės kontūru.
5.2 | Aukštos tekmės kaniulių fiksavimo plokštelė | Vnt. | 30 | Plokštelė ovalo formos; Hidrokoloidinė; Sudėtyje nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP; Viena plokštelės pusė lipdoma prie naujagimio veido, kita pusė padengta smulkiais kibiais dantukais; Nr.1 - Dydis ir forma tinkanti fiksuoti naujagimiams, sveriantiems nuo 0,5 kg iki 4 kg,, kurios techniškai suderintos su aukštos tėkmės kaniulėmis XS ir S dydžiais Nr.2 - Dydis ir forma tinkanti fiksuoti naujagimiams, sveriantiems nuo 0,5 kg iki 25 kg, kurios techniškai suderintos su didelės tėkmės kaniulėmis M dydžio
5.3 | Didelės tekmės kaniulių kvėpavimo kontūro rinkinys | Vnt. | 17 | Skirtas aukštos tekmės nosies kaniulėms;Kontūras vienos atšakos su dviguba sienele;Pagamintas iš didelio tankio polietileno;Kontūro ilgis 175cm± 5 cm; Kaitinamas vidiniu dvigubu spiraliniu laidu (tefloninis –PTFE); Kontūro sudėtyje nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP; Maksimalus tekmės greitis 0,5 – 25 l/min; Rinkinyje: -slėgio kolektorius iki 40cm H2O, pagamintas iš polipropileno; -vandens rezervuaras su automatiniu vandens paėmimu, su apsaugine plūde; Rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥7 dienas; Techniškai suderintass su Fisher&Paykel drėkintuvu MR850.
5.4 | Nosies kaniulės deguonies ir CPAP terapijai RAM tipo | Vnt. | 30 | Kaniulės minkštos, lenktos; Žiedas, jungiantis du vamzdelius norimoje padėtyje yra su spalviniu kodavimu identifikuoti dydį. Komplekte turi būti jungtys: standartinė 15mm ir siaura (3-4mm) deguonies vamzdeliui prijungti. Be latekso, be ftalatų, be DEHP, be BPA. Dydžiai pasirinktinai: Dydis Nr.1: Nosies kaniulių pertvaros plotas: 4,25 mm± 0,2 mm Nosies kaniulių išorinis skersmuo: 3 mm± 0,2 mm Dydis Nr.2: Nosies kaniulių pertvaros plotas: 4,75 mm± 0,2 mm Nosies kaniulių išorinis skersmuo: 3,5 mm± 0,2 mm Dydis Nr.3: Nosies kaniulių pertvaros plotas: 5 mm± 0,2 mm Nosies kaniulių išorinis skersmuo: 4 mm± 0,2 mm
5.5. | Kontūras deguonies ir CPAP terapijai prie RAM kaniulių | Vnt. | 30 | Kontūras naujagimiui >4 L/min vienos atšakos su kaitinimo dvigubu spiraliniu laidu; Naudojami CPAP terapijai, deguonies terapijai per kaukę ir nosies kaniules; Laikymasis kontūre 0,9 ± 0,24 mL/ cmH2O; Suspaudžiamas tūris 550 ± 0,50ml; Pasipriešinimas srautui 0,09 ±0,04 cmH2O esant 2,5 l/min; Kontūro vid.diametras 12-13mm, išor.diametras 13-14mm; Šildomos kontūro atšakos ilgis 110cm± 5 cm; Nešildomas prailginimo vamzdelis 30-35cm; Prailginimo vamzdelio su anga dujų pajungimui ilgis 65-70cm, jungtys abiejuose galuose - vid.diametras 22mm± 1 mm; Jungtis, jungiamos prie paciento priemonės (vamzdelio, kaniulės, kaukės) turi suktis aplink savo ašį; Kūgio formos jungtys pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno ir atitinkančios ISO 5356; Kontūro jungtys su pacientu pagamintos be PVC (polivinilchlorido), be latekso; Komplektuojami priedai: -vandens rezervuaras, slėgio žarnelė, papildomos jungtys; Gali būti naudojami pacientui ≥ 7 dienos; Turi atitikti reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo su Fisher & Paykel drėkintuvais –šildytuvais serijos MR810 ir MR850 (pateikti atitikimo deklaraciją)
5.6. | Smakro fiksatorius CPAP terapijai | vnt. | 35 | Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos; Susideda iš vienos dalies, kuri susegama pakaušio srityje Velkro užsegimu; Appjuosiamas aplink galvą; Speciali forma su iškirpimais, atitinkančiais naujagimio veido anatomiją, idealiai priglunda ir fiksuoja smakrą, kad burna būtų užverta; Be latekso, be DEHP; Galimi dydžiai: Labai mažas (nano) - laikiklio ilgis 22-27 cm; Mikro - laikiklio ilgis 28-35 cm; Vidutinis - laikiklio ilgis 33-42 cm; Didelis - laikiklio ilgis 36-46 cm.
Viso 5 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
6 | Bambos kateteriai | Vnt. | 25 | Dydis 3,5Fr; 4Fr; 5Fr. Ilgis 40cm± 2 cm; Centimetrinis žymėjimas nuo 5 iki 25 cm kas 1cm; Pagamintas iš PVC be DEHP; Skaidrus; Rentgenokontrastinis; Lankstus; Termolabilus; Naudojamas arterijos ir/arba venos kateterizavimui; Su dviem šoninėm angom; Su atviru užapvalintu distaliniu galiuku; Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje.
Galutinė 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
7 | Pakaitinio kraujo perpylimo rinkiniai umbilikaliniai (naujagimiams) | Vnt. | 2 | Sudaro keturių šakų kranelio vienas kateteris kraujo atrinkimui. Vienas kateteris 5Fr ( PVC- XRO); 1 kateteris 7 Fr ( PVC-XRO). 2X20 ml švirkštai 1 15x 0,5 mm(25G) adata.Graduotas plastikinis indas. 1 sistema transfuzijai.Viena spaudimo matavimo liniuotė. Viena tvarsliava, užklotas sterilus, pirštinės nesterilios.
Galutinė 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
8 | Pneumotorakso rinkinys naujagimiui | vnt. | 6 | Infant Glass Bottle Chest Drainage System 90ml± 5 ml. Vienkartinė, sterilį. Skirtas krūtinės ląstos drenavimui. Su sujungiamais vamzdeliais ir sandariu kamšteliu.Skaidraus grūdinto stiklo. Buteliuko talpa 90ml± 5 ml. Žymenys ant išorės, skirti turinio kiekiui įvertinti. Gradacija kas 1 mm. Sterilus įpokavimas po 1 vnt.
Galutinė 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
9 | Kateteris pleuros drenažui (naujagimiams) | Vnt. | 2 | Dydžiai: 8F, 10F. Ilgis - 8 cm± 0,5 cm. Pagamintas iš PVC. Termolabilus. Rentgenokontrastinis, permatomas, graduotas kas 1 lateralinė ir distalinė angos, proksimalinis galas female Luer-Lock tipo.
Galutinė 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
10 | Dirbtinė ventiliacijos sistema (ranka) naujagimiams | Vnt. | 6 | Vienkartinė. Rezervinis maišas su rankenėle. Komplekte 3 m deguonies vamzdelis ir skaidri permatoma kaukė. Be PVC N 1. Rezervinio maišo tūris 280 ml± 5 ml. Paciento jungtis sukasi 360 o kampu, su slėgio mažinimo vožtuvu (atsidaro esant 40 cm H 20). Papildomas rezervinis maišas. Supakuota į kliniškai švarią, permatomą pakuotę su rankenėlėmis. Paruoštas naudojimui.
Galutinė 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
11 | Endotrahejiniai vamzdeliai naujagimiams
11.1 | Endotrahejiniai vamzdeliai be balionėlio naujagimiams | Vnt. | 60 | Endotrahejiniai vamzdeliai be balionėlio. Aukštos kokybės. Pagaminti iš PVC be DEHP, su rentgenokontrastine linija. Burna/ nosis intubacija. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. Dydžiai 2,0,-3,5 mm sužymėti kas 0,5 cm.
11.2 | Stiletas endotrahėjiniam vamzdeliui,naujagimiams | Vnt. | 6 | Autoklavuojamas 134C. S dydis-diametras 2,2 mm± 0,1 mm, 34 cm ± 2 cm ilgio, tinka 2,5-3,5 mm.diametro vamzdeliams. M dydis-diametras 2,9mm± 0,2 mm, 38 cm ± 2 cm ilgio, tinka 4-6,5 mm diametro vamzdeliams.
11.3 | Endotrachėjinių vamzdelių fiksatoriai naujagimiams | Vnt. | 30 | Su hidrokoloidinėmis pokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų lūpų linijoje; Patogus priėjimas prie burnos ir nosies; Sumažina ekstubacijos riziką; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui; Hipoalerginis, be latekso, be DEHP, be ftalatų, be BPA; Nuimant nelieka ant odos.
Viso 11 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
12 | AKS manžetė naujagimiams vienos jungties | Vnt. | 6 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su vienu vamzdeliu 3-4 dydis – manžetės plotis 4cm± 0,5 cm
Galutinė 12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
13 | AKS manžetė naujagimiams dviejų jungčių | Vnt. | 6 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su dviem vamzdeliais su Luer jungtimi Bayonet tipo; 3-4 dydis
Galutinė 13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
14 | Mekonijaus atsiurbėjas | Vnt. | 60 | Plastikinis, peršviečiamas, su piršto kontrole. Geltonos spalvos– greitai identifikacijai; Antgalio jungtis su intubaciniu vamzdeliu 15mm± 0,5 mm (vid.diam.); Viso atsiurbėjo ilgis 80-85 mm; Su piršto kontrolės anga 10mm± 0,5 mm. Be latekso, be DEHP. Galima atsiurbti viena ranka; Galimas pertraukiamas siurbimas.
Galutinė 14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
15 | Atsiurbimo kateteriai naujagimiams
15.1 | Atsiurbimo kateteriai su piršto kontrole naujagimiams | Vnt. | 220 | Galimi pagal poreikį dydžiai: 4Fr, 5Fr, 6Fr, 8Fr, 10Fr, ilgis 30cm ±2cm; Vamzdelis ir konektorius yra permatomi su rentgeno kontrastine linija; Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. Su integruotu kamštuku. Pagaminti iš PVC be DEHP, be latekso. Su dviem šoninėm angom ir viena distaline anga; Centimetrinė gradacija kas 1cm nuo 5cm iki 20cm.
15.2 | Atsiurbimo kateteriai greitam siurbimui | Vnt. | 40 | Burnos ir nosies atsiurbėjas atsiurbti tirštą, didelį kiekį sekreto (naujagimiui atpylus, esant slogai). Minkštas, lankstus, anatomiškai lenktas, užapvalintas antgalis. Asiurbėjo ilgis 10-15cm, galiuko diametras 2-3mm. Su piršto kontrolės anga 5mm. Be latekso, be DEHP.
Viso 15 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
Pastaba. | Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjai privalės neatlygintinai pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius, adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.