Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Fotobioreaktoriaus sistema

Pirkimas  apima pilnai sukomplektuotos laboratorinio fotobioreaktoriaus sistemos su integruotomis stebėsenos bei kontrolės funkcijomis įsigijimą. Įranga bus naudojama mikrodumblių, melsvabakterių ar kitų fotosintetinančių mikroorganizmų kultūrų auginimui kontroliuojamomis sąlygomis bei eksperimentiniams tyrimams vykdyti. Įrenginys turi būti pristatytas pilnos komplektacijos, su visais priedais, valdymo kompiuteriu ir programine įranga, reikalingais momentiniam jo eksploatavimui pilna apimtimi. Siekiant užtikrinti sistemos vientisumą, sisteminį suderinamumą, pirkimas vykdomas viena apimtimi.

Bendrieji reikalavimai: Siūloma fotobioreaktoriaus sistema turi būti nauja, nenaudota, atitinkanti arba viršijanti techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus bei funkcionalumą. Visi komponentai turi būti tarpusavyje suderinti, vieningai valdomi, o pati sistema savo gabaritais privalo tilpti ant 150 x 70 cm dydžio laboratorinio stalo. Sistema turi būti sertifikuota Europos sąjungoje, pažymėta CE ženklu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar gamintojo deklaracijas arba nuorodas į viešai prieinamą tinklalapį, kuriame galima vienareikšmiškai patikrinti siūlomos prekės atitiktį iškeltiems reikalavimams.

| Pirkimo objektas Laboratorinio fotobioreaktoriaus sistema (1 vnt.). | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS SISTEMOS GAMINTOJĄ, MODELĮ (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | ## Reikalavimo pavadinimas | ## Reikalavimai | Siūlomų prekių techniniai Parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią savo siūlomos prekės reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus ( „-„ pažymėtų parametrų pagrįsti dokumentais nereikia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |
| - Sistemos komplektacija |  |  |  |  |
| 1.1. | Valdiklis | 1 vnt. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.2. | Išorinio apšvietimo LED panelės | Ne mažiau 2 vnt. (jei siūlomos išorinės) | Nurodyti siūlomą kiekį (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.3. | Kultyvavimo indas | 1 vnt. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.4. | Valdymo kompiuteris arba planšetė | 1 vnt. | Nurodyti siūlomą įrenginį (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.5. | Temperatūros kontrolės įrenginys | 1 vnt. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| - Stebėsenos ir kontrolės jutikliai |  |  |  |  |
| 2.1. | Temperatūros jutiklis | Matavimo ribos ne siauresnės nei 0-100 °C; kontrolės tikslumas ne daugiau ±0,2 °C. | Nurodyti ribas ir tikslumą (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.2. | pH jutiklis | Matavimo ribos ne mažiau 3-14; kontrolės tikslumas ne daugiau ±0,1 | Nurodyti ribas ir tikslumą (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.3. | Ištirpusio deguonies (DO) jutiklis | Matavimo ribos ne mažiau 0-200%; kontrolės tikslumas ne daugiau ±0,3% | Nurodyti ribas ir tikslumą (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.4. | Indo užpildymo lygio matavimas sensoriais ir duomenų registravimas |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.5. | ## Temperatūros valdymas paremtas PID kontrole, užtikrinančia automatinį temperatūros palaikymą. |  | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| - Funkciniai parametrai ir reguliavimas |  |  |  |  |
| 3.1. | Darbo režimai | ## Ne mažiau kaip šie darbo režimai: laikmačio, nuolatinis arba programuojamas | Nurodyti darbo režimus (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.2. | Dujų srauto reguliatoriai | ## Integruoti, ne mažiau kaip 4 dujoms. Tiksliai, individualiai reguliuojamas srautas ne siauresniame nei 0,01-2 L/min intervale | Nurodyti dujų skaičių ir reguliavimo intervalą (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.3. | Dozavimo siurbliai | ## Ne mažiau 4 integruotų peristaltinių arba lygiaverčių siurbliukų, skysčių dozavimui su galimybe kontroliuoti kiekvieno srautą (ne siauresnėse nei 0,5-250 ml/min ribose) ir jo kryptį | Nurodyti siurblių skaičių ir srauto ribas (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.4. | Maišymo greitis ir režimai | ## Diapazonas ne siauresnis kaip 1–2000 sūk./min. Ne mažiau keturių maišymo režimų (rankinis, profilio, kaskadinis pO₂, kintamos krypties bei intensyvumo) | Nurodyti greičio diapazoną ir režimus (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.5. | Automatinis atstatymas | ## Turi turėti automatinį „auto restart“ atstatymą po elektros dingimo | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.6. | Sąsajos ir jungtys | ## Eternetas, Wifi, USB, RS232 | Nurodyti turimas jungtis (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| - Valdymas ir atmintis |  |  |  |  |
| 4.1. | Valdymo būdas | ## Programinis per integruotą liečiamą ekraną, nešiojamą ar planšetinį kompiuterį, pastarųjų dviejų variantų atveju, į komplektaciją turi būti įtraukas nešiojamas kompiuteris arba planšetė su valdymo programa | Nurodyti valdymo sprendimą (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 4.2. | Duomenų saugykla | ## Ne mažiau kaip 32 GB atminties | Nurodyti siūlomą atmintį (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 4.3. | Vizualizacija | ## Duomenys pateikiami realiu laiku, su galimybe juos vizualizuoti | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| - Apšvietimas |  |  |  |  |
| 5.1. | Šviesos šaltinis | ## Baltos šviesos, reguliuojamo intensyvumo (0-100%) srauto LED apšvietimas, su šviesos srauto spektru, tinkamu fotosintetinantiems mikrodumbliams | Aprašyti siūlomą apšvietimą ir jo reguliavimą (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 5.2. | Tolygumo užtikrinimas | ## Ne mažiau 2 vnt. išorinių panelių, statomų aplink kultyvavimo indą, arba vidinė, kultyvavimo inde montuojama lempa. Jei Tiekėjas siūlo kitokį kultyvavimo indo apšvietimo sprendimą, jis turi užtikrinti tolygų viso indo tūrio apšvietimą. | Aprašyti konstrukcinį sprendimą (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| - Kultyvavimo indas |  |  |  |  |
| 6.1. | Indo tipas ir medžiaga | ## Dvigubos sienelės, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas, pagamintas iš borosilikatinio stiklo | Aprašyti siūlomo indo tipą ir medžiagą (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 6.2. | Indo tūris | Nominalus darbinis tūris 10 ± 0,5 L; mažiausias darbinis tūris ne daugiau 2,0 L | Nurodyti nominalų ir minimalų tūrį (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 6.3. | Dangtis ir jungtys | Dangčio medžiaga nerūdijantysis plienas (arba lygiavertis), su būtinomis jungtimis (pH, pO₂/DO, temperatūros, kondensatoriaus, aušinimo piršto, inokuliacijos, maitinimo, purkštuvo, dujų ir skysčių žarnelėms, biomasės nuėmimo vamzdeliui) | Nurodyti dangčio medžiagą ir patvirtinti jungčių buvimą (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 6.4. | Maišytuvas | Centrifuginio tipo, nerūdijančio plieno (ne žemesnės klasės nei AISI 316L arba lygiavertis) | Nurodyti tipą ir plieno klasę (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 6.5. | Kondensatorius, purkštuvas ir filtrai | Vertikalaus tipo kondensatorius (mažiausia temperatūra su vandeniniu aušinimu ne aukštesnė nei 5 °C); mikropurkštuvas; sterilus filtras PTFE sustiprintas PP (arba lygiavertis) | Patvirtinti techninius parametrus (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| - Maitinimas ir saugumas |  |  |  |  |
| 7.1. | Maitinimo reikalavimai | 230 V / 50-60 Hz, EU tipo kištukais | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| - Įrenginio dydis |  |  |  |  |
| 8.1. | Įrenginio išmatavimai | ## Surinkta sistema turi tilpti ant 150 x 70 cm dydžio laboratorinio stalo | Nurodyti įrangos išorinius išmatavimus ## (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija ## (Pildo tiekėjas ) |