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1. [bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171]Bendra informacija 
1.1. Perkančioji organizacija – Palangos miesto savivaldybės administracijos CPO, juridinio asmens kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga, darbo laikas pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00, penktadienį 8.00-15.45. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2.  Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. 
1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų tokios techninės specifikacijos prekių kataloge nėra.   
 1.4. Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
[bookmark: part_657278bb28784a27941b40398ef71882]            1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 4.4.4.4 papunkčiu, kuriame nurodyta: prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
1.6. Šiame pirkime netaikomi socialiniai kriterijai.
1.7. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas
2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti 10 vnt. elektrinių funkcinių lovų su čiužiniais. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.
           2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.5. Maksimali planuojama sutarties vertė:  22 314,05 Eur (dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiolika eurų, 05 ct); 27 000,00 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai eurų), įskaitant PVM.

3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 
3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. 
3.2. Tiekėjams nenustatomi reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. 

4. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
4.1. Perkančioji organizacija šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

5. [bookmark: _Toc137194951]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
[bookmark: _Toc137194952]                  5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
                  5.1.1. Tiekėjo pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų  5 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
                5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
             5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
             5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
             5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
             5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
             5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
            5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.
      6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
            6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Pasiūlymų vertinimas
7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede 
  7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
           7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:  Užpildyta pasiūlymo forma.
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954]8. Sutarties sudarymas
8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede. 

[bookmark: _Toc137194955]                 9. Kitos sąlygos 
9.1. Tiekėjas sąskaitas privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (SABIS) priemonėmis (svetainė pasiekiama adresu sabis.nbfc.lt). Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis.





Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).
              6. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos                  baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21  dalis).


Pastaba. Pažymų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, gali būti reikalaujama tik turint pagrįstų abejonių dėl šio tiekėjo patikimumo.


__________


                                                                                                    Pirkimo sąlygų 2 priedas 
                                                                                                    „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami
                                                                                                                               kokybės bei aplinkos apsaugos
                                                                                                    vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
             
1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Pastaba. Jei tiekėjo teisė verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.


_________



Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]
1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.
	
[bookmark: _heading=h.26in1rg]_________



                                                                                                                                                                            Pirkimo sąlygų 3 priedas
 „„EBVPD“ (XML formatu)“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
                     Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) nereikalaujamas.
_________
[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]
Pirkimo sąlygų 4 priedas 
„Techninė specifikacija“


ELEKTRINIŲ FUNKCINIŲ LOVŲ SU ČIUŽINIAIS PIRKIMO TECHNINĖS SĄLYGOS


1. Užsakovas – Palangos miesto savivaldybės administracija.
2. Pirkimo objektas – 10 elektrinių funkcinių lovų su čiužiniais (10 vnt.). Pirkimas negali būti vykdomas per centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO), nes CPO nesiūlo elektrinių funkcinių lovų su čiužiniais – siūlo elektrines funkcines lovas be čiužinio ir neatitinka svarbaus techninės specifikacijos parametro: gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinės vertės – CPO kataloge nurodyta, kad gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos  ribinė vertė  ≥170 kg, o turi būti ≥260 kg. CPO siūlo atskirai čiužinį praguloms išvengti, tačiau neatitinka svarbių čiužinio parametrų: CPO kataloge nurodyta, kad gamintojo numatyta čiužinio maksimali apkrova ne mažiau 120 kg, o turi būti ne mažiau 150 kg, bei CPO kataloge pateiktas čiužinio aukštis ne mažiau kaip 120 mm, o turi būti ≥14 cm. 
3. Perkamas kiekis – 10 elektrinių funkcinių lovų su čiužiniais.
4. Prekių pirkimo techninės sąlygos:
	Eil.
Nr.
	Prekių techninė specifikacija
	Atitikimas



	         1
	2
	3

	
	Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu:

	       1.
	Medicininės paskirties elektrinio valdymo funkcinė lova.
	Būtina

	       2.
	Čiužinys sudarytas iš didelio elastingumo porolono (ar lygiavertės medžiagos), t. y. po įvairių deformacijų (suspaudimo, suvyniojimo, transportavimo) čiužinys turi įgauti ir išlaikyti pradinę formą ir matmenis. Čiužinio segmentai sudaryti iš ≥4 funkcinių dalių (sekcijų), iš kurių: galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų segmentai.
	Būtina

	        3.
	Platformos sekcijos pagamintos iš plastikinių plokščių, arba iš HPL plokščių, arba iš metalinių plokščių. Konstrukcijos iš metalinės vielos arba strypų laikomos netinkamomis.
	Būtina

	       4.
	Valdymo tipas: valdoma elektrine pavara.
	Būtina

	       5.
	Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio), ne siauresniame diapazone už nurodytą: 45–90 cm. 
	Būtina

	       6.
	Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas ≥63 o, valdoma elektrine pavara.
	Būtina

	       7.
	Šlaunų sekcijos pakėlimo kampas ≥35 o, valdoma elektrine pavara.
	Būtina

	       8.
	Blauzdų sekcijos pakėlimo kampas ≥25 o, valdoma mechaniniu būdu.
	Būtina

	       9.
	Lovos pavertimas į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas.
	Būtina

	      10.
	Lovos pavertimo į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai: ≥14 °/≥14 °.
	Būtina

	      11.
	Sekcijų automatinio regreso funkcija. Bendras (į kojūgalio ir galvūgalio puses) ilgis ≥8 cm.
	Būtina

	      12.
	CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu: būtina. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių.
	Būtina

	      13.
	Lovos prailginimo funkcija: būtina. Ne mažiau nei 30 cm.
	Būtina

	      14.
	Kartu su lova pridedamas ≥1 vnt. rankinis pultelis, pritaikytas pakabinimui ant lovos šono arba sumontuotas lovos šone. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, nugaros ir kojų sekcijos pakėlimo kampus, autokontūrą.
	Būtina

	      15.
	Kartu su lova pridedamas ≥1 vnt. valdymo pultas, skirtas medicinos personalui. Pultas integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą.
	Būtina

	      16.
	Šoniniai apsauginiai rėmai: pagaminti iš plastiko apsaugo visą lovos šoną.
	Būtina

	      17.
	Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba.
	Būtina

	      18.
	Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥40 cm.
	Būtina

	      19.
	Lovos galai pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos.
	Būtina

	      20.
	Lovos galai nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių.
	Būtina

	      21.
	Lovos galai su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo, užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.
	Būtina

	       22.
	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.
	Būtina

	       23
	Lova su 4 ratukais, kurių skersmuo ≥150 mm.
	Būtina

	       24.
	Kojinio valdymo centrinė stabdžių sistema.
	Būtina

	       25.
	Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių.
	Būtina

	       26.
	Lovos išoriniai matmenys (ilgis × plotis), įskaitant visas šonines apsaugas: ≤220×100 cm.
	Būtina

	       27.
	Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė: ≥260 kg.
	Būtina

	       28.
	Gamintojo numatyta čiužinio maksimali apkrova ne mažiau 150 kg.
	Būtina

	       29.
	Kartu su lova pridedamas ≥1 vnt. poroloninis čiužinys su skysčiams atspariu užvalkalu. Čiužinio matmenys: ilgis 2050 mm ± 50 mm, plotis 950 mm ± 50 mm, ilgis ir plotis atitinka siūlomos lovos čiužinio platformos išmatavimus, čiužinio aukštis ≥14 cm, atsparus dezinfekcijai.
	Būtina

	       30.
	Lova su integruota baterija.
	Būtina

	       31.
	Lovos el. maitinimo šaltinis: 220 V ± 10 %, 50 Hz.
	Būtina

	32.
	Lateralinis lovos platformos su čiužiniu  pavertimas ne mažiau 15 °.
	Būtina

	       33.
	Paciento išlipimą iš lovos palengvinančios rankenos: sumontuota kojūgalyje; atlenkiama-nulenkiama; skirta pacientui įsikibti stojantis iš lovos.
	Būtina

	       34.
	Priedų pakabinimo bėgeliai.
	Būtina

	       35.
	CE ženklinimas (lovai su čiužiniu): būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas ar lygiavertis dokumentas.
	Būtina

	       36.
	Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams.
	Būtina

	       37.
	Lovai suteikiama ≥24 mėn. garantija, čiužiniui – garantija ne mažiau kaip 12 mėn.
	Būtina

	       38.
	Pareikalavus privaloma pristatyti lovos pavyzdį (atitinkantį specifikaciją). Pristatymui skirta 20 darbo dienų.
	Būtina

	       39.
	Įrangos (lovos su čiužiniu) naudojimo ir eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba ir anglų kalba
	Būtina

	       40.
	Darbuotojų apmokymas saugiai dirbti su gaminiu įskaičiuotas į lovos kainą.
	Būtina

	       41.
	Įrangos pristatymas, montavimas, instaliavimas, išbandymas.
	Būtina



5. Prekių pristatymo terminas. Funkcinės lovos (10 vnt.) su čiužiniais (10 vnt.) turi būti pristatytos ir paruoštos adresu: Klaipėdos pl. 76, Palanga, per 60 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, į šį terminą įeina ir personalo apmokymas.
6. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina. Bendra suma eurais su PVM. Į kainą turi būti įskaitytos visos su prekių pristatymo susijusios išlaidos, taip pat pristatymo ir sumontavimo, personalo apmokymo (adresu: Klaipėdos pl. 76, Palanga) išlaidos. 
7. Pagrindinis pirkimo objekto vertinimo kriterijus − mažiausia pasiūlyta kaina. Pirkimas į dalis neskirstomas.

_______________




[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_2][bookmark: _Hlk86825377][bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc48053189][bookmark: _Toc85706892]Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“


Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Palangos miesto savivaldybės administracijai
teikiama tik CVPIS priemonėmis

PASIŪLYMAS 
DĖL ELEKTRINIŲ FUNKCINIŲ LOVŲ SU ČIUŽINIAIS (10 VNT.) PIRKIMO

	
	Nr.
	

	        Data
	
	       numeris



	

	Sudarymo vieta



	Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



1. Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.
        2. Į kainą turi būti įskaitytos visos su prekių pristatymo susijusios išlaidos, taip pat pristatymo ir sumontavimo, personalo apmokymo (adresu: Klaipėdos pl. 76, Palanga) išlaidos. 
          3. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
            4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.
           5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

          6. Mes siūlome:
	Eil.Nr.
	Prekė 
	  Vnt.
	Vnt. kaina,
Eur be PVM
	Vnt. kaina, Eur su PVM
	Viso be PVM
      (3x4)


	1
	  2
	      3
	      4
	5
	6

	1.
	Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu
	10
	
	
	

	
	PVM 
	

	
	Iš viso su PVM
	


       
  Bendra kaina (žodžiu).................... 

         Pastabos: 
        - kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
        - pasiūlymas privalo būti pasirašytas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens (pateikiamas  įgaliojimus suteikiantis juridinis pagrindas);
        - pasiūlymo formos turinys yra nekeičiamas, jo dalys negali būti šalinamos, jeigu nepildomos – paliekamos tuščios;
        - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ________.

       Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus ir jų savybės tokios:


	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į gamintojo parengtus techninius aprašus ir (ar) lygiaverčius dokumentus, nurodant pasiūlymo lapą



	1
	2
	3

	
	Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu:

	1.
	Medicininės paskirties elektrinio valdymo funkcinė lova.
	

	2.
	Čiužinys sudarytas iš didelio elastingumo porolono (ar lygiavertės medžiagos), t. y. po įvairių deformacijų (suspaudimo, suvyniojimo, transportavimo) čiužinys turi įgauti ir išlaikyti pradinę formą ir matmenis. Čiužinio segmentai sudaryti iš ≥4 funkcinių dalių (sekcijų), iš kurių: galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų segmentai.
	

	3.
	Platformos sekcijos pagamintos iš plastikinių plokščių, arba iš HPL plokščių, arba iš metalinių plokščių. Konstrukcijos iš metalinės vielos arba strypų laikomos netinkamomis.
	

	4.
	Valdymo tipas: valdoma elektrine pavara.
	

	5.
	Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio), ne siauresniame diapazone už nurodytą: 45–90 cm.
	

	6.
	Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas ≥63 o, valdoma elektrine pavara.
	

	7.
	Šlaunų sekcijos pakėlimo kampas ≥35 o, valdoma elektrine pavara.
	

	8.
	Blauzdų sekcijos pakėlimo kampas ≥25 o, valdoma mechaniniu būdu.
	

	9.
	Lovos pavertimas į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas.
	

	10.
	Lovos pavertimo į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai: ≥14 °/≥14 °.
	

	11.
	Sekcijų automatinio regreso funkcija. Bendras (į kojūgalio ir galvūgalio puses) ilgis ≥8 cm.
	

	12.
	CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu: būtina. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių.
	

	13.
	Lovos prailginimo funkcija: būtina. Ne mažiau nei 30 cm.
	

	14.
	Kartu su lova pridedamas ≥1 vnt. rankinis pultelis, pritaikytas pakabinimui ant lovos šono arba sumontuotas lovos šone. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, nugaros ir kojų sekcijos pakėlimo kampus, autokontūrą.
	

	15.
	Kartu su lova pridedamas ≥1 vnt. valdymo pultas, skirtas medicinos personalui. Pultas integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą.
	

	16.
	Šoniniai apsauginiai rėmai: pagaminti iš plastiko apsaugo visą lovos šoną.
	

	17.
	Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba.
	

	18.
	Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥40 cm.
	

	19.
	Lovos galai pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos.
	

	20.
	Lovos galai nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių.
	

	21.
	Lovos galai su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo, užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.
	

	22.
	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.
	

	23.
	Lova su 4 ratukais, kurių skersmuo ≥150 mm.
	

	24.
	Kojinio valdymo centrinė stabdžių sistema.
	

	25.
	Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių.
	

	26.
	Lovos išoriniai matmenys (ilgis × plotis), įskaitant visas šonines apsaugas: ≤220×100 cm.
	

	27.
	Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė: ≥260 kg.
	

	28.
	Gamintojo numatyta čiužinio maksimali apkrova ne mažiau 150 kg.
	

	29.
	Kartu su lova pridedamas ≥1 vnt. poroloninis čiužinys su skysčiams atspariu užvalkalu. Čiužinio matmenys: ilgis 2050 mm ± 50 mm, plotis 950 mm ± 50 mm, ilgis ir plotis atitinka siūlomos lovos čiužinio platformos išmatavimus, čiužinio aukštis ≥14 cm, atsparus dezinfekcijai.
	

	30.
	Lova su integruota baterija.
	

	31.
	Lovos el. maitinimo šaltinis: 220 V ± 10 %, 50 Hz.
	

	32.
	Lateralinis lovos platformos su čiužiniu  pavertimas ne mažiau 15 °.
	

	33.
	Paciento išlipimą iš lovos palengvinančios rankenos: sumontuota kojūgalyje; atlenkiama-nulenkiama; skirta pacientui įsikibti stojantis iš lovos.
	

	34.
	Priedų pakabinimo bėgeliai.
	

	35.
	CE ženklinimas (lovai su čiužiniu): būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas ar lygiavertis dokumentas.
	

	36.
	Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams.
	

	37.
	Lovai suteikiama ≥24 mėn. garantija, čiužiniui – garantija ne mažiau kaip 12 mėn.
	

	38.
	Pareikalavus privaloma pristatyti lovos pavyzdį (atitinkantį specifikaciją). Pristatymui skirta 20 darbo dienų.
	

	39.
	Įrangos (lovos su čiužiniu) naudojimo ir eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba ir anglų kalba
	

	40.
	Darbuotojų apmokymas saugiai dirbti su gaminiu įskaičiuotas į lovos kainą.
	

	41.
	Įrangos pristatymas, montavimas, instaliavimas, išbandymas.
	





 7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1

	7.1.
	Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė 
	

	7.2.
	Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas 
	

	7.3.
	[bookmark: _Toc126681642][bookmark: _Toc126760099][bookmark: _Toc126846440]Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija 
	

	7.4.
	[bookmark: _Toc126681643][bookmark: _Toc126760100][bookmark: _Toc126846441]Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos 
	

	7.5.
	Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).
	


1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų            pavadinimus.

8. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija2:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas
	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas

	
	
	

	
	
	


2 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra  pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
9. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams   (subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomi atlikti darbai
	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	%

	Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	

	
	
	
	

	Iš viso:
	

	Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	

	
	
	
	

	Iš viso:
	



10. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra  tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:
	Eil. 
Nr.
	Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams
(nurodomas darbų  pobūdis bei vertės dalis %)
	Specialistas

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


 _________________                                ________________                  ________________
        Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 	                  parašas	                            vardas ir pavardė
                  pareigų pavadinimas      
































                                                                                                 Pirkimo sąlygų 6 priedas
 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“


PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.
2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.
 3. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:
 3.1. įvertina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;          
 3.2. tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus;
 3.3. tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
 3.4. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;
  3.5. tikrina ar nėra Specialiųjų pirkimo sąlygų Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytų Tiekėjų pašalinimo pagrindų;
  3.6. galimo laimėtojo prašo pateikti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede nurodytus dokumentus ir patikrina, ar galimas laimėtojas atitinka kvalifikacijos reikalavimus.
   4. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjų) nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus atvejus, kai ji turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo.




















                                                                                                                                                   Pirkimo sąlygų 7 priedas                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   „Sutarties projektas“

[bookmark: _Hlk529972302]Pridedamas atskiras dokumentas
[bookmark: _Toc493228955][bookmark: _Toc493228956]




                                                                                                                                        Pirkimo sąlygų 8 priedas 
                                                                                                                                              „Terminai“

	Eil. Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	         PASTABOS

	1
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	
Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	
Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 

	4
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma 

	7
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma 

	8
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	9
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją  perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas nuo  perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11
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	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią  perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	




	
	
	



	
	
	



image1.wmf

