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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:
1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:
[bookmark: _Hlk170383997]2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje originalo/anglų ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.
Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją ir pan.) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 
Gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą
2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (arba pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/607).kopiją originalo/anglų ir lietuvių kalba. 
3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.	
4. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.
5. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 (aktuali redakcija), „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.


	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.
Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr. pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija)

	
	
	
	Siūlomos prekės techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	
1.
	
Odontologinės įrangos komplektas – 1 vnt.

	
	
	

	1.1.
	Kėdė pacientui:
	
	
	
	

	1.1.1.
	Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz
	Būtina
	
	
	

	1.1.2.
	Paciento kėdės kėlimosi ribos diapozonas ne mažiau kaip 35 cm.
	Būtina
	
	
	

	1.1.3.
	Santechniniai privedimai (visi) (šaltas vanduo, suspaustas nusausintas oras, vakuumas, nuotekos), elektros maitinimo ir siurblio valdymo laidai turi pasijungti per kėdės apačią ir, sumontavus kėdę, sandariai užsidengti.
	Būtina
	
	
	

	1.1.4.
	Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis arba elektrinis – mechaninis (Pasiūlymų vertinimo kriterijus T1.1.1.)
	Būtina
	
	
	

	1.1.5.
	Artikuliacinis galvos atlošas. Galvos atlošas palenkiamas ne mažiau kaip 50°
	Būtina
	
	
	

	1.1.6.
	Ne mažiau 2 (dvi) individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, “0” (išlaipinimo) programa, grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa 
	Būtina
	
	
	

	1.1.7.
	Kairysis porankis (fiksuotas) ir dešinysis porankis (nusukamas)
	Būtina
	
	
	

	1.1.8
	Kėdės danga minkšta, su persiuvimais
	Būtina
	
	
	

	1.1.9
	Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 140 kg. (Pasiūlymų vertinimo kriterijus T1.1.2.)
	Būtina
	
	
	

	1.1.10
	Kėdės padas tvirtinimas prie grindų
	Būtina
	
	
	

	1.1.11
	Kėdės pado matmenys

	1)	Plotis ne daugiau kaip 50 cm;
2)	Ilgis ne daugiau kaip 120 cm.
	
	
	

	1.1.12
	Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau kaip 180 cm
	Būtina
	
	
	

	1.1.13
	Nugaros atlošo judėjimo ribos nuo 0° (pilnai gulima padėtis) iki ne blogiau kaip 80° (sėdima padėtis)
	Būtina
	
	
	

	1.1.14
	Kėdės garantinis terminas – ne mažiau 5 metų
	Būtina
	
	(patvirtinančio dokumento nereikalaujama)
	

	1.2.
	Odontologo prietaisų dalis su valdymo pultu:
	
	
	
	

	1.2.1.
	Turi būti ne mažiau 5 (penkių) instrumentų valdymo pultas
	Būtina
	
	
	

	1.2.2.
	Instrumentų rankovės paguldomos ant stalelio iš viršaus 
	Būtina
	
	
	

	1.2.3.
	Gydytojo instrumentai: 
1. 3-jų funkcijų švirkštas: oras; vanduo; oras+vanduo;
2. rankovė turbinai su pašvietimu; 
3. paruošimas elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;
4. paruošimas ultragarsiniam skaleriui;
5. rankovė turbinai be šviesos;
	Būtina







	
	
	

	1.2.4.
	Kiekvienai rankovei atskiras vandens reguliavimas 
	Būtina
	
	
	

	1.2.5.
	Kiekvienai rankovei atskiras darbinio slėgio reguliavimas
	Būtina
	
	
	

	1.2.6.
	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko viršutinės dalies atskirai nuo šviestuvo alkūnės
	Būtina


	
	
	

	1.2.7.
	Ant šviestuvo alkūnės pritvirtintas monitoriaus laikiklis ir baltos spalvos monitorius
	Būtina

	
	
	

	1.2.8.
	Instrumentų greičio valdymas kojiniu pedalu. Tame pačiame pedale turi būti ir kėdės valdymo mygtukai (vientisas pedalas) 
	Būtina
	
	
	

	1.2.9.
	Valdymo pulte turi būti informacinis skaitmeninis displėjus, rodantis tikslius mikrovariklio apsisukimus
	Būtina


	
	
	

	1.2.10.
	Turi būti galimybė įrangos padėtis ir parametrus suprogramuoti ne mažiau 4 gydytojams, kad kiekvienas gydytojas lengvai galėtų įrangą nustatyti į jam įprastą darbo poziciją ir naudojamus instrumentų parametrus 
	Būtina
	
	
	

	1.2.11.
	Kėdės funkcijų valdymas : atlošo pakėlimas / nuleidimas, sėdynės pakėlimas / nuleidimas, paskutinė padėtis, “0” (išlaipinimo) padėtis, galimybė užprogramuoti ne mažiau 2-jų padėčių programas
	Būtina
	
	
	

	1.2.12.
	Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai
	Būtina
	
	
	

	1.2.13.
	Elektrinio mikrovariklio sukimosi krypties mygtukas su  2 (dviem) sukimosi kryptį nurodančiais indikatoriais
	Būtina 
	
	
	

	1.2.14.
	Šviesos pluošto į instrumentus jungiklis su indikatoriumi
	Būtina
	
	
	

	1.2.15.
	Šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukas
	Būtina
	
	
	

	1.2.16.
	Garantinis terminas – ne mažiau 5 metų
	Būtina
	
	(patvirtinančio dokumento nereikalaujama)
	

	1.3.
	Vandens blokas/asistento instrumentų dalis: 
	
	
	
	

	1.3.1.
	Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis
	Būtina
	
	
	

	1.3.2.
	Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės
	Būtina
	
	
	

	1.3.3.
	Įmontuotas oro / vandens separatorius 
	Būtina
	
	
	

	1.3.4.
	Vandens srauto valdymo rankenėlė prijungiamam išoriniam įrenginiui (pvz.: skaleriui)
	Būtina
	
	
	

	1.3.5.
	Švaraus vandens sistema (indo talpa ne mažiau 0,5 l)
	Būtina
	
	
	

	1.3.6.
	Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai
	Būtina
	
	
	

	1.3.7.
	Kėdės funkcijų valdymas – paskutinė padėtis, “0” padėtis, galimybė užprogramuoti ne mažiau 2 padėčių programas 
	Būtinas
	
	
	

	1.3.8.
	Šviestuvo įjungimo / išjungimo mygtukas
	Būtinas
	
	
	

	1.3.9.
	Spjaudyklės indas lengvai pasukamas link paciento ir nuo jo (viso pasukimo diapozonas ≥ 180°)
	Būtinas
	
	
	

	1.3.10.
	Spjaudyklės indas keramikinis arba grūdinto stiklo, nuimamas išvalymui
	Būtinas
	
	
	

	1.3.11.
	Stambių atliekų dalelių surinkimo filtras 
	Būtinas
	
	
	

	1.3.12.
	Garantinis terminas – ne mažiau 5 metų
	Būtina
	
	(patvirtinančio dokumento nereikalaujama)
	

	1.4.
	Apšvietimo sistema: 
	
	
	
	

	1.4.1.
	LED arba lygiaverčio tipo, su ne mažiau kaip 7 LED baltos šviesos lemputėmis(Pasiūlymų vertinimo kriterijus T1.1.3.)
	Būtina
	
	
	

	1.4.2.
	Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko
	Būtina
	
	
	

	1.4.3.
	Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle, be iš anksto nustatytų padėčių
	Būtina
	
	
	

	1.4.4.
	Maksimalus apšvietimo intensyvumas – ne mažiau 38.000 Lux
	Būtina
	
	
	

	1.4.5.
	Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių
	Būtina
	
	
	

	1.4.6.
	Apšvietimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba
	Būtina
	
	
	

	1.4.7.
	Darbo lauko apšvietimas
	Ne mažesniu kaip 650mm atstumu turi sufokusuoti ne mažesnį kaip 100 x 170mm darbo lauką.
	
	
	

	1.4.8.
	Specialus kompozitų režimas su ne daugiau kaip 6000 Lux arba su specialiu oranžinės spalvos filtru. 
	Būtina
	
	
	

	1.4.9.
	Specialus kompozitų režimas įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba (Pasiūlymų vertinimo kriterijus T1.1.4.)
	Taip/Ne
	
	
	

	1.4.10.
	Garantinis terminas – ne mažiau 5 metų
	Būtina
	
	(patvirtinančio dokumento nereikalaujama)
	

	1.5.
	Įmontuotas mikrovariklis
	
	
	
	

	1.5.1.
	Elektrinis
	Būtina
	
	
	

	1.5.2.
	Bešepetėlinė  technologija
	Būtina
	
	
	

	1.5.3.
	Apsisukimų skaičius:
a) apatinė riba ne daugiau 100 aps./min; 
b) viršutinė riba ne mažiau 40.000 aps./min.
	Būtina
	
	
	

	1.5.4.
	Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio padavimu
	Būtina
	
	
	

	1.5.5.
	Sukimo momentas – ne mažiau 3.5 Ncm 
	Būtina
	
	
	

	1.5.6.
	Garantinis terminas ne mažiau 2 metų
	Būtina
	
	(patvirtinančio dokumento nereikalaujama)
	

	1.6.
	Antgaliai mikrovarikliui:
	
	
	
	

	1.6.1.
	Kampinis antgalis:
1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu;
2) perdavimo santykis 1:1;
3) grąžto fiksacija mygtuku;
4) sterilizuojamas;
5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų;
6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt.
	Būtina

	
	
	

	1.6.2.
	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų
	Būtina
	
	(patvirtinančio dokumento nereikalaujama)
	

	1.7.
	Turbininis antgalis:
	
	
	
	

	1.7.1.
	Su greita jungtimi
	Būtina
	
	
	

	1.7.2.
	Su LED šviesa
	Būtina
	
	
	

	1.7.3.
	Apsisukimų greitis ne mažiau kaip 350.000 aps./min.
	Būtina
	
	
	

	1.7.4.
	Sterilizuojamas
	Būtina
	
	
	

	1.7.5.
	Keramikiniai guoliai
	Būtina
	
	
	

	1.7.6.
	Svoris be greitos jungties ne daugiau 60 g.
	Būtina
	
	
	

	1.7.7.
	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai
	Būtina
	
	(patvirtinančio dokumento nereikalaujama)
	

	1.8.
	Ultragarsinis skaleris:
	
	
	
	

	1.8.1
	Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke
	Būtina
	
	
	

	1.8.2
	Komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. skalerio antgaliukų 
	Būtina
	
	
	

	1.8.3.
	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai
	Būtina
	
	(patvirtinančio dokumento nereikalaujama)
	

	1.9.
	Kėdutė
	
	
	
	

	1.9.1
	Konstrukcija
	Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų.
	
	
	

	1.9.2
	Atlošas
	Su lanko formos atlošu
	
	
	

	1.9.3
	Reguliavimas
	Reguliuojamas kėdutės aukštis
	
	
	

	1.9.4
	Apmušalai
	Identiški paciento krėslo spalvai
	
	
	

	1.9.5
	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai
	Būtina
	
	(patvirtinančio dokumento nereikalaujama)
	

	1.10.
	Vakuuminis siurblys
	
	
	
	

	1.10.1
	Galia ne mažiau kaip 0,4 kW
	Būtina
	
	
	

	1.10.2
	Srautas ne mažiau kaip 1200 l/min
	Būtina
	
	
	

	1.10.3
	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai
	Būtina
	
	(patvirtinančio dokumento nereikalaujama)
	

	1.11
	Plombų kietinimo LED lempa
	
	
	
	

	1.11.1
	Su įkraunama baterija
	Būtina
	
	
	

	1.11.2
	Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 1000 mW/cm²
	Būtina
	
	
	

	1.11.3
	Ne mažiau kaip 3 kietinimo režimai
	Būtina
	
	
	

	1.11.4
	Ne mažiau kaip 4 kietinimo laikai
	Būtina
	
	
	

	1.11.5
	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metai.
	Būtina
	
	(patvirtinančio dokumento nereikalaujama)
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