I. PIRKIMO DALIS: METEOROLOGINIAI RADIOZONDAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – meteorologiniai radiozondai (toliau – prekės).

Pirkimo objekto apimtys – 540 vnt.

Pirkimo tikslas – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT ir/ar Perkančioji organizacija) meteorologinių radiozondavimų tęstinumo užtikrinimas, tam reikalingų radiozondų įsigijimas.

Bendrieji reikalavimai pirkimo objektui:

- Radiozondas turi būti pritaikytas veikti su LHMT naudojama radiozondavimo sistema Vaisala DigiCORA Sounding System MW41.

- Tiekėjo siūlomas Radiozondas turi turėti temperatūros, drėgmės ir slėgio jutiklius. Naudojant radiozonde plėvelinį talpuminį santykinės drėgmės jutiklį radiozondavimo sistema turi užtikrinti galimą radiozondo jutiklio užteršimo išvengimą ar panaikinimą. Metodas turi efektyviai pašalinti jutiklio užteršimą (apnašas), atsiradusį po zondo pagaminimo jį transportuojant ar sandėliuojant.

- Radiozondai turi būti pristatomi originalioje gamyklinėje pakuotėje. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo nurodyti siūlomo radiozondo gamintojo ir produkto pavadinimą, pateikti gamintojo parengtą prekės aprašymą arba nuorodas į gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomų prekių specifikacijomis. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo įrodymus, kad visi radiozondai yra gaminami ir bus pateikti. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti deklaraciją, kad visi radiozondo elementai bus nauji, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos.

- Radiozondas turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus, kaip numatyta 1 lentelėje:

1 lentelė. Minimalūs prekių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas* Pildo tiekėjas *Tiekėjai, pildydami 1 lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatūros jutiklis: |  |  |
|  | - matavimo ribos | nuo +60 iki -90 °C arba platesnės |  |
|  | - skiriamoji geba | ≤ 0,01 °C |  |
|  | - tikslumas (bendra matavimo neapibrėžtis) | 0,4 °C arba mažesnė pasikliovimo lygmeniu k=2 visame matavimo diapazone |  |
|  | - jutiklio atsako trukmė | 0,5 s arba greitesnė |  |
| 2. | Santykinės oro drėgmės jutiklis: |  |  |
|  | - matavimo ribos | nuo 0 iki 100 % RH |  |
|  | - skiriamoji geba | ≤ 0,1 % RH |  |
|  | - tikslumas (santykinės drėgmės matavimo bendra neapibrėžtis) | 4% RH arba mažesnė esant pasikliovimo lygmeniui k = 2 matavimo intervale esant aukštesnei kaip - 40 °C temperatūrai |  |
|  | - jutiklio reakcijos laikas | < 0,3 s (6 m/s, 1000 hPa, +20 °C); < 10 s (6 m/s, 1000 hPa, -40 °C) ar greičiau |  |
| 3. | Atmosferos slėgio jutiklis: |  |  |
|  | - jutiklio tipas | smūgiams atsparus talpinis silicio jutiklis arba lygiavertis, teikiantis aukščio ir slėgio duomenis |  |
|  | - matavimo ribos | nuo 1050 iki 3 hPa arba platesnės |  |
|  | - skiriamoji geba | ≤ 0,01 hPa |  |
|  | - tikslumas (bendra neapibrėžtis) | > 100 hPa – 1,0 hPa; < 100 hPa – 0,6 hPa |  |
| 4. | Radiozondo bendras svoris, įskaitant maitinimo šaltinį | < 350 g |  |
| 5. | Telemetrija: |  |  |
|  | - radijo bangų dažnis | 401 MHz |  |
|  | - radijo dažnio reguliavimo ribos | nuo 400,16 iki 405,99 MHz |  |
| 6. | Maitinimo šaltinis | Ličio baterija |  |
| 7. | Reikalavimai radiozondo konstrukcijai ir veikimui: 7.1. Minimalūs reikalavimai radiozondo siųstuvui: - Siųstuvo charakteristikos turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu. - Turi būti galimybė keisti radiozondo dažnį 400,16 – 405,99 MHz ribose. - Radiozondo siųstuvas turi tenkinti ETSI standarto EN 302 054 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 7.2. Radiozondo konstrukcija: - Radiozondo svoris paleidimo metu neturi viršyti 350 g. - Radiozondas turi būti sukonstruotas taip, kad jį galima būtų išleisti esant vėjo greičiui iki 35 m/s. - Valo ilgis tarp radiozondo ir baliono turi būti ne trumpesnis negu 50 m, kad galimi baliono sukelti temperatūros ir drėgmės iškraipymai neturėtų įtakos matavimams. - Valo išsivyniojimo mechanizmo greitis turi būti toks, kad apsaugotų radiozondą nuo galimo atsitrenkimo į žemės paviršių paleidimo metu. - Temperatūros jutiklis turi būti atsparus infraraudonajam spinduliavimui. Tiekėjas radiozondo konstrukcijos aprašyme turi nurodyti, kaip ši sąlyga įvykdoma. - Temperatūros jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad matavimui įtakos neturėtų radiozondo skleidžiama papildoma šiluma. - Radiozondo konstrukcija turi būti tokia, kad temperatūros jutiklis visada būtų vienoje padėtyje ir ji negalėtų būti keičiama. - Santykinės drėgmės jutiklis turi būti sumontuotas taip, kad matavimui įtakos neturėtų radiozondo skleidžiama papildoma šiluma. - Radiozondo konstrukcija turi būti tokia, kad santykinės drėgmės jutiklis visada būtų vienoje padėtyje ir ji negalėtų būti keičiama. - Radiozondo konstrukcijos aprašymas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu. 7.3. Santykinės drėgmės jutiklis turi būti testuotas dėl apledėjimo rizikos, testavimo protokolai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu. 7.4. Aplinkos sąlygų ribos santykinės drėgmės jutikliui turi būti ne mažesnės kaip nuo +60 iki -40 °C. 7.5. Temperatūros ir drėgmės jutikliai turi būti testuoti dėl drėgmės pokyčio iš didelės į mažesnę, kad debesų viršutinė riba būtų tiksliai išmatuojama. Testavimo protokolai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu. 7.6. Jutiklių matavimo dažnis turi būti ne rečiau kaip kartą per 1 s. |  |  |
| 8. | Minimalūs reikalavimai radiozondo maitinimui: - Radiozondo maitinimo šaltinis turi užtikrinti reikiamą radiozondo maitinimą ne trumpiau 15 min. radiozondo paruošimo laikotarpiu ir > 2 valandų radiozondavimo laikotarpiu, kad radiozondas galėtų pasiekti ne žemesnį, kaip 43 km aukštį, esant vidutiniškai ne mažiau, kaip 6 m/s vertikaliam kilimo greičiui. |  |  |
| 9. | Minimalūs reikalavimai radiozondo elektronikai: 9.1. Kiekvienas radiozondas turi būti kalibruojamas gamykloje prieš tiekimą. Jutikliai turi būti kalibruojami kartu su radiozondo elektronika. Atskirai kalibruoti jutikliai nepriimtini. Radiozondo kalibravimo rezultatai turi būti susieti su Tarptautine matavimų sistema (SI) nacionalinių ar tarptautinių pamatinių etalonų pagalba. Tiekėjas dokumentacijoje turi nurodyti, kaip pasiekiama matavimų sietis. Radiozondų kalibravimo metodas turi būti aprašytas ir dokumentacija turi būti pateikta kartu su pasiūlymu. Dokumentacijoje turi būti aprašytas kalibravimo procesas. 9.2. Kalibravimo duomenys turi būti saugomi radiozonde ir turi būti automatiškai nuskaitomi sistemos antžeminės dalies radiozondo paruošimo leidimui metu. |  |  |

5. Perkamoms prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4.1 papunkčiu. Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktyje nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį šiems kriterijams.

6. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS), su visais vėlesniais pakeitimais, reikalavimus. Atitiktis įrodoma gamintojo ES atitikties deklaracija arba kitu lygiaverčiu dokumentu.

7. Visa pateikiama prekių techninė dokumentacija (naudotojo instrukcijos, techniniai duomenys ir kita eksploatacijai reikalinga informacija) turi būti pateikta elektroniniu formatu lietuvių arba anglų kalba.

8. Visoms perkamoms prekėms turi būti suteikta mažiausiai 24 mėnesių garantija. Garantinis periodas, kuris įsigalioja nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su prekių normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo LHMT kreipimosi dėl garantijos turi atlikti prekių remontą arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti naujomis. Pristatymas naujos arba sutvarkytos prekės patvirtinamas priėmimo-perdavimo aktu. Pasirašius priėmimo-perdavimo aktą pradedamas taikyti naujas 24 mėnesių naujos arba sutvarkytos prekės (arba jos dalių) garantinis laikotarpis.

9. Prekės turi būti pristatytos adresu: Rapsų g. 5, LT-53367 Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.

10. Tiekėjas visą Prekių kiekį įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2026-12-10 šiuo adresu: Rapsų g. 5, LT-53367 Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.

11. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Prekių pristatymo grafike nustatytais terminais ir sąlygomis. Prekių pristatymo grafikas turi būti abiejų šalių suderintas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Grafikas abiejų šalių sutarimu gal būti keičiamas.

12. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

13. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.