Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dėl abiejų dalių Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

1 pirkimo objekto dalis: Centrifuga su šaldymu:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika PILDO TIEKĖJAS kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas ______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio______ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Stalinė universali centrifuga su šaldymu. |  |
| 2. | Talpa | Maksimali talpa su supamuoju rotoriumi - ne mažesnė kaip 4 × 750 mL. |  |
| 3. | Maksimali centrifugavimo jėga | Maksimali centrifugavimo jėga - ne mažesnė kaip 20 000 × g; Greito nusukimo (short spin / pulse) funkcija. |  |
| 4. | Valdymas turi būti: | Mikroprocesorinis arba elektroninis valdymas; RCF, laiko, greitėjimo ir stabdymo režimų nustatymas; Disbalanso kontrolė. |  |
| 5. | Greitėjimo / stabdymo profiliai | Ne mažiau kaip 9 greitėjimo ir ne mažiau kaip 9 stabdymo profiliai. |  |
| 6. | Atmintis | Ne mažiau kaip 6 vartotojo programos. |  |
| 7. | Valdymo panelė turi būti | Tinkama mūvint laboratorines apsaugines pirštines |  |
| 8. | Dangtis | Saugos dangtis su elektriniu užraktu; atidarymas mygtuku, rankenėle arba lygiaverčiu būdu. |  |
| 9. | Laikmatis | Reguliuojamas laikmatis ne siauresnis kaip nuo 1 min iki 99 min, su pastovaus sukimo funkcija. | . |
| 10. | Temperatūra | Temperatūros intervalas - ne siauresnėse ribose kaip nuo -9 °C iki +40 °C; išankstinio šaldymo funkcija arba lygiavertė. |  |
| 11. | Šaldymo sistema | Be chlorfluorangliavandenilių, CFC. |  |
| 12. | Elektros parametrai | Maitinimas 230 V, 50/60 Hz. Naudojama galia - ne didesnė kaip 2000 W. |  |
| 13. | Rotorius Nr. 1 | Supamasis rotorius, kurio maksimali talpa ne mažesnė kaip 4 × 750 mL; maksimali jėga - ne mažesnė kaip 3 200 × g. |  |
| 14. | Rotorius Nr. 1 - adapteriai | Su aerozoliams nelaidžiais dangteliais arba lygiaverte apsauga nuo aerozolių. Su adapteriais ne mažiau kaip 20 vnt. 50 mL kūginių mėgintuvėlių ir ne mažiau kaip 56 vnt. kūginių 15 mL mėgintuvėlių centrifugavimui. |  |
| 15. | Rotorius Nr. 2 | Rotorius mikroplokštelėms / PCR / deepwell plokštelėms, tinkamas standartinėms mikroplokštelėms arba lygiaverčiai adapteriai suderinami su Rotoriumi Nr. 1. Maksimali jėga - ne mažesnė kaip 2 250 × g. Komplektuojamas su dangteliais arba lygiaverte apsauga nuo aerozolių. |  |
| 16. | Rotorius Nr. 3 | Fiksuoto kampo rotorius kūginiams mėgintuvėliams, skirtas ne mažiau kaip 6 × 50 mL mėgintuvėliams, su adapteriais 15 mL mėgintuvėliams; maksimali jėga - ne mažesnė kaip 18 000 × g. Komplektuojamas su dangteliais arba lygiaverte apsauga nuo aerozolių. |  |
| 17. | Rotorius Nr. 4 | Fiksuoto kampo rotorius mikro mėgintuvėliams, ne mažesnės kaip 30 × 1,5/2,0 mL talpos; maksimali jėga - ne mažesnė kaip 18 000 × g. Komplektuojamas su dangteliais arba lygiaverte apsauga nuo aerozolių. |  |
| 18. | Triukšmo lygis | Triukšmo lygis centrifugos veikimo metu neturi viršyti 75 dB(A), matuojant pagal gamintojo taikomus standartus ir deklaruojamas sąlygas. |  |
| 19. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Pastaba: šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas užpildys šį techninės specifikacijos reikalavimą. |

2 pirkimo objekto dalis: Stalinė centrifuga:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika PILDO TIEKĖJAS kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ______ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Stalinė mikrocentrifuga be šaldymo. |  |
| 2. | Talpa | Maksimali rotoriaus talpa - ne mažesnė kaip 24 × 1,5/2,0 mL. Rotoriaus dangtelis arba lygiaverte apsauga nuo aerozolių |  |
| 3. | Maksimali centrifugavimo jėga | Maksimali centrifugavimo jėga - ne mažesnė kaip 21 000 × g. |  |
| 4. | Valdymas | Elektroninis arba mikroprocesorinis valdymas. Turi būti galimybė nustatyti laiką ir sukimosi jėgą (RCF). |  |
| 5. | Greito nusukimo funkcija | Turi būti trumpas sukimasis / impulsas (angl., short spin / pulse) funkcija. |  |
| 6. | Greitėjimas / stabdymas | Trumpas įsibėgėjimo ir stabdymo laikas; Turi būti bent viena švelnaus stabdymo funkcija arba lygiavertis sprendinys. |  |
| 7. | Saugos sistemos | Automatinis dangčio užraktas darbo metu ir disbalanso kontrolė. |  |
| 8. | Valdymo panelė turi būti | Tinkama mūvint laboratorines apsaugines pirštines |  |
| 9. | Laikmatis | Reguliuojamas laikmatis ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 s iki 9 val. 59 min., su pastovaus veikimo funkcija. |  |
| 10. | Dangtis | Saugos dangtis su automatiniu užraktu. |  |
| 11. | Elektros parametrai | Maitinimas 230 V, 50/60 Hz. |  |
| 12. | Triukšmo lygis | Triukšmo lygis centrifugos veikimo metu neturi viršyti 65 dB(A), matuojant pagal gamintojo taikomus standartus ir deklaruojamas sąlygas. |  |
| 13. | Galia | Naudojama galia - ne didesnė kaip 2000 W. |  |
| 14. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Pastaba: šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas užpildys šį techninės specifikacijos reikalavimą. |

Pastabos dėl 1 ir 2 dalių:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Kita informacija (1 ir 2 dalims):

Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

Žalieji reikalavimai dėl 1 dalies:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos 12 p. nustatytas reikalavimas, kad šaldymo sistema turi būti be chlorfluorangliavandenilių (CFC), laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.3 p., nes tokia šaldymo sistema mažina neigiamą poveikį aplinkai per visą gyvavimo ciklą ir neardo ozono sluoksnio. | Pagrindžiantys dokumentai Tiekėjas atitiktį šiam reikalavimui patvirtina kartu su pasiūlymu pateikdamas Techninės specifikacijos 12 p. nurodytus dokumentus. |
| 2. | Techninės specifikacijos 19 p. Triūkšmo lygiui nustatytas reikalavimas, kad centrifugos triukšmo lygis veikimo metu neturi viršyti 75 dB(A), laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.3 p., nes mažesnis triukšmo lygis mažina aplinkos triukšmo taršą ir neigiamą poveikį darbo aplinkai eksploatacijos metu. | Pagrindžiantys dokumentai Tiekėjas atitiktį šiam reikalavimui patvirtina kartu su pasiūlymu pateikdamas Techninės specifikacijos 19 p. nurodytus dokumentus. |

Žalieji reikalavimai dėl 2 dalies:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos 12 p. Triūkšmo lygiui nustatytas reikalavimas, kad centrifugos triukšmo lygis veikimo metu neturi viršyti 75 dB(A), laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.3 p., nes mažesnis triukšmo lygis mažina aplinkos triukšmo taršą ir neigiamą poveikį darbo aplinkai eksploatacijos metu. | Pagrindžiantys dokumentai Tiekėjas atitiktį šiam reikalavimui patvirtina kartu su pasiūlymu pateikdamas Techninės specifikacijos 12 p. nurodytus dokumentus. |