Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ TYRIMO ĮRANGA (EKG MONITORAVIMO, RAMYBĖS IR KRŪVIO EKG SISTEMOS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos patvirtinimą, kad jis pats arba siūlomų prekių gamintojo įgalioti atstovai atliks įrangos montavimo darbus, taip pat užtikrins garantinę priežiūrą ir techninį aptarnavimą visą garantinio laikotarpio trukmę.

5.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

1 p.o.d. Ramybės ir krūvio EKG sistema, Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas, 1 vnt.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. EKG registravimo įrenginys |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Registruojamo EKG signalo parametrai | 1. Diskretizavimo dažnis – ne mažesnis kaip 8000 Hz vienam kanalui; 2. Amplitudės skiriamoji geba ne blogesnė kaip 0,01 mm |  |  |  |
| 1.2. | Priimamų EKG dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 0,01–150 Hz |  |  |  |
| 1.3. | EKG registravimas | vienu metu registruojama ne mažiau kaip 12 EKG derivacijų |  |  |  |
| 1.4. | Ryšio su tyrimų kompiuteriu sąsaja – būtina (Bluetooth arba lygiavertė bevielė technologija). | Būtina |  |  |  |
| 1.5. | Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos | Būtina |  |  |  |
| 1.6. | Maitinimo šaltinis | Baterijos arba pakraunami akumuliatoriai |  |  |  |
| 1.7. | Kardiografo korpuse turi būti LED indikatoriai, rodantys: 1. Maitinimo šaltinio būklę 2. Ryšį su tyrimų kompiuteriu 3. Įrenginio veikimo būseną (įjungtas / išjungtas) | Būtina |  |  |  |
| 1.8. | Prietaiso korpuse turi būti įjungimo/išjungimo mygtukas. Mygtuku turi būti galima inicijuoti ramybės EKG registravimą nuotoliniu būdu, neinant prie tyrimų kompiuterio. | Būtina |  |  |  |
| 1.9. | Kompiuterio valdomas EKG įrenginys, skirtas ramybės EKG tyrimams atlikti, turi būti visiškai suderinamas su įstaigoje naudojamu kardiologinių tyrimų programine įranga Amedtec ECGpro, užtikrinant automatinį duomenų perdavimą, saugojimą ir peržiūrą be papildomos tarpinės programinės įrangos ar rankinio duomenų perkėlimo. Lygiaverčiai sprendimai gali būti siūlomi tik tuo atveju, jei užtikrinamas visiškas techninis ir funkcinis suderinamumas su esama įstaigos sistema. | Būtina |  |  |  |
| 2. Reikalavimai Krūvio testo takeliui |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Darbinis plotas (bėgimo takelis) | Ilgis: 150 ± 3 cm, Plotis: 51 ± 3 cm |  |  |  |
| 2.2. | Reguliuojamas greitis | Minimalus greitis – ne daugiau kaip 0,5 km/h Maksimalus greitis – ne mažiau kaip 17,7 km/h |  |  |  |
| 2.3. | Greičio didinimo žingsnis | Ne daugiau kaip 0,1 km/h (0,06 mph) |  |  |  |
| 2.4. | Reguliuojama maksimali įkalnė | Minimali įkalnė 0 % Maksimali įkalnė ne mažesnė nei 20 % |  |  |  |
| 2.5. | Programa valdomas greičio ir įkalnės keitimas | Būtina |  |  |  |
| 2.6. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažesnis kaip 250 kg |  |  |  |
| 2.7. | Turėklų ilgis | Ne mažesnis kaip 90 cm |  |  |  |
| 2.8. | Ratukai patogesniam bėgimo takelio transportavimui | Ne mažiau kaip 2 |  |  |  |
| 2.9. | Reguliuojamo aukščio kojelės bėgimo takelio gale | Būtina |  |  |  |
| 2.10. | Avarinio stabdymo mygtukas ir traukimo virvė su magnetu | Būtina |  |  |  |
| 2.11. | Išoriniai matmenys | Ne daugiau kaip 210x90x140 cm |  |  |  |
| 3. Reikalavimai automatiniam kraujospūdžio matuokliui |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Naudojamas su ta pačia kardiologine programine įranga kaip ir kardiografas | Būtina |  |  |  |
| 3.2. | Kraujospūdžio matavimo ribos | Sistolinis kraujospūdis ne mažiau 40 – 300 mmHg Diastolinis kraujospūdis ne mažiau 30 – 280 mmHg Širdies susitraukimų dažnis (pulsas) 30 – 230 BPM |  |  |  |
| 3.3. | Galimi matavimo metodai | Riva Rocci / Korotkov |  |  |  |
| 3.4. | Sąsajos su kompiuteriu | USB ir/arba RS232 |  |  |  |
| 3.5. | Svoris | ne daugiau 3 kg |  |  |  |
| 3.6. | Garsiakalbis atkurti Korotkov garsams | Būtina |  |  |  |
| 4. Reikalavimai sistemos programinei įrangai |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ramybės EKG matavimų metu programinėje įrangoje rodoma akumuliatorių būklė | Būtina |  |  |  |
| 4.2. | Programinės įrangos naudojimas kituose tame pačiame tinkle esančiuose kompiuteriuose | 1. Galimybė pilnai naudotis programine įranga ir duomenų baze (matyti tyrimo ataskaitas, viso tyrimo eigą, stadijas), iš bet kurio tinkle esančio kompiuterio nenaudojant papildomų šalutinių programų ar įsigyjamų licencijų 2. Programa gali veikti ne mažiau nei 3 tinklo kompiuteriuose vienu metu be papildomų kaštų Perkančiajai organizacijai |  |  |  |
| 4.3. | Programinė įranga prieš atliekant tyrimą įspėja apie blogą elektrodo kontaktą | Būtina |  |  |  |
| 4.4. | Programa gali būti atliekami ir kiti kardiologiniai tyrimai | - Ramybės tyrimai - Krūvio testo tyrimai - Paros AKS tyrimai - Paros EKG tyrimai |  |  |  |
| 4.5. | Galimybė jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet) TCI/IP tinklo protokolu | Būtina |  |  |  |
| 4.6. | Galimybė užrašytas elektrokardiogramas ir tyrimo ataskaitas išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu kompiuteryje. | Būtina |  |  |  |
| 5. Komplektacija |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - Kompiuterinis elektrokardiografas su EKG paciento kabeliu krūvio ir ramybės EKG tyrimams atlikti. - takelis, - automatinis kraujospūdžio matuoklis | Po 1 vnt. |  |  |  |

2 p.o.d. EKG monitoravimo sistema (holteris), Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas, 3 vnt.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Ilgalaikio EKG monitoravimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tyrimo užrašymo trukmė | Ne mažesnė kaip 14 parų |  |  |  |
| 1.2. | Skiriamoji geba, bitais | Ne mažesnė kaip 12 bitų |  |  |  |
| 1.3. | Kanalų skaičius | Ne mažesnis kaip 3 |  |  |  |
| 1.4. | Diskretizavimo dažnis | Ne mažesnis kaip 1000 Hz |  |  |  |
| 1.5. | Tyrimų duomenys perduodami į kompiuterį USB laidu, atminties kortele arba lygiaverčiu būdu. | Būtina |  |  |  |  |  |
| 2. Analizavimo programos papildomos techninės charakteristikos: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ilgalaikio EKG duomenų analizavimas ir saugojimas | Būtina |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Automatinė prieširdžių virpėjimo (VP) detekcija | Būtina |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Programinė įranga turi užtikrinti QT intervalo, ST segmento pokyčių ir kardiostimuliatoriaus veiklos analizę. | Būtina |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Galimybė keisti tyrimo ataskaitos pateikiamą informaciją | Būtina |  |  |  |  |  |
| 2.5. | QRS komplekso matavimas ir redagavimas | Būtina |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Aritmijų peržiūra bei analizė | Būtina |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Širdies ritmo matavimas | Būtina |  |  |  |  |  |
| 3.Registratoriaus (įrenginio) parametrai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Registratoriaus dydis | Ne didesni kaip 80 × 60 × 18 mm arba lygiaverčiai pagal funkcionalumą. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Registratoriaus svoris | Ne didesnis kaip 80 g |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Registratoriaus apsaugos klasė | Ne prastesnė nei IPX6 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Mygtukai | Ne mažiau nei 2 mygtukai įrenginio valdymui ir įvykių žymėjimui |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Registratoriaus ekranas EKG peržiūrai ir valdymui | Būtina |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Atmintis | Ne mažiau nei 8 GB |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Registratoriaus maitinimo šaltinis | Baterijos arba vidinis pakraunamas ličio-jonų akumuliatorius |  |  |  |  |  |
| 4. Komplektacija: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | EKG įrašymo įrenginys | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Paciento kabelis | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Įrenginio dėklas | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Atminties kortelė ir/arba duomenų perdavimo laidas (priklauso nuo duomenų perdavimo tipo) | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Vartotojo vadovas – lietuvių ir (ar) anglų kalba | Būtina |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompiuterio valdomas EKG įrenginys, skirtas ramybės EKG tyrimams atlikti, turi būti visiškai suderinamas su įstaigoje naudojama kardiologinių tyrimų programine įranga Amedtec ECGpro, užtikrinant automatinį tyrimų duomenų perdavimą, saugojimą ir peržiūrą be papildomos tarpinės programinės įrangos ar rankinio duomenų perkėlimo. Lygiaverčiai sprendimai gali būti siūlomi tik tuo atveju, jei užtikrinamas visiškas techninis, funkcinis ir duomenų integracijos suderinamumas su įstaigoje naudojama sistema, nebloginant esamo funkcionalumo ir nereikalaujant papildomų investicijų į programinę ar techninę įrangą. | Būtina |  |  |  |  |  |

3 p.o.d. Ramybės ir krūvio EKG sistema, Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas, 1 vnt.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. EKG monitoravimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Sistema turi būti sudaryta iš pagrindinių komponentų, reikalingų pilnaverčiam kardiologinių tyrimų atlikimui, ne mažiau kaip: - EKG registratoriaus. - Kompiuterio. - Dviejų monitorių. - Vežimėlio. - Bėgimo takelio. - Kraujospūdžio registratoriaus. - Vakuuminių elektrodų sistemos. - Dujų analizatoriaus. - Kalibracinių dujų baliono bei jų laikiklio. - Srauto daviklio (2 vnt.). - Ergospirometrinės kaukės (3 vnt.). - Tinkliukų kaukėms (3 vnt.). - Adapterių kaukėms (3 vnt.). - Nafion vamzdelių (2 vnt.). - Skirtingų dydžių manžečių (3 vnt.). - Spalvoto lazerinio spausdintuvo arba lygiavertė technologija. | Būtina |  |  |  |
| 1.2. | Naudojantis sistema turi būti užtikrinta galimybė atlikti ne mažiau kaip šiuos tyrimus: - Ramybės EKG. - Krūvio EKG. - Ergospirometrijos.tyrimus | Būtina |  |  |  |
| 2. Reikalavimai kompiuteriniai sistemai: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Monitoriai | Ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažesni kaip 23 colių, aukštos raiškos LCD/LED arba lygiaverčiai |  |  |  |
| 2.2. | Operacinė sistema | Windows arba lygiavertė |  |  |  |
| 2.3. | Operatyvioji atmintis | Ne mažesnė kaip 8 GB |  |  |  |
| 2.4. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: USB. - USB - RJ-45. |  |  |  |
| 2.5. | Kompiuteris turi būti integruotas į sistemos vežimėlį arba kitaip užtikrintas ergonomiškas visos sistemos naudojimas | Būtina |  |  |  |
| 3. Reikalavimai programinei įrangai: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Galimybė kurti ir redaguoti krūvio tyrimų protokolus | Būtina |  |  |  |
| 3.2. | Tyrimo metu gali būti galima nustatyti ribas, ne mažiau kaip: - širdies ritmo - sistolinio kraujospūdžio - diastolinio kraujospūdžio - ST segmento pokyčių | Būtina |  |  |  |
| 3.3. | Programinė įranga turi užtikrinti kardiopulmoninių grafinių duomenų atvaizdavimą (pvz., Wasserman grafikai) arba lygiavertę analizę. | Būtina |  |  |  |
| 3.4. | Turi būti galimybė pritaikyti grafinius duomenų atvaizdavimo parametrus pagal vartotojo poreikius. | Būtina |  |  |  |
| 3.5. | Dujų mainų analizė | Turi būti užtikrinta, ne mažiau kaip: - - VE (ventiliacija) - - VO₂ (deguonies suvartojimas) - - VCO₂ (anglies dioksido išskyrimas) - arba lygiaverčiai rodikliai. |  |  |  |
| 3.6. | Aerobinio-anaerobinio slenksčio (AT) nustatymas | Turi būti užtikrintas, naudojant standartinius ar lygiaverčius metodus (ne mažiau nei išvardinta): - RER (įkvepiamas deguonis ir iškvepiamas anglies dioksidas yra lygūs). - EQO2 minimumo. - V nuolydžio (V Slope). |  |  |  |
| 3.7. | Kvėpavimo kompensavimo taško (RCP) nustatymas | Turi būti užtikrintas, naudojant standartinius ar lygiaverčius metodus (ne mažiau nei išvardinta): - VE/VCO2. - VE/t. - PETCO2/t. - EQCO2/t. |  |  |  |
| 3.8. | SpO₂ (deguonies saturacijos) matavimas | Būtinas |  |  |  |
| 3.9. | Galimybė atlikti kvėpavimo tūrio ir srauto analizę (pvz., EFVL – Exercise Flow Volume Loop) arba lygiavertę analizę | Būtina |  |  |  |
| 3.10. | Galimybė į tyrimo ataskaitą įtraukti pasirinktus parametrus | Būtina |  |  |  |
| 3.11. | Ataskaitų spausdinimas | Būtinas |  |  |  |
| 3.12. | Atliktų tyrimų ir tyrimų ataskaitų saugojimas kompiuterinėje įrangoje (integruotoje į vežimėlį) PDF arba lygiaverčiu formatu | Būtinas |  |  |  |
| 4. Reikalavimai EKG registratoriui |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ne mažiau nei 12 EKG derivacijų registravimas | Būtina |  |  |  |
| 4.2. | Kardiostimuliatoriaus detekcija | Būtina |  |  |  |
| 4.3. | Artefaktų ir bazinės linijos korekcijos filtras, skirtas krūvio EKG tyrimams atlikti | Būtinas. Filtras turi užtikrinti bazinės linijos stabilizavimą, fizinio krūvio ir raumenų sukeltų artefaktų mažinimą bei diagnostinei EKG analizei tinkamą signalo kokybę. |  |  |  |
| 4.4. | Stiprus triukšmo slopinimo filtras, skirtas krūvio EKG tyrimams atlikti | Būtinas. Filtras turi užtikrinti triukšmo ir bazinės linijos artefaktų mažinimą, išsaugant diagnostinei EKG analizei tinkamą signalo kokybę. |  |  |  |
| 4.5. | Apsauga nuo defibriliacijos | Būtina |  |  |  |
| 5. Reikalavimai bėgimo takeliui |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Greičio diapazonas | Ne siauresnis kaip 0-22 km/h |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Greičio reguliavimo žingsnis | Ne didesnis kaip 0,1 km/h. |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Įkalnės reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 0–25 %. |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Bėgimo takelis turi turėti šoninius turėklus | Būtina |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ėjimo/bėgimo paviršius | Ne mažesni nei 50 x 150 cm |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Maksimali apkrova | Ne mažesnė kaip 250 kg. |  |  |  |  |  |
| 6. Reikalavimai kraujospūdžio registratoriui |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Matavimo metodai | - Auskultatorinis (naudojamas krūvio tyrimo metu). - Oscilometrinis, (naudojamas ramybės tyrimo metu). |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip: – Sistolinis kraujospūdis: 50-270 mmHg.- Diastolinis kraujospūdis: 20-150 mmHg. |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Vidinė atmintis | Ne mažesnė kaip 200 matavimų |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Kraujospūdžio matavimai | Kraujospūdžio matavimai turi būti inicijuojami tiek automatiniu, tiek rankiniu būdu. |  |  |  |  |  |
| 7. Reikalavimai vakuuminei elektrodų sistemai |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip: - pompos modulis - paciento modulis - kabeliai - lankstus laikiklis su tvirtinimo elementais | Būtina |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Lankstus elektrodų laikiklis turi būti tvirtinamas prie sistemos konstrukcijos (pvz., vežimėlio) arba lygiaverčiu būdu. | Būtina |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Elektrodai turi užtikrinti patikimą prisitvirtinimą prie įvairių kūno paviršių (įskaitant plaukuotas ir nelygias vietas) | Būtina |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Paciento kabelio ilgis | Ne mažesnis kaip 1 m ilgio |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Pompos modulio neigiamo slėgio diapazonas | Ne siauresnis kaip 0-600 mbar. |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Neigiamo slėgio reguliavimas | Ne mažiau kaip 4 pasirenkami lygiai. |  |  |  |  |  |
| 8. Reikalavimai dujų analizatoriui: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | O2 analizatorius | - Matavimo principas - cheminio deguonies (Chemical oxygen) arba lygiavertis; - Matavimo diapazonas, ne siauresnis kaip 10-40 % O₂ |  |  |  |  |  |
| 8.2. | CO₂ analizatorius | - Matavimo principas – ultragarsinis arba lygiavertis; - Matavimo diapazonas, ne siauresnis kaip 0- 15 % CO2 - Rezoliucija – ne didesnė kaip 0.01 % CO2; - Paklaida – ne didesnė kaip ± 0,1 % |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Srauto analizatorius | - Matavimo principas – pneumotachografinis arba lygiavertis; - Matavimo diapazonas - ne siauresnis kaip ± 18 l/s - Rezoliucija – ne didesnė kaip 10 ml/s |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Tūrio analizatorius | - Matavimo principas- skaitmeninė integracija arba lygiavertis; - Matavimo diapazonas - pakankamas visam tyrimo diapazonui užtikrinti; - Grafinis atvaizdavimas - ne siauresnis kaip 0–10 l; - Rezoliucija - ne didesnė kaip 10 ml; - Paklaida – ne didesnė kaip± 0,1 % |  |  |  |  |  |

4 p.o.d. EKG monitoravimo sistema (holteris), Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas, 5 vnt.

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1.1. | Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas | Vienu metu matomos ≥ 3 EKG kreivės, kokybės nustatymui. Ekrano dydis ≥ (20x20 mm) |  |  |  |
| 1.2. | Ekrano vaizdas ir funkcijos | Ekrane matomas, laikas, data, kalendorius, baterijos likęs laikas. |  |  |  |
| 1.3. | Įrenginys turi užtikrinti 3 EKG derivacijų registravimą. | Būtina |  |  |  |
| 1.4. | Įrašo trukmė naudojant standartinį maitinimo šaltinį, ne mažiau | ≥ 7 parų nepertraukiamas EKG įrašas |  |  |  |
| 1.5. | Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų | Būtina |  |  |  |
| 1.6. | Kardiostimuliatoriaus impulsų registravimas | Būtina |  |  |  |
| 1.7. | EKG įrašymas į vidinę atmintį | Ne mažiau kaip16 Gb |  |  |  |
| 1.8. | Kalibracija | Nereikalinga |  |  |  |
| 1.9. | Dažnio diapazonas | Ne siauresnis kaip: - 0,05–40 Hz (3 elektrodų) - 0,05–160 Hz (12 elektrodų) |  |  |  |
| 1.10. | Amplitudės skiriamoji geba | Ne didesnė kaip 2,5 µV. |  |  |  |
| 1.11. | Įmontuotas įvykių registracijos klavišas skirtas specifinių laiko momentų registracijai | Būtina |  |  |  |
| 1.12. | Diskretizavimo dažnis | ≥ 500 Hz |  |  |  |
| 1.13. | Įėjimo varža | ≥ 10 M |  |  |  |
| 1.14. | Paciento aktyvumo detekcija | Integruotas akselerometras |  |  |  |
| 1.15. | Bevielė sąsaja su išoriniu išmaniu įrenginiu (pvz., išmaniuoju telefonu) paciento įvykių registracijai arba lygiavertis sprendimas | Būtina |  |  |  |
| 1.16. | Svoris (su baterija ir vidine atmintimi) | Ne didesnis kaip 40 g. |  |  |  |
| 1.17. | Įrenginys turi būti atsparus drėgmei ir mechaniniam poveikiui (ne mažiau kaip IPX6 klasė arba lygiavertė). | Būtina |  |  |  |
| 1.18. | Duomenų bazės programos funkcijos | PDF ar lygiaverčio formato eksportas (pvz., DICOM) į įstaigos informacinę sistemą (pvz., Medream) arba lygiavertę sistemą. |  |  |  |
| 1.19. | Suderinamumas | Siūloma sistema turi būti suderinama su Perkančiosios įstaigos eksploatuojamais Lifecard EKG registratoriais. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę nuskaityti, analizuoti ir saugoti šiais registratoriais užregistruotus duomenis bei atlikti visus būtinus diegimo ir konfigūravimo darbus sistemos veikimui užtikrinti. Lygiaverčiai sprendimai gali būti siūlomi tik tuo atveju, jei užtikrinamas visiškas techninis, funkcinis ir duomenų integracijos suderinamumas su įstaigoje naudojama sistema, nebloginant esamo funkcionalumo ir nereikalaujant papildomų investicijų į programinę ar techninę įrangą. |  |  |  |