Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Rotacinis garintuvas – 1 komplektas.

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika PILDO TIEKĖJAS kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas ______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio______ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotacinis garintuvas turi būti skirtas | Tirpiklių garinimui sumažinto slėgio sąlygomis |  |
| 2. | Komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip: | - rotacinis garintuvas, - kondensatorius, - garinimo ir surinkimo kolbos, - kaitinimo vonelė, - vakuuminis siurblys, - recirkuliacinis aušintuvas (chiller), - visos jungtys ir priedai reikalingi darbui |  |
|  |  | Visi siūlomi komplekto komponentai turi būti tarpusavyje techniškai suderinami, pritaikyti veikti kaip vientisa sistema. |  |
| 3 | Rotacinis garintuvas: |  |  |
| 3.1 | Valdymas | Skaitmeninis valdymas su ekranu, leidžiantis nustatyti ir stebėti pagrindinius parametrus |  |
| 3.2 | Sukimosi greičio diapazonas | Ne siauresnis kaip 20 - 280 aps./min. |  |
| 3.3 | Keltuvo tipas | Elektrinis (motorizuotas) |  |
| 3.4 | Pakėlimo aukštis | Ne mažiau kaip 140 mm |  |
| 3.5 | Apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP20 |  |
| 4 | Rotacinio garintuvo kondensatorius: |  |  |
| 4.1. | Medžiaga turi būti | Laboratorinis borosilikatinis stiklas ar lygiavertė medžiaga |  |
| 4.2 | Kondensatoriaus tipas | Vertikalus |  |
| 4.3 | Kondensatoriaus plotas | Ne mažiau kaip 1200 cm2 |  |
| 5 | Rotacinio garintuvo aušinimo sistema: |  |  |
| 5.1. | Aušinimo tipas | Recirkuliacinis aušintuvas (chiler) arba lygiavertė uždaro ciklo aušinimo sistema, užtikrinanti stabilų kondensatoriaus aušinimą; minimali temperatūra ne aukštesnė kaip -5 °C. |  |
| 5.1 | Apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP21 |  |
| 6 | Rotacinio garintuvo kaitinimo vonelė |  |  |
| 6.1. | Valdymas | Skaitmeninis valdymas su ekranu, leidžiantis nustatyti ir stebėti pagrindinius parametrus |  |
| 6.2. | Temperatūros diapazonas | Nuo kambario iki ne mažiau kaip 180oC |  |
| 6.3. | Apsauga nuo perkaitimo | Turi būti integruota |  |
| 6.4. | Temperatūros palaikymo tikslumas | Ne didesnis kaip ±1 °C (vandeniui) ir ±4 °C (aliejui) |  |
| 6.5 | Vonelės talpa | Ne mažiau 4 L |  |
| 6..6 | Vonelės medžiaga | Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga, pasižyminti atsparumu korozijai |  |
| 6.7 | Kaitinimo galingumas | Ne mažiau 1300W |  |
| 6.8 | Apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP21 |  |
| 7 | Rotacinio garintuvo kolbos |  |  |
| 7.1. | Kolbų medžiaga ir jungtys | Laboratorinis borosilikatinis stiklas ar lygiavertė medžiaga; kolbų jungtys turi būti suderinamos su kondensatoriumi ir užtikrinti sandarų sujungimą darbui vakuume |  |
| 7.2 | Garinimo kolbos talpa | Ne mažiau kaip 1000 ml |  |
| 7.3 | Surinkimo kolbos talpa | Ne mažiau kaip 1000 ml |  |
| 8 | Rotacinio garintuvo vakuuminis siurblys |  |  |
| 8.1. | Pumpavimo greitis | Ne mažiau kaip 16 L/min. |  |
| 8.2 | Vakuumo slėgis | Ne didesnis kaip 9 mBar |  |
| 8.3 | Vakuumo kontrolė | Skaitmeninis valdymas (integruotas arba išorinis) su ekranu, leidžiantis nustatyti ir stebėti pagrindinius parametrus. |  |
| 8.4. | Apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP20 |  |
| 9. | Maitinimo įtampa ir dažnis | Visų elektrinių komponentų maitinimo įtampa turi būti 220–240 V, 50/60Hz |  |
| 10 | Kiti reikalavimai |  |  |
| 10.1 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Kita informacija:

Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Techninės specifikacijos 8.3 p. nustatytas reikalavimas, prietaise turi būti vakuumo kontrolė, kurioje yra skaitmeninis valdymas (integruotas arba išorinis) su ekranu, leidžiantis nustatyti ir stebėti pagrindinius parametrus., laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4. 4. 2 p., nes vakuumo kontrolės sistema, leidžia reguliuoti ir optimizuoti distiliavimo sąlygas, siekiant sumažinti energijos sąnaudas. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
|  | Techninės specifikacijos 6.3 punkte nustatytas reikalavimas „Turi būti integruota apsauga nuo perkaitimo“ nustatomas kaip aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.2 p. Integruota apsauga nuo perkaitimo automatiškai riboja arba nutraukia kaitinimą perkaitimo atveju, todėl padeda išvengti nereikalingo elektros energijos vartojimo, mažina įrangos gedimų tikimybę, ilgina įrangos eksploatavimo laiką ir prisideda prie efektyvesnio išteklių naudojimo | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |