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TECHNINĖ SPECIFIKA
PIRKIMO OBJEKTAS: Spektrofotometras -2 komplektai.
Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
	Eil . Nr.
	Parametras
	Reikalavimai parametrui
	Tiekėjo siūloma charakteristika
Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas ________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ______ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę


	1
	2
	3
	4

	1.
	Optinė sistema
	Dviejų spindulių (angl. Double Beam arba lygiavertė) 
	

	2.
	Bangos ilgio diapazonas
	Ne siauresnėse ribose nei nuo 190 nm iki 1100 nm
	

	3.
	Maksimalus skenavimo greitis užrašant duomenis 
	Ne mažesnis, kaip nuo 5000 nm/min.
	

	4.
	Lempos visam diapazonui turi būti
	Deuterio (D2) ir halogeninė lempos arba ksenono impulsinė
	

	5.
	Spektrinis bangos plotis
	Fiksuotas ne didesnis nei 1,0 nm arba kintamas, apimantis 1 nm vertę.

	

	6.
	Bangos ilgio tikslumas
	Ne daugiau nei ±0,3 nm visame diapazone

	

	7.
	Bangos ilgio atsikartojamumas 
	Ne daugiau nei ±0,1 nm
	

	8.
	Šviesos išbarstymas 
	Ne didesnis nei 0,05 % (ties 220 nm ir 340 nm)
	

	9.
	Fotometrinis diapazonas
	Ne siauresnėse ribose nei nuo – 2 iki +3,5 Abs.
	

	10.
	Fotometrinis tikslumas
	Ne daugiau  nei ±0,002 Abs (prie 0,5 Abs), ne daugiau nei ±0,003 Abs (prie 1,0 Abs)
	

	11.
	Fotometrinis atsikartojamumas
	Ne daugiau nei ±0,001 Abs (prie 0,5 Abs), ne daugiau  nei  ±0,0003 Abs (prie 1 Abs)
	

	12.
	Bazinės linijos dreifas
	Ne didesnis nei 0,0003 Abs/val. 

	

	13.
	Triukšmas
	Ne didesnis nei 0,0001 Abs/val.
	

	14.
	Privalomi integruoti ne mažiau kaip šie matavimo režimai
	Spektrinis skenavimas (įskaitant pokyčių laike matavimą angl. Time Scan), fotometrinis (fiksuotas ilgis), kiekybinis (kalibracinės kreivės), kinetinis ir biologinių mėginių (DNR/baltymų) koncentracijos skenavimo funkcijos.
	

	15.
	Valdymas
	Valdymas per integruotą lietimui jautrų jutiklinį ekraną arba išorinį kompiuterį, kuris jungiasi per USB/LAN arba lygiavertes jungtis.  Programinė įranga turi leisti eksportuoti duomenis (įskaitant spektrų) į MS Excel ir tekstinius formatus. Privaloma galimybė perkelti duomenis naudojant USB raktą.
	

	16.
	Duomenų saugojimas.
	Valdomi režimai – ne mažiau kaip spektrinis, fotometrinis, kiekybinis, kinetinis. 
	

	17. 
	Jungtys
	Ne mažiau nei 1 USB jungtis 
	

	18.
	Metrologija
	Spektrofotometras privalo būti tinkamas metrologinei patikrai Lietuvoje.
	

	19.
	Garantiniai įsipareigojimai
	Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėn.
	



Pastaba: šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas užpildys šį techninės specifikacijos reikalavimą



Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:
Žalieji reikalavimai: 
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	1
	Techninės specifikacijos 4 punkte nustatytas reikalavimas, kad spektrofotometras būtų komplektuojamas su deuterio (D2) ir halogenine lempa arba ksenono impulsine lempa. Toks sprendimas leidžia sumažinti elektros energijos suvartojimą prietaiso eksploatacijos metu, nes naudojamas tik konkretų bangos ilgio diapazoną aptarnaujantis šviesos šaltinis arba energiją taupanti impulsinė lempa. Todėl šis reikalavimas laikytinas atitinkančiu Tvarkos aprašo 4.4.4 punkto 4.4.4.2 papunktyje nustatytą aplinkos apsaugos principą.
	
Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. 

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)




Pastaba:
Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
[bookmark: x_x_x_x__Hlk158296136]Kita informacija:
Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.
Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. 
Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.
Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo
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    TECHNINĖ SPECIFIKA   PIRKIMO OBJEKTAS:  Spektrofotometr as  - 2 komplektai .   Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams  reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti  gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguos e ar brošiūrose  neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos  reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar  gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba   kiti lygiaverčiai dokumentai   ( toliau  –   pagrindžiantys dokumentai ). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y.  pastebimai pažymėti  –   spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias  teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei  į rašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka .  

Eil .  Nr.  Parametras  Reikalavimai parametrui  Tiek ė jo si ū loma charakteristika   Pildo tiek ė jas kiekvien ą   reikalavim ą   su atitinkama  si ū loma reik š me.   Prie kiekvieno reikalavimo  pateikiamas  technin ę   charakteristik ą   pagrind ž iantis  dokumentas  ________   (nurodyti  pateikiam ą   dokument ą ), kurio  ______   (nurodyti) puslapyje  pateikta at ž yma apie parametro  reik š m ę    

1  2  3  4  

1.  Optinė sistema  Dviejų spindulių   (angl.   Double  Beam  arba  lygiavertė )     

2.  Bangos ilgio  diapazonas  Ne siauresnėse ribose nei nuo 190  nm iki 1100 nm   

3.  Maksimalus  skenavimo greitis  užrašant duomenis   Ne mažesnis, kaip nuo  5 000  nm/min.   

