## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI RKS OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Chirurginiai instrumentai RKS operacijoms
1.1. | Korcangas Rampley arba lygiavertis | 20 | vnt.
1.1.1. | Tiesus, užsibaigiantis ovalo formos kilpa
1.1.2. | Su kiauryme ir skersiniais dantukais
1.1.3. | Bendras ilgis 180±3 mm
1.2. | Dvipusis Kilner arba lygiavertis kabliukas | 20 | vnt.
1.2.1. | Vienoje pusėje į išorę lenkta mentelė, išmatavimai (gylis x plotis): (13x5)±0,5 mm
1.2.2. | Kitoje pusėje tridantis kabliukas, išmatavimai (gylis x plotis): (5x10)±0,5 mm
1.2.3. | Bendras ilgis 155±3 mm
1.3. | Preparacinės žirklės Metzenbaum tipo arba lygiavertės | 10 | vnt.
1.3.1. | Tiesios, preparacinės, su volframo karbido darbinėmis dalimis,
1.3.2. | Galiukai tolygiai užapvalinti, žiedai spalviškai pažymėti
1.3.3. | Viena briauna su skersiniai dantukais
1.3.4. | Bendras ilgis 145±3 mm
1.4. | Chirurginės žirklės siūlams | 10 | vnt.
1.4.1. | Tiesios, bukais galais, nusklembtomis briaunomis
1.4.2. | Bendras ilgis 130±3 mm
1.5. | Adatkotis Hegar-Mayo tipo arba lygiavertis | 10 | vnt.
1.5.1. | Darbinė dalis su karbido įdėklu,
1.5.2. | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be aštrių briaunų prie šarnyrinio sujungimo, kad nenupjautų siūlo
1.5.3. | Su nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą abiejuose instrumento pusėse
1.5.4. | Su užrakinimu, žiedai spalviškai pažymėti
1.5.5. | Darbinės dalies dantukai 0,5 mm dydžio, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15±0,5 mm
1.5.6. | Skirtas 3/0 ir storesnėm siuvimo priemonėm
1.5.7. | Instrumento ilgis 150±3 mm
1.6. | Zondas | 10 | vnt.
1.6.1. | Darbinė dalis 3,5±0,1 mm pločio
1.6.2. | Uždaro lovelio formos, proksimalinė dalis su dviem ausytėm
1.6.3. | Bendras ilgis 145±3 mm
1.7. | Zondas | 10 | vnt.
1.7.1. | Darbinė dalis 3,3±0,1 mm pločio
1.7.2. | Lovelio formos, distalinė dalis su burbuliuku, proksimalinė dalis su dviem ausytėm
1.7.3. | Bendras ilgis 140±3 mm
1.8. | Skalpelio kotelis Nr.3 | 10 | vnt.
1.8.1. | Su plokščia rankena, tiesus
1.8.2. | Skirtas 10-15, 40 ir 42 dydžio geležtėm
1.8.3. | Su milimetrine liniuote ne mažiau 6 cm ilgio
1.8.4. | Matinio paviršiaus instrumento ilgis 125±3 mm
1.9. | Anatominis pincetas | 10 | vnt.
1.9.1. | Tiesus, darbinės dalys su skersiniais grioveliais
1.9.2. | Galiukų plotis 2.3±0,1 mm
1.9.3. | Rankenos plokščios, rantytos
1.9.4. | Bendras ilgis 145±3 mm
1.10. | Chirurginis pincetas Treves arba lygiavertis | 10 | vnt.
1.10.1. | Tiesus, 1x2 dantukai, darbinės dalys su skersiniais grioveliais
1.10.2. | Galiukų plotis 2.8±0,1 mm
1.10.3. | Rankenos plokščios, rantytos, bendras ilgis 150±3 mm
1.11. | Mosquito Hartmann arba lygiavertis spaustukas | 10 | vnt.
1.11.1. | Lenktas, su alyvuogės formos išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
1.11.2. | Su užrakinimu, darbinės dalys su skersiniais grioveliais
1.11.3. | Bendras ilgis 105±3 mm
1.12. | Plester arba lygiavertis žaizdos plėtiklis | 10 | vnt.
1.12.1. | Lenktas, su bukais dantukais 2x2, su ąselės formos užrakinimu
1.12.2. | Bendras ilgis 130±3 mm
1.13. | Krepšelis | 10 | vnt.
1.13.1. | Perforuotas, be pintos vielos elementų
1.13.2. | Su perforacijomis šoninėse sienelėse po 2±0,1 mm ir dugne 4±0,1 mm, iš vidaus atlenkiamos rankenėlės
1.13.3. | Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (245x155x55)±3 mm
1.13.4. | Su 4 kojelėmis iš termostabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos
1.14. | Sterilizavimo konteineris su daugkartiniu filtru | 10 | vnt.
1.14.1. | Konteinerio apatinė dalis ir dangtis pagaminti iš anodizuoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos
1.14.2. | Su daugkartinio naudojimo frakcionuoto vakuumo filtru, skirtu ne mažiau kaip 5000 sterilizavimo ciklų, pagamintu iš PTFE arba lygiavertės medžiagos
1.14.3. | Į išorę atlenkiamos rankenos eina per visą konteinerio plotį, su apsauga nuo pirštų prisispaudimo (rankena turi išlenkimą)
1.14.4. | Turi gamintojo EN868-8, EN ISO 11606-1 sertifikatus
1.14.5. | Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (300x280x110)±3 mm, komplekte silikoninis kilimėlis.
1.14.6. | Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:
1.14.7. | Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, išskyrus specialiuosius žymėjimus. Instrumentai be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų dalių).
1.14.8. | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
1.14.9. | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
1.14.10. | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI GALVOS OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Chirurginiai instrumentai galvos operacijoms
2.1. | Korcangas Maier tipo arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.1.1. | Tiesus, darbinė dalis su praplatėjimu
2.1.2. | Su išilgine išpjova, rankenėlės su užraktu
2.1.3. | Instrumento ilgis 260±3 mm
2.2. | Korcangas Maier tipo arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.2.1. | Lenktas, darbinė dalis su praplatėjimu
2.2.2. | Su išilgine išpjova, rankenėlės su užraktu
2.2.3. | Instrumento ilgis 260±3 mm
2.3. | Ilgas peanas Dunhill arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.3.1. | Lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų
2.3.2. | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento su užrakinimu,
2.3.3. | Bendras ilgis 190±3 mm
2.4. | Apklotų spaustukas Thomas arba lygiavertis | 8 | vnt.
2.4.1. | Lenktas, neperforuojantis, darbiniai galiukai su praplatėjimu
2.4.2. | Susijungia ne mažesniu kaip 9 mm pločiu, su užrakinimu
2.4.3. | Bendras ilgis 140±3 mm
2.5. | Apklotų spaustukas | 6 | vnt.
2.5.1. | Lenktas, neperforuojantis, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų
2.5.2. | Darbiniai galiukai burbuliuko ir piltuvėlio formos, su užrakinimu
2.5.3. | Bendras ilgis 115±3 mm
2.6. | Moskitas Halsted-Mosquito arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.6.1. | Lenktas, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų
2.6.2. | Dantytos dalies ilgis 19±0,5 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
2.6.3. | Instrumento ilgis 140±3 mm
2.7. | Langenbekas Roux arba lygiavertis | 4 | vnt.
2.7.1. | Dvipusis, lenktais galais
2.7.2. | Vienos pusės įgaubtos mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (28x24)±0,5 mm, kitos pusės įgaubtos mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (43x24)±0,5 mm
2.7.3. | Bendras ilgis 170±3 mm
2.8. | Skėtiklis Jefferson tipo arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.8.1. | Profilis lenktas kampu, su bukais dantukais 3x4, dantukų išmatavimai (gylis x plotis): (17x20)±0,5 mm
2.8.2. | Su ąselės tipo užrakinimu
2.8.3. | Skėtiklio atsidarymo plotis ne mažiau 65 mm, bendras ilgis 140±3 mm
2.9. | Skėtiklis Irwin arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.9.1. | Su aštriais dantukais 4x4, dantukų išmatavimai (gylis x plotis): (21x20)±0,5 mm
2.9.2. | Su ąselės tipo užrakinimu;
2.9.3. | Skėtiklio atsidarymo plotis ne mažiau 95 mm, bendras ilgis 170±3 mm
2.10. | Inksto formos indas | 2 | vnt.
2.10.1. | Talpa 750±10 ml, aukštis 45±1 mm
2.10.2. | Bendras ilgis 170±3 mm
2.11. | Medicininis apvalus puodelis | 4 | vnt.
2.11.1. | Skersmuo 100±3 mm, aukštis 70±3 mm,
2.11.2. | Talpa 250±5 ml, su vidine gradacija kas 50 ml
2.11.3. | Su rankenėle
2.12. | Medicininis apvalus dubenėlis | 4 | vnt.
2.12.1. | Skersmuo 125±3 mm, aukštis 55±3 mm
2.12.2. | Talpa 300±5 ml
2.13. | Liueris Bane-Hartmann arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.13.1. | Lenktas, darbinės dalies plotis 4,2±0,1 mm, ilgis 10,5±0,2 mm
2.13.2. | Bendras ilgis 180±3 mm
2.13.3. | Rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos
2.14. | Liueris Echlin arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.14.1. | Lenktas kampu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema
2.14.2. | Darbinės dalies plotis 2,5±0,1 mm, ilgis 11±0,2 mm, bendras ilgis 230±3 mm
2.14.3. | Rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, viena rankena su atrama
2.15. | Liueris Trotter arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.15.1. | Lenktas, darbinės dalies plotis 7,2±0,1 mm, ilgis 14±0,2 mm, bendras ilgis 205±3 mm
2.15.2. | Rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos
2.16. | Šaukštelis Volkmann arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.16.1. | Tiesus, dvipusis, abu galai aštrūs
2.16.2. | Vienos pusės šaukštelio plotis 6,3±0,2 mm pločio, kitos pusės 7±0,2 mm pločio
2.16.3. | Bendras ilgis 170±3 mm
2.17. | Biopsinis pincetas Russian pattern arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.17.1. | Tiesus, darbinės dalys su apvaliu, 7±0,2 mm skersmens dantukiniu žiedu
2.17.2. | Rankenos plokščios, išoriškai rantytos
2.17.3. | Bendras ilgis 200±3 mm
2.18. | Skalpelio kotelis Nr.3 | 2 | vnt.
2.18.1. | Tinkantis 10-15, 40 ir 42 dydžio ašmenims
2.18.2. | Ant šono su milimetrine liniuote ne mažiau 6 cm ilgio
2.18.3. | Instrumento ilgis 125±3 mm
2.19. | Skalpelio kotelis Nr.4 | 2 | vnt.
2.19.1. | Tinkantis 18-36 dydžio ašmenims
2.19.2. | Ant šono su rantytais skersiniais ir išilginiais nelygumais patogiam sugriebimui
2.19.3. | Instrumento ilgis 135±3 mm
2.20. | Kraujagyslinis pincetas De Bakey arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.20.1. | Atraumatiniais dantukais, tiesus
2.20.2. | Darbinės dalys 2±0,1 mm pločio
2.20.3. | Rankenos plokščios, išoriškai rantytos
2.20.4. | Bendras ilgis 150±3 mm
2.21. | Adatkotis Hegar arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.21.1. | Pastorintas modelis, darbinė dalis su volframo karbido įdėklais
2.21.2. | Žiedai spalviškai pažymėti
2.21.3. | Darbinės 0,5 mm žingsniu kryžmiškai dantytos dalies ilgis 20±0,5 mm
2.21.4. | Su nuopjovomis iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, kad nenukirstų siūlo
2.21.5. | Skirtas 3/0 ir storesnėm siuvimo medžiagom
2.21.6. | Bendras ilgis 205±3 mm.
2.22. | Žirklės Mayo-Lexer arba lygiavertės | 2 | vnt.
2.22.1. | Lenktos, su volframo karbido darbinėmis dalimis
2.22.2. | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, viena briauna su skersiniais dantukais
2.22.3. | Žiedai spalviškai pažymėti
2.22.4. | Bendras ilgis 165±3 mm.
2.23. | Pincetas Waugh arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.23.1. | Tiesus, delikatus, darbinės dalys 1,8±0,1 mm pločio, su dantukais 1x2
2.23.2. | Su centratoriumi, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, be latekso
2.23.3. | Bendras ilgis 180±3 mm
2.24. | Sterilizavimo konteineris su daugkartiniu filtru | 2 | vnt.
2.24.1. | Konteinerio apatinė dalis ir dangtis pagaminti iš anodizuoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos, su daugkartinio naudojimo frakcionuoto vakuumo filtru, skirtu ne mažiau kaip 5000 sterilizavimo ciklų
2.24.2. | Pagamintu iš PTFE arba lygiavertės medžiagos
2.24.3. | Į išorę atlenkiamos rankenos su apsauga nuo pirštų prisispaudimo (rankena turi išlenkimą
2.24.4. | Galimybė pasirinkti konteinerio dangčio spalvą iš ne mažiau kaip 5 spalvų
2.24.5. | Privalomas gamintojo EN868-8, EN ISO 11606-1 sertifikatas
2.24.6. | Išoriniai viso konteinerio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590x280x265)±3 mm
2.24.7. | Komplekte silikoninis kilimėlis su perforacijomis, išorinis kontūras su pastorinto silikono juosta, kampai užapvalinti, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis): (535x250)±3 mm.
2.25. | Diskeketomas Caspar arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.25.1. | Tiesios drabinės dalys, darbinių dalių išmatavimai (plotis x ilgis): (3x12)±0,5 mm, su dantukais,
2.25.2. | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą,
2.25.3. | Juda viršutinė žiauna,
2.25.4. | Rankenos žiedinės
2.25.5. | Bendras ilgis 185±3 mm
2.26. | Laminektomas Kerrison tipo | 2 | vnt.
2.26.1. | Darbinė dalis lenkta 130±3º kampu į viršų
2.26.2. | Plotis 3±0,2 mm, su standartine atramine plokštele, su ežektoriumi,
2.26.3. | Padengta titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu,
2.26.4. | Rankena spyruokliuojanti, su išoriniais nelygumais,
2.26.5. | Su išsiardymo rankenėle patogiam valymui
2.26.6. | Darbinis ilgis 180±3 mm
2.27. | Laminektomas Kerrison tipo | 2 | vnt.
2.27.1. | Darbinė dalis lenkta 90±3º kampu į apačią,
2.27.2. | Plotis 1±0,1 mm, su standartine atramine plokštele, su ežektoriumi
2.27.3. | Padengta titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu
2.27.4. | Rankena spyruokliuojanti, su išoriniais nelygumais
2.27.5. | Su išsiardymo rankenėle patogiam valymuI
2.27.6. | Darbinis ilgis 200±3 mm
2.28. | Mikro žirklutės Vannas arba lygiavertės | 3 | vnt.
2.28.1. | Tiesios, aštriais galiukais, darbinės dalys susiaurintos, disekcinės
2.28.2. | Rankenos spyruokliuojančios, plokščios, su išoriniais nelygumais, su atrama vidinėje dalyje
2.28.3. | Bendras ilgis 160±3 mm
2.29. | Mikro pincetas | 2 | vnt.
2.29.1. | Tiesus, darbinės dalys 0,6±0,1 mm pločio, su platforma, padengta volframo karbido sluoksniu
2.29.2. | Rankenos spyruokliuojančios, apvalios, su išoriniais nelygumais, su centratoriumi, su išpjovomis vidinėse dalyse
2.29.3. | Bendras ilgis 150±3 mm
2.30. | Mikro pincetas | 2 | vnt.
2.30.1. | Lenktas, darbinės dalys 0,6±0,1 mm pločio, su platforma, padengta volframo karbido sluoksniu
2.30.2. | Rankenos spyruokliuojančios, apvalios, su išoriniais nelygumais, su centratoriumi, su išpjovomis vidinėse dalyse
2.30.3. | Bendras ilgis 150±3 mm
2.31. | Bajonetinis mikro pincetas | 2 | vnt.
2.31.1. | Darbinės dalys tiesios, lygaus vidinio paviršiaus, 0.5±0.1 mm pločio, 70±2 mm ilgio,
2.31.2. | Rankenos plokščios, išoriškai rantytos,
2.31.3. | Bendras ilgis 185±3 mm
2.32. | Mikro pincetas | 1 | vnt.
2.32.1. | Tiesus, darbinės dalys žiedo formos 1,0±0,1 mm skersmens
2.32.2. | Padengta volframo karbido sluoksniu
2.32.3. | Rankenos spyruokliuojančios, apvalios, su išoriniais nelygumais
2.32.4. | Su centratoriumi, su išpjovomis vidinėse dalyse
2.32.5. | Bendras ilgis 150±3 mm
2.33. | Mikro adatkotis | 3 | vnt.
2.33.1. | Lenktas, darbinės dalys padengtos volframo karbido sluoksniu
2.33.2. | Skirta 6/0-10/0 siuvimo priemonėm
2.33.3. | Rankenos spyruokliuojančios, apvalios, su išoriniais nelygumais, su užrakiniimu, su išpjovomis vidinėse dalyse
2.33.4. | Bendras ilgis 180±3 mm
2.34. | Dura disektorius Penfield arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.34.1. | Dvipusis, vienoje pusėje aštrus šaukštelis
2.34.2. | Skersmuo 6.9±0.1 mm, kitoje pusėje 7±0.1 mm pločio lenkta buka mentelė
2.34.3. | Bendras ilgis 175±3 mm
2.35. | Mikro kabliukas Adson arba lygiavertis | 2 | vnt.
2.35.1. | Lenktas 90±3º kampu, viendantis, aštrus
2.35.2. | Kabliuko gylis 3.4±0.1 mm
2.35.3. | Rankena plona, lygaus paviršiaus
2.35.4. | Bendras ilgis 190±3 mm
2.36. | Mikro disektorius | 8 | vnt.
2.36.1. | Darbinis galas 2±0.1 mm pločio, bukas, nežymiai išlenktas
2.36.2. | Rankena apvali, rantytu paviršiumi
2.36.3. | Bendras ilgis 230±3 mm
2.36.4. | Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:
2.36.5. | Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, išskyrus specialiuosius žymėjimus. Instrumentai be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų dalių).
2.36.6. | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
2.36.7. | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
2.36.8. | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI STUBURO OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Chirurginiai instrumentai stuburo operacijoms
3.1. | Mikroadatkotis | 2 | vnt.
3.1.1. | Darbinės dalys lenktos, su volframo karbidu
3.1.2. | Su nuopjovomis prieš šanryrinį sujungimą
3.1.3. | Skirtas 6/0-10/0 siuvimo medžiagom
3.1.4. | Rankenos spyruokliuojančios, su užrakinimu, spalviškai pažymėtos
3.1.5. | Bendras ilgis 180±3 mm
3.2. | Bajonetinis pincetas Gruenwald arba lygiavertis | 2 | vnt.
3.2.1. | Darbinių dalių galiukų plotis 1,5±0,1 mm, darbinis ilgis 70±2 mm
3.2.2. | Rankenos plokščios, išoriškai rantytos
3.2.3. | Bendras ilgis 185±3 mm
3.3. | Langenbekas Obwegeser arba lygiavertis | 4 | vnt.
3.3.1. | Lenktas stačiu kampu, mentelė distaliai užlenkta papildomai
3.3.2. | Mentelės išmatavimai (gylis x plotis): (31x10)±0,5 mm
3.3.3. | Bendras ilgis 215±3 mm
3.4. | Medicininis apvalus puodelis | 6 | vnt.
3.4.1. | Skersmuo 100±3 mm, aukštis 70±3 mm,
3.4.2. | Talpa 250±5 ml, su vidine gradacija kas 50 ml
3.4.3. | Su rankenėle
3.5. | Moskitas Cairns arba lygiavertis arba lygiavertis | 6 | vnt.
3.5.1. | Lenktas, delikatus, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų
3.5.2. | Su skersiniais dantukais ne per visą ilgį, su užrakinimu
3.5.3. | Bendras ilgis 150±3 mm
3.6. | Laminektomas Kerrison tipo arba lygiavertis | 15 | vnt.
3.6.1. | Darbinė dalis lenkta 130±3º kampu į viršų, plotis 3±0,2 mm
3.6.2. | Su standartine atramine plokštele, su ežektoriumi, padengta titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu
3.6.3. | Rankena spyruokliuojanti, su išoriniais nelygumais, su išsiardymo rankenėle patogiam valymui
3.6.4. | Darbinis ilgis 200±3 mm
3.7. | Laminektomas Kerrison tipo arba lygiavertis | 15 | vnt.
3.7.1. | Darbinė dalis lenkta 90±3º kampu į viršų, plotis 4±0,1 mm
3.7.2. | Su standartine atramine plokštele, su ežektoriumi, padengta titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu
3.7.3. | Rankena spyruokliuojanti, su išoriniais nelygumais, su išsiardymo rankenėle patogiam valymui
3.7.4. | Darbinis ilgis 200±3 mm
3.8. | Laminektomas Kerrison tipo arba lygiavertis | 2 | vnt.
3.8.1. | Darbinė dalis lenkta 130±3º kampu į viršų, plotis 1±0,2 mm
3.8.2. | Su standartine atramine plokštele, su ežektoriumi, padengta titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluoksniu
3.8.3. | Rankena spyruokliuojanti, su išoriniais nelygumais, su išsiardymo rankenėle patogiam valymui
3.8.4. | Darbinis ilgis 180±3 mm
3.9. | Disketomas Caspar tipo arba lygiavertis | 15 | vnt.
3.9.1. | Tiesios, darbinių dalių išmatavimai (plotis x ilgis): (2x12)±0,5 mm, su dantukais
3.9.2. | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
3.9.3. | Juda viršutinė žiauna, rankenos žiedinės
3.9.4. | Bendras ilgis 185±3 mm
3.10. | Diskeketomas Caspar arba lygiavertis | 15 | vnt.
3.10.1. | Tiesios, darbinių dalių išmatavimai (plotis x ilgis): (3x12)±0,5 mm, su dantukais,
3.10.2. | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą,
3.10.3. | Juda viršutinė žiauna,
3.10.4. | Rankenos žiedinės
3.10.5. | Bendras ilgis 185±3 mm
3.10.6. | Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:
3.10.7. | Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, išskyrus specialiuosius žymėjimus. Instrumentai be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų dalių).
3.10.8. | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
3.10.9. | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
3.10.10. | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5226 2026-07-16 08:51:14