## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ULTRAGARSINĖ SISTEMA KARDIOLOGAMS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Ultragarsinė sistema kardiologmas (toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

    - Pirkėjo padalinio adresas, į kurį turi būti pristatomos užsakytos Prekės:

- Dainavos padalinys – Pramonės pr. 31, Kaunas;

3. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Reikalavimai prekei bei specifikacija.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Lentelėje išdėstyti minimalūs reikalavimai, siūloma ultragarsinė diagnostikos turi atitikti reikalavimus arba viršyti reikalavimus. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2 Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3 Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.Prekės gamintojo techninės specifikacijos aprašymas pateikiamas lietuvių kalba arba užsienio kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma nuostata „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis (technine dokumentacija) įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Tiekėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka techninės specifikacijos sąlygas ir standartus. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus pristatymo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą. Garantinio laikotarpio metu nustatyti pristatytų Prekės defektai (trūkumai) fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą (trūkumą), jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai (trūkumai) atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Preke dėl nustatytų Prekės trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekės trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekės dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Pirkėju suderintą terminą. Jei sugedus prekei, garantiniu laikotarpiu, Tiekėjas nepataiso visų defektų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekę į kitą lygiavertę Prekę, kuri atitiktų techninę specifikaciją. Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo neįmanoma pašalinti Pirkėjo patalpose, Tiekėjas privalo Prekę savo sąskaita išvežti defektui ir (ar) gedimui šalinti. Sutaisyta Prekė Tiekėjo sąskaita pristatoma Pirkėjui, sumontuojama ir paruošiama darbui.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos patvirtinimą, kad jis pats arba siūlomų prekių gamintojo įgalioti atstovai atliks įrangos montavimo darbus, taip pat užtikrins garantinę priežiūrą ir techninį aptarnavimą visą garantinio laikotarpio trukmę.

- Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-508 redakcija) 4.4.4.4. papunkčiu.

| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. - ne mažiau nei 5 metai | Tiekėjo ir /arba gamintojo patvirtinimas, pvz. laisvos formos deklaracija. |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Ultragarsinė diagnostikos sistema Dainavos padaliniui, skirta kardiologiniams tyrimams, su 3 davikliais (1 vnt.). Pristatymas: Pramonės pr. 31, Kaunas.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |  |  |
| 2. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu: |  |  |  |  |
| 2.1. | Sistemą sudaro: | 2.1.1. Echoskopas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 2.1.2. Linijinis daviklis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 2.1.3. Sektorinis daviklis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 2.1.4. Konveksinis daviklis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Reikalavimai echoskopui: |  |  |  |  |
| 3.1. | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 3.1.1. Smulkių struktūrų tyrimams atlikti | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.1.2. Kraujagyslių tyrimams atlikti | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.1.3. MSK tyrimams atlikti | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.1.4. Kardiologiniams tyrimams atlikti | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.1.5. Abdominaliniams tyrimams atlikti | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. | Monitorius | 3.2.1. LED, OLED, HDU arba lygiavertės technologijos | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.2.2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.2.3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.2.4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 3.3.1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.3.2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.3.3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.4. | Sistemos valdymo pultas | 3.4.1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.4.2. Valdymo pulto pasukimas į šonus ±45° | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.7. | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.9. | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas | Ne siauresnis kaip 1-21 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.10. | Skenavimo režimai | 3.10.1. 2D | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.10.2. Trapecinis vaizdavimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.10.3. Spalvinis dopleris | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.10.4. Galios dopleris | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.10.5. Audinių dopleris | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.10.6. Pulsinės bangos dopleris | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.10.7. HPRF pulsinės bangos dopleris | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.10.8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.10.9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.10.10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.11. | 2D režimas | 3.11.1. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas („dynamic range“) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.11.2. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.11.3. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.11.4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.12. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 3.12.1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.12.2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.12.3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.12.4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.13. | Specialūs skenavimo režimai | 3.13.1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.13.2. Tripleksinis režimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.13.3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.13.4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.13.5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.14. | Matavimai | 3.14.1. Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.14.2. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.14.3. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.14.4. Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu, dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.14.5. Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.15. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 3.15.1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.15.2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.15.3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.16. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 3.16.1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas, | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.16.2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.16.3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.16.3.1. Send (arba Store) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.16.3.2. Print | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 3.16.3.3. Worklist | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.17. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 4.1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 3,5-15 MHz, | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 4.2. Elementų skaičius ≥ 960 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 4.3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 4.4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Reikalavimai sektoriniam davikliui | 5.1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 1,1- 4,9 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 5.2. Elementų skaičius ≥ 80 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 5.3. Apžvalgos laukas ≥ 90° | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 5.4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 6.1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 1-5 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 6.2. Elementų skaičius ≥ 160 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 6.3. Apžiūros kampas ≥ 70° | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 6.4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

| Eil. Nr. | Parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| T1 | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1900 | L1 = 0,20 Statinis: (yra/nėra) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T2 | Komplektuojamo linijinio daviklio viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 22 MHz | L1 = 0,20 Statinis: (yra/nėra) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T3 | Papildomai kartu su standartinėmis (Autoscan, Adaptive contrast enhancement, Automatic tissue optimization, Auto TEQ) vaizdo apdorojimo programomis veikianti, kardiologiniams TTE ir TEE tyrimams specializuota signalo duomenų apdorojimo funkcija, kuri slopina trikdžių signalus ir sustiprina pageidaujamus miokardo ir kardiologinių struktūrų signalus | L1 = 0,20 Statinis: (yra/nėra) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T4 | Automatiniai kairiojo skilvelio (bendrinių išilginių bei vidurio sienelės) įtempių (strain) matavimai, atliekami vieno mygtuko paspaudimu, be EKG signalo, su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies“ įtempių segmentų vaizdavimu | L1 = 0,20 Statinis: (yra/nėra) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| T5 | Komplektuojamo konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° | L1 = 0,20 Statinis: (yra/nėra) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |