				Priedas Nr. 1

KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos 
	Parametro reikšmė
	Konkreti parametro reikšmė 

	1. 
	Kompiuterinio tomografo (KT) bazinė skenavimo dalis.
	
	

	1.1. 
	Paskirtis.	
	Viso žmogaus kūno tyrimams
	

	1.2. 
	Pagrindiniai skenavimo režimai:
1. Spiralinis skenavimas
2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas.
3. Topogramos.
4. Perfuzijos
	Būtina
	

	1.3. 
	Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360o) metu, ašinio skenavimo režime.
	≥ 128
	

	1.4. 
	Detektoriaus eilių skaičius z-ašies (išilgine) kryptimi (aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, detektorių eilių skaičius – sumuojamas)

	≥ 64
	

	1.5. 
	Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies (išilgine) kryptimi (aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, efektyvus detektorių matricos plotis - sumuojamas 
	≥ 38 mm
	

	1.6. 
	Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 10 iki 420 mA
	

	1.7. 
	Skenavimo įtampos diapazonas 
	Ne siauresnis nei 80-135kV
	

	1.8. 
	Detektoriaus elementų x-ašies kryptimi (skersinis)
	≥ 850
	

	1.9. 
	Bendras detektoriaus elementų skaičius
	≥ 58000
	

	1.10. 
	Skenavimo angos diametras
	≥ 700 mm
	

	1.11. 
	Maksimali stalo apkrova
	≥ 220 kg
	

	1.12. 
	Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas
	≥ 1800 mm
	

	1.13. 
	Trumpiausiais skenavimo laikas prie 360o apsisukimo
	≤ 0.75 s
	

	1.14. 
	Galimybė ateityje pagreitinti prietaisą ir įdiegti trumpesnį skenavimo laiką prie 360o apsisukimo
	≤ 0.5 s
	

	1.15. 
	Adaptyvus automatinis nuskaitymo mA ir kV parametrų nustatymas pagal topogramą.
	Būtina
	

	1.16. 
	Fizinis arba virtualus arkos pasvyrimas kampu
	Būtina
	

	1.17. 
	Technologo valdymo konsolė su programine įranga:
	1. Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui,
2. Komplektuojama su klaviatūra, optine pele,
3. Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 27" ARBA 2 monitoriai po ≥ 19“,
4.  Vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print,
5. Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send),
6. Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist,
7. Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report.
	

	2. 
	Rentgeno vaizdų rekonstrukcijos sistemos ir kitos charakteristikos 
	
	

	2.1. 
	Erdvinė rezoliucija esant 50% MTF reikšmei
	≥ 8,0 lp/cm
	

	2.2. 
	Erdvinė rezoliucija esant 0% MTF reikšmei x-y ir z plokštumose
	≥ 19,8 lp/cm
	

	2.3. 
	Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema, kuri įgalina sumažinti paciento apšvitą (Safire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas)
	Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje
	

	2.4. 
	Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu.
	Būtina
	

	2.5. 
	Specializuotas algoritmas metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti (iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas)
	Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje
	

	2.6. 
	Vaizdų rekonstrukcijų greitis
	≥ 30 vaizdų/s
	

	2.7. 
	Vaizdo rekonstrukcijos sistema, kuri naudoja gilaus mokymosi neuroninį tinklą, kad sukurtų geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus  bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį ARBA statistinio modeliavimo pagrindu veikiantis algoritmas (Truefidelity, AiCE, ADMIRE ar lygiavertis algoritmas)
	Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje
	

	2.8. 
	Tyrimo eigą automatizuojančios technologijos apimančios vaizdo kameras, automatinį paciento pozicionavimą ir centravimą, automatinį nuskaitymo zonos nustatymą.
	Būtina
	

	3. 
	Kiti reikalavimai.
	
	

	3.1. 
	Nuotolinio Kompiuterinio tomografo valdymo ir monitoringo sistema (informavimas apie klaidas elektroniu paštu, nuotolinė prieiga ir valdymas)
	Būtina
	

	3.2. 
	Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams.
	Būtina.
	

	3.3. 
	Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus.
	Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą
	

	3.4. 
	Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti kompiuterinės tomografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus.
	Būtina.
	

	3.5. 
	Garantijos sąlygos
	Garantijos laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn. Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis įrangos būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu prietaiso apkrova nėra ribojama.
	

	3.6. 
	Personalo apmokymas
	Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą
	

	3.7. 
	Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklinimu.
	Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.
	





