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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
LAMINARAS



	1. Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi).. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 

	*Netaikoma garantijai.


	

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai parametrams
	Siūlomos parametrų reikšmės

Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.

*Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Paskirtis
	Ne žemesnė nei II klasė B2 tipo arba lygiavertė biologinės saugos spinta, skirta darbui su biologinėmis medžiagomis, kai būtina naudotojo, produkto ir aplinkos apsauga bei 100 % ištraukiamo oro režimas
	

	2.
	Oro srauto tipas
	100 % ištraukiamo oro režimas, be vidinės recirkuliacijos
	

	3.
	Vidinis kameros plotis
	1,2 m (± 10 proc.) 
	

	4.
	Išorinis plotis
	Ne didesnis kaip 1450 mm
	

	5.
	Išorinis gylis
	Ne didesnis kaip 900 mm
	

	6.
	Darbo angos aukštis
	Darbinė priekinio lango anga ne mažesnė kaip 200 mm
	

	7.
	Oro įtraukimo greitis
	Ne mažesnis kaip 0,50 m/s
	

	8.
	Vertikalus žemyn nukreipto oro srautas
	Ne mažesnis kaip 0,30 m/s
	

	9.
	Filtravimas
	Įrengti tiekimo ir išmetimo HEPA ir / arba ULPA filtrai; filtravimo efektyvumas ne mažesnis kaip 99,99 %.
Filtravimo sistema turi užtikrinti ne mažiau kaip ISO5 darbo zonos filtravimą.
	

	10.
	Darbo kameros medžiaga
	Nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI / Type 304 klasės arba lygiavertė medžiaga
	

	11.
	Valdymas
	Mikroprocesorinis arba elektroninis valdymas su ekranu, kuriame atvaizduojami darbo ir saugos parametrai
	

	12.
	Aliarmų sistema
	Garsiniai ir vaizdiniai aliarmų signalai, informuojantys apie ne mažiau kaip:
nesaugias darbo sąlygas ir oro srautų ištraukimo sutrikimus
	

	13.
	Apsauga nutrūkus ištraukimui
	Spinta turi automatinę apsaugą arba blokavimą, kuris užtikrintų saugų veikimą sutrikus oro ištraukimui į išorę.
	

	14.
	Pajungimas prie išorinės ištraukimo sistemos
	Spinta pritaikyta tiesioginiam prijungimui prie išorinės ištraukimo sistemos
	

	15.
	Komplektacija
	Pateikiama su gamintojo stovu arba kita saugia atramine konstrukcija, reikalinga eksploatacijai, bei su visais būtinais standartinės komplektacijos elementais
	

	16.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn.
	


Pastabos:
Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

2. Kita informacija:
Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/arba 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.
Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti:
CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. 
Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.
Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

3. Aplinkos apsaugos kriterijai
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:
1. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 Pirkėjo specialistus (ne mažiau kaip 2 val.) efektyviai ir saugiai dirbti su įranga. Mokymų metu turi būti aptarti įrangos ilgaamžiškumo užtikrinimo ir taisyklingos kasdienės priežiūros aspektai, leidžiantys išvengti priešlaikinio įrangos ar jos komponentų nusidėvėjimo, bei energijos vartojimo efektyvumas;
2. techninės specifikacijos 10 punkte nurodytas reikalavimas: darbo kameros medžiaga pagaminta iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės kaip AISI / Type 304 klasės arba lygiavertė atitinka kriterijų, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali;
3. techninės specifikacijos 16 punkte nurodytas reikalavimas: prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 36 mėn. 
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