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Konkurso sąlygų priedas Nr.1 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PLONASLUOKSNĖS CHROMATOGRAFIJOS SKENERIS

	1. Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi).. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 

	*Netaikoma garantijai.



	Eil . Nr.
	Parametras
	Reikalavimai parametrui
	Siūlomos parametrų reikšmės

Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.

*Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Sistemos paskirtis
	Denzitometrinių matavimų sistema HPTLC (aukštos skiriamosios gebos plonasluoksnės chromatografijos) chromatogramoms analizuoti
	

	2. 
	Matavimo režimai
	Absorbcija, fluorescencija, spektro skenavimas
	

	3. 
	Plokštelių suderinamumas
	Sistema turi būti suderinama su HPTLC plokštelėmis, kurių matmenys yra ne mažesni kaip 20 × 20 cm (leistinas nuokrypis ± 5 %)
	

	4. 
	Bangos ilgių diapazonas
	Ne siauresnėse ribose kaip  nuo 190-800nm
	

	5. 
	Bangos nustatymo tikslumas
	Ne prastesnis nei ±1 nm
	

	6. 
	Bangos ilgio atkuriamumas
	Ne prastesnis nei ±0,2 nm
	

	7. 
	Skenavimo plyšio ilgio nustatymas
	Ne siauresniame nei  nuo 0,2-12 mm diapazone
	

	8. 
	Skenavimo plyšio pločio nustatymas
	Reguliuojami skenavimo plyšio matmenys, tinkami skirtingų dydžių chromatografinių zonų analizei
	

	9. 
	Antriniai šviesos filtrai fluorescencinei analizei
	Automatinė optinių filtrų arba lygiavertė sistema fluorescencinei analizei
	

	10. 
	Plokštelių skenavimo greitis
	Reguliuojamas
	

	11. 
	Valdymas
	Programine įranga
	

	12. 
	Kiekybinės analizės funkcijos
	Būtina kiekybinės analizės funkcija, galimybė matuoti kiekvieną plokštelę prie skirtingų bangos ilgių, kad kiekviena medžiaga būtų matuojama prie savo absorbcijos maksimumo. Galimybė atlikti daugiabangę analizę vienos analizės metu.
	

	13. 
	Maitinimas 
	230V, 50Hz
	

	14. 
	Garantiniai įsipareigojimai
	Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėn.
	

	15. 
	Papildomi reikalavimai
	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime
	


Pastabos:
Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

2. Kita informacija:
Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/arba 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.
Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti:
CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. 
Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.
Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

3. Aplinkos apsaugos kriterijai
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:
Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3  Pirkėjo specialistus (ne mažiau kaip 2 val.) efektyviai ir saugiai dirbti su įranga. Mokymų metu turi būti aptarti įrangos ilgaamžiškumo užtikrinimo ir taisyklingos kasdienės priežiūros aspektai, leidžiantys išvengti priešlaikinio įrangos ar jos komponentų nusidėvėjimo, bei energijos vartojimo efektyvumas.

image1.png
Finansuoja
Europos Sajunga
NextGenerationEU

NAUJOS KARTOS
LIETUVA





