## Lapas1
Priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (projektas)
Eilės Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Papildomi techniniai reikalavimai |  | Siūlomas parametras (pildo tiekėjas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I pirkimo dalis:
1. | Kaniuliuoti sraigtai ir instrumentai
1.1. | Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Kaniulės Ø 1,3 mm. | Sraigto ilgis / Įsriegtos dalies ilgis, mm
25/10; 30/12; 35/14; 40/16; 45/18; 50/20; 55/22; 60/24; 65/26; 70/28
1.2. | Poveržlė Ø 4,0 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano
1.3. | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai, spongioziniu daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Kaniulės Ø 1,7 mm. | Sraigto ilgis / Įsriegtos dalies ilgis, mm
20/6; 25/8; 30/10; 35/12; 40/13; 45/15; 50/17; 55/18; 60/20; 65/22; 70/23; 75/25
1.4. | Poveržlė Ø 4,5 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano
1.5. | Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 4,5 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano
1.6. | Nukreipianti viela su aštriu trikampiu galu, Ø 1,6 mm, ilgis 150 - 155 mm
1.7. | Nukreipianti viela su sriegiu ir aštriu trikampiu galu, Ø 1,6 mm, ilgis 150 - 155 mm
1.8. | Ø 3,2 mm kaniuliuotas grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, 145-155 mm ilgio
1.9. | Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm
1.10. | Kaniuliuotas šešiakampis atsuktuvas su sraigto laikymo įvore, 225 - 235 mm ilgio, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm
1.11. | Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm
1.12. | Sraigtų laikymo žnyplės
1.13. | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, spongioziniu daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. Kaniulės Ø 2,5 – 2,7 mm. | Sraigto ilgis / Įsriegtos dalies ilgis, mm
40/16; 45/16; 50/16; 55/16; 60/16; 65/16; 70/16; 75/16; 80/16; 85/16; 90/16; 95/16; 100/16; 105/16; 110/16; 115/16; 120/16
50/32; 55/32; 60/32; 65/32; 70/32; 75/32; 80/32; 85/32; 90/32; 95/32; 100/32; 105/32; 110/32; 115/32; 120/32
1.14. | Poveržlė Ø 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano
1.15. | Poveržlė su iškirsta dalimi Ø 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano
1.16. | Kanuliuotas grąžtas, Ø 5,0 mm, su atrama gręžimo gylio apribojimui, 245 - 255 mm ilgio
1.17. | Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,0 mm
1.18. | Kaniuliuotas šešiakampis atsuktuvas, su sraigto laikymo įvore, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm, 250 - 260 mm ilgio
1.19. | Atsuktuvas, 237 - 247 mm ilgio, šešiabriaunis, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 4 mm
1.20. | Nukreipianti viela su aštriu trikampiu galu, Ø 2,5 mm, ilgis 250 - 260 mm
1.21. | Nukreipianti viela su sriegiu ir aštriu trikampiu galu, Ø 2,5 mm, ilgis 250 - 260 mm
II pirkimo dalis:
2. | Plokštelės, sraigtai, instrumentai
2.1. | DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 – 6,4 mm, plotis 18,5 – 19,0 mm, tinkanti Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano. | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymių
2.2. | DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, tinkanti Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš medicininio plieno. | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 kiaurymių
2.3. | DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 5,5 – 6,0 mm, plotis 16 – 17 mm, tinkanti Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano. | 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 kiaurymių
2.4. | DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, tinkanti Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš medicininio plieno. | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 kiaurymių
2.5. | DHS/DCS sraigtas, įsriegtos dalies ilgis 21 - 23 mm, pagamintas iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 50 mm iki 120 mm kas 5 mm
2.6. | DHS/DCS sraigtas, įsriegtos dalies ilgis 21 - 23 mm, pagamintas iš medicininio plieno. Tiekiamas kartu su kompresiniu sraigtu, pagamintu iš medicininio plieno. | Sraigtų ilgis nuo 50 mm iki 145 mm kas 5 mm
2.7. | Kompresinis sraigtas, pagamintas iš titano, Ø 4 x 36 mm.
2.8. | Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 skylių
2.9. | DHS grąžtas | 242 – 252 mm ilgio
2.10. | DCS grąžtas | 242 – 252 mm ilgio
2.11. | Grąžtas | Ø 3,2 mm, 140 - 150 mm ilgio
2.12. | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas DHS/DCS sraigtų išsukimui | 240-250 mm ilgio
2.13. | Atsuktuvas su sraigto laikymo įvore | šešiabriaunis, Ø 3,5 mm, 245 – 255 mm ilgio
2.14. | DHS/DCS impaktorius | 200 – 210 mm ilgio
2.15. | DHS/DCS impaktorius | 225 – 265 mm ilgio
2.16. | Įvorinis sraigtas | 145 – 150 mm ilgio
2.17. | "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 2,5 mm | 228 - 233 mm ilgio
2.18. | "Kiršnerio" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 2,0 mm | 228 - 233 mm ilgio
2.19. | Kaniuliuotas įvorinis sraigtas | 250 – 260 mm ilgio
2.20. | DHS/DCS raktas titaniniams implantams | T formos, 230 – 240 mm ilgio
III pirkimo dalis:
3. | Plaštakos ir pėdos implantai, instrumentai
3.1. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8 kiaurymių
3.2. | T formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"
5 kiaurymės, iš kurių viena kompresinė, plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
3.3. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymių, 2 kiaurymės "galvoje"
3.4. | Y formos užrakinama plokštelė smulkiems kaulams, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymių, 3 kiaurymės "galvoje"
3.5. | Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, dešinės pusės
7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, kairės pusės
3.6. | H formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4 kiaurymių
3.7. | Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"
3.8. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 10 kiaurymių
3.9. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
3.10 | T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"
3.11. | 2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm
Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm
3.12. | 2,0 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm
Nuo 14 mm iki 38 mm kas 2 mm
3.13. | Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 14 mm kas 1 mm
Nuo 16 mm iki 40 mm kas 2 mm
3.14. | Ø 2,4 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 20 mm kas 2 mm
Nuo 22 mm iki 40 mm kas 2 mm
IV pirkimo dalis:
4. | Užrakinamų plokštelių sistema. Plokštelės, sraigtai ir instrumentai privalo būti pagaminti to paties gamintojo.
Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis
4.1. | Anatomiškai išlenkta distalinio galo stipinkaulio plokštelė. 2,4-2,5 mm storio, 24-25 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", kairės ir dešinės pusės; 3, 4, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės "stiebe"
4.2. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. 1,9-2,1 mm storio, 8-9 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | Kairės ir dešinės pusės; 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymių
4.3. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė. 1,9-2,1 mm storio, 8-9 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | Kairės ir dešinės pusės: 3, 4, 5 kiaurymių
4.4. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė. 1,7 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5 kiaurymių
4.5. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė. 2,0-2,1 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5 kiaurymių
4.6. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė. 2,3 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 7 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5 kiaurymių
4.7. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė kintamo kampo užrakinama plokštelė. 1,8 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems kintamo kampo sraigtams. | Kairės ir dešinės pusės: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių
4.8. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kiaurymių
4.9. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
4.10. | T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
4.11. | L formos užrakinama plokštelė, 90º, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
4.12. | L formos užrakinama plokštelė, 106º, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
4.13. | X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Ne mažiau 3 dydžių
4.14. | Tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 2 kiaurymių
4.15. | Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, tiesi, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 5, 6 kiaurymių
4.16. | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 90° L formos, pagaminta iš titano. 2 kiaurymės distaliniame gale. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės; 2+3 ir 2+4 kiaurymių
4.17. | Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 106° L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės distaliniame gale. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės; 3+3 ir 3+4 kiaurymių
4.18. | T formos distalinė dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, stačio kampo, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiaurymių
4.19. | T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, įstrižu kampu, 1,5-2,0 mm storio, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės “galvoje”, išsidėsčiusios vienoje eilėje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Dešinės ir kairės pusės; 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
4.20. | T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, 2-2,2 mm storio, 10-11 mm pločio siaurojoje ir 42-45 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3, 4, 5, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
4.21. | Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, 2,5-2,7 mm storio, pagaminta iš titano. Proksimalinėjė plokštelės dalyje naudojami 2 atskiri užrakinami sraigtai. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 4, 6, 8, 10, 12 kiaurymių
4.22. | Raktikaulinė S formos užrakinama dinaminė kompresinė plokštelė, 2,5-3,0 mm storio, 10-11 mm pločio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 6, 7, 8 kiaurymių
4.23. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės, 2, 3, 5, 7 kiaurymių
4.24. | Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5-2,6 mm storio, 10-11 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 6, 7, 8, 9, 10, 12 kiaurymių
4.25. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 12 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiaurymių
4.26. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 15 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiaurymių
4.27. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, 3,6 mm storio, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 18 mm. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiaurymių
4.28. | Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė. Anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 10, 11, 12, 13, 14, 15 kiaurymių
4.29. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6-3,8 mm storio, 12-14 mm pločio siaurojoje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 5 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje
4.30. | Proksimalinio žąstikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės "galvoje". Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
4.31. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,5-3,8 mm storio, 11-12 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių
4.32. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 1,8 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 kiaurymių
4.33. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių
4.34. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6-3,8 mm storio, 12-14 mm pločio siaurojoje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
4.35. | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2-4,5 mm storio, 13-14 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 5+3, 5+4, 5+5, 5+6, 5+7, 5+8, 5+9, 5+11, 5+13, 5+15 kiaurymių
4.36. | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, L formos, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 9, 11, 13, 15, 17, 19 kiaurymių
4.37. | Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,5-3,8 mm storio, 10,0-10,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 kiaurymių
4.38. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2-4,5 mm storio, 11,5-12,0 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Dešinės ir kairės pusės: 4, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
4.39. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Dešinės ir kairės pusės: 4, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
4.40. | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 2,5 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 5+3; 5+4; 5+5; 5+6; 5+7; 5+9; 5+11; 5+13; 5+15 kiaurymių
4.41. | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,8-3,0 mm storio, 9-10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 kiaurymių
4.42. | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 5,5-6,0 mm storio, 15-16 mm pločio siaurojoje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
4.43. | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 6-7 mm storio, pagaminta iš titano. 6 užrakinamos kiaurymės "galvoje", bendras užrakinamų kiaurymių skaičius ≥ 10. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais. | Kairės ir dešinės pusės, 140 - 145 mm ilgio
4.44. | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 15-16 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės plokštelės "galvoje", bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 9. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės, 100 - 105 mm ilgio
4.45. | Ilga proksimalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 3,0-3,2 mm storio, 16-16,5 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. 4 užrakinamos kiaurymės proksimalinėjė dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 - 120 mm ilgio
4.46. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,6-4,8 mm storio, 13,5-14,0 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 kiaurymių
4.47. | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, 5,0-5,2 mm storio, 17-18 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 5+4, 5+6, 5+8, 5+10, 5+12 kiaurymių
4.48. | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 5+3; 5+4; 5+6; 5+8; 5+10; 5+12 kiaurymių
4.49. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė, anatomiškai išlenkta, kintamo kampo užrakinama plokštelė, 4,4 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,5 mm kaniuliuotais užrakinamais sraigtais daliniu sriegiu, Ø 5,0 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
4.50. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,0-4,5 mm storio, 15-16 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
4.51. | Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
4.52. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 5,0-5,25 mm storio, 17,0-17,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kiaurymių
4.53. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | Kairės ir dešinės pusės: 3+4, 3+5, 3+6, 3+7, 3+8, 3+9, 3+10 kiaurymių
4.54. | Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,0 mm, plotis 16 mm, kaklelio ilgis 26 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano. | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymių
4.55. | Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto, su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,2 - 6,5 mm, plotis 18,6 - 18,8 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymių
4.56. | Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 14 mm kas 1 mm
Nuo 16 mm iki 40 mm kas 2 mm
4.57. | Ø 2,4 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 40 mm kas 2 mm
4.58. | Ø 2,4 mm užrakinami kintamo kampo sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 40 mm kas 2 mm
4.59. | Ø 1,8 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano. | Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm
4.60. | Ø 2,0 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm
4.61. | Ø 2,7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 50 mm kas 2 mm
4.62. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 6 mm iki 50 mm kas 2 mm
4.63. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. | Nuo 6 mm iki 14 mm kas 1 mm
Nuo 16 mm iki 40 mm kas 2 mm
4.64. | Ø 2,7 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 6 mm iki 40 mm kas 2 mm
4.65. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 80 mm kas 2 mm
4.66. | Ø 3,5 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. | Nuo 12 mm iki 70 mm kas 2 mm
4.67. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. | Nuo 10 mm iki 80 mm kas 2 mm
4.68. | Ø 3,5 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm
Nuo 45 mm iki 80 mm, ne mažiau 8 ilgių
4.69 | Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 3,5 mm.
4.70. | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 38 mm kas 2 mm
Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 50 mm kas 5 mm
4.71. | Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 10 mm iki 44 mm kas 2 mm
Nuo 45 mm iki 70 mm kas 5 mm
4.72. | Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. | Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm
Nuo 45 mm iki 60 mm kas 5 mm
4.73. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 50 mm kas 2 mm
Sraigtų ilgis nuo 55 mm iki 70 mm kas 5 mm
4.74. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 48 mm kas 2 mm
Sraigtų ilgis nuo 50 mm iki 65 mm kas 5 mm
4.75. | Ø 4,0 mm kaniuliuoti užrakinami sraigtai, daliniu sriegiu | Nuo 32 mm iki 85 mm, ne mažiau 12 ilgių
4.76. | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 60 mm kas 2 mm
4.77. | Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 14 mm iki 58 mm kas 2 mm
Nuo 60 mm iki 75 mm kas 5 mm
4.78. | Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. | Nuo 12 mm iki 58 mm kas 2 mm
Nuo 60 mm iki 80 mm kas 5 mm
4.79. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. | Nuo 14 mm iki 48 mm kas 2 mm
Nuo 50 mm iki 90 mm kas 5 mm
4.80. | Ø 5,0 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 12 mm iki 50 mm, ne mažiau 16 ilgių
Nuo 55 mm iki 100 mm kas 5 mm
4.81. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 14 mm iki 48 mm kas 2 mm
Sraigtų ilgis nuo 50 mm iki 90 mm kas 5 mm
4.82. | Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 110 mm kas 5 mm
4.83. | Tarpiklis Ø 6,5 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš titano.
4.84. | Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 5,0 mm.
4.85. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais:
4.85.1. | Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis
4.85.2. | Grąžtas Ø 2,0 mm
4.85.3. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą
4.85.4. | Sraigto laikymo įvorė
4.85.5. | "Kiršnerio" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,8 mm, 150 - 155 mm ilgio
4.86. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais:
486.1. | Grąžtas Ø 3,5 mm
4.86.2. | Grąžtas Ø 2,5 mm
4.86.3. | Atsuktuvas su sraigto laikymo įvore, šešiabriaunis, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm
4.86.4. | Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, 60-65 mm ilgio
4.86.5. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, 165-175 mm ilgio, su gylio matavimo skale ≥ (12 ÷ 60) mm
4.86.6. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas su sraigto laikymo įvore, apribojantis priveržimo jėgą
4.86.7. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas Ø 3,5 mm užrakinamų sraigtų išsukimui
4.86.8. | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą
4.86.9. | "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,2 mm x 220 mm ilgio
4.87. | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm sraigtais:
4.87.1. | Grąžtas Ø 4,5 mm
4.87.2. | Grąžtas Ø 3,2 mm
4.87.3. | Atsuktuvas su sraigto laikymo įvore, šešiabriaunis, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm
4.87.4. | Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis, 100-110 mm ilgio
4.87.5. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm, 220-230 mm ilgio, su gylio matavimo skale ≥ (8 ÷ 90) mm
4.87.6. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas su sraigto laikymo įvore, apribojantis priveržimo jėgą
4.87.7. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas Ø 5,0 mm užrakinamų sraigtų išsukimui
4.87.8. | "Kiršnerio" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 2,0 mm, 220-240 mm ilgio
V pirkimo dalis:
5. | Intramedulinės vinys ir sraigtai
5.1. | Kaniuliuotos titaninės GAMMA vinys. Vinies palinkimo kampas 4°. Proksimalinio vinies galo Ø 15,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm ir jis įvedamas 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm. | 11 mm x 180 mm
11 mm x 240 mm
5.2. | Ø 10,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano. Naudojami GAMMA vinių proksimaliniame gale. | Sraigtų ilgis nuo 75 mm iki 120 mm kas 5 mm
5.3. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 105 mm kas 5 mm
5.4. | GAMMA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano. | Ne mažiau 4 ilgių, atitinkanti užrakinamą vinį
5.5. | Kaniuliuotos titaninės šlaunikaulio vinys, įvedamos anterogradiškai. Vinies proksimalinio galo palinkimo kampas 5°. Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės rakinantiems sraigtams. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės (viena iš jų pailga) skersinio rakinimo sraigtams. Gali būti naudojama ir kaip rekonstrukcinė vinis, su dviem Ø 6,3 mm užrakinamais sraigtais proksimaliniame vinies gale. | Vinių skersmenys 9.5, 10, 11, 12 mm Vinių ilgiai 320 – 440 mm kas 20 mm Dešinės pusės Kairės pusės
5.6. | Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 5,0 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 90 mm kas 5 mm
5.7. | Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 5,0 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 110 mm kas 5 mm
5.8. | Ø 6,3 mm savisriegiai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 65 mm iki 125 mm kas 5 mm
5.9. | Šlaunikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano. | Ne mažiau 4 ilgių, atitinkanti užrakinamą vinį
5.10. | Intramedulinės kaniuliuotos blauzdikaulio vinys, pagamintos iš titano. Vinies proksimalinio galo palinkimo kampas 10°. Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės rakinantiems sraigtams skirtingomis kryptimis. Distaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės (8,3 mm ir 9 mm skersmens vinyse) ir 4 kiaurymės (10 mm ir 11,5 mm skersmens vinyse). | Vinių skersmenys 8.3, 9, 10, 11.5 mm Vinių ilgiai 260 – 420 mm kas 20 mm
5.11. | Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 5,0 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 90 mm kas 5 mm
5.12. | Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 5,0 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 110 mm kas 5 mm
5.13. | Blauzdikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano. | Ne mažiau 4 ilgių, atitinkanti užrakinamą vinį
5.14. | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 5,0 mm. | Vinių skersmenys 9,3, 10, 11, 12 mm Vinių ilgiai 170, 200, 240 mm
5.15. | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Vinies palinkimo kampas 5°. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm. | Vinių skersmenys 9.5, 10, 11, 12 mm Vinių ilgiai 320 – 440 mm kas 20 mm. Dešinės pusės, Kairės pusės
5.16. | Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale. | Sraigtų ilgis nuo 70 mm iki 120 mm kas 5 mm
5.17. | Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 4,5 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 5,0 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 90 mm kas 5 mm
5.18. | Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Ø 5,0 mm sraigtai turi būti skirtingos spalvos nei Ø 4,5 mm sraigtai. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 110 mm kas 5 mm
5.19. | PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano. | Ne mažiau 4 ilgių
5.20. | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dviejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano. | Sraigto ilgis, mm | Apatinio sriegio ilgis, mm
|  | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 4
|  | 16 | 5
|  | 17 | 4, 6
|  | 18 | 4, 6
|  | 19, 20 | 4, 7
|  | 21, 22, 23 | 4, 8
|  | 24, 25 | 5, 8
|  | 26 | 5, 10
|  | 27, 28, 29 | 6, 10
|  | 30, 32 | 7, 12
|  | 34 | 8, 14
|  | 36 | 9, 14
|  | 38 | 9, 16
|  | 40 | 10, 16
5.21. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano. | Sraigto ilgis, mm | Apatinio sriegio ilgis, mm
|  | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 4
|  | 16 | 5
|  | 17, 18 | 4, 6
|  | 19, 20 | 4, 7
|  | 21, 22, 23 | 4, 8
|  | 24, 25 | 5, 8
|  | 26 | 5, 10
|  | 27, 28, 29 | 6, 10
|  | 30, 32 | 7, 12
|  | 34 | 8, 14
|  | 36 | 9, 14
|  | 38 | 9, 16
|  | 40 | 10, 16