2.3 priedas „Techninė specifikacija. 3 pirkimo dalis“

LABORATORINĖ VAKUUMINIO FILTRAVIMO SISTEMA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Bioaktyvių junginių tiksliosios fermentacijos tyrimų infrastruktūra“ pagal finansavimo priemonę 12-001-01-02-01-02-07 Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti

Pirkimo objektas – Laboratorinė vakuuminio filtravimo sistema.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti ES atitikties deklaraciją (jeigu pagal taikomus Europos Sąjungos teisės aktus siūlomai prekei privalomas CE ženklinimas) arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė yra paženklinta CE ženklu ir atitinka jai taikomus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto Radvilėnų pl. 19 C korpusas Maisto instituto patalpose, Radvilėnų pl. 19 C korpusas Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 30 d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami techniniai rodikliai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos taikymas |  | Gamintojas ir modelis |
| 2. | Įrangos komplektavimas | Visa komplektuojama įranga turi veikti kaip vientisa, tarpusavyje suderinta sistema. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3. | Techniniai reikalavimai | - Laboratorinė vakuuminio filtravimo sistema, skirta sterilizuoti neautoklavuojamus terpės komponentus tiekimui į bioreaktorių. - Žemo profilio konstrukcija; bendras stovo aukštis be piltuvėlių ne didesnis kaip 80 mm, skirta patogiam darbui laminarinėje spintoje. - Konstrukcija optimizuota ergonomiškam darbui riboto aukščio erdvėse, mažinant operatoriaus riešų apkrovą. - 3-jų vietų stovas, pagamintas iš 100% nerūdijančio plieno (minimaliam valymo poreikiui ir ilgaamžiškumui). - Galimybė pilnai autoklavuoti visą surinktą kolektorių be išankstinio išardymo. - Kiekviena filtravimo vieta privalo turėti integruotą sterilaus ventiliavimo funkciją antrinei taršai išvengti. - Kiekvienoje filtravimo vietoje turi būti įrengti vožtuvai (kraneliai), leidžiantys individualiai ir tiksliai reguliuoti filtravimo greitį arba visiškai sustabdyti srautą - Komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. po 500 ml talpos daugkartinio naudojimo nerūdijančio plieno piltuvėlių. - Piltuvėliai turi būti tvirtinami naudojant specializuotus nerūdijančio plieno fiksavimo spaustukus (angl. closure clamps), užtikrinančius sandarumą ir stabilumą. - Specializuotas laboratorinis pratekantis (angl. flow-through) skysčių siurblys, skirtas filtrato perpumpavimui tiesiai į nutekėjimo sistemą. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 4. | Įrenginio funkcionalumas | - Sistema privalo veikti be tarpinio surinkimo indo (butelio), taip taupant vietą ir mažinant taršos riziką. - Maksimalus laisvas siurblio srautas ne mažesnis kaip 4 l/min. - Įrenginio atsparumo klasė ne žemesnė kaip IP64 (atsparumas drėgmei ir dulkėms). - Visos dujų ir skysčių jungtys turi būti greito prijungimo tipo (angl. quick-connect), leidžiančios surinkti sistemą be papildomų įrankių. - Komplekte ne mažiau kaip 2 m silikoninis vamzdelis skysčio išvadui slėgio pusėje - Komplekte maitinimo blokas ir specializuotas vamzdelis su greito prijungimo jungtimi prie siurblio. - Kolektorius turi būti suderinamas su standartiniais 47 mm arba 50 mm skersmens membraniniais filtrais. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 7. | Garantija ir aptarnavimas | - Įrangai taikoma ne mažiau nei 12 mėn. garantija - Garantiniu laikotarpiu programinė įranga atnaujinama nemokamai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |