Priedas Nr.1

Techniniai reikalavimai automobilio pritaikyto mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai automobiliui: |  |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Bazinio automobilio gamintojas ir modelis (bazinio automobilio masė turi būti pakankama visai numatytai įrangai, personalui ir eksploataciniam rezervui. galutinai įrengtos transporto priemonės techniškai leidžiama maksimali masė turi būti ne mažesnė kaip 4 000 kg ir ne didesnė kaip 5 000 kg. |  |
|  | Automobilio paskirtis | Automobilis, pritaikytas mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, automobiliui stovint. Automobilis susideda iš automobilinės važiuoklės su vairuotojo kabina ir kėbulo, kurio viduje teikiamos ambulatorinės paslaugos. Vairuotojo kabina ir kėbulas turi turėti praėjimą, kad iš vairuotojo kabinos būtų galima patekti į medicininį skyrių. |  |
|  | Techninio aptarnavimo užtikrinimas | 3.1. Tiekėjas turi užtikrinti autorizuotą automobilio ir įrangos techninį aptarnavimą ne toliau kaip 150 km nuo perkančiosios organizacijos buveinės, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti tiekėjas. 3.2. Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių, kuriame turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. |  |
|  | Kėbulo gamintojas | Nurodyti automobilio medicininio skyriaus kėbulo gamintoją (perdirbėją). |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, neregistruotas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos. |  |
|  | Garantija automobiliui, jo inžinerinėms sistemoms ir kėbului | 6.1. Mažiausiai 5 metai arba 150 000 km (priklausomai nuo to, kas sueina anksčiau) garantija baziniam automobiliui ir jo integruotoms inžinerinėms sistemoms, įskaitant šildymo, vėdinimo, vandens tiekimo ir nuotekų sistemas, elektros instaliaciją, stovėjimo režimo šildymo sprendimus ir kėbulo perdirbimo darbus. 6.2. Ši garantija netaikoma medicininei ir laboratorinei įrangai, kurios garantija nustatoma pagal atskirus šios techninės specifikacijos reikalavimus. 6.3. Automobiliui taikoma ne mažiau kaip 5 metų garantija nuo korozijos 6.4. Ne mažiau kaip 2 metų garantija dėl dažų dangos defektų, garantija netaikoma natūraliems kėbulo nusidėvėjimams priklausantiems nuo išorinės aplinkos poveikio. 6.5. Garantija baterijai ne mažiau kaip 90 mėn. arba 150000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. |  |
|  | Pristatymas | Pristatymas – ne vėliau kaip 9 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Pristatymo vieta – Laisvės per. 79, Vilnius. |  |
|  | Ratlankių su padangomis komplektai | Automobilis komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamų matmenų originalių ratlankių ir padangų komplektu, atitinkančiu automobilio pristatymo sezoną (vasarinės arba žieminės padangos). Papildomas antrasis pilnas originalių ratlankių su padangomis komplektas, atitinkantis priešingą sezoną (žieminis arba vasarinis), turi būti pristatytas atskirai kaip papildomas rinkinys. |  |
|  | Automobilio registravimo, techninės apžiūros ir draudimo užtikrinimas | Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos. |  |
| Reikalavimai kėbului: |  |  |  |
|  | Spalva | Automobilio kabinos ir kėbulo spalva pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu. Medicininio skyriaus vidinės sienos ir lubos baltos. |  |
|  | Išorės apklijavimas automobiline plėvele | Apipavidalinimas su užrašais ne daugiau 50 proc. automobilio išorės ploto pagal suderinimą. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo. |  |
|  | Kėbulo konstrukcija ir termoizoliacinių plokščių sandara | Uždaro tipo kėbulas, pagamintas iš termoizoliacinių plokščių, sujungtų aliuminio profiliais. Plokštės sandara: išorėje siena iš plastiko arba aliuminio plokštės, viduje poliuretanas ne mažiau kaip 30 mm storio, iš vidaus plastikas arba aliuminis. Plokštės viduje sustiprintos profiliais. |  |
|  | Medicinos skyriaus durų įrengimas | Šoninės ir galinės durys su stiklais. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis. |  |
|  | Medicinos skyriaus langai | Kairė ir dešinė sienos turi turėti langus. Dydis ir vieta derinama su užsakovu. Papildomas stiklas sienoje prie darbo stalo. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis. |  |
|  | Galinės dvivėrės durys | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu. Durų angos plotis atidarius duris ne mažiau 1200 mm. |  |
|  | Kėbulo dešinės pusės durys | Durys kėbulo dešinėje pusėje su langu. Durų angos plotis atidarius duris ne mažiau kaip – 660 mm, aukštis ne mažiau kaip – 1700 mm. |  |
|  | Durų užrakto sistema | Medicininio skyriaus durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu kartu su gamykliniu nuotoliniu užraktu. |  |
|  | Įlipimo į medicininį skyrių sprendimai | Automobilio dešinėje pusėje po šoninėmis durimis turi būti įrengtas atsilenkiantis ar išvažiuojantis įlipimo laiptelis automatiškai aktyvuojamas atidarant salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +60°C. Laiptelio ilgis ne mažiau kaip 600 mm. |  |
|  | Stoglangis | Kėbulo lubose įrengtas skaidrus, atidaromas avarinis stoglangis, jis turi būti tokio dydžio, kad per jo angą galėtų saugiai pasišalinti suaugęs žmogus. |  |
|  | Išmatavimai | Medicininio skyriaus vidiniai matmenys: 22.1. Ilgis ne mažiau 4700 mm; 22.2. Plotis per visą kėbulo aukštį nuo žemės iki lubų ne mažiau 1950 mm; 22.3. Aukštis ne mažiau 1950 mm |  |
| Baziniai automobilio parametrai: |  |  |  |
|  | Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau kaip keturios sėdimos vietos įskaitant vairuotojo, reguliuojamos. Sėdynės turi būti apsiūtos dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. |  |
|  | Vairo padėtis | Kairėje |  |
|  | Maksimalus greitis | Ne mažesnis kaip 90 km/h |  |
|  | Prošvaisa nuo žemės | Ne mažiau kaip 160 mm. |  |
| Vairuotojo kabina: |  |  |  |
|  | Kabinos aptakai | Ant kabinos šonų ir viršaus aerodinaminiai aptakai, vizualiai sujungiantys kabiną su kėbulu |  |
|  | Saugos pagalvės | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės |  |
|  | Automobilio multimedijos sistema | Automobilyje turi būti integruotas radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje. |  |
|  | Klimato kontrolė | Automatinė klimato kontrolė vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Mobiliojo telefono prijungimas | Mobilaus telefono prijungimo galimybė (Carplay, Android auto ar pan.) |  |
|  | Užraktas | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |  |
|  | Šildytuvas | Elektrinis šalto oro šildytuvas |  |
|  | Vairas | Multifunkcinis, odinis vairas |  |
|  | Vairo reguliavimas | Vairo aukščio ir gylio nustatymas |  |
|  | Langai | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |
|  |  | Automobilyje turi būti vidinis galinio vaizdo veidrodėlis su integruotu monitoriumi, į kurį, važiuojant atbuline pavara, transliuojamas atbulinės eigos kameros vaizdas |  |
|  | Apšvietimas | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |  |
|  | Keleivio apšvietimas | Apšvietimo lemputė su ne trumpesne nei 300- 400 mm lanksčia jungtimi, montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo. |  |
|  | Kilimėliai | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Vairuotojo sėdynė | Reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda. |  |
|  | Keleivio sėdynė | Reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda. |  |
| Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |  |  |  |
|  | Išorinis ilgis | Automobilio ilgis ne daugiau 7800 mm. |  |
|  | Išorinis plotis | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2350 mm. |  |
|  | Išorinis aukštis | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3100 mm. |  |
| Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |  |  |
|  | Variklis | Pilnai elektrinis variklis (BEV). |  |
|  | Tarša | Nulinė lokali emisija (0 g CO₂/km). |  |
|  | Galia | Gamyklinė galia ne mažiau kaip 100 kW. |  |
|  | Energijos kaupiklis | Aukštos įtampos ličio jonų baterija, talpa ne mažesnė kaip 100 kWh. |  |
|  | Nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu | Ne mažiau kaip 350 km (WLTP) mišriu režimu. |  |
| Transmisija ir pakaba: |  |  |  |
|  | Varantieji ratai | Galiniai varantieji ratai (RWD). |  |
|  | Pavarų dėžė | Vienos pavaros reduktorinė transmisija, skirta elektromobiliui. |  |
|  | Ratai | Gale viengubi arba sudvejinti ratai ne mažiau kaip R 16. |  |
| Saugumas: |  |  |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Elektroninė stabilizavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Ratų antiprabuksavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Vairo stiprintuvas. | Būtina |  |
|  | Padangų slėgio kontrolės sistema | Būtina |  |
|  | Aplinkos stebėjimo sistema | Aplinkos vaizdo stebėjimo sistema (360°), užtikrinanti visapusišką automobilio aplinkos matomumą ir saugų manevravimą. |  |
| Įranga: |  |  |  |
|  | Kruizo kontrolė | Pastovaus greičio palaikymo sistema |  |
|  | Priekiniai žibintai | LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. |  |
|  | Priekiniai rūko žibintai | Būtina |  |
|  | Elektros energijos tiekimas | Elektromobilio aukštos įtampos sistema su DC/DC keitikliu, užtikrinančiu nepertraukiamą 12 V ir 230 V sistemų maitinimą bei visos medicininės įrangos elektros apkrovos poreikius. |  |
|  | Įrankiai automobilyje | Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti. |  |
|  | Atsarginis ratas | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams) su nuleidimo/pakėlimo gamykliniu mechanizmu. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginio rato, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, klijai skirti padangos oro išėjimo izoliavimui). |  |
|  | Purvasaugiai | Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |
|  | Papildomi akumuliatoriai | Gamykliškai įrengtas elektromobilio 12 V akumuliatorius, skirtas pagalbinėms sistemoms. |  |
| Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  |  |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė | Automatinė klimato kontrolė. Distancinis valdymo pultas. Šaldymo galingumas ne mažiau 2000W pagal ISO 5151, šildymo galingumas ne mažiau 2500W pagal ISO 5151. |  |
|  | Stovėjimo režimo šildymas nuo išorinio elektros tinklo (žiemos apsauga) | Automobilyje turi būti numatyta galimybė, stovėjimo metu ir prijungus prie išorinio 230 V elektros tinklo, palaikyti pastovią teigiamą vidaus temperatūrą medicinos ir vairuotojo skyriuose bei apsaugoti vandens tiekimo sistemą nuo užšalimo. Sistema turi: - užtikrinti vandens talpų, vamzdynų ir siurblių neužšalimą; - palaikyti minimalią pastovią vidaus temperatūrą ne žemesnę kaip +5 °C medicinos ir vairuotojo skyriuose; - veikti be dyzelinių šildymo sistemų naudojimo; - būti pritaikyta ilgalaikiam automobilio stovėjimui. Šildymo sprendimas turi būti maitinamas iš išorinio elektros tinklo, turi būti integruotas su automobilio šildymo bei elektros valdymo sistemomis. |  |
|  | Įrengtas elektrinis šildytuvas | Medicininiame skyriuje turi būti įrengtas elektrinis, skirtas transporto priemonėms, 220 V įtampos šildytuvas, kurio galia ne mažiau 2.0 kW. |  |
|  | Autonominis dyzelinis šildytuvas | Autonominis programuojamas dyzelinis “sausas” oro šildytuvas, galia ne mažiau kaip 4.0 kW. Dyzeliniai šildymo sprendimai naudojami kaip pagalbinė, rezervinė autonominė sistema, skirta užtikrinti patikimą medicininio skyriaus šildymą ir baterijų tausojimą esant žemoms aplinkos temperatūroms, kai automobilis nėra prijungtas prie išorinio elektros tinklo. |  |
|  | Vandens šildytuvas | Atskiras kombinuotas dyzelinis/elektrinis vandens šildytuvas. |  |
|  | Vandens ir autonominio šildytuvo kuro talpa | Atskiriems cirkuliaciniam dyzeliniam vandens šildytuvui ir autonominiam programuojamam dyzeliniam “sausam” oro šildytuvui skirta kuro talpa ne mažesnė nei 20L su kuro užpylimo iš išorės kakleliu. |  |
|  | Ištraukiamoji ventiliacija | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau 500m3/val. |  |
| Elektromobilio energijos tiekimo sprendimai medicininei įrangai: |  |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Elektromobilio energijos tiekimo sistema | Leidžiami du lygiaverčiai spendimai: A) Nepriklausoma medicininio skyriaus energijos tiekimo sistema; B) Gamyklinė arba su bazinio automobilio gamintoju suderinta elektromobilio energijos kaupimo ir tiekimo sistema. |  |
|  | Energijos tiekimas | Turi būti užtikrinamas nepertraukiamas visos medicininės, IT ir pagalbinės įrangos veikimas ne trumpiau kaip 6 valandas stovėjimo režimu, be išorinio elektros tinklo, esant tipinei eksploatacinei apkrovai. Tipinė apkrova suprantama kaip įprastas medicininės įrangos naudojimas, neapimantis visų įrenginių veikimo maksimalia galia vienu metu. Tipinė eksploatacinė apkrova apima bent klimato kontrolės, šaldytuvo, laboratorinių analizatorių, centrifugos, apšvietimo, kompiuterinės ir ryšių įrangos bei kitų įprastai naudojamų medicinos prietaisų veikimą. |  |
|  | Elektros parametrai | Turi būti tiekiama 230 V / 50 Hz kintamoji srovė, tinkama jautriai medicininei įrangai (stabili įtampa, sinusinė banga arba lygiavertė). |  |
|  | Galia | Turi būti užtikrinta ne mažesnė kaip 5 kW nuolatinė išėjimo galia, sudaranti galimybę vienu metu naudoti visą numatytą medicininę, IT ir pagalbinę įrangą be galios ribojimo ar automatinio atsijungimo. |  |
|  | Autonomiškumas | Sistema turi sudaryti galimybę automobiliui veikti autonomiškai stovėjimo metu be išorinio elektros tinklo, nepriklausomai nuo pasirinkto A arba B sprendimo. |  |
|  | Saugos reikalavimai | Visa elektros energijos tiekimo sistema turi atitikti galiojančius elektros saugos, EMC ir transporto priemonių integracijos reikalavimus. Visi komponentai turi būti sertifikuoti ir tinkami naudoti mobiliose medicininės paskirties transporto priemonėse. |  |
| A SPRENDIMAS – nepriklausomo energijos šaltinio sistema Pastaba dėl A sprendimo taikymo Šiame skyriuje nurodyti medicinos skyriaus elektros instaliacijos reikalavimai, susiję su nepriklausomo energijos šaltinio sistema, taikomi tik tuo atveju, jeigu tiekėjas pasirenka A sprendimą. |  |  |  |
|  | Nepriklausoma energijos šaltinio sistema | Medicininio skyriaus elektros energija užtikrinama naudojant nepriklausomą energijos šaltinį, skirtą medicininės, IT, apšvietimo ir klimato kontrolės įrangos maitinimui. |  |
|  | Baterijos talpa | Baterijos talpa ne mažesnė kaip 5 kWh (arba ne mažiau kaip 100 Ah prie ~51 V), užtikrinanti medicininės įrangos veikimą pagal bendruosius energijos poreikio reikalavimus. |  |
|  | Išėjimo galia | Išėjimo galia prie 220–240 V AC, 50 Hz ne mažesnė kaip 6000 W. |  |
|  | Pakrovimas | Sistema turi būti pakraunama iš išorinio 230 V AC elektros tinklo, ne mažesne kaip 3 kW galia. |  |
|  | UPS funkcija | Sistema turi turėti automatinio perjungimo (UPS) funkciją, užtikrinančią nepertraukiamą energijos tiekimą nutrūkus išoriniam elektros tiekimui. |  |
|  | Saugos funkcijos | Sistema turi turėti apsaugas nuo perkrovos, trumpo jungimo, perkaitimo ir per didelio iškrovimo. |  |
|  | Eksploatacinės sąlygos | Sistema turi būti pritaikyta darbui temperatūrų diapazone ne siauresniame kaip nuo -20°C iki +50°C. |  |
|  | Sistemos svoris | Ne daugiau kaip 100 kg. |  |
|  | Integracija | Sistema turi būti integruota į transporto priemonę taip, kad būtų užtikrintas saugus tvirtinimas, vėdinimas ir eksploatacija transporto priemonės judėjimo metu. |  |
| B SPRENDIMAS – integruota elektromobilio energijos sistema Pastaba dėl B sprendimo taikymo Pasirinkus B sprendimą, medicininio skyriaus elektros energijos tiekimas užtikrinamas naudojant elektromobilio aukštos įtampos bateriją ir su ja integruotą energijos tiekimo sistemą. Tokiu atveju atskira nepriklausoma energijos kaupimo sistema nėra įrengiama. |  |  |  |
|  | Integruota EV sistema | Medicininio skyriaus elektros energija tiekiama iš elektromobilio energijos kaupimo sistemos. Sistema turi užtikrinti ne mažesnę kaip 5 kW nuolatinę 230 V AC, 50 Hz elektros energijos tiekimo galią medicininei įrangai. |  |
|  | Papildoma baterija arba kaupimo modulis | Jeigu naudojama papildoma aukštos įtampos (HV) baterija arba energijos kaupimo modulis, jis turi būti gamyklinis arba oficialiai suderintas su bazinio automobilio gamintoju. |  |
|  | Įtampos keitikliai | Sertifikuoti DC/DC ir (arba) AC keitikliai, skirti saugiam 230 V elektros energijos tiekimui. Įtampos keitikliai turi būti integruoti į transporto priemonės sistemą arba oficialiai suderinti su bazinio automobilio gamintoju. |  |
|  | Energijos valdymo sistema | Privalo būti užtikrinama apsauga nuo per didelio iškrovimo, elektromobilio važiavimo sistemos prioriteto išlaikymas ir saugus sistemos darbas stovėjimo bei eksploatacijos metu. Energijos tiekimo sistema turi turėti energijos valdymo funkcijas, užtikrinančias, kad naudojant medicininę įrangą būtų išlaikytas ne mažesnis kaip 120 km orientacinis elektromobilio nuvažiuojamas likutis be išorinio elektros tinklo. |  |
|  | Sauga | Draudžiami su bazinio automobilio gamintoju nesuderinti įsikišimai į elektromobilio aukštos įtampos sistemą. Sistema turi būti suprojektuota taip, kad vienu metu būtų galima maitinti visą numatytą medicininę įrangą be galios ribojimo ar automatinio atsijungimo. |  |
|  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms | Ne mažiau kaip penki 12 V lizdai. |  |
|  | 230V instaliacija | Medicininio skyriaus viduje turi būti ne mažiau kaip dešimt 230V kištukinių lizdų. |  |
|  | Medicinos skyriaus valdymo pultas | Turi turėti šias funkcijas: - Medicinos skyriaus apšvietimo valdymas – galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą; - naktinio apšvietimo valdymas; - perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės; - klimato kontrolės valdymas; - Medicinos skyriaus temperatūros indikacija; ištraukiamosios ventiliacijos valdymas. |  |
|  | Maršrutizatorius | Palaikomos mobiliojo ryšio technologijos – 5G ir 4G/LTE. Ne mažiau kaip du fiziniai SIM kortelių lizdai. Automatinio perjungimo tarp SIM kortelių funkcija, nutrūkus arba pablogėjus pagrindinio mobiliojo ryšio operatoriaus ryšiui. Ne mažiau kaip 4 RJ45 Ethernet jungtys, iš kurių ne mažiau kaip viena gali būti naudojama kaip WAN arba LAN jungtis. Ethernet jungčių duomenų perdavimo sparta – ne mažesnė kaip 1 Gbit/s. Belaidis Wi-Fi ryšys – IEEE 802.11ac arba naujesnis. Wi-Fi ryšys turi veikti 2,4 GHz ir 5 GHz dažnių juostose. Turi būti galimybė prijungti išorines mobiliojo ryšio antenas. Maršrutizatorius turi būti tinkamas nuolatiniam darbui mobilioje ambulatorijoje arba transporto priemonėje. Komplekte turi būti visi maršrutizatoriaus naudojimui būtini elementai: maitinimo šaltinis arba tinkamas maitinimo kabelis, mobiliojo ryšio ir Wi-Fi antenos bei montavimo elementai. |  |
|  | Komutatorius | Tinklo komutatorius su ne mažiau kaip 8 Ethernet (RJ45) prievadais. Įmontuotas į ryšių paskirstymo spintą. |  |
|  | Tinklo kabelis | Numatyti sujungimą ne mažiau 5 tinklo kabeliais laboratorinių analizatorių laikymo spintą su komutavimo ryšių paskirstymo spinta – ne mažiau 3 kabeliai. Komutavimo spinta – kompiuterinės darbo vietos ne mažiau 2 kabeliai. |  |
|  | Automobilio pajungimas į elektros tinklą | TYPE 2 pajungimo rozetė |  |
|  | Įėjimo kontrolė | Prie darbo kėdės domofono įranga su monitoriumi. Įėjimo skambutis su video kamera prie šoninių durų. |  |
| Saulės elektrinė ant automobilio stogo: |  |  |  |
|  | Elektrinės paskirtis | Saulės elektrinė kaip papildomas elektros energijos šaltinis, skirtas medicininio skyriaus įrangos, energijos kaupimo sistemų krovimui ir pagalbinėms sistemoms stovėjimo metu. |  |
|  | Integracija | Įrengiama, saulės elektrinė turi būti integruota taip, kad: - A sprendimo atveju būtų naudojama nepriklausomos energijos sistemos krovimui; - B sprendimo atveju būtų naudojama tik per gamintojo leidžiamą integraciją arba per su transporto priemonės elektros sistema suderintą energijos valdymo sprendimą. |  |
|  | Elektrinės montavimo vieta | Montuojama ant medicininio skyriaus stogo nepažeidžiant kėbulo sandarumo, aerodinamikos ir saugumo reikalavimų. |  |
|  | Saulės moduliai | Ne mažiau kaip 4 saulės moduliai sumontuoti ant stogo arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis ne mažesnę kaip 1,2 kW bendrą instaliuotą galią. Moduliai turi būti atsparūs vibracijai, drėgmei ir UV spinduliams; apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP65. |  |
|  | Galia | Bendra instaliuota saulės modulių galia ne mažesnė nei 1,2kw ir parenkama tiekėjo, atsižvelgiant į stogo plotą. |  |
| Medicininio skyriaus apšvietimas: |  |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšvietimas | Į medicininio skyriaus lubas per visą ilgį integruotos LED arba lygiavertės apšvietimo lempos. Bendras šviesos srautas ne mažiau 6000 lm. Lempos privalo turėti naktinio apšvietimo funkciją. |  |
|  | Sieninių spintelių apšvietimas | Spintelių viduje turi būti įrengtas LED arba lygiavertis apšvietimas. |  |
|  | Kušetės apšvietimas | Ne mažiau kaip 2 taškiniai LED arba lygiaverčiai žibintai virš kušetės virš paciento galvūgalio. Bendras srautas ne mažiau kaip 400 lm.. |  |
|  | Taškiniai žibintai | Taškiniai LED arba lygiaverčiai žibintai virš visų darbinių paviršių |  |
|  | Apšvietimo lemputė medikui | Apšvietimo lemputė prie darbo stalo |  |
|  | Apšvietimas laboratorinių įrenginių laikymo spintoje | Laboratorinių įrenginių tvirtinimo ir laikymo vietoje integruotas LED arba lygiavertės apšvietimo lempos, turi turėti naktinio apšvietimo funkciją. |  |
|  | Automobilio kėbulo perimetro apšvietimas iš lauko pusės | Ne mažiau kaip šeši LED arba lygiaverčiai šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant kėbulo šonų ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai: Šviesos srautas: ne mažiau kaip 1430 lm. Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -40°C iki +60°C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau kaip 45 mm. Atitinka ECER10 arba lygiavertį standartą. Atsparumas aplinkai IPX7 arba lygiavertis. Aliuminio liejinio arba lygiavertis korpusas. |  |
|  | Įlipimo laiptelių apšvietimas | Automobilio galinių ir šoninių durų įlipimo laiptelių LED arba lygiavertis apšvietimas automatiškai įsijungiantis atidarius duris. |  |
| Temperatūros kontrolės sprendimai medicininėms priemonėms ir įrangai: |  |  |  |
|  | Šaldytuvas vakcinoms ir vaistams | Ne mažiau kaip 35 litrų; Skaitmeninis temperatūros displėjus arba lygiavertis; Turi būti šaldiklio zona; Šaldytuvo temperatūros režimas intervale nuo ne mažiau +2°C iki + 15°C (+-5°C) Šaldymo zonoj nuo 0°C iki -20°C (+- 5°C) Šaldytuve ne mažiau 3 lentynos; Šaldymo zonoj ne mažiau 1 lentyna. |  |
|  | Uždara laikymo vieta laboratorinių tyrimų analizatoriams | Turi būti numatyta atskira uždara laikymo vieta su permatomomis durimis, leidžiančiomis vizualiai kontroliuoti įrangą, kurioje užtikrinamas stabilios vidaus temperatūros palaikymas ne mažiau 18 °C ir nedaugiau 30 °C, atitinkantis analizatorių darbinės temperatūros reikalavimus. Laikymo vieta turi būti suprojektuota taip, kad analizatoriai būtų apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, tiesioginių saulės spindulių ir neigiamo transportavimo poveikio, bei turėtų fiksavimo ir tvirtinimo sprendimus, užtikrinančius saugų įrangos laikymą transporto priemonės judėjimo metu. |  |
|  | Infuzinių tirpalų šildytuvas | Turi būti įrengtas infuzinių tirpalų šildymo sprendimas, skirtas infuzinių tirpalų laikymui ir paruošimui naudojimui, užtikrinantis kontroliuojamą ir saugų tirpalų temperatūros palaikymą, tinkamą medicininiam naudojimui. Šildymo sprendimas turi būti integruotas į medicinos skyrių taip, kad būtų lengvai pasiekiamas medicinos personalui, o infuziniai tirpalai būtų apsaugoti nuo perkaitimo ir neigiamo išorinių temperatūros svyravimų poveikio. |  |
|  | Medicinos skyriaus įrengimas: |  |  |
|  | Stovėjimo stabilizavimo sistema | Automobilis turi būti pritaikytas saugiam ir stabiliam medicininių procedūrų atlikimui stovėjimo metu. Turi būti įrengta stovėjimo stabilizavimo sistema, kuri: - sumažina kėbulo svyravimus ir pasvirimus procedūrų metu; - užtikrina stabilų medicininės įrangos ir paciento padėties išlaikymą; - leidžia saugiai eksploatuoti automobilį ant nelygaus paviršiaus. Stabilizavimo sprendimas gali būti realizuotas naudojant mechanines, elektrines ar hidraulines atramines sistemas arba lygiavertį techninį sprendimą, skirtą mobilioms medicinos paskirties transporto priemonėms. Vien tik automobilio pakabos, amortizatorių ar oro pakabos sprendimai nelaikomi stovėjimo stabilizavimo sistema. |  |
|  | Grindys | Turi būti pagamintos iš vientisos, sustiprintos, neslidžios dangos, atsparios drėgmei, mechaniniam poveikiui ir dezinfekcinėms medžiagoms: - Turi atitikti neslidumo klasę ne mažesnę kaip R10 pagal standartą DIN51130 - Atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47:2020 ir EN 1789:2020 arba lygiaverčius standartus. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. Grindys izoliuotos ne mažiau kaip 20 mm izoliacine medžiaga, kurios šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.04 W/mK. |  |
|  | Vidinės šoninės sienos | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 3 mm termoplastiko ABS ar 1.0 mm aliuminio lakštų ar lygiavertės medžiagos, kurie yra atsparūs dezinfekcijai. Spalva derinama užsakymo metu. |  |
|  | Vidinės šoninės sienos sutvirtinimas | Sienos, ant kurių montuosis plokštės, skirtos medicininės aparatūros tvirtinimui, turi būti sustiprintos aliuminio bėgeliais. |  |
|  | Karšto ir šalto vandens sistema | Karšto ir šalto vandens sistema, dvi ne mažiau 70 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Kriauklė iš nerūdijančio plieno, čiaupas. |  |
|  | Rankų higienos įranga | Prie rankų plovimo kriauklės turi būti įrengta: sieninis skysto muilo dozatorius; sieninis rankų antiseptiko dozatorius; vienkartinių popierinių rankšluosčių laikiklis; uždara atliekų talpa, atidaroma pedalu arba kitu rankų kontakto nereikalaujančiu būdu. Skysto muilo ir rankų antiseptiko dozatoriai turi būti valdomi bekontakčiu, alkūniniu arba kitu lygiaverčiu būdu, nereikalaujančiu dozatoriaus spausti plaštaka. Dozatoriai ir rankšluosčių laikiklis turi būti išdėstyti ergonomiškai, lengvai pasiekiami nuo kriauklės, tačiau taip, kad vanduo, muilas ar antiseptikas nepatektų ant elektros lizdų, laboratorinės įrangos, švarių priemonių laikymo vietų ar kitų darbinių paviršių. Įrangos paviršiai turi būti lygūs, atsparūs drėgmei, korozijai, valymui ir sveikatos priežiūros įstaigoje naudojamoms dezinfekcinėms medžiagoms. Dozatoriai turi būti saugiai pritvirtinti ir apsaugoti nuo savaiminio atsidarymo ar išsiliejimo transporto priemonės judėjimo metu. |  |
|  | Medicinos skyriaus atskyrimas nuo vairuotojo | Vairuotojo vieta nuo medicinos skyriaus atskirta stumdoma pertvara. Pertvara turi būti apsaugota nuo savaiminio atsidarymo. |  |
|  | Sėdynės medicinos skyriuje | Medicinos skyriuje turi būti ne mažiau kaip dvi sėdynės, kurių viena turi būti įrengta priekyje (už vairuotojo). Prie medicininės kušetės sėdynė turi būti pasukama tiek važiavimo kryptimi, tiek į gulto pusę. Sėdynės turi būti apsiūtos dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparios dezinfekcinėms priemonėm. |  |
|  | Medicinos skyriaus padalinimas | Skyrius turi būti padalinamas į priekinį ir galinį: priekinis skirtas paciento apžiūrai, medicinos procedūrų atlikimui, galinis – medicinos įrangos tvirtinimui, gabenimui ir darbui. Galiniame skyriuje padėti medicininiai prietaisai turi būti pasiekiami iš priekinio skyriaus, neišlipant iš automobilio. |  |
|  | Viršutinių spintelių įrengimas | Sienoje viršuje, prie lubų turi būti įrengtos ne mažiau kaip penkios spintelės su permatomomis durelėmis. Spintelės atsidaro/užsidaro jas paspaudus. Spintelėse neturi būti atsikišusių rankenėlių. Spintelės turi būti pagamintos iš medžiagų atsparių dezinfekcinėms priemonėms. |  |
|  | Darbo stalas ir darbo kėdė | Priekiniame skyriuje turi būti pagrindinis darbo stalas su ne mažiau kaip keturiais fiksuojamais stalčiais bei darbo kėdė ant ratukų. |  |
|  | Spintelės, lentynos įrangai | Automobilyje turi būti spintelės, lentynos, kuriose numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai: - medicinos krepšiui; - elektrokardiografui; - tvarsliavai; - slaugos priemonėms; - asmens apsaugos priemonėms; - infuzinių tirpalų šildymui ir laikymui; - šaldytuvui skirtam vakcinoms ir vaistams; - automatiniam defibriliatoriui; - elektroninėms kūdikių svarstyklėms su ūgio matuokliu laikyti (užtikrinant kad matuoklė neišsikištų už lentynos ribų); - medicininei kušetei(ginekologinės apžiūros ir bendros paskirties); - suaugusiųjų elektroninėms svarstyklėms; - ūgio matuokliui; - akių tikrinimo lentelei; - laboratorinių tyrimų analizatoriam (Šlapimo analizatoriui, CRB analizatoriui, automatiniam hematologiniam analizatoriui, gliukozės analizatoriui ir centrifūgai) uždara su permatomomis durimis vieta, nustatomos temperatūros palaikymu; - otoskopui; - kompiuteriui (2vnt.); - spausdintuvui (2vnt.) A4 lapams ir laboratorinėms etiketėms spausdinti. - Ryšių paskirstymo rakinama spintelė ne mažesnė kaip 300mm ant ne mažiau kaip 300mm. |  |
|  | Pirkimo komplektacijos apimtis ir įrangos vietų parengimas | 128 punkte pateiktas sąrašas apibrėžia medicinos skyriuje numatomas įrangos laikymo, naudojimo ir transportavimo metu fiksavimo vietas. Į pirkimo objekto komplektaciją įtraukiama tik ta įranga, kurios kiekis ir techniniai reikalavimai atskirai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje. Jeigu 128 punkte nurodyta įranga kartu su mobiliąja ambulatorija neperkama, tiekėjas privalo įrengti jai tinkamas laikymo, saugaus tvirtinimo, elektros maitinimo ir, kai taikoma, duomenų perdavimo vietas pagal perkančiosios organizacijos pateiktus arba su ja prieš transporto priemonės gamybą suderintus įrangos matmenis, masę, elektros galią, jungčių tipus, ventiliacijos ir techninės priežiūros reikalavimus. Įrangos laikymo ir tvirtinimo sprendiniai turi apsaugoti įrangą nuo pasislinkimo, apvirtimo ir mechaninio pažeidimo transporto priemonei judant ir neturi trukdyti įrangos naudojimui, valymui, dezinfekcijai bei techninei priežiūrai. |  |
|  | Laboratorinių mėginių paėmimo ir paruošimo darbo vieta. | Medicinos skyriuje turi būti įrengtas atskiras, lengvai valomas ir dezinfekuojamas darbastalis kraujo, šlapimo ir kitų mėginių paėmimui, ženklinimui ir paruošimui. Darbo vietoje turi būti: nepralaidus skysčiams ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparus paviršius; vieta mėgintuvėlių stoveliams ir mėginių ženklinimui; uždaromas aštrių atliekų konteineris; uždaroma infekuotų medicininių atliekų talpa; rankų antiseptiko dozatorius; vienkartinių pirštinių ir kitų apsaugos priemonių laikymo vieta; |  |
|  | Rūbų kabinimas | Ne mažiau kaip keturi kabliukai rūbams pasikabinti. |  |
|  | Lašinės sistemos laikikliai | Lubose, ne mažiau kaip trijų kabliukų ties kušetės viduriu. |  |
|  | Medicinos skyriaus darbastaliai/ spintelės su stalčiais | Ne mažiau kaip dvi spintelės/ darbastaliai medicinos skyriuje, darbastaliuose ne mažiau kaip trys rakinami stalčiai. |  |
|  | Reikalavimai vienai keleivio sėdynei šalia vairuotojo | Turi būti pasukama 180 laipsnių kampu, į medicinos skyrių ir važiavimo kryptimi. |  |
|  | Pasilaikymo turėklas | Dešiniame šone, virš medicininės kušetės signalinės spalvos. Taip pat prie sėdynių bei prie galinių ir šoninių durų. |  |
| Neįgaliųjų įranga: |  |  |  |
|  | Užvažiavimo takelis | Takelis kuriuo neįgalieji vežimėliuose įvažiuoja/išvažiuoja iš automobilio. Takelio pavažos yra pagamintos iš lengvo metalo lydinio profilių arba lygiavertės medžiagos. Nenaudojamus takelius bus galima sulankstyti ir pritvirtinti automobilio viduje. |  |
| Markizė prie šoninių durų: |  |  |  |
|  | Markizė | Ne mažesnių išmatavimų kaip 370x250 cm. Medžiaga atspari UV spinduliams. Susideda į išorinę kasetę virš šoninių durų. Atidarymas automatinis elektrinis su nuotolinio valdymo pulteliu. Galimybe atidaryti markizę avariniu rankiniu būdu. |  |
|  | Markizės palapinė – prieangis. | Išskleidžiama iš neperšlampamo audinio palapinė tvirtinama ant markizės, suformuodama apsaugą nuo vėjo, lietaus ir saulės. Išmatavimai suderinami su siūloma markize |  |

Elektrokardiografas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Tiekėjas turi nurodyti siūlomo elektrokardiografo gamintoją, tikslų modelį, modifikaciją ir gamintojo katalogo arba prekės kodą, jeigu toks taikomas. |  |
| 2. | Prietaiso tipas | Skaitmeninis diagnostinis elektrokardiografas, vienu metu registruojantis 12 standartinių EKG derivacijų. Integruotas spausdintuvas turi sudaryti galimybę vienu metu spausdinti ne mažiau kaip 3 kanalus. |  |
| 3. | Registruojamos derivacijos ir jų pateikimas | Registruojamos 12 standartinių derivacijų: I, II, III, aVR, aVL, aVF ir V1–V6. Turi būti galimybė pasirinkti standartinę ir Cabrera derivacijų pateikimo seką arba kitą lygiavertį derivacijų išdėstymo būdą. |  |
| 4. | Įėjimo varža | Ne mažesnė kaip 10 MΩ. |  |
| 5. | Nuotėkio srovė į pacientą | Nuotėkio srovės į pacientą turi atitikti elektrokardiografams taikomų LST EN IEC 60601-1 ir LST EN IEC 60601-2-25 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. |  |
| 6. | Elektrodų poliarizacijos įtampos tolerancija | Ne mažesnė kaip ±500 mV. |  |
| 7. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Prietaisas ir paciento kabelis turi būti apsaugoti nuo defibriliacijos impulso. Pacientui prijungiama dalis turi būti CF tipo, apsaugota nuo defibriliacijos poveikio. Po defibriliacijos impulso prietaisas turi automatiškai atkurti darbinę būseną pagal gamintojo nustatytas charakteristikas. |  |
| 8. | Dažnių diapazonas | Diagnostinio signalo dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 0,05–150 Hz. |  |
| 9. | Sinfazinių trukdžių slopinimas | Sinfazinių trukdžių slopinimo koeficientas – ne mažesnis kaip 100 dB. |  |
| 10. | Skaitmeniniai filtrai | Turi būti ne mažiau kaip: 50 Hz elektros tinklo trukdžių filtras, bazinės linijos dreifo filtras ir raumenų arba EMG trukdžių filtras. Filtrai turi būti pasirenkami naudotojo ir, kai kliniškai reikalinga, išjungiami. Leidžiami gamintojo numatyti lygiaverčiai filtravimo sprendiniai. |  |
| 11. | Darbo režimai | Automatinis ir rankinis EKG registravimo režimai. |  |
| 12. | Integruotas spausdintuvas | Integruotas terminis spausdintuvas, vienu metu spausdinantis ne mažiau kaip 3 EKG kanalus. Spausdinimo raiška – ne mažesnė kaip 8 taškai/mm. Jautrumo parinktys turi apimti bent 2,5; 5; 10 ir 20 mm/mV bei automatinę parinktį. Popieriaus judėjimo greičio parinktys turi apimti bent 5; 12,5; 25 ir 50 mm/s. |  |
| 13. | Duomenų perdavimas ir sąsajos | Ne mažiau kaip viena USB sąsaja ir bent viena tinklo sąsaja – Ethernet, Wi-Fi arba lygiavertė. Turi būti galima eksportuoti EKG ataskaitą PDF arba kitu plačiai naudojamu, papildomos specializuotos programinės įrangos peržiūrai nereikalaujančiu formatu. Jeigu numatoma integracija su įstaigos informacine sistema, visos reikalingos licencijos, sąsajos ir programinė įranga turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Vidinė atmintis | Vidinė atmintis ne mažiau kaip 200 pilnų 12 derivacijų ramybės EKG įrašų kartu su paciento identifikaciniais duomenimis, matavimų rezultatais ir kompiuterinės interpretacijos rezultatu, jeigu ši funkcija naudojama. |  |
| 15. | Automatiniai matavimai ir interpretacija | Automatinis EKG parametrų matavimas, apimantis ne mažiau kaip širdies susitraukimų dažnį, PR intervalą, QRS trukmę, QT ir QTc intervalus bei elektrines ašis. Turi būti preliminarios kompiuterinės EKG interpretacijos funkcija. Interpretacijos rezultatas turi būti aiškiai pažymėtas kaip pagalbinė informacija, nepakeičianti gydytojo klinikinio vertinimo. |  |
| 16. | Svoris | Prietaiso svoris su integruota baterija – ne didesnis kaip 3 kg, neįskaitant transportavimo krepšio, paciento kabelio ir kitų atskirai nešamų priedų. |  |
| 17. | Autonominis maitinimas | Integruotas įkraunamas akumuliatorius, užtikrinantis ne trumpesnį kaip 4 valandų veikimą gamintojo nustatytomis įprastomis naudojimo sąlygomis. Turi būti baterijos įkrovos lygio indikacija. Prietaisas turi veikti ir būti įkraunamas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 18. | Ekranas | Spalvotas ekranas, kurio įstrižainė – ne mažesnė kaip 14 cm. Valdymas lietimui jautriu ekranu, fiziniais mygtukais arba kitu lygiaverčiu ergonominiu būdu. Ekrane turi būti matomas EKG signalas ir elektrodų kontakto arba signalo kokybės indikacija. |  |
| 19. | Komplektacija | EKG aparatas – 1 vnt.; paciento kabelis – 1 vnt.; krūtininiai elektrodai – ne mažiau kaip 6 vnt.; galūnių elektrodai – ne mažiau kaip 4 vnt.; EKG gelis arba kitos su pateikiamais elektrodais suderinamos kontaktinės priemonės – ne mažiau kaip 1 pakuotė; maitinimo laidas ir adapteris – 1 kompl.; su aparatu suderinamas terminis popierius – ne mažiau kaip 10 ritinėlių arba pakuočių; transportavimo krepšys – 1 vnt. Visos daugkartinės pacientą liečiančios dalys turi būti valomos ir dezinfekuojamos gamintojo nurodytomis priemonėmis. |  |
| 20. | Tinkamumas mobiliai ambulatorijai | Prietaisas turi būti tinkamas transportuoti ir naudoti mobilioje ambulatorijoje. Komplekte turi būti transportavimo krepšys ir saugaus laikymo arba fiksavimo transporto priemonėje sprendinys. Tiekėjas turi pateikti gamintojo nustatytas transportavimo, laikymo ir naudojimo aplinkos sąlygas bei patvirtinti, kad transportavimas, laikantis šių sąlygų, nepanaikina garantijos. |  |
| 21. | Elektros sauga ir elektromagnetinis suderinamumas | Prietaisas turi atitikti LST EN IEC 60601-1, LST EN IEC 60601-1-2 ir LST EN IEC 60601-2-25 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Atitiktis pagrindžiama gamintojo technine dokumentacija, bandymų ataskaita, sertifikatu arba kitu objektyviu dokumentu. |  |
| 22. | CE ženklinimas ir atitiktis MDR | Siūlomas elektrokardiografas ir jo medicininės paskirties priedai turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus ir būti paženklinti CE ženklu. Tiekėjas pateikia gamintojo ES atitikties deklaraciją, o kai pagal medicinos priemonės klasę ir taikomą atitikties vertinimo procedūrą privalomas notifikuotosios įstaigos dalyvavimas – ir galiojantį notifikuotosios įstaigos sertifikatą. Reglamentas (ES) 2017/745 yra aktualus ES medicinos priemonių teisinis pagrindas. |  |
| 23. | Garantija | Elektrokardiografo garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. Kartu pateikiamų daugkartinių priedų garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai, akumuliatoriaus – ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. Garantija apima darbą, atsargines dalis, programinės įrangos atnaujinimus ir techninio specialisto atvykimą, jeigu gedimo negalima pašalinti nuotoliniu būdu. |  |
| 24. | Dokumentacija | Įrangos perdavimo metu pateikiama: 1) naudojimo, valymo ir dezinfekavimo instrukcija lietuvių kalba; 2) gamintojo ES atitikties deklaracija; 3) notifikuotosios įstaigos sertifikatas, kai taikoma; 4) garantinio ir pogarantinio aptarnavimo sąlygos bei kontaktai; 5) gamintojo nustatytas techninės priežiūros periodiškumas; 6) prietaiso techninis pasas arba lygiavertis įrangos identifikavimo ir priežiūros dokumentas; 7) įrangos paleidimo ir funkcinės patikros protokolas. |  |

Elektroninės kūdikių svarstyklės su ūgio matuokliu:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas | Nešiojamos ( su rankena), su specialia kūdikiu judesių slopinimo sistema. Apdaila atspari smūgiams ir įbrėžimams. Integruotas LCD displėjus Svarstyklių svoris - iki 3,7 kg. Be ūgio matuoklio. |  |
| 3. | Svarstyklių tikslumo klasė | III ( vidutinio tikslumo) |  |
| 4. | Matuojamas svoris | ne mažiau kaip iki 20kg |  |
| 5. | Matavimo diskretiškumas | Padalos vertė – ne didesnė kaip 5 g, kai svoris iki 10 kg, ir ne didesnė kaip 10 g, kai svoris viršija 10 kg. |  |
| 6. | Ūgio matuoklis | -Matavimo ribos ne siauresnės kaip 35- 80cm ribos, - Gradavimas ≤ 1 mm |  |
| 7. | Funkcijos | - automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; - automatinis išjungimas ne vėliau kaip po 5min; - TARE ( nustatomas papildomas atmestinis svoris); - HOLD ( svorio vertės išsaugojimas); |  |
| 8. | Maitinimas | 1. Elementai – būtina 2. El. tinklas - būtina |  |
| 9. | Komplektacija | -Adapteris darbui nuo el. tinklo |  |
| 10. | Svarstyklių ženklinimas | Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 reikalavimus. |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 12. | CE ženklinimas | Svarstyklės turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus, jeigu gamintojo numatyta jų paskirtis yra medicininė, ir Direktyvos 2014/31/ES dėl neautomatinių svarstyklių reikalavimus. Svarstyklės turi būti paženklintos CE ir papildomu metrologiniu ženklu „M“, turėti gamintojo ES atitikties deklaraciją ir būti paruoštos teisėtam naudojimui medicinos įstaigoje. Tiekėjas turi atlikti visas iki eksploatacijos pradžios privalomas metrologines procedūras ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

Medicininė kušetė (ginekologinės apžiūros ir bendros paskirties) automobiliui:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Metalinis karkasas su tvirtinimu automobilyje, gruntuotas ir padengtas milteliniais dažais | Būtina |  |  |
| 3. | Gulima dalis susideda iš trijų dalių, kušetė esant poreikiui pritaikoma ginekologinei apžiūrai | Būtina |  |  |
| 4. | Aukščio reguliavimas | 1. elektriniu arba hidrauliniu būdu; 2. aukščio reguliacija 550-900 mm ± 50 mm |  |  |
| 4. | Galvūgalis kilnojasi aukštyn | Ne mažiau kaip 50 laipsnių |  |  |
| 5. | Kojūgalis kilnojasi aukštyn | Ne mažiau kaip 30 laipsnių |  |  |
| 6. | Kėlimo mechanizmai, galvūgalį ir kojūgalį, fiksuoja keliose padėtyse | Būtina |  |  |
| 7. | Gulima dalis aptraukta medicinine oda atsparia dezinfekcinėms priemonėms, šalčiui | Būtina |  |  |
| 8. | Gulimos dalies pagrindas susideda iš faneros atsparios drėgmei, sutankinto porolono ir medicininės odos. | Fanera storis nemažiau 18mm Sutankintas porolonas storis ne mažiau 50 mm |  |  |
| 9. | Išmatavimai, mm | 2000x600 ±10 mm |  |  |
| 10. | Komplektacijoje turi būti | 1. Ne mažiau 1 vnt. pagalvėlė rankai pasidėti. Pagalvėlė turi būti iš eco ar lygiavertės odos atsparios valymui, dezinfekcijai ir trinčiai. 2. Tvirtinami porankiai rankoms pasidėti. |  |  |
| 11. | Ginekologiniam pritaikymui | 1. Nuimami ar reguliuojami kojų laikikliai (atramos); 2. Ištraukiama indo laikymo dalis kušetėje (basonas arba indo laikiklis). |  |  |
| 12. | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg. |  |  |
| 13. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 14. | CE ženklinimas | Siūloma prekė turi būti žymima CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |  |
| 15. | Aplinkosauginiai reikalavimai baldui: | 1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 3. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką; 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. 4. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų. |  |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |  |

Suaugusiųjų  elektroninės  svarstyklės:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas | -Elektroninės platformos tipo svarstyklės; - LCD integruotas arba išorinis su ne mažiau kaip dviejų metrų ilgio laidu, jungiantis LCD ekraną su svėrimo platforma. |  |
| 3. | Platformos išmatavimai | Ne mažiau kaip 355 mm x 320 mm |  |
| 4. | Svarstyklių tikslumo klasė | III ( vidutinio tikslumo) |  |
| 6. | Didžiausia svėrimo riba | Ne mažesnė kaip 200 kg. Padalos vertė visame matavimo diapazone – ne didesnė kaip 100 g arba pagal gamintojo patvirtintą daugiaintervalę skalę ne blogesnė nei 100 g iki 150 kg ir 200 g virš 150 kg |  |
| 7. | Funkcijos | a) automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; b) automatinis išjungimas; c) TARE ( nustatomas papildomas atmestinis svoris); d) HOLD ( svorio vertės išsaugojimas); |  |
| 8. | Maitinimas | 1.Elementai 2.Nuo el. tinklo |  |
| 9. | Svarstyklių ženklinimas | Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 išleisto „ Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento“ reikalavimus |  |
| 10. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 11. | CE ženklinimas | Svarstyklės turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus, jeigu gamintojo numatyta jų paskirtis yra medicininė, ir Direktyvos 2014/31/ES dėl neautomatinių svarstyklių reikalavimus. Svarstyklės turi būti paženklintos CE ir papildomu metrologiniu ženklu „M“, turėti gamintojo ES atitikties deklaraciją ir būti paruoštos teisėtam naudojimui medicinos įstaigoje. Tiekėjas turi atlikti visas iki eksploatacijos pradžios privalomas metrologines procedūras ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

Ūgio matuoklė:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Konstrukcinis išpildymas | Sieninis arba kitas lygiavertis mobiliai ambulatorijai tinkamas ūgio matuoklis, turintis saugų matavimo slankiklį ir transportavimo metu užfiksuojamas judančias dalis. |  |
|  | Ūgio matavimo ribos | Matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 60 cm iki 210 cm arba platesnis. Skalės padalos vertė – ne didesnė kaip 1 mm. |  |
|  | Gradacija | ≤ 1 mm |  |
| 4. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 5. | CE ženklinimas | Siūloma prekė turi būti žymima CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

Nešiojamas kompiuteris (2 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Kompiuterio procesoriaus | CPU ne prastesnis nei Intel i7 |  |
|  | Operacinė sistema | „Microsoft Windows“ OS profesional |  |
|  | Biuro programinė įranga | „Microsoft Office Home & Business“ |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 15,5" ir ne daugiau kaip 16,9" |  |
|  | Ekrano taškų skaičius | Ne mažiau nei 1920 × 1080 |  |
|  | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 250 nits |  |
|  | Ekrano paviršius | Matinis |  |
|  | Baterijos talpa | Ne mažiau nei 50 Whr |  |
|  | Operatyvinės atminties (RAM) kiekis | Ne mažiau nei 32 GB (DDR5 arba naujesnė, ne mažiau 4400 MHz arba MT/s) |  |
|  | Vidinio SSD disko talpa | Ne mažiau nei 512 GB (PCIe NVMe tipo) |  |
|  | Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis | Būtina |  |
|  | LAN tinklo plokštė | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis |  |
|  | Bluetooth | Būtina |  |
|  | Bendras USB jungčių skaičius | Ne mažiau nei 3 vnt. (USB ≥ 3.0 ir/ar USB-C ir/ar Thunderbolt ≥ 3) |  |
|  | HDMI jungtis | Integruota |  |
|  | Kamera ir mikrofonas | Integruoti, ne mažiau nei 1080p (2.0 MP, FHD) |  |
|  | Touchpad | Integruotas |  |
|  | Įrangos būklė | Gamyklinė nauja („brand new“); „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini |  |
|  | Komplektacija | Su visais reikalingais kabeliais, adapteriais ir dalimis, užtikrinančiomis sistemos veikimą |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |
|  | Aplinkosaugos kriterijai | Kompiuteriai turi atitikti pirkimo paskelbimo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše kompiuteriams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai kompiuteriui, baterijai ir priedams; garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje; jei remontas >5 d. d. – suteikiamas laikinas pakaitinis įrenginys |  |

Pusiau automatinis  šlapimo analizatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nustatomi parametrai | gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai, albuminas, kreatininas, A:C (albumino: kreatinino santykis), |  |
|  | Galimi naudojamų juostelių tipai | visi parametrai vienoje juostelėje arba ne daugiau dviejų juostelių |  |
|  | Darbinės aplinkos sąlygos (gali būti ir geresnės) | temperatūra: 15-32°C santykinė drėgmė: 30-70% |  |
|  | Ekranas | Liečiamas ekranas |  |
|  | Spausdintuvas | Vidinis terminis |  |
|  | Jungtys | Duomenų perdavimas per Ethernet, USB arba kitą lygiavertę sąsają, naudojant su perkančiosios organizacijos informacine sistema suderinamą ASTM, HL7 arba kitą lygiavertį protokolą. Visos reikalingos licencijos ir sąsajos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Matavimo metodas | Atspindžio fotometrijos arba kitas lygiavertis gamintojo validuotas matavimo metodas, užtikrinantis visų techninėje specifikacijoje nurodytų šlapimo parametrų nustatymą. |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 2000 pacientų rezultatų |  |
|  | Spausdintuvas | Integruotas terminis spausdintuvas |  |
|  | Juostelių apsauga nuo drėgmės | Sistema turi turėti automatinę arba lygiavertę priemonę, sumažinančią klaidingų rezultatų dėl netinkamo juostelių laikymo, drėgmės, juostelės galiojimo laiko arba neteisingo juostelės tipo naudojimo riziką. |  |
|  | Juostelių jautrumas askorbo rūgščiai (vitaminui C) | Naudojamos juostelės turi būti atsparios kliniškai reikšmingai askorbo rūgšties interferencijai arba analizatorius turi automatiškai identifikuoti ir pažymėti galimą interferenciją. |  |
|  | Juostelių atpažinimas | Automatinis naudojamo juostelių tipo atpažinimas |  |
|  | Brūkšninio kodo skatytuvas | Pajungiamas pasirinktinai |  |
|  | Svoris | Aparato svoris ne daugiau 2 kg. |  |
|  | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių (teigiama ir neigiama). |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė 12 mėnesių gamyklinė garantija. |  |
|  | Analizatoriaus ir reagentų CE dokumentas | Pateikite analizatoriaus CE dokumentą arba lygiavertį atitikties IVD reglamentui įrodymą |  |
|  | Naudojimo instrukcija: | Pateikiama naudojimosi instrukcija lietuvių kalba |  |

Hematologinis analizatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatoriaus paskirtis | Pilnai automatinis hematologinis analizatorius, skirtas bendram kraujo tyrimui atlikti, užtikrinantis ne mažiau kaip 5 leukocitų populiacijų diferenciaciją: neutrofilų, limfocitų, monocitų, eozinofilų ir bazofilų. Analizatorius skirtas naudoti mobilioje ambulatorijoje transporto priemonei stovint. |  |
|  | Įvedami duomenys: | Paciento vardas, pavardė, lytis, gimimo data, gydytojo pavardė, siunčiančioji įstaiga, pasirinktas norminių dydžių grupės variantas, ID numeris, mėginio tipas, operatorius. |  |
|  | Tiriami parametrai: | Analizatorius turi pateikti ne mažiau kaip šiuos rezultatus: WBC – leukocitų skaičius; NEU % ir NEU # – neutrofilų santykinis ir absoliutus skaičius; LYM % ir LYM # – limfocitų santykinis ir absoliutus skaičius; MON % ir MON # – monocitų santykinis ir absoliutus skaičius; EOS % ir EOS # – eozinofilų santykinis ir absoliutus skaičius; BAS % ir BAS # – bazofilų santykinis ir absoliutus skaičius; RBC – eritrocitų skaičius; HGB – hemoglobino koncentracija; HCT – hematokritas; MCV; MCH; MCHC; RDW-CV ir (arba) RDW-SD; PLT – trombocitų skaičius; MPV; PDW; PCT; P-LCR arba lygiavertis didelių trombocitų santykį apibūdinantis parametras. Rezultatai turi būti pateikiami skaitine ir grafine forma – histogramomis, sklaidos diagramomis arba kitu lygiaverčiu gamintojo numatytu būdu. |  |
|  | Nenormalių rezultatų įspėjimai | Analizatorius turi automatiškai generuoti įspėjimus („flags“) apie galimas nenormalias arba nebrandžias leukocitų populiacijas, netipinius limfocitus, galimus blastus, trombocitų sankaupas ir kitus rezultatams reikšmingus trukdžius pagal gamintojo deklaruojamą bei IVD paskirtyje patvirtintą funkcionalumą. Įspėjimai neturi būti laikomi galutine morfologine diagnoze, tačiau turi aiškiai identifikuoti rezultatą, kuriam rekomenduojamas pakartotinis tyrimas, kraujo tepinėlio vertinimas arba patvirtinimas centrinėje laboratorijoje. |  |
|  | Tyrimo metodai: | Eritrocitų ir trombocitų skaičiavimas atliekamas elektrinio impedanso, optiniu arba kitu lygiaverčiu, gamintojo validuotu metodu. Leukocitų diferenciacija į ne mažiau kaip 5 populiacijas atliekama optinės arba lazerinės srauto citometrijos, šviesos sklaidos, fluorescencinės analizės arba kita lygiaverte, gamintojo validuota technologija. Hemoglobino koncentracija nustatoma kolorimetriniu metodu, nenaudojant cianido, arba kitu lygiaverčiu saugiu metodu. |  |
|  | Tiriamų mėginių tipai: | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį žmogaus kraują. Analizatorius turi būti gamintojo numatytas darbui su viso kraujo mėginiais, paimtais į gamintojo nurodytą antikoaguliantą turinčias talpykles. Kapiliarinio kraujo tyrimas turi būti numatytas gamintojo naudojimo instrukcijoje arba kitoje oficialioje techninėje dokumentacijoje. |  |
|  | Reikalingas mėginio tūris: | Viso kraujo mėginio tūris bendram kraujo tyrimui su 5 leukocitų populiacijų diferenciacija – ne didesnis kaip 20 µl. Jeigu veniniam ir kapiliariniam kraujui naudojami skirtingi mėginio tūriai, nė vienas jų neturi viršyti 20 µl. |  |
|  | Vidinės atminties talpa: | Vidinė analizatoriaus atmintis ne mažiau 30000 pacientų tyrimų rezultatų. |  |
|  | Tyrimo rezultatų pateikimo trukmė: | Tyrimo rezultatų pateikimo laikas ne daugiau 5min. |  |
|  | Analizatoriaus našumas: | Ne mažiau kaip 20 mėginių tyrimas per valandą |  |
|  | Vidinė kokybės kontrolė | Analizatorius turi turėti integruotą kokybės kontrolės valdymo sistemą, leidžiančią: atlikti ne mažiau kaip trijų lygių kokybės kontrolę;registruoti ir saugoti kontrolinių medžiagų rezultatus;grafiškai pateikti kokybės kontrolės rezultatų kitimą, pavyzdžiui, Levey–Jennings grafikais arba lygiaverčiu būdu; nustatyti arba taikyti gamintojo rekomenduojamas priimtinumo ribas; eksportuoti arba išspausdinti kokybės kontrolės rezultatus. Komplekte turi būti pateiktos analizatoriaus paleidimui ir priėmimo bandymams reikalingos kontrolinės medžiagos, apimančios ne mažiau kaip žemą, normalų ir aukštą kontrolės lygius. |  |
|  | Valymo sistema: | Analizatoriaus automatinis plovimas |  |
|  | Kalibravimas: | Analizatorius turi būti kalibruojamas gamintojo numatytu kalibratoriumi. Turi būti galimybė atlikti rankinį ir (arba) automatinį kalibravimą, saugoti kalibravimo istoriją ir identifikuoti naudotą kalibratoriaus partiją.Tiekėjas įrangos perdavimo metu turi atlikti gamintojo numatytą kalibravimą arba jo patikrą ir pateikti protokolą. |  |
|  | Spausdintuvas: | Spausdintuvas integruotas analizatoriuje, arba išorinis, komplektuojamas kartu. Būtina: paciento atsakymas spausdinamas pasirinktu formatu su normų ribomis. |  |
|  | Ekranas: | Spalvotas, liečiamas ekranas, kuriame pateikiami ir rezultatai. |  |
|  | Duomenų perdavimas: | Analizatorius turi būti prijungiamas prie kompiuterio ir įstaigos laboratorinės arba sveikatos informacinės sistemos.Turi būti užtikrintas rezultatų perdavimas per Ethernet jungtį naudojant HL7, ASTM arba kitą su perkančiosios organizacijos informacine sistema suderinamą lygiavertį protokolą. Tiekėjas turi pateikti visas analizatoriaus prijungimui reikalingas licencijas, programinę įrangą, kabelius ir sąsajas. Už duomenų perdavimo funkcijos aktyvavimą negali būti taikomas papildomas mokestis, jeigu jis nebuvo aiškiai nurodytas pasiūlyme. |  |
|  | Brūkšninių kodų skaitymas | Integruotas arba atskirai komplektuojamas brūkšninių kodų skaitytuvas, skirtas paciento arba mėginio identifikatoriui nuskaityti. |  |
|  | Maitinimas: | Maitinimas nuo AC adapterio 100-240V, 50-60Hz |  |
|  | Svoris: | Analizatoriaus svoris – ne daugiau kaip 30 kg. Tiekėjas turi nurodyti analizatoriaus svorį, išorinius matmenis, reikalingas aptarnavimo ir ventiliacijos zonas bei atskirai laikomų reagentų ir atliekų talpyklų matmenis. Analizatoriaus, reagentų, kontrolinių medžiagų, atliekų talpyklų ir tvirtinimo konstrukcijų masė turi būti įtraukta į galutinį transporto priemonės masių balansą. |  |
|  | Reagentai ir eksploatacinės sąnaudos | Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti: visus tyrimui naudojamus reagentus, valymo, kontrolines ir kalibravimo medžiagas; reagentų ir kontrolinių medžiagų pakuočių dydžius; galiojimo terminą neatidarius ir stabilumą atidarius; laikymo temperatūrą; vidutinį reagentų sunaudojimą 100 ir 1 000 bendro kraujo tyrimų; planinių priežiūros procedūrų dažnį; visas privalomas periodiškai keičiamas dalis.Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti analizatoriaus paleidimui, priėmimo bandymams, naudotojų mokymui ir ne mažiau kaip 500 pacientų tyrimų atlikti reikalingi reagentai bei eksploatacinės medžiagos. |  |
|  | CE: | Analizatorius, jo naudojimui būtini reagentai, kalibratoriai ir kontrolinės medžiagos turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus ir būti paženklinti CE ženklu. Tiekėjas pateikia gamintojo ES atitikties deklaraciją, o kai pagal priemonės klasę ir taikomą atitikties vertinimo procedūrą privalomas notifikuotosios įstaigos dalyvavimas – ir galiojantį notifikuotosios įstaigos sertifikatą. Visi reagentai, kontrolinės ir kalibravimo medžiagos turi būti gamintojo numatyti arba oficialiai patvirtinti naudoti su siūlomu analizatoriumi. |  |
|  | Naudojimo instrukcija: | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba |  |
|  | Garantija: | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių |  |

Elektroninė regėjimo tikrinimo lentelė:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Elektroninė (skaitmeninė) akių tikrinimo lentelė, skirta regėjimo aštrumo patikrai ambulatorinėmis sąlygomis. |  |
|  | Tvirtinimas | Skirta montuoti ant sienos arba naudoti su sieniniu laikikliu. |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažesnė kaip 21 colio. |  |
|  | Ekrano raiška | Ne mažesnė kaip Full HD (1920 × 1080). |  |
|  | Ryškumas | Ne mažesnis kaip 250 cd/m². |  |
|  | Rodomi optotipai | - Snellen, - Landolt C, - E raidės, - skaičiai arba lygiaverčiai regėjimo testavimo simboliai. |  |
|  | Galimybė keisti | Optotipų dydį, eilučių išdėstymą, ryškumą. |  |
|  | Valdymas | Nuotoliniu pultu arba laidiniu / belaidžiu valdymo įrenginiu (arba lygiaverčiu sprendimu). |  |
|  | Tyrimo atstumas ir optotipų pritaikymas | Elektroninė regėjimo tikrinimo lentelė turi būti gamintojo skirta naudoti faktiniu mobilioje ambulatorijoje numatytu tyrimo atstumu, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 1,5 m, arba turi būti taikomas lygiavertis optinis sprendimas. Optotipų dydis turi būti automatiškai arba rankiniu būdu nustatomas ir kalibruojamas pagal faktinį atstumą tarp paciento ir ekrano, kad būtų užtikrintas teisingas regėjimo aštrumo įvertinimas. |  |
|  | Maitinimas | Nuo elektros tinklo 230 V, nuo 12V lizdo arba per išorinį maitinimo šaltinį. |  |
|  | CE ženklinimas | CE ženklinimas pagal Reglamentą (ES) 2017/745. |  |
|  | Instrukcija ir garantija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Automatinis AKS matuoklis, tvirtinamas ant sienos:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Automatinis neinvazinis arterinio kraujospūdžio matuoklis, skirtas suaugusiųjų AKS matavimui ambulatorinėmis sąlygomis. Skirtas nuolatiniam tvirtinimui ant sienos. |  |
|  | Automatinis | Automatinis, oscilometrinio matavimo metodo AKS matuoklis. |  |
|  | Matavimo parametrai | - sistolinis kraujospūdis, - diastolinis kraujospūdis, - pulsas. |  |
|  | Matavimo diapazonas | - AKS – ne siauresnis kaip 0–300 mmHg, - pulsas – ne siauresnis kaip 30–200 k./min. |  |
|  | Matavimo tikslumas | - kraujospūdžio paklaida ne didesnė kaip ±3 mmHg, - pulso paklaida ne didesnė kaip ±5 %. |  |
|  | Manžetė | - tinkama suaugusiesiems, - žasto apimties intervalas ne siauresnis kaip 22–42 cm, - keičiama / lengvai nuimama. |  |
|  | Ekranas | - aiškiai įskaitomas LCD arba LED, - vienu metu rodant visus matavimo rezultatus. |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau kaip 30 paskutinių matavimų arba galimybė peržiūrėti paskutinį matavimą. |  |
|  | Maitinimas | Nuo elektros tinklo 230 V, per 12V lizdą arba per išorinį maitinimo adapterį. |  |
|  | Komplekte | - sieninis laikiklis, - manžetė, - maitinimo adapteris. |  |
|  | Manžetė | Komplekte turi būti bent standartinė suaugusiųjų ir didelės apimties suaugusiųjų manžetės arba viena manžetė, apimanti ne siauresnį kaip 22–45 cm žasto apimties intervalą. |  |
|  | CE ženklinimas | CE ženklinimas pagal Reglamentą (ES) 2017/745. |  |
|  | Atitiktis ISO | Prietaisas turi atitikti galiojančias EN ISO 81060-1 ir EN ISO 81060-2 standartų redakcijas arba lygiaverčius standartus. |  |
|  | Instrukcija ir garantija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Automatinis išorinis defibriliatorius (AED):

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Automatinis arba pusiau automatinis išorinis defibriliatorius (AED), skirtas staigaus širdies ritmo sutrikimo (skilvelių virpėjimo / tachikardijos) atpažinimui ir defibriliacijai suaugusiesiems ir vaikams. |  |
|  | Širdies ritmo analizė | automatinė, sprendimas dėl defibriliacijos atliekamas pačio prietaiso. |  |
|  | Energijos iškrova | Bipazinė defibriliacija, energijos lygiai pritaikomi suaugusiesiems ir vaikams. |  |
|  | Elektrodai | vienkartiniai, iš anksto prijungti arba lengvai prijungiami, tinkami tiek suaugusiesiems, tiek vaikams (arba atskiri rinkiniai). Pristatymo dieną elektrodų likęs tinkamumo naudoti terminas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 4. | Balso ir (arba) vaizdinės instrukcijos | Lietuvių kalba, aiškios, vedančios naudotoją per visą gaivinimo procesą. |  |
| 5. | Automatinė savi diagnostika | - baterijos būklės, - elektrodų tinkamumo, - vidinių grandinių. |  |
| 6. | Būklės indikacija | Vizualinis ir (arba) garsinis signalas, rodantis, kad prietaisas parengtas naudoti. |  |
| 7. | Paleidimo laikas | Nuo įjungimo iki parengties defibriliacijai – ne ilgesnis kaip 15 sekundžių. |  |
| 8. | Atmintis | Galimybė įrašyti įvykių duomenis (EKG, laiko žymas, defibriliacijos veiksmus). |  |
| 9. | Nešiojamas | Tinkamas naudoti mobilioje aplinkoje |  |
| 10. | Svoris | ne didesnis kaip 3,5 kg (su baterija). |  |
| 11. | Atsparumas | Vibracijai ir smūgiams, dulkių ir drėgmės poveikiui (ne žemesnė kaip IP54 apsaugos klasė arba lygiavertė). |  |
| 12. | Temperatūra | Darbinės aplinkos sąlygos ne siauresnė kaip nuo 0 °C iki +40 °C. |  |
| 13. | Maitinimas | Maitinimas iš vidinės baterijos. |  |
| 14. | Baterijos parengtis | Baterijos likęs gamintojo nustatytas budėjimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis kaip 4 metai. |  |
| 15. | Baterijos talpa | Baterijos talpa turi užtikrinti ne mažiau kaip 100 defibriliacijos impulsų arba ne mažiau kaip 4 valandų nepertraukiamą prietaiso veikimą gamintojo nustatytomis sąlygomis. |  |
| 16. | Baterijos keitimas | Baterija keičiama be specialių įrankių. |  |
| 17. | Komplektacija | - AED įrenginys – 1 vnt. - Suaugusiųjų elektrodai – 1 komplektas. - Vaikų elektrodai arba vaikų režimas – 1 komplektas / funkcija. - Baterija – 1 vnt. - Tvirtinimo sprendimas (sieninis laikiklis arba laikymo vieta spintelėje). - Transportavimo dėklas arba apsauginis krepšys. |  |
| 18. | CE ženklinimas | AED turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus ir būti paženklintas CE ženklu. Tiekėjas pateikia gamintojo ES atitikties deklaraciją ir, kai pagal priemonės klasę bei atitikties vertinimo procedūrą privalomas notifikuotosios įstaigos dalyvavimas, galiojantį notifikuotosios įstaigos sertifikatą. |  |
| 19. | Elektros sauga, esminės veikimo charakteristikos ir elektromagnetinis suderinamumas | Atitiktis LST EN IEC 60601-1, LST EN IEC 60601-2-4 ir LST EN IEC 60601-1-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimams. Atitiktis pagrindžiama gamintojo techniniais dokumentais, bandymų ataskaita, sertifikatu arba kitu objektyviu dokumentu. |  |
| 20. | Instrukcija ir garantija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn. |  |