Priedas Nr.2

Techniniai reikalavimai automobilio pritaikyto mobilioms odontologinėms paslaugoms teikti (1vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai automobiliui: |  |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Bazinio automobilio gamintojas ir modelis (bazinio automobilio masė turi būti pakankama visai numatytai įrangai, personalui ir eksploataciniam rezervui. galutinai įrengtos transporto priemonės techniškai leidžiama maksimali masė turi būti ne mažesnė kaip 4 000 kg ir ne didesnė kaip 5 000 kg. |  |
|  | Automobilio paskirtis | Automobilis, pritaikytas mobilioms odontologijos paslaugoms teikti, automobiliui stovint. Automobilis susideda iš automobilinės važiuoklės su vairuotojo kabina ir kėbulo, kurio viduje teikiamos odontologinės paslaugos. Vairuotojo kabina ir kėbulas turi turėti praėjimą, kad iš vairuotojo kabinos būtų galima patekti į medicininį skyrių. |  |
|  | Techninio aptarnavimo užtikrinimas | 3.1. Tiekėjas turi užtikrinti autorizuotą automobilio ir įrangos techninį aptarnavimą ne toliau kaip 150 km nuo perkančiosios organizacijos buveinės, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti tiekėjas. 3.2. Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių, kuriame turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. |  |
|  | Kėbulo gamintojas | Nurodyti automobilio medicininio skyriaus kėbulo gamintoją (perdirbėją). |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, neregistruotas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos. |  |
|  | Garantija automobiliui, jo inžinerinėms sistemoms ir kėbului | 6.1. Mažiausiai 5 metai arba 150 000 km (priklausomai nuo to, kas sueina anksčiau) garantija baziniam automobiliui ir jo integruotoms inžinerinėms sistemoms, įskaitant šildymo, vėdinimo, vandens tiekimo ir nuotekų sistemas, elektros instaliaciją, stovėjimo režimo šildymo sprendimus ir kėbulo perdirbimo darbus. 6.2. Ši garantija netaikoma medicininei ir odontologinei įrangai, kurios garantija nustatoma pagal atskirus šios techninės specifikacijos reikalavimus. 6.3. Automobiliui taikoma ne mažiau kaip 5 metų garantija nuo korozijos 6.4. Ne mažiau kaip 2 metų garantija dėl dažų dangos defektų, garantija netaikoma natūraliems kėbulo nusidėvėjimams priklausantiems nuo išorinės aplinkos poveikio. 6.5. Garantija baterijai ne mažiau kaip 90 mėn. arba 150000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. |  |
|  | Pristatymas | Pristatymas – ne vėliau kaip 9 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Pristatymo vieta – Laisvės per. 79, Vilnius. |  |
|  | Ratlankių su padangomis komplektai | Automobilis komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamų matmenų originalių ratlankių ir padangų komplektu, atitinkančiu automobilio pristatymo sezoną (vasarinės arba žieminės padangos). Papildomas antrasis pilnas originalių ratlankių su padangomis komplektas, atitinkantis priešingą sezoną (žieminis arba vasarinis), turi būti pristatytas atskirai kaip papildomas rinkinys. |  |
|  | Automobilio registravimo, techninės apžiūros ir draudimo užtikrinimas | Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos. |  |
| Reikalavimai kėbului: |  |  |  |
|  | Spalva | Automobilio kabinos ir kėbulo spalva pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu. Medicininio skyriaus vidinės sienos ir lubos baltos. |  |
|  | Išorės apklijavimas automobiline plėvele | Apipavidalinimas su užrašais ne daugiau 50 proc. automobilio išorės ploto pagal suderinimą. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo. |  |
|  | Kėbulo konstrukcija ir termoizoliacinių plokščių sandara | Uždaro tipo kėbulas, pagamintas iš termoizoliacinių plokščių, sujungtų aliuminio profiliais. Plokštės sandara: išorėje siena iš plastiko arba aliuminio plokštės, viduje poliuretanas ne mažiau kaip 30 mm storio, iš vidaus plastikas arba aliuminis. Plokštės viduje sustiprintos profiliais. |  |
|  | Medicinos skyriaus durų įrengimas | Šoninės ir galinės durys su stiklais. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis. |  |
|  | Medicinos skyriaus langai | Kairė ir dešinė sienos turi turėti langus. Dydis ir vieta derinama su užsakovu. Papildomas stiklas sienoje prie darbo stalo. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis. |  |
|  | Galinės dvivėrės durys | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu. Durų angos plotis atidarius duris ne mažiau 1200 mm. |  |
|  | Kėbulo dešinės pusės durys | Durys kėbulo dešinėje pusėje su langu. Durų angos plotis atidarius duris ne mažiau kaip – 660 mm, aukštis ne mažiau kaip – 1700 mm. |  |
|  | Durų užrakto sistema | Medicininio skyriaus durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu kartu su gamykliniu nuotoliniu užraktu. |  |
|  | Įlipimo į medicininį skyrių sprendimai | Automobilio dešinėje pusėje po šoninėmis durimis turi būti įrengtas atsilenkiantis ar išvažiuojantis įlipimo laiptelis automatiškai aktyvuojamas atidarant salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +60°C. Laiptelio ilgis ne mažiau kaip 600 mm. |  |
|  | Stoglangis | Kėbulo lubose įrengtas skaidrus, atidaromas avarinis stoglangis, jis turi būti tokio dydžio, kad per jo angą galėtų saugiai pasišalinti suaugęs žmogus. |  |
|  | Išmatavimai | Medicininio skyriaus vidiniai matmenys: 22.1. Ilgis ne mažiau 4700 mm; 22.2. Plotis per visą kėbulo aukštį nuo žemės iki lubų ne mažiau 1950 mm; 22.3. Aukštis ne mažiau 1950 mm |  |
| Baziniai automobilio parametrai: |  |  |  |
|  | Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau kaip keturios sėdimos vietos įskaitant vairuotojo, reguliuojamos. Sėdynės turi būti apsiūtos dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. |  |
|  | Vairo padėtis | Kairėje |  |
|  | Maksimalus greitis | Ne mažesnis kaip 90 km/h |  |
|  | Prošvaisa nuo žemės | Ne mažiau kaip 160 mm. |  |
| Vairuotojo kabina: |  |  |  |
|  | Kabinos aptakai | Ant kabinos šonų ir viršaus aerodinaminiai aptakai, vizualiai sujungiantys kabiną su kėbulu |  |
|  | Saugos pagalvės | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės |  |
|  | Automobilio multimedijos sistema | Automobilyje turi būti integruotas radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio kabinos priekyje. |  |
|  | Klimato kontrolė | Automatinė klimato kontrolė vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Mobiliojo telefono prijungimas | Mobilaus telefono prijungimo galimybė (Carplay, Android auto ar pan.) |  |
|  | Užraktas | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |  |
|  | Šildytuvas | Elektrinis šalto oro šildytuvas |  |
|  | Vairas | Multifunkcinis, odinis vairas |  |
|  | Vairo reguliavimas | Vairo aukščio ir gylio nustatymas |  |
|  | Langai | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |
|  |  | Automobilyje turi būti vidinis galinio vaizdo veidrodėlis su integruotu monitoriumi, į kurį, važiuojant atbuline pavara, transliuojamas atbulinės eigos kameros vaizdas |  |
|  | Apšvietimas | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |  |
|  | Keleivio apšvietimas | Apšvietimo lemputė su ne trumpesne nei 300-400 mm lanksčia jungtimi, montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo. |  |
|  | Kilimėliai | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Vairuotojo sėdynė | Reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda. |  |
|  | Keleivio sėdynė | Reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda. |  |
| Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |  |  |  |
|  | Išorinis ilgis | Automobilio ilgis ne daugiau 7800 mm. |  |
|  | Išorinis plotis | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2350 mm. |  |
|  | Išorinis aukštis | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3100 mm. |  |
| Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |  |  |
|  | Variklis | Pilnai elektrinis variklis (BEV). |  |
|  | Tarša | Nulinė lokali emisija (0 g CO₂/km). |  |
|  | Galia | Gamyklinė galia ne mažiau kaip 100 kW. |  |
|  | Energijos kaupiklis | Aukštos įtampos ličio jonų baterija, talpa ne mažesnė kaip 100 kWh. |  |
|  | Nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu | Ne mažiau kaip 350 km (WLTP) mišriu režimu. |  |
| Transmisija ir pakaba: |  |  |  |
|  | Varantieji ratai | Galiniai varantieji ratai (RWD). |  |
|  | Pavarų dėžė | Vienos pavaros reduktorinė transmisija, skirta elektromobiliui. |  |
|  | Ratai | Gale viengubi arba sudvejinti ratai ne mažiau kaip R 16. |  |
| Saugumas: |  |  |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Elektroninė stabilizavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Ratų antiprabuksavimo sistema. | Būtina |  |
|  | Vairo stiprintuvas. | Būtina |  |
|  | Padangų slėgio kontrolės sistema | Būtina |  |
|  | Aplinkos stebėjimo sistema | Aplinkos vaizdo stebėjimo sistema (360°), užtikrinanti visapusišką automobilio aplinkos matomumą ir saugų manevravimą. |  |
| Įranga: |  |  |  |
|  | Kruizo kontrolė | Pastovaus greičio palaikymo sistema |  |
|  | Priekiniai žibintai | LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. |  |
|  | Priekiniai rūko žibintai | Būtina |  |
|  | Elektros energijos tiekimas | Elektromobilio aukštos įtampos sistema su DC/DC keitikliu, užtikrinančiu nepertraukiamą 12 V ir 230 V sistemų maitinimą bei visos medicininės įrangos elektros apkrovos poreikius. |  |
|  | Įrankiai automobilyje | Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti. |  |
|  | Atsarginis ratas | Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams) su nuleidimo/pakėlimo gamykliniu mechanizmu. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginio rato, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, klijai skirti padangos oro išėjimo izoliavimui). |  |
|  | Purvasaugiai | Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |
|  | Papildomi akumuliatoriai | Gamykliškai įrengtas elektromobilio 12 V akumuliatorius, skirtas pagalbinėms sistemoms. |  |
| Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  |  |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė | Automatinė klimato kontrolė. Distancinis valdymo pultas. Šaldymo galingumas ne mažiau 2000W pagal ISO 5151, šildymo galingumas ne mažiau 2500W pagal ISO 5151. |  |
|  | Stovėjimo režimo šildymas nuo išorinio elektros tinklo (žiemos apsauga) | Automobilyje turi būti numatyta galimybė, stovėjimo metu ir prijungus prie išorinio 230 V elektros tinklo, palaikyti pastovią teigiamą vidaus temperatūrą medicinos ir vairuotojo skyriuose bei apsaugoti vandens tiekimo sistemą nuo užšalimo. Sistema turi: - užtikrinti vandens talpų, vamzdynų ir siurblių neužšalimą; - palaikyti minimalią pastovią vidaus temperatūrą ne žemesnę kaip +5 °C medicinos ir vairuotojo skyriuose; - veikti be dyzelinių šildymo sistemų naudojimo; - būti pritaikyta ilgalaikiam automobilio stovėjimui. Šildymo sprendimas turi būti maitinamas iš išorinio elektros tinklo, turi būti integruotas su automobilio šildymo bei elektros valdymo sistemomis. |  |
|  | Įrengtas elektrinis šildytuvas | Medicininiame skyriuje turi būti įrengtas elektrinis, skirtas transporto priemonėms, 220 V įtampos šildytuvas, kurio galia ne mažiau 2.0 kW. |  |
|  | Autonominis dyzelinis šildytuvas | Autonominis programuojamas dyzelinis “sausas” oro šildytuvas, galia ne mažiau kaip 4.0 kW. Dyzeliniai šildymo sprendimai naudojami kaip pagalbinė, rezervinė autonominė sistema, skirta užtikrinti patikimą medicininio skyriaus šildymą ir baterijų tausojimą esant žemoms aplinkos temperatūroms, kai automobilis nėra prijungtas prie išorinio elektros tinklo. |  |
|  | Vandens šildytuvas | Atskiras kombinuotas dyzelinis/elektrinis vandens šildytuvas. |  |
|  | Vandens ir autonominio šildytuvo kuro talpa | Atskiriems cirkuliaciniam dyzeliniam vandens šildytuvui ir autonominiam programuojamam dyzeliniam “sausam” oro šildytuvui skirta kuro talpa ne mažesnė nei 20L su kuro užpylimo iš išorės kakleliu. |  |
|  | Ištraukiamoji ventiliacija | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau 500m3/val. |  |
| Elektromobilio energijos tiekimo sprendimai medicininei įrangai: |  |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Elektromobilio energijos tiekimo sistema | Leidžiami du lygiaverčiai spendimai: A) Nepriklausoma medicininio skyriaus energijos tiekimo sistema; B) Gamyklinė arba su bazinio automobilio gamintoju suderinta elektromobilio energijos kaupimo ir tiekimo sistema. |  |
|  | Energijos tiekimas | Turi būti užtikrinamas nepertraukiamas visos medicininės, IT ir pagalbinės įrangos veikimas ne trumpiau kaip 6 valandas stovėjimo režimu, be išorinio elektros tinklo, esant tipinei eksploatacinei apkrovai. Tipinė eksploatacinė apkrova apima bent odontologinio įrenginio, siurbimo sistemos, kompresoriaus, apšvietimo, IT įrangos, maršrutizatoriaus, šaldytuvo ir įprasto klimato kontrolės režimo veikimą. |  |
|  | Elektros parametrai | Turi būti tiekiama 230 V / 50 Hz kintamoji srovė, tinkama jautriai medicininei įrangai (stabili įtampa, sinusinė banga arba lygiavertė). |  |
|  | Galia | Turi būti užtikrinta ne mažesnė kaip 5 kW nuolatinė išėjimo galia, sudaranti galimybę vienu metu naudoti visą numatytą medicininę, IT ir pagalbinę įrangą be galios ribojimo ar automatinio atsijungimo. |  |
|  | Autonomiškumas | Sistema turi sudaryti galimybę automobiliui veikti autonomiškai stovėjimo metu be išorinio elektros tinklo, nepriklausomai nuo pasirinkto A arba B sprendimo. |  |
|  | Saugos reikalavimai | Visa elektros energijos tiekimo sistema turi atitikti galiojančius elektros saugos, EMC ir transporto priemonių integracijos reikalavimus. Visi komponentai turi būti sertifikuoti ir tinkami naudoti mobiliose medicininės paskirties transporto priemonėse. |  |
| A SPRENDIMAS – nepriklausomo energijos šaltinio sistema Pastaba dėl A sprendimo taikymo Šiame skyriuje nurodyti medicinos skyriaus elektros instaliacijos reikalavimai, susiję su nepriklausomo energijos šaltinio sistema, taikomi tik tuo atveju, jeigu tiekėjas pasirenka A sprendimą. |  |  |  |
|  | Nepriklausoma energijos šaltinio sistema | Medicininio skyriaus elektros energija užtikrinama naudojant nepriklausomą energijos šaltinį, skirtą medicininės, IT, apšvietimo ir klimato kontrolės įrangos maitinimui. |  |
|  | Baterijos talpa | Baterijos talpa ne mažesnė kaip 5 kWh (arba ne mažiau kaip 100 Ah prie ~51 V), užtikrinanti medicininės įrangos veikimą pagal bendruosius energijos poreikio reikalavimus. |  |
|  | Išėjimo galia | Išėjimo galia prie 220–240 V AC, 50 Hz ne mažesnė kaip 6000 W. |  |
|  | Pakrovimas | Sistema turi būti pakraunama iš išorinio 230 V AC elektros tinklo, ne mažesne kaip 3 kW galia. |  |
|  | UPS funkcija | Sistema turi turėti automatinio perjungimo (UPS) funkciją, užtikrinančią nepertraukiamą energijos tiekimą nutrūkus išoriniam elektros tiekimui. |  |
|  | Saugos funkcijos | Sistema turi turėti apsaugas nuo perkrovos, trumpo jungimo, perkaitimo ir per didelio iškrovimo. |  |
|  | Eksploatacinės sąlygos | Sistema turi būti pritaikyta darbui temperatūrų diapazone ne siauresniame kaip nuo -20°C iki +50°C. |  |
|  | Sistemos svoris | Ne daugiau kaip 100 kg. |  |
|  | Integracija | Sistema turi būti integruota į transporto priemonę taip, kad būtų užtikrintas saugus tvirtinimas, vėdinimas ir eksploatacija transporto priemonės judėjimo metu. |  |
| B SPRENDIMAS – integruota elektromobilio energijos sistema Pastaba dėl B sprendimo taikymo Pasirinkus B sprendimą, medicininio skyriaus elektros energijos tiekimas užtikrinamas naudojant elektromobilio aukštos įtampos bateriją ir su ja integruotą energijos tiekimo sistemą. Tokiu atveju atskira nepriklausoma energijos kaupimo sistema nėra įrengiama. |  |  |  |
|  | Integruota EV sistema | Medicininio skyriaus elektros energija tiekiama iš elektromobilio energijos kaupimo sistemos. Sistema turi užtikrinti ne mažesnę kaip 5 kW nuolatinę 230 V AC, 50 Hz elektros energijos tiekimo galią medicininei įrangai. |  |
|  | Papildoma baterija arba kaupimo modulis | Jeigu naudojama papildoma aukštos įtampos (HV) baterija arba energijos kaupimo modulis, jis turi būti gamyklinis arba oficialiai suderintas su bazinio automobilio gamintoju. |  |
|  | Įtampos keitikliai | Sertifikuoti DC/DC ir (arba) AC keitikliai, skirti saugiam 230 V elektros energijos tiekimui. Įtampos keitikliai turi būti integruoti į transporto priemonės sistemą arba oficialiai suderinti su bazinio automobilio gamintoju. |  |
|  | Energijos valdymo sistema | Privalo būti užtikrinama apsauga nuo per didelio iškrovimo, elektromobilio važiavimo sistemos prioriteto išlaikymas ir saugus sistemos darbas stovėjimo bei eksploatacijos metu. Energijos tiekimo sistema turi turėti energijos valdymo funkcijas, užtikrinančias, kad naudojant medicininę įrangą būtų išlaikytas ne mažesnis kaip 120 km orientacinis elektromobilio nuvažiuojamas likutis be išorinio elektros tinklo. |  |
|  | Sauga | Draudžiami su bazinio automobilio gamintoju nesuderinti įsikišimai į elektromobilio aukštos įtampos sistemą. Sistema turi būti suprojektuota taip, kad vienu metu būtų galima maitinti visą numatytą medicininę įrangą be galios ribojimo ar automatinio atsijungimo. |  |
| Medicinos skyriaus elektros instaliacija: |  |  |  |
|  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms | Ne mažiau kaip penki 12 V lizdai. |  |
|  | 230V instaliacija | Medicininio skyriaus viduje turi būti ne mažiau kaip dešimt 230V kištukinių lizdų. |  |
|  | Medicinos skyriaus valdymo pultas | Turi turėti šias funkcijas: - Medicinos skyriaus apšvietimo valdymas – galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą; - naktinio apšvietimo valdymas; - perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės; - klimato kontrolės valdymas; - Medicinos skyriaus temperatūros indikacija; ištraukiamosios ventiliacijos valdymas. |  |
|  | Maršrutizatorius | Palaikomos mobiliojo ryšio technologijos – 5G ir 4G/LTE. Ne mažiau kaip du fiziniai SIM kortelių lizdai. Automatinio perjungimo tarp SIM kortelių funkcija, nutrūkus arba pablogėjus pagrindinio mobiliojo ryšio operatoriaus ryšiui. Ne mažiau kaip 4 RJ45 Ethernet jungtys, iš kurių ne mažiau kaip viena gali būti naudojama kaip WAN arba LAN jungtis. Ethernet jungčių duomenų perdavimo sparta – ne mažesnė kaip 1 Gbit/s. Belaidis Wi-Fi ryšys – IEEE 802.11ac arba naujesnis. Wi-Fi ryšys turi veikti 2,4 GHz ir 5 GHz dažnių juostose. Turi būti galimybė prijungti išorines mobiliojo ryšio antenas. Maršrutizatorius turi būti tinkamas nuolatiniam darbui mobilioje ambulatorijoje arba transporto priemonėje. Komplekte turi būti visi maršrutizatoriaus naudojimui būtini elementai: maitinimo šaltinis arba tinkamas maitinimo kabelis, mobiliojo ryšio ir Wi-Fi antenos bei montavimo elementai. |  |
|  | Komutatorius | Tinklo komutatorius su ne mažiau kaip 8 Ethernet (RJ45) prievadais. Įmontuotas į ryšių paskirstymo spintą. |  |
|  | Tinklo kabelis | Numatyti rentgeno patalpos sujungimą ne mažiau 2 tinklo kabeliais. Komutavimo spinta – kompiuterinės darbo vietos ne mažiau 2 kabeliai. |  |
|  | Automobilio pajungimas į elektros tinklą | TYPE 2 pajungimo rozetė |  |
|  | Rentgeno patalpos kontrolė | Domofono įranga su monitoriumi, paciento stebėjimui atliekant rentgeną. |  |
|  | Įėjimo kontrolė | Prie darbo kėdės domofono įranga su monitoriumi. Įėjimo skambutis su video kamera prie šoninių durų. |  |
| Saulės elektrinė ant automobilio stogo: |  |  |  |
|  | Elektrinės paskirtis | Saulės elektrinė kaip papildomas elektros energijos šaltinis, skirtas medicininio skyriaus įrangos, energijos kaupimo sistemų krovimui ir pagalbinėms sistemoms stovėjimo metu. |  |
|  | Integracija | Įrengiama, saulės elektrinė turi būti integruota taip, kad: - A sprendimo atveju būtų naudojama nepriklausomos energijos sistemos krovimui; - B sprendimo atveju būtų naudojama tik per gamintojo leidžiamą integraciją arba per su transporto priemonės elektros sistema suderintą energijos valdymo sprendimą. |  |
|  | Elektrinės montavimo vieta | Montuojama ant medicininio skyriaus stogo nepažeidžiant kėbulo sandarumo, aerodinamikos ir saugumo reikalavimų. |  |
|  | Saulės moduliai | Ne mažiau kaip 4 saulės moduliai sumontuoti ant stogo arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis ne mažesnę kaip 1,2 kW bendrą instaliuotą galią. Moduliai turi būti atsparūs vibracijai, drėgmei ir UV spinduliams; apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP65. |  |
|  | Galia | Bendra instaliuota saulės modulių galia ne mažesnė nei 1,2kw ir parenkama tiekėjo, atsižvelgiant į stogo plotą. |  |
| Medicininio skyriaus apšvietimas: |  |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšvietimas | Į medicininio skyriaus lubas per visą ilgį integruotos LED arba lygiavertės apšvietimo lempos. Bendras šviesos srautas ne mažiau 6000 lm. Lempos privalo turėti naktinio apšvietimo funkciją. |  |
|  | Rentgeno patalpos apšvietimas | Per visą ilgį integruotos LED arba lygiavertės apšvietimo lempos. Bendras šviesos srautas ne mažiau 6000 lm. Lempos privalo turėti naktinio apšvietimo funkciją. |  |
|  | Sieninių spintelių apšvietimas | Spintelių viduje turi būti įrengtas LED arba lygiavertis apšvietimas. |  |
|  | Odontologinės kėdės apšvietimas | Ne mažiau kaip 2 taškiniai LED arba lygiaverčiai, lempos virš odontologinės kėdės virš paciento galvūgalio. Bendras srautas ne mažiau kaip 400 lm.. |  |
|  | Taškiniai žibintai | Taškiniai LED arba lygiaverčiai žibintai virš visų darbinių paviršių |  |
|  | Apšvietimo lemputė medikui | Apšvietimo lemputė prie darbo stalo |  |
|  | Automobilio kėbulo perimetro apšvietimas iš lauko pusės | Ne mažiau kaip šeši LED arba lygiaverčiai šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant kėbulo šonų ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai: Šviesos srautas: ne mažiau kaip 1430 lm. Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -40°C iki +60°C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau kaip 45 mm. Atitinka ECER10 arba lygiavertį standartą. Atsparumas aplinkai IPX7 arba lygiavertis. Aliuminio liejinio arba lygiavertis korpusas. |  |
|  | Įlipimo laiptelių apšvietimas | Automobilio galinių ir šoninių durų įlipimo laiptelių LED arba lygiavertis apšvietimas automatiškai įsijungiantis atidarius duris. |  |
| Temperatūros kontrolės sprendimai medicininėms priemonėms ir įrangai: |  |  |  |
|  | Šaldytuvas priemonėms | Ne mažiau kaip 35 litrų; Skaitmeninis temperatūros displėjus arba lygiavertis; Turi būti šaldiklio zona; Šaldytuvo temperatūros režimas intervale nuo ne mažiau +2°C iki + 15°C (+-5°C) Šaldymo zonoj nuo 0°C iki -20°C (+- 5°C) Šaldytuve ne mažiau 3 lentynos; Šaldymo zonoj ne mažiau 1 lentyna. |  |
|  | Medicinos skyriaus įrengimas: |  |  |
|  | Stovėjimo stabilizavimo sistema | Automobilis turi būti pritaikytas saugiam ir stabiliam medicininių procedūrų atlikimui stovėjimo metu. Turi būti įrengta stovėjimo stabilizavimo sistema, kuri: - sumažina kėbulo svyravimus ir pasvirimus procedūrų metu; - užtikrina stabilų medicininės įrangos ir paciento padėties išlaikymą; - leidžia saugiai eksploatuoti automobilį ant nelygaus paviršiaus. Stabilizavimo sprendimas gali būti realizuotas naudojant mechanines, elektrines ar hidraulines atramines sistemas arba lygiavertį techninį sprendimą, skirtą mobilioms medicinos paskirties transporto priemonėms. Vien tik automobilio pakabos, amortizatorių ar oro pakabos sprendimai nelaikomi stovėjimo stabilizavimo sistema. |  |
|  | Grindys | Turi būti pagamintos iš vientisos, sustiprintos, neslidžios dangos, atsparios drėgmei, mechaniniam poveikiui ir dezinfekcinėms medžiagoms: - Turi atitikti neslidumo klasę ne mažesnę kaip R10 pagal standartą DIN51130 - Atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47:2020 ir EN 1789:2020 arba lygiaverčius standartus. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. Grindys izoliuotos ne mažiau kaip 20 mm izoliacine medžiaga, kurios šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.04 W/mK. |  |
|  | Vidinės šoninės sienos | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 3 mm termoplastiko ABS ar 1.0 mm aliuminio lakštų ar lygiavertės medžiagos, kurie yra atsparūs dezinfekcijai. Spalva derinama užsakymo metu. |  |
|  | Vidinės šoninės sienos sutvirtinimas | Sienos, ant kurių montuosis plokštės, skirtos medicininės aparatūros tvirtinimui, turi būti sustiprintos aliuminio bėgeliais. |  |
|  | Karšto ir šalto vandens sistema | Karšto ir šalto vandens sistema, dvi ne mažiau 70 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Dviguba kriauklė iš nerūdijančio plieno, čiaupas, vieta vibracinei vonelei su vandens nuleidimo vieta. |  |
|  | Medicinos skyriaus atskyrimas nuo vairuotojo | Vairuotojo vieta nuo medicinos skyriaus atskirta stumdoma pertvara. Pertvara turi būti apsaugota nuo savaiminio atsidarymo. |  |
|  | Sėdynės medicinos skyriuje | Medicinos skyriuje turi būti ne mažiau kaip dvi sėdynės, kurių viena turi būti įrengta priekyje (už vairuotojo). Prie medicininės kušetės sėdynė turi būti pasukama tiek važiavimo kryptimi, tiek į darbastalio pusę. Sėdynės turi būti apsiūtos dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparios dezinfekcinėms priemonėm. |  |
|  | Medicinos skyriaus padalinimas | Skyrius turi būti padalinamas į priekinį ir galinį: priekinis skirtas paciento apžiūrai, medicinos procedūrų atlikimui, galinis – medicinos įrangos tvirtinimui, gabenimui ir darbui. Galiniame skyriuje padėti medicininiai prietaisai turi būti pasiekiami iš priekinio skyriaus, neišlipant iš automobilio. |  |
|  | Vieta panoraminiam ir dentaliniam rentgenui | Galinėje medicinos skyriaus dalyje turi būti įrengta ne mažesnė kaip 1300 mm × 1300 mm uždaroma rentgeno kabina, skirta panoraminio rentgeno aparato montavimui ir eksploatacijai. Toje pačioje rentgeno kabinoje turi būti numatyta atskira funkcinė darbo vieta dentaliniam rentgeno aparatui, su tvirtinimo taškais ant sienos, išdėstyta taip, kad panoraminio ir dentalinio rentgeno aparatų naudojimas būtų tarpusavyje suderinamas ir vienas kitam netrukdytų. Rentgeno kabina ir joje įrengtos darbo vietos turi būti izoliuotos rentgeno spindulių nepraleidžiančia medžiaga. Izoliavimo technologija ir skaičiavimai turi būti suderinti su medicinos fizikos ekspertais ir atitikti galiojančius radiacinės saugos reikalavimus. |  |
|  | Viršutinių spintelių įrengimas | Sienoje viršuje, prie lubų turi būti įrengtos ne mažiau kaip penkios spintelės su permatomomis durelėmis. Spintelės atsidaro/užsidaro jas paspaudus. Spintelėse neturi būti atsikišusių rankenėlių. Spintelės turi būti pagamintos iš medžiagų atsparių dezinfekcinėms priemonėms. |  |
|  | Darbo stalas ir darbo kėdė | Priekiniame skyriuje turi būti pagrindinis darbo stalas su ne mažiau kaip keturiais fiksuojamais stalčiais bei darbo kėdė ant ratukų. |  |
|  | Spintelės, lentynos įrangai | Automobilyje turi būti spintelės, lentynos, kuriose numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai: - Kapsulių maišytuvui; - Sodapūtei - Polimerizavimo lempai; - Kapsulių šildytuvui; - Autoklavui; - Vibracinei vonelei; - Siūlėtuvui. - Dantų muliažui pastatyti; - Tvarsliavai; - Vienkartinėms priemonėms; - Asmens apsaugos priemonėms; - Odontologo staliukui/ spintelei su ištraukiamu staleliu stikliniu arba nerūdijančio plieno paviršiumi. Ergonomiška ir patogi gydytojo darbui. Spintelės korpusas, paviršius pagamintas iš drėgmei atsparios neteplios, lengvai valomos ir dezinfekuojamos medžiagos. Turi turėti 5 stalčius Matmenys ne mažesni nei: aukštis-830mm. gylis-500mm. plotis-400 mm. - Šaldytuvui skirtam priemonėms laikyti; - Kompiuteriui (2vnt.); - Spausdintuvui (1vnt.) A4 lapams spausdinti. - Ryšių paskirstymo rakinama spintelė ne mažesnė kaip 300mm ant ne mažiau kaip 300mm. |  |
|  | Rūbų kabinimas | Ne mažiau kaip keturi kabliukai rūbams pasikabinti. |  |
|  | Medicinos skyriaus darbastaliai/ spintelės su stalčiais | Ne mažiau kaip dvi spintelės/ darbastaliai medicinos skyriuje, darbastaliuose ne mažiau kaip trys rakinami stalčiai. |  |
|  | Reikalavimai vienai keleivio sėdynei šalia vairuotojo | Turi būti pasukama 180 laipsnių kampu, į medicinos skyrių ir važiavimo kryptimi. |  |
|  | Pasilaikymo turėklas | Dešiniame šone, virš medicininės kušetės signalinės spalvos. Taip pat prie sėdynių bei prie galinių ir šoninių durų. |  |
| Neįgaliųjų įranga: |  |  |  |
|  | Užvažiavimo takelis | Takelis kuriuo neįgalieji vežimėliuose įvažiuoja/išvažiuoja iš automobilio. Takelio pavažos yra pagamintos iš lengvo metalo lydinio profilių arba lygiavertės medžiagos. Nenaudojamus takelius bus galima sulankstyti ir pritvirtinti automobilio salone. |  |
| Markizė prie šoninių durų: |  |  |  |
|  | Markizė | Ne mažesnių išmatavimų kaip 370x250 cm. Medžiaga atspari UV spinduliams. Susideda į išorinę kasetę virš šoninių durų. Atidarymas automatinis elektrinis su nuotolinio valdymo pulteliu. Galimybe atidaryti markizę avariniu rankiniu būdu. |  |
|  | Markizės palapinė – prieangis. | Išskleidžiama iš neperšlampamo audinio palapinė tvirtinama ant markizės, suformuodama apsaugą nuo vėjo, lietaus ir saulės. Išmatavimai suderinami su siūloma markize |  |

Odontologinė įranga:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Odontologinė kėdė: |  |  |  |
| - Paciento kėdė: |  |  |  |
| 1.1 | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 1.2 | Maitinimo įtampa | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. |  |
| 1.3 | Keliamojo galia | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 140 kg. |  |
| 1.4 | Maksimalus pakilimo aukštis | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis nuo grindų ne mažiau 780 mm. |  |
| 1.5 | Maksimalus nusileidimo aukštis | Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis nuo grindų ne daugiau 400 mm. |  |
| 1.6 | Valdymo tipas | Kėdės valdymas elektrinis - hidraulinis arba elektromechaninis. |  |
| 1.7 | Judesio saugos sistema | Automatinis kėdės judesio stabdys esant kliūčiai po kėde. |  |
| 1.8 | Apmušalo tipas, spalva | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė, dirbtinės odos, spalva pasirenkama ne mažiau kaip iš 10 spalvų. |  |
| 1.14 | Kojūgalio apsauga | Kojūgalis turi būti atsparus valymui bei dezinfekcijai arba turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. |  |
| 1.15 | Komunikacijų integracija | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros prijungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę paciento kėdės priekyje. |  |
| 1.16 | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
| 1.17 | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |
| - Gydytojo instrumentų dalis: |  |  |  |
| 2.1 | Gydytojo instrumentų komplektacija | Gydytojo instrumentai montuojami iš viršaus: 1) daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) su pašvietimu; 2) rankovė turbinai su pašvietimu, su greita jungtimi, su LED šviesa turbininiam antgaliui; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) rankovė sodapūtei su greita jungtimi 5) rankovė ultragarsiniam skaleriui; |  |
| 2.2 | Antgalių bloke integruota endodontinio gydymo funkcija su RECIPROC judesiu ir integruotu apekso lokatoriumi | Būtina |  |
| 2.3 | Apekso lokatorių galima naudoti gydant su rankiniais ir mašininiaįs instrumentais | Būtina |  |
| 2.4 | Mašininių endodontinių instrumentų biblioteka | Būtina |  |
| 2.5 | Galimybė išsaugoti sūkių skaičių ir sukimo momento vertes ne mažiau nei šešiems darbo žingsniams, sukimo momento kalibracija | Būtina |  |
| 2.6 | Instrumentų bloko tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. |  |
| 2.7 | Instrumentų stalelio aukščio sauga | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo automatinis stabdis. |  |
| 2.8 | Bendras įjungimo / išjungimo jungiklis | Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. |  |
| 2.9 | Multifunkcinis valdymo pedalas | Turi būti galimybė multifunkciniu pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimą/išjungimą, prapūtimo funkciją ir kėdės programas. |  |
| 2.10 | Mikrovariklio apsukų reguliavimas | Tolygus mikrovariklio apsukų reguliavimas naudojant multifunkcinį valdymo pedalą. |  |
| 2.11 | Instrumentų padėjimas | Instrumentai paguldomi ant pulto iš viršaus. |  |
| 2.12 | Instrumentų vandens reguliavimas | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai. |  |
| 2.13 | Papildomas vandens reguliavimas | Papildomas vandens reguliavimas: 1) mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu. 2) turbinos greitoje jungtyje 3) ultragarsinio skalerio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu skaleriu. 4) Sodapūtės greitoje jungtyje |  |
| 2.14 | Mobilus instrumentų padėklas | Mobilus padėklas instrumentams, ne mažesnis nei 37 x 28 cm , atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. |  |
| 2.15 | Valdymo pulto funkcijos | 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; 2) programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, skalavimo pozicijos; 3) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 4) šviesos intensyvumo lygio; 5) kompozitų režimo įjungimas; 6) vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo; 7) mikrovariklio sūkių keitimo, programavimo; 8) mikrovariklio reverso; 9) skalerio galingumo keitimo; 10) ekranas parodantis: a) aktyvuotą instrumentą; b) mikrovariklio sūkius; c) sukimosi kryptį arba sukimosi krypties indikacija matoma valdymo pulte; d) skalerio galingumo nustatymus; |  |
| 2.16 | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
| 2.17 | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |
| - Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis: |  |  |  |
| 3.1 | Spjaudyklės bloko tvirtinimas | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie grindų ir nesikilnoja kartu su krėslu |  |
| 3.2 | Oro–vandens separatorius | Komplektuojamas su automatiniu (nepertraukiamo veikimo) oro – vandens separatoriumi |  |
| 3.3 | Asistento instrumentų laikiklis | Ne mažiau kaip 4- ių lizdų asistento instrumentų laikiklis tvirtinamas ant atskiros alkūnės |  |
| 3.4 | Daugiafunkcinis švirkštas | Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). |  |
| 3.5 | Nusiurbimo sistemos | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais. |  |
| 3.6 | Švaraus vandens sistema | Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius su galimybe perjungti į vandentiekį (indo talpa ne mažiau 1,3 l). |  |
| 3.7 | Vandens valdymo mygtukai | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai. |  |
| 3.8 | Vandens laiko programavimas | Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas. |  |
| 3.9 | Spjaudyklės konstrukcija | Pasukama, nuimama spjaudyklė. |  |
| 3.10 | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
| 3.11 | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |
| - Operacinis šviestuvas: |  |  |  |
| 4.1 | Šviestuvo tvirtinimas | Šviestuvas montuojamas prie spjaudyklės bloko. |  |
| 4.2 | Šviesos šaltinio tipas | LED tipo apšvietimas. |  |
| 4.3 | Maksimalus šviesos intensyvumas | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 40 000 lux. |  |
| 4.4 | Spalvos temperatūros reguliavimas | Šviesos spalvos temperatūra reguliuojama ne siauresnėse kaip 4600- 5500 K ribose. Pageidaujamą parametro reikšmę nusistato pats gydytojas gydytojo valdymo pulte. |  |
| 4.5 | Kompozitų režimas | Specialus kompozitų režimas atitinkantis standartą ISO 9680: 2014 (arba lygiavertį), neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą, intensyvumas ne mažiau 10000 Lux. |  |
| 4.6 | Apšvietimo valdymo būdai | Apšvietimo įjungimas/išjungimas turi būti valdomas šiais būdais: Valdomas judesio davikliu ir iš gydytojo elemento bei automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją. Apšvietimo intensyvumo ir spalvos temperatūros nustatymai atliekami gydytojo elemente. Specialaus kompozitų režimo valdymas judesio davikliu šviestuve ir iš gydytojo elemento. |  |
| 4.7 | Šviestuvo judėjimas | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti). |  |
| 4.8 | Valdymo rankenos | Sterilizuojamos padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių. |  |
| 4.9 | Gamintojo suderinamumas | Šviestuvas turi būti to paties gamintojo kaip ir odontologinis įrenginys. |  |
| 4.10 | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
| 4.11 | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |
| - Kėdutės gydytojui ir asistentui: 2 vnt. |  |  |  |
| 5.1 | Sėdėjimo aukščio reguliavimas | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 52 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus |  |
| 5.2 | Kėdutės atlošas | Būtina. |  |
| 5.3 | Ratukų skaičius ir mobilumas | Stumdoma, ne mažiau nei 5 ratukai |  |
| 5.4 | Apmušalo savybės ir spalva | Kėdės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkamos odontologinė įrangos apmušalų spalva |  |
| 5.5 | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Mikrovariklio apsukų diapazonas | Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne siauresnėse kaip 1.200- 40.000 aps/min. |  |
|  | Maksimalių apsukų nustatymas ir išsaugojimas | Maksimalių sūkių nustatymas ir išsaugojimas iš gydytojo instrumentų dalies. |  |
|  | Mikrovariklio reverso valdymas | Mikrovariklio reverso f-ja valdoma iš gydytojo instrumentų dalies ir kojiniu pedalu |  |
|  | Aušinimo sistema | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. |  |
|  | Apšvietimo tipas | Su LED šviesos šaltiniu. |  |
|  | Sukimo momentas | Maksimalus sukimo momentas ne mažiau 3,0 Ncm. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Kampinis antgalis mikrovarikliui: 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Aušinimo sistema | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu. |  |
|  | Antgalio galvutės matmenys | Antgalio galvutės diametras ne didesnis nei 9,5 mm, aukštis ne didesnis nei 13 mm. |  |
|  | Perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:1. |  |
|  | Grąžto fiksavimo mechanizmas | Grąžto fiksacija mygtuku. |  |
|  | Apšvietimas | Su pašvietimu. |  |
|  | Sterilizavimo galimybė | Sterilizuojamas. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Kampinis antgalis endodontiniam gydymui: 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suderinamas su antgalių bloke integruota endodontinio gydymo funkcija | Būtina |  |
|  | Maksimalus endodontinio instrumento ilgis | Ne mažesnis nei 25mm |  |
|  | Perdavimo santykis | 6:1 |  |
|  | Instrumento fiksacija | Mygtuku |  |
|  | Galimybė naudoti su antgalių bloke integruotu apekso lokatoriumi | Būtina |  |
|  | Sterilizuojama silikoninė mova, apsauganti antgalį nuo prisilietimo prie paciento gleivinės, dirbant su apekso lokatoriumi | Būtina |  |
|  | Sterilizavimo galimybė | Sterilizuojamas. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Kampinis antgalis mikrovarikliui: 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Aušinimo taškų skaičius | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu iš ne mažiau kaip 4 skylučių taškų |  |
|  | Antgalio galvutės matmenys | antgalio galvutės diametras ne didesnis nei 9,5 mm, aukštis ne didesnis nei 15 mm. |  |
|  | Perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:5. |  |
|  | Grąžto fiksavimo mechanizmas | Grąžto fiksacija mygtuku. |  |
|  | Apšvietimas | Su pašvietimu. |  |
|  | Sterilizavimo galimybė | Sterilizuojamas. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Tiesus antgalis mikrovarikliui:  1 vnt

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Aušinimo sistema | Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu |  |
|  | Perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:1. |  |
|  | Grąžto fiksavimo mechanizmas | Grąžto fiksacija mygtuku. |  |
|  | Apšvietimas | Su pašvietimu. |  |
|  | Sterilizavimo galimybė | Sterilizuojamas. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Turbininis antgalis su šviesa: 10 vnt

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Aušinimo sistema | Su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 4 skylučių taškų. |  |
|  | Maksimalūs sūkiai | Maksimalūs sūkiai ribose ne mažiau kaip 370000 aps/min. |  |
|  | Guolių tipas | Keraminiai guoliai. |  |
|  | Galia | Galia: ne mažiau kaip 26 W. |  |
|  | Galvutės matmenys | Galvutės diametras ne daugiau kaip 12 mm, o aukštis ne didesnis nei 13 mm. |  |
|  | Sterilizavimo galimybė | Sterilizuojamas. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Integruojamas ultragarsinis skaleris: 1 vnt

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Skalerio tipas | Pjezokeraminis su LED pašvietimu. |  |
|  | Paskirtis | Tinkamas perio, endo ir higienos procedūroms. |  |
|  | Skalerio valdymas | Skalerio funkcijų valdymas, galingumo bei procedūrų keitimas iš gydytojo instrumentų dalies. |  |
|  | Komplektacija | Komplekte ne mažiau kaip 2 skalerio darbiniai antgaliukai. |  |
|  | Darbinis dažnis | Dažnis ne siauresnėse ribose kaip 28 kHz – 32 kHz. |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Suspausto oro sistema odontologinei įrangai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Atskira suspausto oro sistema | Automobilyje turi būti įrengta atskira suspausto oro sistema, skirta odontologinės įrangos (turbinų, mikrovariklių, skalerių,oro-vandens švirkštų) darbui. |  |
|  | Kompresorius | Bealyvis (oil-free) oro kompresorius. |  |
|  | Galingumas | Ne daugiau 0,8 kW |  |
|  | Našumas | Ne mažiau 60 l/min |  |
|  | Slėgis | Reguliuojamo darbinio slėgio diapazonas turi apimti ne siauresnes kaip 6,0–7,8 bar ribas arba turi visiškai atitikti siūlomo odontologinio įrenginio gamintojo nustatytą darbinį slėgį. |  |
|  | Resyveris | Integruotas suspausto oro resyveris (oro talpa), ne mažiau 20 litrų |  |
|  | Triukšmo lygis | triukšmo lygis medicinos skyriuje ne didesnis kaip 65 dB(A). |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Siurbimo sistema odontologinei įrangai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Maitinimas | 230V, 50Hz |  |
|  | Garso lygis | Ne daugiau 65 dB |  |
|  | Galingumas | Ne daugiau kaip 0,58 kW |  |
|  | Siurbiamo oro srautas | Ne mažiau nei 700 l/min |  |
|  | Maksimalus vakumo gylis | Ne daugiau 200mbar |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Panoraminis rentgeno aparatas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Įrenginio tipas | Skaitmeninis panoraminis rentgeno aparatas |  |
|  | Maitinimo įtampa | Vienfazis kintamosios įtampos tinklas 220 V ±10 %, 50 Hz |  |
|  | Skaitmeninio jutiklio technologija | CMOS arba CCD |  |
|  | Valdymo ekranas | Skaitmeninis valdymo ekranas, kuriame rodomos programos, pagalbos pranešimai, kV/mA vertės, numatoma ir faktinė ekspozicijos trukmė, aukščio reguliavimo ir klaidų pranešimai |  |
|  | Aktyvus jutiklio paviršius | Ne mažesnis kaip 6 × 137 mm |  |
|  | Pikselio dydis | Ne didesnis kaip 0,027 mm |  |
|  | Generatorius | Aukšto dažnio |  |
|  | Generatorius dažnis | Ne mažesnis kaip 120 kHz |  |
|  | Maksimali anodinė įtampa | Ne mažesnė kaip 90 kV |  |
|  | Katodinės srovės diapazonas | Ne siauresnis kaip 3–16 mA |  |
|  | Židinio dėmės dydis | Ne didesnis kaip 0,5 mm |  |
|  | Morfologinių nustatymų valdymas | Valdomi tiesiogiai iš kompiuterio ir rentgeno valdymo pulto |  |
|  | Aparato aukščio reguliavimas | Elektrinis, vieno ar kelių elektrinių variklių pagalba |  |
|  | Pritaikymas neįgaliesiems | Tinkamas procedūroms pacientams, sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje |  |
|  | 2D panoraminės programos | Turi būti ne mažiau kaip šios arba diagnostinės paskirties ir funkcionalumo požiūriu lygiavertės 2D programos: panoraminė, atskirų kairės ir dešinės pusių, vaikų, priekinių dantų, sąkandžio, smilkininių apatinio žandikaulio sąnarių, sinusų, artefaktų mažinimo ir daugiasluoksnio vaizdo programos. |  |
|  | Automatinė ekspozicija | Ne mažiau kaip 4 automatiniai režimai pagal paciento kūno masę, koreguojami naudotojo |  |
|  | Parametrų koregavimas | Galimybė koreguoti kV ir mA su išsaugojimu kiekvienai programai |  |
|  | Maksimali ekspozicijos trukmė | Ne ilgesnė kaip 15 sekundžių |  |
|  | Paciento pozicionavimas | Ne mažiau kaip 2 lazerinės linijos su kontroliniu veidrodžiu |  |
|  | Sistemos išplėtimas | Galimybė ateityje prijungti cefalometrijos sistemą |  |
|  | Programinės įrangos kalba | Lietuvių kalba |  |
|  | Darbas tinkle | Vaizdo gavimo ir apdorojimo programinė įranga pritaikyta darbui tinkle |  |
|  | Duomenų saugojimas debesijoje | Galimybė saugoti, peržiūrėti ir apdoroti duomenis gamintojo debesijos sistemoje |  |
|  | Apsauginė prijuostė | Panoraminė prijuostė, švino ekvivalentas ≥ 0,3 mm, užsegama ne ant peties |  |
|  | Kompiuterinė įranga | Stacionarus kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra ir pele, atitinkantis gamintojo reikalavimus |  |
|  | Kokybės kontrolės bandymai | Atlikti pagal HN 78:2009, pateikiant bandymų protokolus |  |
|  | Radiacinės saugos dokumentacija | Parengimas ir ekspertizė pagal HN 31:2008 |  |
|  | Atitiktis | Paženklintas CE ženklu |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių, įskaitant remontą, dalis ir periodinę techninę priežiūrą |  |
|  | Papildoma garantija | Generatorius ir jutiklis – ne mažiau kaip 48 mėnesiai |  |

Dantų rentgeno aparatas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dantų rentgeno aparatas: |  |  |  |
| 1.1 | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 1.2 | Elektros maitinimas | Iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 1.3 | Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis | Ne didesnis 0,4 mm |  |
| 1.4 | Ekpozicijos laikas | pasirenkamas intervale ne siauriau 0,02 – 2 sek |  |
| 1.6 | Reguliuojama anodinė įtampa: | 60kV - 70 kV |  |
| 1.8 | Iš anksto suprogramuoti ekspozicijų parametrai | Būtina |  |
| 1.9 | Galimybė operatoriui pačiam programuoti ekspozicijos parametrus | Būtina |  |
| 1.10 | Savikontrolės sistema su diagnostiniais, klaidų, bei gedimo kodais | Būtina |  |
| 1.11 | Tvirtinamas prie sienos ar odontologinės kėdės | Būtina |  |
| 1.12 | Paruoštas skaitmeninei rentgenologijai | Būtina |  |
| 1.14 | Aparatas turi turėti informacinį ekraną, kuriame būtų matomi šie parametrai: ekspozicijos įtampa, trukmė | Būtina |  |
| 1.15 | Nuotolinis ekspozicijos paleidimas | Būtina |  |
| 1.16 | Apsauginė apykaklė ne mažiau kaip 0,3 mm švino ekvivalento | Būtina |  |
| 1.17 | Atitikties sertifikavimas | CE sertifikatas |  |
| 1.18 | Garantijos laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |
| 2. Dantų rentgeno daviklis: |  |  |  |
| 2.1 | Daviklio technologija | CMOS arba lygiavertė |  |
| 2.2 | Išoriniai matmenys | 26 ±2 mm x 38 mm ±2 mm; |  |
| 2.3 | Pikselių skaičius | Ne mažiau 1,5 milijono |  |
| 2.4 | Pikselio dydis | Ne didesnis 20 µm |  |
| 2.5 | Aktyvus jutiklio dydis | Na mažesnis 20 x 29 mm |  |
| 2.6 | Teorinė rezoliucija | Ne mažesnė 24 pl/mm |  |
| 2.7 | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa (toliau Programa) turi būti pritaikyta dirbti tinkle | Būtinas |  |
| 2.8 | Neterminuotos programinės įrangos licencijos | Būtina |  |
| 2.9 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 2.10 | Atitikties sertifikavimas | CE sertifikatas |  |
| 2.11 | Garantijos laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Nešiojamas kompiuteris (2 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Kompiuterio procesoriaus | CPU ne prastesnis nei Intel i7 |  |
|  | Operacinė sistema | „Microsoft Windows“ OS profesional |  |
|  | Biuro programinė įranga | „Microsoft Office Home & Business“ |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 15,5" ir ne daugiau kaip 16,9" |  |
|  | Ekrano taškų skaičius | Ne mažiau nei 1920 × 1080 |  |
|  | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 250 nits |  |
|  | Ekrano paviršius | Matinis |  |
|  | Baterijos talpa | Ne mažiau nei 50 Whr |  |
|  | Operatyvinės atminties (RAM) kiekis | Ne mažiau nei 32 GB (DDR5 arba naujesnė, ne mažiau 4400 MHz arba MT/s) |  |
|  | Vidinio SSD disko talpa | Ne mažiau nei 512 GB (PCIe NVMe tipo) |  |
|  | Integruota vaizdo plokštė (GPU) | Suderinamumas su pagrindinių medicininės ir odontologinės programinės įrangos gamintojų reikalavimais (3D skeneriai, CBCT, CAD/CAM sistemos). |  |
|  | Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis | Būtina |  |
|  | LAN tinklo plokštė | Ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis |  |
|  | Bluetooth | Būtina |  |
|  | Bendras USB jungčių skaičius | Ne mažiau nei 3 vnt. (USB ≥ 3.0 ir/ar USB-C ir/ar Thunderbolt ≥ 3) |  |
|  | HDMI jungtis | Integruota |  |
|  | Kamera ir mikrofonas | Integruoti, ne mažiau nei 1080p (2.0 MP, FHD) |  |
|  | Touchpad | Integruotas |  |
|  | Įrangos būklė | Gamyklinė nauja („brand new“); „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini |  |
|  | Komplektacija | Su visais reikalingais kabeliais, adapteriais ir dalimis, užtikrinančiomis sistemos veikimą |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |
|  | Aplinkosaugos kriterijai | Kompiuteriai turi atitikti pirkimo paskelbimo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše kompiuteriams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 2 metai kompiuteriui, baterijai ir priedams; garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje; jei remontas >5 d. d. – suteikiamas laikinas pakaitinis įrenginys |  |

Kapsulių maišytuvas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso paskirtis | Kapsulių maišymui odontologinėms medžiagoms |  |
|  | Tinkamos maišyti medžiagos | Amalgamos, kompozitų ir kitų odontologinių medžiagų kapsulės |  |  |
|  | Kapsulių tipai | Standartinės odontologinės kapsulės |  |  |
|  | Konstrukcija | Stalinis arba integruojamas į odontologinį įrenginį |  |  |
|  | Valdymas | Paprastas, vieno mygtuko arba skaitmeninis | . |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |  |

Sodapūtė:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Darbinio slėgio diapazonas | Minimalus darbinis slėgis – ne mažiau kaip 3,0 bar, maksimalus – ne daugiau kaip 5,0 bar |  |
|  | Rankovės suderinamumas | Pritaikyta montuoti ant greitos jungties |  |
|  | Paskirtis | Apnašų šalinimui nuo dantų paviršių, po dantenomis ir aplink implantus |  |
|  | Subgingivalinio valymo galimybė | Būtina. | . |
|  | Darbinio antgalio pasukamumas | Darbinis antgalis turi apsisukti 360° kampu, neapsunkinant rankos ir riešo judesių |  |
|  | Miltelių indo konstrukcija | Miltelių indas nesisuka kartu su darbiniu antgaliu |  |
|  | Antgalio ir rankenos nuėmimas | Antgaliukas ir rankena lengvai nuimami |  |
|  | Sterilizavimo galimybė | Antgaliukas ir rankena autoklavuojami 134 °C temperatūroje |  |
|  | Antgaliuko keitimas | Antgaliukas keičiamas atskirai, nekeičiant rankenos |  |
|  | Komplektacija – priežiūros priemonės | Sodasrovės valymo instrumentai ir O žiedų komplektas |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne mažesnis kaip 12 mėnesių |  |

LED belaidė polimerizavimo lempa:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso tipas | LED belaidė (bevielė) polimerizavimo lempa |  |
|  | Veikimo režimų skaičius | Ne mažiau kaip 3 režimai |  |
|  | Veikimo režimai | Pilnu pajėgumu, didėjantis intensyvumas, pulsuojantis intensyvumas |  |
|  | Šviesolaidžio pasukamumas | 360° pasukamas šviesolaidis | . |
|  | Bangos ilgio diapazonas | 430–490 nm |  |
|  | Darbo (polimerizavimo) laikai | 5 s, 10 s, 15 s, 20 s |  |
|  | Šviesos intensyvumo stabilumas | Pastovus šviesos intensyvumas viso darbo metu |  |
|  | Šviesos intensyvumas | Didžiausias šviesos intensyvumas – ne mažesnis kaip 1 800 mW/cm². Prietaisas turi turėti bent vieną darbinį režimą, kurio intensyvumas yra nuo 1 200 iki 2 000 mW/cm². |  |
|  | Baterijos veikimo trukmė | Ne mažiau kaip 250 darbo ciklų po 10 s su pilnai pakrauta baterija |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 150 g |  |
|  | Komplektacija | Krovimo pagrindas (1 vnt.), šviesolaidis (1 vnt.), šviesos apsauga (1 vnt.) |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija lempai | Ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |
|  | Garantija akumuliatoriui | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai |  |

Kapsulių šildytuvas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso paskirtis | Kompozitinių kapsulių šildymui |  |
|  | Šildymo tipas | Trumpalaikis kapsulių pašildymas |  |
|  | Šildymo tolygumas | Užtikrina vienodą kompozitinių kapsulių šildymą |  |
|  | Poveikis kompozito savybėms | Didina tekėjimą ir gerina kompozito tvarkymo savybes |  |
|  | Vienu metu šildomų kapsulių skaičius | Vienas dozatorius su kapsule ir ne mažiau kaip 4 atskiros kapsulės |  |
|  | Tinkamumas darbui su skirtingais atspalviais | Tinka darbui su keliais skirtingais kompozito atspalviais vienu metu |  |
|  | Temperatūros nustatymų skaičius | Ne mažiau kaip 3 pasirenkami temperatūros režimai |  |
|  | Naudojimo sritis | Odontologijos kabinetams |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantijos laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių |  |

Sterilizatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso tipas | Garinis autoklavas |  |
|  | Autoklavo klasė | B klasė |  |
|  | Sterilizacijos tipai | B ir S klasės sterilizacija |  |
|  | Sterilizacijos ciklo trukmė (Universal B) | 11–16 min. (be džiovinimo laiko) |  |
|  | Džiovinimo procesas | Laisvai programuojamas džiovinimo laikas |  |
|  | Kameros talpa | Ne mažesnė kaip 5 litrai |  |
|  | Padėklų skaičius | Ne mažiau kaip 2 padėklai |  |
|  | Valdymo tipas | Liečiamas (lietimui jautrus) ekranas |  |
|  | Programų pasirinkimas | Galimybė pasirinkti sterilizacijos programas |  |
|  | Programų protokolų dokumentavimas | Duomenų išsaugojimas per USB ir (arba) tinklo sąsajas, arba spausdinimas |  |
|  | Montavimo ir paruošimo darbui paprastumas | Greitai sumontuojamas ir paruošiamas darbui |  |
|  | Vandens tiekimas | Greita jungtis automatiniam vandens tiekimui |  |
|  | Perteklinio vandens šalinimas | Patogus perteklinio vandens išleidimas per nuotekų indus |  |
|  | Naudojimo sritis | Medicinos / odontologijos kabinetams |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantijos laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |  |

Vibracinė (ultragarsinė) valymo vonelė:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Paskirtis | Greitam ir kruopščiam instrumentų valymui |  |
|  | Ultragarsinio valymo technologija | Ultragarsinis valymas su kavitacija |  |
|  | Ultragarsinis dažnis | 40 kHz |  |
|  | Degas funkcija | Integruota degas funkcija |  |
|  | Kaitinimo funkcija | Integruota šildymo funkcija |  |
|  | Maksimali kaitinimo temperatūra | Ne mažesnė kaip 80 °C |  |
|  | Laikmatis | Reguliuojamas nuo 1 iki 99 min |  |
|  | Valdymo tipas | Mygtukinė valdymo panelė |  |
|  | Ekrano tipas | LED ekranas |  |
|  | Ultragarsinė galia | Ne mažesnė kaip 180 W |  |
|  | Kaitinimo galia | Ne mažesnė kaip 300 W |  |
|  | Talpa | 6,5 l ± 2 l |  |
|  | Maitinimo įtampa | 230 V |  |
|  | Išleidimo vožtuvas | Integruotas, skirtas paprastam skysčio išleidimui |  |
|  | Konstrukcinės savybės | Ergonomiškos rankenos patogiam perkėlimui |  |
|  | Saugos ir higienos priedai | Dangtis ir krepšelis |  |
|  | Komplektacija | Dangtis, krepšelis, maitinimo laidas, naudojimo instrukcija |  |
|  | Naudojimo sritis | Medicinos / odontologijos instrumentams |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių |  |

Impulsinis siūlėtuvas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Prietaiso tipas | Impulsinis siūlėtuvas |  |
|  | Paskirtis | Užlydomų maišelių ir juostų pakavimui |  |
|  | Naudojimo sritis | Medicinos prietaisų pakuočių sandarinimui, užtikrinant jų saugą |  |
|  | Valdymo tipas | Elektroninė kontrolė |  |
|  | Užlydymo juostos plotis | 8 mm |  |
|  | Maitinimo įtampa ir dažnis | 230 V, 50/60 Hz ir (arba) 115 V, 50/60 Hz |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 10 kg |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių |  |

Intraoralinis dantų skaneris:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
|  | Įrenginio tipas | Intraoralinis dantų skeneris |  |
|  | Duomenų apdorojimo principas | Debesijos (cloud-based) sprendimas, kai skenavimo duomenys apdorojami ir saugomi nuotolinėje platformoje |  |
|  | Reikalavimas specifinei darbo stočiai | Įrenginys neturi reikalauti dedikuoto ar gamintojo nustatyto kompiuterio ar darbo stoties |  |
|  | Suderinami įrenginiai | Turi veikti su bet kuriuo kompiuteriu, nešiojamuoju kompiuteriu ar planšete, turinčia interneto naršyklę ir interneto ryšį |  |
|  | Programinės įrangos diegimo poreikis | Nereikalaujamas vietinis programinės įrangos diegimas (naudojama per interneto naršyklę) |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimai | Automatiniai, atliekami gamintojo nuotoliniu būdu, be naudotojo įsikišimo |  |
|  | Įrenginio mobilumas | Belaidis, lengvai perkeliamas tarp skirtingų gydymo kabinetų |  |
|  | Paruošimo laikas | Įrenginys turi būti paruoštas skenavimui ne ilgiau kaip per 1 minutę |  |
|  | Skenerio prieinamumas po skenavimo | Baigus skenavimą, įrenginys turi būti iš karto paruoštas naudoti kitam pacientui, neblokuojant darbo vietos |  |
|  | Skaitmeninių duomenų eksportas | Galimybė eksportuoti skenavimo duomenis atvirais formatais (pvz., STL ar lygiaverčiais) |  |
|  | Bendradarbiavimas su dantų technikų laboratorijomis | Turi būti užtikrintas duomenų perdavimas bet kuriai pasirinktai laboratorijai be gamintojo apribojimų |  |
|  | Duomenų saugumo reikalavimai | Duomenų saugojimas ir perdavimas turi atitikti BDAR (GDPR) reikalavimus |  |
|  | Naudotojų skaičiaus apribojimai | Neturi būti ribojamas naudotojų skaičius pagal fizinį įrenginį |  |
|  | Integracija su skaitmeninės odontologijos sprendimais | Turi būti suderinamas su restauraciniais, implantologiniais ir ortodontiniais skaitmeniniais darbo srautais |  |
|  | Sertifikavimas | Atitiktis ES medicinos prietaisų reikalavimams (CE) |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių |  |