TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 2. Siūloma medicinos įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. CE sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos kopijas tiekėjas privalo pateikti kartu su prekėmis. 3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. 4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. 5. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų medicinos įrangą.

## Visi techniniai reikalavimai, kuriuose nurodomos konkrečios technologijos, veikimo principai ar sprendimai, turi būti suprantami kaip „arba lygiavertė technologija, užtikrinanti tą patį klinikinį ir funkcinį rezultatą“.

## Tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumento ištrauką (puslapį), kuriame aiškiai aprašyta atitinkama funkcija, kitu atveju laikoma, kad kriterijus neatitinka.

REGOS TIKRINIMO PRIETAISAS

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija ir baziniai reikalavimai |  |  |  |  |
| 1.1 | Regos tikrinimo prietaisas | 1 komplektas |  | (modelis, gamintojas) |  |
| 1.2 | Maitinimo šaltinis | 1 vnt. |  |  |  |
| 1.3 | USB jungties kabelis | 1 vnt. |  |  |  |
| 1.4 | Valdymo / testavimo programinė įranga | 1 komplektas |  |  |  |
| 1.5 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Elektroninis (pdf) formatu arba spausdinta |  |  |  |
| 1.6 | Techninės priežiūros dokumentacija | Elektroninis (pdf) formatu arba spausdinta |  |  |  |
| 1.7 | Paskirtis | Mobiliam ir stacionariam regos tikrinimui. Regėjimo aštrumo, kontrastinio matymo, prieblandos matymo, binokulinio ir specialiųjų testų atlikimui. |  |  |  |
| 1.8 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |  |
| 1.9 | Aukščio reguliavimas | Mygtukais. Reguliavimą turi galėti atlikti pats tiriamasis. |  |  |  |
| 1.10 | Aukščio reguliavimo diapazonas | Aukštis ne mažesniame diapazone nei 380-600mm. |  |  |  |
| 1.11 | Žiūrėjimo lauko pasvirimas | Didelis pasvirimo kampas ir didelis žiūrėjimo langas progresinių ir multifokalinių akinių nešiotojų tyrimui. |  |  |  |
| 1.12 | Galvos padėties kontrolė | Keli galvos jutikliai, rodantys tiriamojo pasirengimą testui ir kaktos padėtį. |  |  |  |
| 1.13 | Ekrano / optinė technologija | Aukštos raiškos specialus ekranas. Programiškai generuojami optotipai. Vaizdo atskyrimas per LCD užtūrą. |  |  |  |
| 1.14 | Laidinis ryšys | Ethernet/LAN |  |  |  |
| 1.15 | Darbo vietos suderinamumas | Valdymas iš kompiuterio |  |  |  |
| 1.16 | Vartotojo sąsaja ir programinė įranga | Numatytieji testai ir konfigūruojami testų šablonai. |  |  |  |
| 2 | Testų ir funkcijų parametrai |  |  |  |  |
| 2.1 | Regėjimo aštrumo testai |  | Landolto žiedai. skaičiai, raidės ir E optotipai eilėmis. Visus nuo 2,0 iki 0,05. Atskirų optotipų rodymas. |  |  |
| 2.2 | Kontrastinio matymo testas fotopinėmis sąlygomis |  | Kontrasto lygiai nuo 100 % iki 2,5 %. |  |  |
| 2.3 | Prieblandos / mezopinis testas |  | Kontrasto lygiai nuo 1:23 iki 1:1,14. |  |  |
| 2.4 | Prieblandos matymo testas su ir be akinimo |  | Dienos sąlygomis esant 200 cd/m2 ir mezopinėmis sąlygomis esant 0,032 cd/m2 arba 0,1 cd/m2 testuojant su akinimu. |  |  |
| 2.5 | Orientacinis regos lauko testas |  | Su papildomu inview priedu turi būti galimybė atlikti orientacinį regos lauko testą su iki 40 LED. Funkcija nepakeičia hemisferinio perimetro. |  |  |
| 2.6 | Artimojo matymo testas |  | Iki 25 cm atstumu. Akomodacijos amplitudės matavimo diapazonas iki 4 dpt. |  |  |
| 2.7 | Progresinių / multifokalinių akinių testavimas |  | Regos testas turi būti pritaikytas progresinių ir multifokalinių lęšių nešiotojams, ypač artimojo matymo zonoje. |  |  |
| 2.8 | Pliusinių korekcinių lęšių simuliacija |  | +0,5; +1,0; +1,5 dpt latentinei hipermetropijai įvertinti. Korekcijų intervalas nuo +0,5 iki +4,5 dpt. |  |  |
| 2.9 | Minusinių korekcinių lęšių simuliacija |  | Korekcijų intervalas nuo -0,5 iki -3,0 dpt trumparegystei, prieblandos ar naktinei miopijai patvirtinti. |  |  |
| 2.10 | Stereo testai |  | Erdvinio matymo testai stereoskopiniu pateikimu 14", 40", 70", 96", 200", 400" ir 600" lygiuose. |  |  |
| 2.11 | Forijų ir fuzijos testai |  | Turi būti galimi įvairūs forijų ir įvairūs fuzijos testai. |  |  |
| 2.12 | Specialieji testai |  | Astigmatizmo testas. Red-green testas sferinės korekcijos deficitams. Spalvinio jutimo testai ir akomodacijos amplitudės testas. |  |  |
| 3 | Techniniai ir elektros parametrai |  |  |  |  |
| 3.1 | Įrenginio svoris |  | Prietaiso svoris ne daugiau 10 kg. |  |  |
| 3.2 | Elektros maitinimo parametrai |  | 220-240V, 50Hz |  |  |
| 4 | Garantinis laikotarpis |  |  |  |  |
| 4.1 | Garantinis terminas |  | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |