

	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
2. Siūloma medicinos įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. CE sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos kopijas tiekėjas privalo pateikti kartu su prekėmis.
3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. 
4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
5. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų medicinos įrangą.

























· Visi techniniai reikalavimai, kuriuose nurodomos konkrečios technologijos, veikimo principai ar sprendimai, turi būti suprantami kaip „arba lygiavertė technologija, užtikrinanti tą patį klinikinį ir funkcinį rezultatą“.

· Tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumento ištrauką (puslapį), kuriame aiškiai aprašyta atitinkama funkcija, kitu atveju laikoma, kad kriterijus neatitinka.

REGOS TIKRINIMO PRIETAISAS

	
	Parametrai 
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	1.
	Komplektacija ir baziniai reikalavimai
	
	

	1.1
	Regos tikrinimo prietaisas
	1 komplektas
	(modelis, gamintojas)
	

	1.2
	Maitinimo šaltinis
	1 vnt.
	
	

	1.3
	USB jungties kabelis
	1 vnt.
	
	

	1.4
	Valdymo / testavimo programinė įranga
	1 komplektas
	
	

	1.5
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	Elektroninis (pdf) formatu arba spausdinta
	
	

	1.6
	Techninės priežiūros dokumentacija
	Elektroninis (pdf) formatu arba spausdinta
	
	

	1.7
	Paskirtis
	Mobiliam ir stacionariam regos tikrinimui.
Regėjimo aštrumo, kontrastinio matymo, prieblandos matymo, binokulinio ir specialiųjų testų atlikimui.
	
	

	1.8
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtina
	
	

	1.9
	Aukščio reguliavimas
	Mygtukais.
Reguliavimą turi galėti atlikti pats tiriamasis.
	
	

	1.10
	Aukščio reguliavimo diapazonas
	Aukštis ne mažesniame diapazone nei 380-600mm.
	
	

	1.11
	Žiūrėjimo lauko pasvirimas
	Didelis pasvirimo kampas ir didelis žiūrėjimo langas progresinių ir multifokalinių akinių nešiotojų tyrimui.
	
	

	1.12
	Galvos padėties kontrolė
	Keli galvos jutikliai, rodantys tiriamojo pasirengimą testui ir kaktos padėtį.
	
	

	1.13
	Ekrano / optinė technologija
	Aukštos raiškos specialus ekranas.
Programiškai generuojami optotipai.
Vaizdo atskyrimas per LCD užtūrą.
	
	

	1.14
	Laidinis ryšys
	Ethernet/LAN
	
	

	1.15
	Darbo vietos suderinamumas
	Valdymas iš kompiuterio
	
	

	1.16
	Vartotojo sąsaja ir programinė įranga
	Numatytieji testai ir konfigūruojami testų šablonai.
	
	

	2
	Testų ir funkcijų parametrai
	
	

	2.1
	Regėjimo aštrumo testai
	Landolto žiedai.
skaičiai, raidės ir E optotipai eilėmis.
Visus nuo 2,0 iki 0,05.
Atskirų optotipų rodymas.
	
	

	2.2
	Kontrastinio matymo testas fotopinėmis sąlygomis
	Kontrasto lygiai nuo 100 % iki 2,5 %.
	
	

	2.3
	Prieblandos / mezopinis testas
	Kontrasto lygiai nuo 1:23 iki 1:1,14.
	
	

	2.4
	Prieblandos matymo testas su ir be akinimo
	Dienos sąlygomis esant 200 cd/m2 ir mezopinėmis sąlygomis
esant 0,032 cd/m2 arba 0,1 cd/m2 testuojant su akinimu.
	
	

	2.5
	Orientacinis regos lauko testas
	Su papildomu inview priedu turi būti galimybė atlikti
orientacinį regos lauko testą su iki 40 LED.
Funkcija nepakeičia hemisferinio perimetro.
	
	

	2.6
	Artimojo matymo testas
	Iki 25 cm atstumu.
Akomodacijos amplitudės matavimo diapazonas iki 4 dpt.
	
	

	2.7
	Progresinių / multifokalinių akinių testavimas
	Regos testas turi būti pritaikytas progresinių ir multifokalinių lęšių nešiotojams, ypač artimojo matymo zonoje.
	
	

	2.8
	Pliusinių korekcinių lęšių simuliacija
	+0,5; +1,0; +1,5 dpt latentinei hipermetropijai įvertinti.
Korekcijų intervalas nuo +0,5 iki +4,5 dpt.
	
	

	2.9
	Minusinių korekcinių lęšių simuliacija
	Korekcijų intervalas nuo -0,5 iki -3,0 dpt trumparegystei, prieblandos ar naktinei miopijai patvirtinti.
	
	

	2.10
	Stereo testai
	Erdvinio matymo testai stereoskopiniu pateikimu 14", 40", 70", 96", 200", 400" ir 600" lygiuose.
	
	

	2.11
	Forijų ir fuzijos testai
	Turi būti galimi įvairūs forijų ir įvairūs fuzijos testai.
	
	

	2.12
	Specialieji testai
	Astigmatizmo testas.
Red-green testas sferinės korekcijos deficitams.
Spalvinio jutimo testai ir akomodacijos amplitudės testas.
	
	

	3
	Techniniai ir elektros parametrai
	
	

	3.1
	Įrenginio svoris
	Prietaiso svoris ne daugiau 10 kg.
	
	

	3.2
	Elektros maitinimo parametrai 
	220-240V, 50Hz
	
	

	4
	Garantinis laikotarpis
	
	

	4.1
	Garantinis terminas
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	
	








