## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA. SPECIALIZUOTOS ŠALDYMO PRIEMONĖS KRAUJO BANKUI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ŠALDYTUVAS, SKIRTAS KRAUJO IR KRAUJO KOMPONENTŲ LAIKYMUI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Šaldytuvas, skirtas kraujo ir kraujo komponentų laikymui
1.1. | Šaldytuvas, skirtas kraujo ir kraujo komponentų laikymui | 1 | vnt
1.1.1. | Specializuotas vertikalus šaldytuvas, skirtas saugiam kraujo komponentų laikymui sveikatos priežiūros įstaigoje.
1.1.2. | Ne mažiau nei 620 litrų talpos
1.1.3. | Išoriniai matmenys: ne didesni nei (PxGxA) 720x860x1997 mm
1.1.4. | Temperatūros svyravimas: ne didesnis kaip ±1,0 degC (skysčio simuliatoriaus jutiklio rodmenimis)Temperatūros svyravimas: ne didesnis kaip ±1,0 degC (skysčio simuliatoriaus jutiklio rodmenimis)
1.1.5. | Temperatūros kontrolė turi būti vykdoma naudojant ne mažiau kaip du nepriklausomus jutiklius (nerūdijančio plieno), užtikrinančius temperatūros matavimą šaldytuvo kameroje ir kontroliniame skystyje (simuliuojant saugomą produktą).
1.1.6. | Mikroprocesorinis valdymas
1.1.7. | Šaldymo sistema: Šaltnešis: R290 arba lygiavertis
1.1.8. | Dviguba šaldymo sistema, užtikrinanti šaldytuvo darbą sugędus vienai sistemai
1.1.9. | Viršutinės ir apatinės temperatūros ribų viršijimo signalizacija su galimybe nustatyti ribas;
1.1.10. | Temperatūros jutiklio gedimo signalizacija;
1.1.11. | Elektros tiekimo sutrikimo signalizacija;
1.1.12. | Pravertų durų signalizacija;
1.1.13. | Garso ir vizualinė signalizacija
1.1.14. | Vidaus temperatūros rodymas įrenginio ekrane;
1.1.15. | Duomenų (temperatūros, įvykių, įspėjimų, durų atidarymo) eksportavimo funkcija per USB laikmeną.
1.1.16. | Automatinis atitirpinimas su kondensato išgarinimu
1.1.17. | Priverstinė oro cirkuliacija Atidarius duris ventiliatorius turi automatiškai išsijungti
1.1.18. | Parametrų valdymo, stebėjimo ir įvykių registravimo ekranas turi turėti atskirą maitinimo šaltinį ir būti integruotas į įrenginį
1.1.19. | Ekranas turi būti apsaugotas slaptažodžiu
1.1.20. | Galimybė konfigūruoti rodomą informaciją ir piktogramas
1.1.21. | Ekrane turi būti pateikiama:šaldytuvo kameros temperatūra;temperatūros grafikas;informacija apie paskutinius kritinius įvykius.
1.1.22. | Duomenų saugojimas: ne mažiau kaip 30 dienų (įvykiai, aliarmai, veiksmai);
1.1.23. | Elektros tiekimo sutrikimo atveju aliarmų sistema turi veikti ne trumpiau kaip 48 val.
1.1.24. | Durys turi būti dvigubo stiklo
1.1.25. | Durys turi būti su užraktu
1.1.26. | Durys turi turėti automatinio užsidarymo mechanizmą su magnetine tarpine
1.1.27. | Turi būti keičiamos durų tarpinės
1.1.28. | Šaldytuvo vidus pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
1.1.29. | Šaldytuvas turi turėti ne mažiau nei 5 reguliuojamo aukščio stalčius
1.1.30. | Maitinimas: 230V +/-10%
1.1.31. | Šaldytuvas turi atitikti MDD 93/42/EEC Class IIa direktyvą
1.1.32. | Ne mažiau nei 24 mėn garantija
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MEDICININIS PLAZMOS LAIKYMO ŠALDIKLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Medicininis plazmos laikymo šaldiklis
2.1. | Medicininis plazmos laikymo šaldiklis (–40 °C klasės), skirtas kraujo plazmos ir kitų biologinių mėginių saugojimui. | 1 | vnt
2.1.1. | Šaldiklis, skirtas šaldytos plazmos laikymui
2.1.2. | Darbinė temperatūra ne aukštesnė kaip –40 °C
2.1.3. | Nustatomas temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip –30 °C iki –41 °C
2.1.4. | Temperatūros stabilumas ≤ ±2 °C
2.1.5. | Ne mažiau kaip 500 litrų talpos.Turi talpinti ne mažiau kaip 450 vnt. 350 ml tūrio plazmos maišelių
2.1.6. | Vertikalus
2.1.7. | Turi turėti ne mažiau kaip dvi vidines duris, dalinančias kamerą į dvi dalis
2.1.8. | Turi turėti ne mažiau nei 5 lentynas
2.1.9. | Pagamintas iš lengvai valomų, korozijai atsparių medžiagų
2.1.10. | Vidus pagamintas iš nerūdijančio plieno
2.1.11. | Šaldiklis turi turėti vietą papildomo temp. jutiklio įvedimui (angl. external sensor port)
2.1.12. | Durų izoliacija ne plonesnė nei 61 mm
2.1.13. | Sienų izoliacija ne plonesnė nei 75 mm
2.1.14. | Izoliacinė medžiaga PU (poliuretanas)
2.1.15. | Išoriniai matmenys ne didesni nei (AxPxG) 1990 x 850 x 1040 mm
2.1.16. | Šaldiklis su priverstine oro cirkuliacija arba statiniu (tiesioginiu) šaldymu, užtikrinant temperatūros tolygumą ≤ ±2 ˚ visame kameros tūryje.Šaldiklis su priverstine oro cirkuliacija arba statiniu (tiesioginiu) šaldymu, užtikrinant temperatūros tolygumą ≤ ±2 ˚ visame kameros tūryje.
2.1.17. | Šaldiklis turi turėti ekologišką šaltnešį (R290 arba lygiavertis)
2.1.18. | Šaldiklis su automatiniu, pusiau automatiniu arba rankiniu atitirpinimu.Šaldiklis su automatiniu, pusiau automatiniu arba rankiniu atitirpinimu.
2.1.19. | Elektroninis valdymas su ≥ 7 colių lietimui jautriu ekranu
2.1.20. | Temperatūra rodoma ekrane
2.1.21. | Šaldiklis turi turėti vidinį duomenų registravimą su USB jungtimi duomenų eksportui
2.1.22. | Aliarmų sistemos veikimas esant temperatūros nuokrypiui, elektros tiekimo sutrikimui ar esant atvirom durim.
2.1.23. | Garso lygis ne daugiau nei 52 dB
2.1.24. | Maitinimas - 230V +/-10%; 50 Hz
2.1.25. | Šaldiklis privalo atitikti MDR 2017/745 Class Iia ir EMC direktyvas
2.1.26. | Ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija
2.1.27. | Elektros tiekimo sutrikimo atveju aliarmų sistema turi veikti ne trumpiau kaip 48 val.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4427 2026-07-17 15:01:59