
ODONTOLOGINĖS DARBO VIETOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendri reikalavimai:
1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:
[bookmark: _Hlk170383997]2.1.	dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.
2.2.	Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus. 
Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi. 
3.	Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomi konkretūs techniniai sprendimai ar veikimo principai, laikoma, kad gali būti siūlomi lygiaverčiai sprendimai. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.	
4.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos įrangos montavimo darbus, garantinę priežiūrą ir techninį aptarnavimą visą garantinio laikotarpio trukmę atliks tiekėjas arba gamintojas ar oficialus gamintojo įgaliotasis atstovas.
6.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.
7.	Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.



1 p.o.d. Odontologo darbo vieta Centro padaliniui, Mickevičiaus g. 4, Kaunas, 2 vnt. 
1 lentelė
	Parametrai, komplektacija
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.
Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)

	
	
	Siūlomos prekės techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	1. Odontologinis centras

	1.1. Turi būti galimybė pritaikyti įrangą darbui kairiarankiui ir dešiniarankiui. 
	Būtina
	
	
	

	2. Pacientų kėdė

	2.1. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis
	Ne mažiau kaip 830 mm
	
	
	

	2.2. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis
	Ne daugiau kaip 350 mm
	
	
	

	2.3. Pakeliamas svoris
	Ne mažiau kaip 185 kg
	
	
	

	2.4. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas
	Būtina
	
	
	

	2.5. Pakeliami/ nuleidžiami porankiai
	Būtina
	
	
	

	2.6. Galvos atlošas
	Reguliuojamas daugiaašis galvos atlošas (ne mažiau kaip 2 reguliavimo ašys)
	
	
	

	2.7. Programuojamos kėdės pozicijos 
	Turi būti ne mažiau kaip 5 kėdės darbo pozicijos, įskaitant ne mažiau kaip 3 programuojamas darbo pozicijas, paskutinę poziciją ir skalavimo poziciją.
	
	
	

	2.8. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai 
	Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, paciento atloše
	
	
	

	2.9. Integruota instrumentų rankovių praplovimo sistema 
	Būtina
	
	
	

	3.Gydytojo elementas

	3.1. Instrumentų komplektacija
	1. Trijų funkcijų pūsteris;
2. Orinė greita jungtis su rankove;
3. Mikrovariklis su rankove;
4. Papildomas mikrovariklis su rankove;
5. Skaleris su rankove
	
	
	

	3.2. Instrumentų laikymo padėtis
	Iš viršaus
	
	
	

	3.3. Instrumentų padėklas ne mažesnio 366x284 mm dydžio, komplektuojamas su silikoniniu ar lygiaverčiu patiesalu bei nerūdijančio plieno padėklais instrumentams
	Būtina
	
	
	

	3.4. Gydytojo elemento reguliavimas
	Padėtis automatiškai fiksuojama pneumatinio arba kito lygiaverčio veikimo principo stabdžio pagalba 
	
	
	

	3.5. Padėklas antgaliams
	Nuimamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje
	
	
	

	3.6. Antiretrakcijos sistema instrumentų vožtuvuose
	Integruota instrumentų vožtuvuose
	
	
	

	3.7. Instrumentų žarnelių ilgis
	Ne trumpesnis kaip 90 cm
	
	
	

	3.8. Savaime užsifiksuojančios  pozicijos instrumentų alkūnėse
	Būtina
	
	
	

	3.9. Valdymo pulte integruotame ekrane rodomų instrumentų greičių verčių galimybė
	Būtina
	
	
	

	3.10. Instrumentų šviesos intensyvumo, vandens ir sukimosi krypties nustatymo reguliavimas
	Būtina
	
	
	

	3.11. Operacinės lempos įjungimo ir pritemdymo mygtukai
	Būtina
	
	
	

	3.12. Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei
	Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas)
	
	
	

	3.13. Informacija apie aparato techninę būklę
	Informacija apie įrenginio techninę būklę turi būti pateikiama gydytojo elemente ir nuotoliniu būdu per programinę ar lygiavertę sistemą.
	
	
	

	4. Asistento elementas 

	4.1.Vietos instrumentams
	Ne mažiau kaip 3
	
	
	

	4.2. Asistento elemento alkūnė
	Reguliuojama ir kilnojama
	
	
	

	4.3. Membraninė arba lygiavertė valdymo konsolė
	Būtina
	
	
	

	4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas
	Būtina
	
	
	

	4.5. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai
	Būtina
	
	
	

	5. Pagrindinis blokas

	5.1. Montuojamas atskirai nuo paciento kėdės
	Būtina
	
	
	

	5.2. Separatorius
	Integruotas
	
	
	

	5.3. Porcelianinė spjaudyklė arba lygiavertė
	Būtina
	
	
	

	5.4. Elektros perkrovos apsauga
	Būtina
	
	
	

	5.5. Autonominė švaraus vandens sistema
	Turi būti užtikrinta autonominė švaraus vandens tiekimo sistema (pvz., butelio tipo arba lygiavertis sprendimas).
	
	
	

	5.6. Apsaugos nuo užliejimo sistema
	Būtina
	
	
	

	6. Multifunkcinis pedalas

	6.1. Instrumento greičio reguliavimas
	Turi būti galimybė reguliuoti instrumento greitį pedalu ergonomišku būdu.
	
	
	

	6.2. Skalerio galingumo reguliavimas
	Būtina
	
	
	

	6.3. Oro prapūtimas
	Būtina 
	
	
	

	6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas
	Būtina
	
	
	

	6.5. Paciento krėslo reguliavimas
	Paciento kėdės judinimas turi būti galimas pedalu; funkcija įjungiama papildomu mygtuku ar lygiaverčiu valdymo sprendimu.
	
	
	

	7. Operacinė lempa

	7.1. LED apšvietimas
	Būtina
	
	
	

	7.2. Šviesos intensyvumas
	Ne mažiau kaip 43 000 liuksų
	
	
	

	7.3. Šviesos temperatūra
	Šviesos temperatūra turi būti reguliuojama ne siauresniame kaip 5000–5500 K diapazone.
	
	
	

	7.4. Spalvų atkūrimo indeksas
	Ne mažiau kaip 95
	
	
	

	7.5. Bendras pasiekiamas atstumas (matuojamas nuo vertikalios tvirtinimo ašies iki šviestuvo priekinio paviršiaus)
	Ne mažesnis kaip 150 cm
	
	
	

	7.6. Šviestuvas turi būti pozicionuojamas trimis ašimis
	Būtina
	
	
	

	7.7. Kompozitų kietinimo režimas
	Būtina
	
	
	

	8. Orinė jungtis, 2 vnt.

	8.1. Turi būti pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su apšvietimu
	Būtina
	
	
	

	8.2. Integruoto vandens srauto reguliavimo funkcija
	Būtina
	
	
	

	8.3. Integruotas LED apšvietimas
	Būtina
	
	
	

	9. Elektrinis mikrovariklis

	[bookmark: _Hlk169785510]9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min.
	Ne mažiau kaip 40 000 aps./min.
	
	
	

	9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius
	Ne daugiau kaip 100 aps./min.
	
	
	

	9.3. Bešepetėlinis
	Būtina
	
	
	

	9.4. Antiretrakcinis vožtuvas
	Būtina
	
	
	

	9.5. Integruotas LED apšvietimas
	Būtina
	
	
	

	9.6. Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	
	
	

	10. Turbina

	10.1. Galia
	Ne mažiau kaip 29 W
	
	
	

	10.2. Vandens filtras
	Keičiamas
	
	
	

	10.3. Guoliai
	Keraminiai arba lygiaverčiai
	
	
	

	10.4. Integruotas optinis šviesolaidis
	Būtina
	
	
	

	10.5. Aušinimas
	Ne mažiau kaip 4 kanalų, išdėstytų taip, kad vandens ir oro srautas neužstotų apšvietimo
	
	
	

	10.6. Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	
	
	

	11. Antgalis mikrovarikliui

	11.1. Perdavimo santykis
	1:1
	
	
	

	11.2. Vidinis vandens ir oro aušinimas
	Būtina
	
	
	

	11.3. Optinis šviesolaidis
	Integruotas
	
	
	

	11.4. Keičiama antgalio galvutė
	keičiama antgalio galvutė apsukų mažinimui arba osciluojančiam judesiui išgauti.
	
	
	

	12. Greitinantis antgalis mikrovarikliui

	12.1. Perdavimo santykis
	1:5
	
	
	

	12.2. Guoliai
	Keraminiai arba lygiavertis
	
	
	

	12.3. Nerūdijančio plieno galvutė
	Būtina
	
	
	

	12.4. Vandens mikrofiltras
	Keičiamas
	
	
	

	12.5. Optinis šviesolaidis
	Integruotas
	
	
	

	12.6. Aušinimas
	Ne mažiau kaip 3 kanalų
	
	
	

	12.7. Grąžtelio laikymo jėga
	Ne mažesnė kaip 30 N
	
	
	

	13. Skaleris

	13.1. Sterilizacija
	Turi būti tinkamas sterilizavimui 134°C temperatūroje
	
	
	

	13.2. Komplektacija
	Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 3 darbiniai instrumentai
	
	
	

	13.3. Dažnis
	Darbinis dažnis – 24–32 kHz
	
	
	

	13.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas)
	Ne mažiau kaip 15 W
	
	
	

	13.5. Galimybė keisti šviesolaidį jam užsiteršus
	Būtina
	
	
	

	13.6. Galimybė sugedus LED šaltinio moduliui, keisti jį nauju
	Būtina
	
	
	

	14. 3 funkcijų švirkštas

	14.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas
	Būtina
	
	
	

	14.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė
	Būtina
	
	
	

	15. Odontologo ir asistento kėdutės 

	15.1. Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas 
	Būtina
	
	
	

	15.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų
	Ne mažiau kaip 660 mm
	
	
	

	15.3. Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas
	Ne mažiau kaip 30°
	
	
	

	15.4. Kėdė su ratukais
	Ne mažiau kaip 5 ratukai
	
	
	

	15.5. Siūloma gydytojo kėdutė ir odontologinė paciento kėdė turi būti to paties gamintojo gaminiai, užtikrinantys tarpusavio dizaino, kokybės ir suderinamumo vientisumą.
	Būtina
	
	
	

	16. Garantija: 
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai 
	
	
	






Kokybės kriterijai:
	Eil. Nr.
	Kriterijaus (Qi) parametrai
	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
	Atitikimas kokybiniams reikalavimams.
Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)

	
	
	
	Siūlomos prekės techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	Dokumento pavadinimas
	Dokumento lapo numeris

	1.
	Siūlomos gydytojo darbo kėdutės ergonominis įvertinimas.

Balai skiriami, jeigu siūloma gydytojo darbo kėdutė turi nepriklausomos ergonomikos / nugaros sveikatos vertinimo organizacijos išduotą ergonominį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad konkretaus siūlomo modelio konstrukcija yra įvertinta pagal ergonomikos principus ir yra pritaikyta taisyklingai, nugarai palankiai sėdėsenai ilgalaikio darbo metu.

Sertifikatas arba lygiavertis dokumentas turi būti išduotas ne tiekėjo, o nepriklausomos trečiosios šalies, pavyzdžiui, ergonomikos instituto, akredituotos / pripažintos ergonomikos vertinimo organizacijos, sveikos nugaros asociacijos ar kitos lygiavertės kompetentingos institucijos.

Vertinamas dokumentas turi būti taikomas konkrečiai siūlomai gydytojo darbo kėdutei arba jos modelių serijai, o ne bendrai gamintojo veiklai, kokybės vadybos sistemai ar medicinos prietaiso CE atitikčiai.
	Ne
	Taip
	
	
	

	
	
	0
	10
	
	
	

	2.
	Operacinio šviestuvo galvutės padėties stabilumo užtikrinimas

Balai skiriami, jeigu siūlomas operacinis šviestuvas turi gamintojo dokumentuose patvirtintą sprendimą, užtikrinantį, kad šviestuvo galvutė išlaiko nustatytą padėtį be savaiminio pasislinkimo darbo metu.

Reikalavimų atitikimas turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais.
	Ne
	Taip
	
	
	

	
	
	0
	5
	
	
	

	3. 
	Siūloma įranga turi turėti funkcionalumą, leidžiantį ją integruoti į Perkančiosios organizacijos naudojamą įrenginių techninės būklės stebėsenos sistemą, kad būtų užtikrinta galimybė vienoje sistemoje stebėti ir administruoti tiek naujai siūlomą įrangą, tiek įstaigoje jau eksploatuojamus įrenginius. 
	Ne
	Taip
	
	
	

	
	
	0
	25
	
	
	









2 p.o.d. Odontologo darbo vieta Šilainių padaliniui, Baltų pr. 7, Kaunas, 4 vnt.
2 lentelė
	Parametrai, komplektacija
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.
Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)

	
	
	Siūlomos prekės techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	1. Odontologinis centras:

	1.1. Turi būti galimybė pritaikyti įrangą darbui kairiarankiui ir dešiniarankiui.
	Būtina
	
	
	

	2. Pacientų kėdė

	2.1. Kėdės judesių reguliavimas
	Būtinas reguliavimas tyliai veikiančiais elektriniais varikliais
	
	
	

	2.2. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis
	Ne mažiau kaip 830 mm
	
	
	

	2.3. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis
	Ne daugiau kaip 350 mm
	
	
	

	2.4. Pakeliamas svoris
	Ne mažiau kaip 185 kg
	
	
	

	2.5. Pakeliami/ nuleidžiami porankiai
	Būtina
	
	
	

	2.6. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas
	Būtina
	
	
	

	2.7. Galvos atlošas
	Reguliuojamas daugiaašis galvos atlošas (ne mažiau kaip 2 reguliavimo ašys)
	
	
	

	2.8. Programuojamos kėdės pozicijos 
	Turi būti ne mažiau kaip 5 kėdės darbo pozicijos, įskaitant ne mažiau kaip 3 programuojamas darbo pozicijas, paskutinę poziciją ir skalavimo poziciją.
	
	
	

	2.9. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai 
	Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, paciento atloše
	
	
	

	2.10. Integruota instrumentų rankovių praplovimo sistema 
	Būtina
	
	
	

	3.Gydytojo elementas

	3.1. Instrumentų komplektacija
	1. Trijų funkcijų pūsteris;
2. Orinė greita jungtis su rankove;
3. Mikrovariklis su rankove;
4. Papildoma darbo pozicija turi būti pritaikyta mikrovarikliui arba orinei greitai jungčiai su rankove;
5. Skaleris su rankove
	
	
	

	3.2. Instrumentų laikymo padėtis
	Iš viršaus arba lygiavertis ergonominis sprendimas
	
	
	

	3.3. Instrumentų padėklas ne mažesnio, kaip 366x284 mm dydžio, komplektuojamas su silikoniniu (ar lygiaverčiu) patiesalu bei nerūdijančio plieno padėklais instrumentams
	Būtina
	
	
	

	3.4. Gydytojo elemento reguliavimas
	Padėtis automatiškai fiksuojama pneumatinio arba kito lygiaverčio veikimo principo stabdžio pagalba
	
	
	

	3.5. Padėklas antgaliams
	Nuimamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje
	
	
	

	3.6. Antiretrakcijos sistema instrumentų vožtuvuose
	Integruota instrumentų vožtuvuose
	
	
	

	3.7. Instrumentų žarnelių ilgis
	Ne trumpesnis kaip 90 cm
	
	
	

	3.8. Savaime užsifiksuojančios  pozicijos instrumentų alkūnėse
	Būtina
	
	
	

	3.9. Valdymo pulte integruotame ekrane rodomų instrumentų greičių verčių galimybė
	Būtina
	
	
	

	3.10. Instrumentų šviesos intensyvumo, vandens ir sukimosi krypties nustatymo reguliavimas
	Būtina
	
	
	

	3.11. Operacinės lempos įjungimo ir pritemdymo mygtukai
	Būtina
	
	
	

	3.12. Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei
	Įjungimo /išjungimo mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas
	
	
	

	3.13. Informacija apie aparato techninę būklę
	Informacija apie įrenginio techninę būklę turi būti pateikiama gydytojo elemente ir (arba) nuotoliniu būdu per programinę ar lygiavertę sistemą.
	
	
	

	4. Asistento elementas

	4.1.Vietos instrumentams
	Ne mažiau kaip 3
	
	
	

	4.2. Asistento elemento alkūnė
	Reguliuojama ir kilnojama
	
	
	

	4.3. Membraninė arba lygiavertė valdymo konsolė
	Būtina
	
	
	

	4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas
	Būtina
	
	
	

	4.5. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai
	Būtina
	
	
	

	5. Pagrindinis blokas

	5.1. Montuojamas atskirai nuo paciento kėdės
	Būtina
	
	
	

	5.2. Separatorius
	Integruotas
	
	
	

	5.3. Porcelianinė spjaudyklė arba lygiavertė
	Būtina
	
	
	

	5.4. Elektros perkrovos apsauga
	Būtina
	
	
	

	5.5. Autonominė švaraus vandens sistema
	Turi būti užtikrinta autonominė švaraus vandens tiekimo sistema (pvz., butelio tipo arba lygiavertis sprendimas).
	
	
	

	5.6. Apsaugos nuo užliejimo sistema
	Būtina
	
	
	

	6. Multifunkcinis pedalas

	6.1. Instrumento greičio reguliavimas
	Turi būti galimybė reguliuoti instrumento greitį pedalu ergonomišku būdu
	
	
	

	6.2. Skalerio galingumo reguliavimas
	Būtina
	
	
	

	6.3. Oro prapūtimas
	Būtina 
	
	
	

	6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas
	Būtina
	
	
	

	6.5. Paciento krėslo reguliavimas
	Paciento kėdės judinimas turi būti galimas pedalu; funkcija įjungiama papildomu mygtuku ar lygiaverčiu valdymo sprendimu. 
	
	
	

	7. Operacinė lempa

	7.1. LED apšvietimas
	Būtina
	
	
	

	7.2. Šviesos intensyvumas
	Ne mažiau kaip 43 000 liuksų
	
	
	

	7.3. Šviesos temperatūra
	Šviesos temperatūra turi būti reguliuojama ne siauresniame kaip 5000–5500 K diapazone.
	
	
	

	7.4. Spalvų atkūrimo indeksas
	Ne mažiau kaip 95
	
	
	

	7.5. Bendras pasiekiamas atstumas (matuojamas nuo vertikalios tvirtinimo ašies iki šviestuvo priekinio paviršiaus)
	Ne mažesnis kaip 150 cm
	
	
	

	7.6. Šviestuvas turi būti pozicionuojamas trimis ašimis
	Būtina
	
	
	

	7.7. Kompozitų kietinimo režimas
	Būtina
	
	
	

	8. Orinė jungtis, 4 vnt.

	8.1. Turi būti pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su apšvietimu
	Būtina
	
	
	

	8.2. Integruoto vandens srauto reguliavimo funkcija
	Būtina
	
	
	

	8.3. Integruotas LED apšvietimas
	Būtina
	
	
	

	9. Elektrinis mikrovariklis

	9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min.
	Ne mažiau kaip 40 000 aps./min.
	
	
	

	9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius
	Ne daugiau kaip 100 aps./min.
	
	
	

	9.3. Bešepetėlinis
	Būtina
	
	
	

	9.4. Antiretrakcinis vožtuvas
	Būtina
	
	
	

	9.5. Pakeičiami guoliai
	Būtina
	
	
	

	9.6. Integruotas LED apšvietimas
	Būtina
	
	
	

	9.7. Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	
	
	

	10. Turbina

	10.1. Galia
	Ne mažiau kaip 29 W
	
	
	

	10.2. Vandens filtras
	Keičiamas
	
	
	

	10.3. Guoliai
	Keraminiai
	
	
	

	10.4. Integruotas optinis šviesolaidis
	Būtina
	
	
	

	10.5. Aušinimas
	Ne mažiau kaip 4 kanalų, išdėstytų taip, kad vandens ir oro srautas neužstotų apšvietimo
	
	
	

	10.6. Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	
	
	

	11. Antgalis mikrovarikliui

	11.1. Perdavimo santykis
	1:1
	
	
	

	11.2. Vidinis vandens ir oro aušinimas
	Būtina
	
	
	

	11.3. Optinis šviesolaidis
	Integruotas
	
	
	

	11.4. Vandens filtras 
	Keičiamas
	
	
	

	12. Greitinantis antgalis mikrovarikliui

	12.1. Perdavimo santykis
	1:5
	
	
	

	12.2. Guoliai
	Keraminiai arba lygiavertis
	
	
	

	12.3. Nerūdijančio plieno galvutė
	Būtina
	
	
	

	12.4. Vandens mikrofiltras
	Keičiamas
	
	
	

	12.5. Optinis šviesolaidis
	Integruotas
	
	
	

	12.6. Aušinimas
	Ne mažiau kaip 3 kanalų
	
	
	

	12.7. Grąžtelio laikymo jėga
	Ne mažesnė kaip 30 N
	
	
	

	13. Skaleris

	13.1. Sterilizacija
	Turi būti tinkamas sterilizavimui 134°C temperatūroje
	
	
	

	13.2. Komplektacija
	Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 3 darbiniai instrumentai
	
	
	

	13.3. Dažnis  
	Darbinis dažnis – 24–32 kHz
	
	
	

	13.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas)
	Ne mažiau kaip 15 W
	
	
	

	13.5. Galimybė keisti šviesolaidį jam užsiteršus.
	Būtina
	
	
	

	13.6. Galimybė sugedus LED šaltinio moduliui, keisti jį nauju, nekeičiant antgalio.
	Būtina
	
	
	

	14. 3 funkcijų švirkštas

	14.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas
	Būtina
	
	
	

	14.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė
	Būtina
	
	
	

	15. Odontologo ir asistento kėdutės

	15.1. Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas
	Būtina
	
	
	

	15.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų
	Ne mažiau kaip 660 mm
	
	
	

	15.3. Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas
	Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas, ne mažiau kaip 30°
	
	
	

	15.4. Kėdė su ratukais
	Ne mažiau kaip 5 ratukai
	
	
	

	15.5. Gydytojo kėdutė ir odontologinė kėdė turi būti to paties gamintojo
	Būtina
	
	
	

	16. Garantija 
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	



Kokybės kriterijai:

	Eil. Nr.
	Kriterijaus (Qi) parametrai
	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
	Atitikimas kokybiniams reikalavimams.
Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)

	
	
	
	Siūlomos prekės techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	Dokumento pavadinimas
	Dokumento lapo numeris

	1.
	Siūlomos gydytojo darbo kėdutės ergonominis įvertinimas nepriklausomos trečiosios šalies sertifikatu.

Maksimalus balų skaičius skiriamas, jeigu siūloma gydytojo darbo kėdutė turi nepriklausomos ergonomikos / nugaros sveikatos vertinimo organizacijos išduotą ergonominį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad konkretaus siūlomo modelio konstrukcija yra įvertinta pagal ergonomikos principus ir yra pritaikyta taisyklingai, nugarai palankiai sėdėsenai ilgalaikio darbo metu.

Sertifikatas arba lygiavertis dokumentas turi būti išduotas ne tiekėjo, o nepriklausomos trečiosios šalies, pavyzdžiui, ergonomikos instituto, akredituotos / pripažintos ergonomikos vertinimo organizacijos, sveikos nugaros asociacijos ar kitos lygiavertės kompetentingos institucijos.

Vertinamas dokumentas turi būti taikomas konkrečiai siūlomai gydytojo darbo kėdutei arba jos modelių serijai, o ne bendrai gamintojo veiklai, kokybės vadybos sistemai ar medicinos prietaiso CE atitikčiai.
	Ne
	Taip
	
	
	

	
	
	0
	10
	
	
	

	2.
	Operacinio šviestuvo galvutės padėties stabilumo užtikrinimas

Balai skiriami, jeigu siūlomas operacinis šviestuvas turi gamintojo dokumentuose patvirtintą sprendimą, užtikrinantį, kad šviestuvo galvutė išlaiko nustatytą padėtį be savaiminio pasislinkimo darbo metu.

Reikalavimų atitikimas turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais.
	Ne
	Taip
	
	
	

	
	
	0
	5
	
	
	

	3. 
	Turi būti integruota skaitmeninė įrenginio techninės būklės stebėsenos sistema, leidžianti atlikti nuotolinę diagnostiką ir informuoti apie techninės priežiūros poreikį.

Balai skiriami, jeigu siūloma įranga turi galimybę nuotoliniu būdu stebėti įrenginio techninę būklę (pvz., gedimų diagnostika, priežiūros poreikio stebėjimas ar pranešimai apie klaidas).

Reikalavimų atitikimas turi būti pagrįstas gamintojo dokumentais.
	Ne
	Taip
	
	
	

	
	
	0
	25
	
	
	


 
