ODONTOLOGINĖS DARBO VIETOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1.	dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2.	Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3.	Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomi konkretūs techniniai sprendimai ar veikimo principai, laikoma, kad gali būti siūlomi lygiaverčiai sprendimai. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos įrangos montavimo darbus, garantinę priežiūrą ir techninį aptarnavimą visą garantinio laikotarpio trukmę atliks tiekėjas arba gamintojas ar oficialus gamintojo įgaliotasis atstovas.

6.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

7.	Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

1 p.o.d. Odontologo darbo vieta Centro padaliniui, Mickevičiaus g. 4, Kaunas, 2 vnt.

1 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Odontologinis centras |  |  |  |  |
| 1.1. Turi būti galimybė pritaikyti įrangą darbui kairiarankiui ir dešiniarankiui. | Būtina |  |  |  |
| 2. Pacientų kėdė |  |  |  |  |
| 2.1. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau kaip 830 mm |  |  |  |
| 2.2. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau kaip 350 mm |  |  |  |
| 2.3. Pakeliamas svoris | Ne mažiau kaip 185 kg |  |  |  |
| 2.4. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas | Būtina |  |  |  |
| 2.5. Pakeliami/ nuleidžiami porankiai | Būtina |  |  |  |
| 2.6. Galvos atlošas | Reguliuojamas daugiaašis galvos atlošas (ne mažiau kaip 2 reguliavimo ašys) |  |  |  |
| 2.7. Programuojamos kėdės pozicijos | Turi būti ne mažiau kaip 5 kėdės darbo pozicijos, įskaitant ne mažiau kaip 3 programuojamas darbo pozicijas, paskutinę poziciją ir skalavimo poziciją. |  |  |  |
| 2.8. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai | Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, paciento atloše |  |  |  |
| 2.9. Integruota instrumentų rankovių praplovimo sistema | Būtina |  |  |  |
| 3.Gydytojo elementas |  |  |  |  |
| 3.1. Instrumentų komplektacija | 1. Trijų funkcijų pūsteris; 2. Orinė greita jungtis su rankove; 3. Mikrovariklis su rankove; 4. Papildomas mikrovariklis su rankove; 5. Skaleris su rankove |  |  |  |
| 3.2. Instrumentų laikymo padėtis | Iš viršaus |  |  |  |
| 3.3. Instrumentų padėklas ne mažesnio 366x284 mm dydžio, komplektuojamas su silikoniniu ar lygiaverčiu patiesalu bei nerūdijančio plieno padėklais instrumentams | Būtina |  |  |  |
| 3.4. Gydytojo elemento reguliavimas | Padėtis automatiškai fiksuojama pneumatinio arba kito lygiaverčio veikimo principo stabdžio pagalba |  |  |  |
| 3.5. Padėklas antgaliams | Nuimamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje |  |  |  |
| 3.6. Antiretrakcijos sistema instrumentų vožtuvuose | Integruota instrumentų vožtuvuose |  |  |  |
| 3.7. Instrumentų žarnelių ilgis | Ne trumpesnis kaip 90 cm |  |  |  |
| 3.8. Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse | Būtina |  |  |  |
| 3.9. Valdymo pulte integruotame ekrane rodomų instrumentų greičių verčių galimybė | Būtina |  |  |  |
| 3.10. Instrumentų šviesos intensyvumo, vandens ir sukimosi krypties nustatymo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 3.11. Operacinės lempos įjungimo ir pritemdymo mygtukai | Būtina |  |  |  |
| 3.12. Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) |  |  |  |
| 3.13. Informacija apie aparato techninę būklę | Informacija apie įrenginio techninę būklę turi būti pateikiama gydytojo elemente ir nuotoliniu būdu per programinę ar lygiavertę sistemą. |  |  |  |
| 4. Asistento elementas |  |  |  |  |
| 4.1.Vietos instrumentams | Ne mažiau kaip 3 |  |  |  |
| 4.2. Asistento elemento alkūnė | Reguliuojama ir kilnojama |  |  |  |
| 4.3. Membraninė arba lygiavertė valdymo konsolė | Būtina |  |  |  |
| 4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas | Būtina |  |  |  |
| 4.5. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai | Būtina |  |  |  |
| 5. Pagrindinis blokas |  |  |  |  |
| 5.1. Montuojamas atskirai nuo paciento kėdės | Būtina |  |  |  |
| 5.2. Separatorius | Integruotas |  |  |  |
| 5.3. Porcelianinė spjaudyklė arba lygiavertė | Būtina |  |  |  |
| 5.4. Elektros perkrovos apsauga | Būtina |  |  |  |
| 5.5. Autonominė švaraus vandens sistema | Turi būti užtikrinta autonominė švaraus vandens tiekimo sistema (pvz., butelio tipo arba lygiavertis sprendimas). |  |  |  |
| 5.6. Apsaugos nuo užliejimo sistema | Būtina |  |  |  |
| 6. Multifunkcinis pedalas |  |  |  |  |
| 6.1. Instrumento greičio reguliavimas | Turi būti galimybė reguliuoti instrumento greitį pedalu ergonomišku būdu. |  |  |  |
| 6.2. Skalerio galingumo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 6.3. Oro prapūtimas | Būtina |  |  |  |
| 6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina |  |  |  |
| 6.5. Paciento krėslo reguliavimas | Paciento kėdės judinimas turi būti galimas pedalu; funkcija įjungiama papildomu mygtuku ar lygiaverčiu valdymo sprendimu. |  |  |  |
| 7. Operacinė lempa |  |  |  |  |
| 7.1. LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 7.2. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau kaip 43 000 liuksų |  |  |  |
| 7.3. Šviesos temperatūra | Šviesos temperatūra turi būti reguliuojama ne siauresniame kaip 5000–5500 K diapazone. |  |  |  |
| 7.4. Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 95 |  |  |  |
| 7.5. Bendras pasiekiamas atstumas (matuojamas nuo vertikalios tvirtinimo ašies iki šviestuvo priekinio paviršiaus) | Ne mažesnis kaip 150 cm |  |  |  |
| 7.6. Šviestuvas turi būti pozicionuojamas trimis ašimis | Būtina |  |  |  |
| 7.7. Kompozitų kietinimo režimas | Būtina |  |  |  |
| 8. Orinė jungtis, 2 vnt. |  |  |  |  |
| 8.1. Turi būti pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su apšvietimu | Būtina |  |  |  |
| 8.2. Integruoto vandens srauto reguliavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 8.3. Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9. Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |  |
| 9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min. | Ne mažiau kaip 40 000 aps./min. |  |  |  |
| 9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | Ne daugiau kaip 100 aps./min. |  |  |  |
| 9.3. Bešepetėlinis | Būtina |  |  |  |
| 9.4. Antiretrakcinis vožtuvas | Būtina |  |  |  |
| 9.5. Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9.6. Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |  |
| 10. Turbina |  |  |  |  |
| 10.1. Galia | Ne mažiau kaip 29 W |  |  |  |
| 10.2. Vandens filtras | Keičiamas |  |  |  |
| 10.3. Guoliai | Keraminiai arba lygiaverčiai |  |  |  |
| 10.4. Integruotas optinis šviesolaidis | Būtina |  |  |  |
| 10.5. Aušinimas | Ne mažiau kaip 4 kanalų, išdėstytų taip, kad vandens ir oro srautas neužstotų apšvietimo |  |  |  |
| 10.6. Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |  |
| 11. Antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 11.1. Perdavimo santykis | 1:1 |  |  |  |
| 11.2. Vidinis vandens ir oro aušinimas | Būtina |  |  |  |
| 11.3. Optinis šviesolaidis | Integruotas |  |  |  |
| 11.4. Keičiama antgalio galvutė | keičiama antgalio galvutė apsukų mažinimui arba osciluojančiam judesiui išgauti. |  |  |  |
| 12. Greitinantis antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 12.1. Perdavimo santykis | 1:5 |  |  |  |
| 12.2. Guoliai | Keraminiai arba lygiavertis |  |  |  |
| 12.3. Nerūdijančio plieno galvutė | Būtina |  |  |  |
| 12.4. Vandens mikrofiltras | Keičiamas |  |  |  |
| 12.5. Optinis šviesolaidis | Integruotas |  |  |  |
| 12.6. Aušinimas | Ne mažiau kaip 3 kanalų |  |  |  |
| 12.7. Grąžtelio laikymo jėga | Ne mažesnė kaip 30 N |  |  |  |
| 13. Skaleris |  |  |  |  |
| 13.1. Sterilizacija | Turi būti tinkamas sterilizavimui 134°C temperatūroje |  |  |  |
| 13.2. Komplektacija | Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 3 darbiniai instrumentai |  |  |  |
| 13.3. Dažnis | Darbinis dažnis – 24–32 kHz |  |  |  |
| 13.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas) | Ne mažiau kaip 15 W |  |  |  |
| 13.5. Galimybė keisti šviesolaidį jam užsiteršus | Būtina |  |  |  |
| 13.6. Galimybė sugedus LED šaltinio moduliui, keisti jį nauju | Būtina |  |  |  |
| 14. 3 funkcijų švirkštas |  |  |  |  |
| 14.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas | Būtina |  |  |  |
| 14.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė | Būtina |  |  |  |
| 15. Odontologo ir asistento kėdutės |  |  |  |  |
| 15.1. Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 15.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | Ne mažiau kaip 660 mm |  |  |  |
| 15.3. Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas | Ne mažiau kaip 30° |  |  |  |
| 15.4. Kėdė su ratukais | Ne mažiau kaip 5 ratukai |  |  |  |
| 15.5. Siūloma gydytojo kėdutė ir odontologinė paciento kėdė turi būti to paties gamintojo gaminiai, užtikrinantys tarpusavio dizaino, kokybės ir suderinamumo vientisumą. | Būtina |  |  |  |
| 16. Garantija: | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |  |

Kokybės kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Siūlomos gydytojo darbo kėdutės ergonominis įvertinimas. Balai skiriami, jeigu siūloma gydytojo darbo kėdutė turi nepriklausomos ergonomikos / nugaros sveikatos vertinimo organizacijos išduotą ergonominį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad konkretaus siūlomo modelio konstrukcija yra įvertinta pagal ergonomikos principus ir yra pritaikyta taisyklingai, nugarai palankiai sėdėsenai ilgalaikio darbo metu. Sertifikatas arba lygiavertis dokumentas turi būti išduotas ne tiekėjo, o nepriklausomos trečiosios šalies, pavyzdžiui, ergonomikos instituto, akredituotos / pripažintos ergonomikos vertinimo organizacijos, sveikos nugaros asociacijos ar kitos lygiavertės kompetentingos institucijos. Vertinamas dokumentas turi būti taikomas konkrečiai siūlomai gydytojo darbo kėdutei arba jos modelių serijai, o ne bendrai gamintojo veiklai, kokybės vadybos sistemai ar medicinos prietaiso CE atitikčiai. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Operacinio šviestuvo galvutės padėties stabilumo užtikrinimas Balai skiriami, jeigu siūlomas operacinis šviestuvas turi gamintojo dokumentuose patvirtintą sprendimą, užtikrinantį, kad šviestuvo galvutė išlaiko nustatytą padėtį be savaiminio pasislinkimo darbo metu. Reikalavimų atitikimas turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 3. | Siūloma įranga turi turėti funkcionalumą, leidžiantį ją integruoti į Perkančiosios organizacijos naudojamą įrenginių techninės būklės stebėsenos sistemą, kad būtų užtikrinta galimybė vienoje sistemoje stebėti ir administruoti tiek naujai siūlomą įrangą, tiek įstaigoje jau eksploatuojamus įrenginius. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 25 |  |  |  |

2 p.o.d. Odontologo darbo vieta Šilainių padaliniui, Baltų pr. 7, Kaunas, 4 vnt.

2 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. Odontologinis centras: |  |  |  |  |
| 1.1. Turi būti galimybė pritaikyti įrangą darbui kairiarankiui ir dešiniarankiui. | Būtina |  |  |  |
| 2. Pacientų kėdė |  |  |  |  |
| 2.1. Kėdės judesių reguliavimas | Būtinas reguliavimas tyliai veikiančiais elektriniais varikliais |  |  |  |
| 2.2. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau kaip 830 mm |  |  |  |
| 2.3. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau kaip 350 mm |  |  |  |
| 2.4. Pakeliamas svoris | Ne mažiau kaip 185 kg |  |  |  |
| 2.5. Pakeliami/ nuleidžiami porankiai | Būtina |  |  |  |
| 2.6. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas | Būtina |  |  |  |
| 2.7. Galvos atlošas | Reguliuojamas daugiaašis galvos atlošas (ne mažiau kaip 2 reguliavimo ašys) |  |  |  |
| 2.8. Programuojamos kėdės pozicijos | Turi būti ne mažiau kaip 5 kėdės darbo pozicijos, įskaitant ne mažiau kaip 3 programuojamas darbo pozicijas, paskutinę poziciją ir skalavimo poziciją. |  |  |  |
| 2.9. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai | Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, paciento atloše |  |  |  |
| 2.10. Integruota instrumentų rankovių praplovimo sistema | Būtina |  |  |  |
| 3.Gydytojo elementas |  |  |  |  |
| 3.1. Instrumentų komplektacija | 1. Trijų funkcijų pūsteris; 2. Orinė greita jungtis su rankove; 3. Mikrovariklis su rankove; 4. Papildoma darbo pozicija turi būti pritaikyta mikrovarikliui arba orinei greitai jungčiai su rankove; 5. Skaleris su rankove |  |  |  |
| 3.2. Instrumentų laikymo padėtis | Iš viršaus arba lygiavertis ergonominis sprendimas |  |  |  |
| 3.3. Instrumentų padėklas ne mažesnio, kaip 366x284 mm dydžio, komplektuojamas su silikoniniu (ar lygiaverčiu) patiesalu bei nerūdijančio plieno padėklais instrumentams | Būtina |  |  |  |
| 3.4. Gydytojo elemento reguliavimas | Padėtis automatiškai fiksuojama pneumatinio arba kito lygiaverčio veikimo principo stabdžio pagalba |  |  |  |
| 3.5. Padėklas antgaliams | Nuimamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje |  |  |  |
| 3.6. Antiretrakcijos sistema instrumentų vožtuvuose | Integruota instrumentų vožtuvuose |  |  |  |
| 3.7. Instrumentų žarnelių ilgis | Ne trumpesnis kaip 90 cm |  |  |  |
| 3.8. Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse | Būtina |  |  |  |
| 3.9. Valdymo pulte integruotame ekrane rodomų instrumentų greičių verčių galimybė | Būtina |  |  |  |
| 3.10. Instrumentų šviesos intensyvumo, vandens ir sukimosi krypties nustatymo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 3.11. Operacinės lempos įjungimo ir pritemdymo mygtukai | Būtina |  |  |  |
| 3.12. Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei | Įjungimo /išjungimo mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas |  |  |  |
| 3.13. Informacija apie aparato techninę būklę | Informacija apie įrenginio techninę būklę turi būti pateikiama gydytojo elemente ir (arba) nuotoliniu būdu per programinę ar lygiavertę sistemą. |  |  |  |
| 4. Asistento elementas |  |  |  |  |
| 4.1.Vietos instrumentams | Ne mažiau kaip 3 |  |  |  |
| 4.2. Asistento elemento alkūnė | Reguliuojama ir kilnojama |  |  |  |
| 4.3. Membraninė arba lygiavertė valdymo konsolė | Būtina |  |  |  |
| 4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas | Būtina |  |  |  |
| 4.5. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai | Būtina |  |  |  |
| 5. Pagrindinis blokas |  |  |  |  |
| 5.1. Montuojamas atskirai nuo paciento kėdės | Būtina |  |  |  |
| 5.2. Separatorius | Integruotas |  |  |  |
| 5.3. Porcelianinė spjaudyklė arba lygiavertė | Būtina |  |  |  |
| 5.4. Elektros perkrovos apsauga | Būtina |  |  |  |
| 5.5. Autonominė švaraus vandens sistema | Turi būti užtikrinta autonominė švaraus vandens tiekimo sistema (pvz., butelio tipo arba lygiavertis sprendimas). |  |  |  |
| 5.6. Apsaugos nuo užliejimo sistema | Būtina |  |  |  |
| 6. Multifunkcinis pedalas |  |  |  |  |
| 6.1. Instrumento greičio reguliavimas | Turi būti galimybė reguliuoti instrumento greitį pedalu ergonomišku būdu |  |  |  |
| 6.2. Skalerio galingumo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 6.3. Oro prapūtimas | Būtina |  |  |  |
| 6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina |  |  |  |
| 6.5. Paciento krėslo reguliavimas | Paciento kėdės judinimas turi būti galimas pedalu; funkcija įjungiama papildomu mygtuku ar lygiaverčiu valdymo sprendimu. |  |  |  |
| 7. Operacinė lempa |  |  |  |  |
| 7.1. LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 7.2. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau kaip 43 000 liuksų |  |  |  |
| 7.3. Šviesos temperatūra | Šviesos temperatūra turi būti reguliuojama ne siauresniame kaip 5000–5500 K diapazone. |  |  |  |
| 7.4. Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 95 |  |  |  |
| 7.5. Bendras pasiekiamas atstumas (matuojamas nuo vertikalios tvirtinimo ašies iki šviestuvo priekinio paviršiaus) | Ne mažesnis kaip 150 cm |  |  |  |
| 7.6. Šviestuvas turi būti pozicionuojamas trimis ašimis | Būtina |  |  |  |
| 7.7. Kompozitų kietinimo režimas | Būtina |  |  |  |
| 8. Orinė jungtis, 4 vnt. |  |  |  |  |
| 8.1. Turi būti pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su apšvietimu | Būtina |  |  |  |
| 8.2. Integruoto vandens srauto reguliavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 8.3. Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9. Elektrinis mikrovariklis |  |  |  |  |
| 9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min. | Ne mažiau kaip 40 000 aps./min. |  |  |  |
| 9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | Ne daugiau kaip 100 aps./min. |  |  |  |
| 9.3. Bešepetėlinis | Būtina |  |  |  |
| 9.4. Antiretrakcinis vožtuvas | Būtina |  |  |  |
| 9.5. Pakeičiami guoliai | Būtina |  |  |  |
| 9.6. Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9.7. Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |  |
| 10. Turbina |  |  |  |  |
| 10.1. Galia | Ne mažiau kaip 29 W |  |  |  |
| 10.2. Vandens filtras | Keičiamas |  |  |  |
| 10.3. Guoliai | Keraminiai |  |  |  |
| 10.4. Integruotas optinis šviesolaidis | Būtina |  |  |  |
| 10.5. Aušinimas | Ne mažiau kaip 4 kanalų, išdėstytų taip, kad vandens ir oro srautas neužstotų apšvietimo |  |  |  |
| 10.6. Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |  |
| 11. Antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 11.1. Perdavimo santykis | 1:1 |  |  |  |
| 11.2. Vidinis vandens ir oro aušinimas | Būtina |  |  |  |
| 11.3. Optinis šviesolaidis | Integruotas |  |  |  |
| 11.4. Vandens filtras | Keičiamas |  |  |  |
| 12. Greitinantis antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |
| 12.1. Perdavimo santykis | 1:5 |  |  |  |
| 12.2. Guoliai | Keraminiai arba lygiavertis |  |  |  |
| 12.3. Nerūdijančio plieno galvutė | Būtina |  |  |  |
| 12.4. Vandens mikrofiltras | Keičiamas |  |  |  |
| 12.5. Optinis šviesolaidis | Integruotas |  |  |  |
| 12.6. Aušinimas | Ne mažiau kaip 3 kanalų |  |  |  |
| 12.7. Grąžtelio laikymo jėga | Ne mažesnė kaip 30 N |  |  |  |
| 13. Skaleris |  |  |  |  |
| 13.1. Sterilizacija | Turi būti tinkamas sterilizavimui 134°C temperatūroje |  |  |  |
| 13.2. Komplektacija | Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 3 darbiniai instrumentai |  |  |  |
| 13.3. Dažnis | Darbinis dažnis – 24–32 kHz |  |  |  |
| 13.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas) | Ne mažiau kaip 15 W |  |  |  |
| 13.5. Galimybė keisti šviesolaidį jam užsiteršus. | Būtina |  |  |  |
| 13.6. Galimybė sugedus LED šaltinio moduliui, keisti jį nauju, nekeičiant antgalio. | Būtina |  |  |  |
| 14. 3 funkcijų švirkštas |  |  |  |  |
| 14.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas | Būtina |  |  |  |
| 14.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė | Būtina |  |  |  |
| 15. Odontologo ir asistento kėdutės |  |  |  |  |
| 15.1. Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 15.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | Ne mažiau kaip 660 mm |  |  |  |
| 15.3. Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas | Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas, ne mažiau kaip 30° |  |  |  |
| 15.4. Kėdė su ratukais | Ne mažiau kaip 5 ratukai |  |  |  |
| 15.5. Gydytojo kėdutė ir odontologinė kėdė turi būti to paties gamintojo | Būtina |  |  |  |
| 16. Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |  |

Kokybės kriterijai:

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Siūlomos gydytojo darbo kėdutės ergonominis įvertinimas nepriklausomos trečiosios šalies sertifikatu. Maksimalus balų skaičius skiriamas, jeigu siūloma gydytojo darbo kėdutė turi nepriklausomos ergonomikos / nugaros sveikatos vertinimo organizacijos išduotą ergonominį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad konkretaus siūlomo modelio konstrukcija yra įvertinta pagal ergonomikos principus ir yra pritaikyta taisyklingai, nugarai palankiai sėdėsenai ilgalaikio darbo metu. Sertifikatas arba lygiavertis dokumentas turi būti išduotas ne tiekėjo, o nepriklausomos trečiosios šalies, pavyzdžiui, ergonomikos instituto, akredituotos / pripažintos ergonomikos vertinimo organizacijos, sveikos nugaros asociacijos ar kitos lygiavertės kompetentingos institucijos. Vertinamas dokumentas turi būti taikomas konkrečiai siūlomai gydytojo darbo kėdutei arba jos modelių serijai, o ne bendrai gamintojo veiklai, kokybės vadybos sistemai ar medicinos prietaiso CE atitikčiai. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 10 |  |  |  |
| 2. | Operacinio šviestuvo galvutės padėties stabilumo užtikrinimas Balai skiriami, jeigu siūlomas operacinis šviestuvas turi gamintojo dokumentuose patvirtintą sprendimą, užtikrinantį, kad šviestuvo galvutė išlaiko nustatytą padėtį be savaiminio pasislinkimo darbo metu. Reikalavimų atitikimas turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 5 |  |  |  |
| 3. | Turi būti integruota skaitmeninė įrenginio techninės būklės stebėsenos sistema, leidžianti atlikti nuotolinę diagnostiką ir informuoti apie techninės priežiūros poreikį. Balai skiriami, jeigu siūloma įranga turi galimybę nuotoliniu būdu stebėti įrenginio techninę būklę (pvz., gedimų diagnostika, priežiūros poreikio stebėjimas ar pranešimai apie klaidas). Reikalavimų atitikimas turi būti pagrįstas gamintojo dokumentais. | Ne | Taip |  |  |  |
|  |  | 0 | 25 |  |  |  |