INSTRUMENTŲ PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO MAŠINOS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Mašina turi būti skirta įvairių medicininių instrumentų plovimui ir dezinfekcijai. |  |
|  | Konstrukcinis išpildymas | Dviejų durų modelis (dvipusis) |  |
|  | Įrenginio išoriniai matmenys mm (AxPxG) | Aukštis ≤ 2200 Plotis ≤ 680 Gylis ≤ 700 |  |
|  | Kameros matmenys mm (AxPxG) | Aukštis ≥ 720 Plotis ≥ 560 Gylis ≥ 570 |  |
|  | Kameros medžiaga | AISI 316 L markės plienas arba lygiavertis |  |
|  | Kameros dydis pagal DIN standartą | Instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina, kurioje telpa ne mažiau kaip 12 vienetų DIN standarto dydžio krepšelių. |  |
|  | Korpuso panelių medžiaga | AISI 304 markės plienas arba lygiavertis |  |
|  | Apšvietimas kameros viduje | LED apšvietimas šviečiantis pagal instrumentų plovimo mašinos statusą. |  |
|  | Plovimo mašinos durys | 1. Durų atidarymas – automatinės durys, slankiojančios žemyn; 2. Durų medžiaga – dvigubas grūdintas stiklas. |  |
|  | Valdymas | Integruotas mikroprocesorius, valdantis plovimo procesą. |  |
|  | Valdymo ir kontrolės ekranai | 1. Lietimui jautrūs mygtukai su grafiniu ekranu, ne mažesniu kaip 3,5 colių arba lygiavertis valdymas, abejose (pakrovimo/iškrovimo) pusėse; 2. Galimybė realiu laiku stebėti ciklo fazes. |  |
|  | Programos | 1. Viso galimas programų kiekis 40; 2. Gamintojo instaliuotos standartinės programos 10; 3. Dezinfekcijos fazei turi būti galimybė pasirinkti dezinfekciją pagal temperatūrą ir laiką arba lygiavertė. |  |
|  | Integruotas elektrinis džiovinimo modulis su HEPA filtru | - Filtro klasė ne blogesnė už H14 - Maksimalus džiovinimo ventiliatoriaus srautas ≥150 m³/h |  |
|  | Vandens cirkuliacinio siurblio našumas | ≥ 600 l/min |  |
|  | Elektros maitinimas | 380 - 415V/50Hz arba lygiavertis trifazis |  |
|  | Automatinė plovimo slėgio kontrolė | Būtina |  |
|  | Integruotos chemikalų dozavimo pompos su srauto jutikliais tiksliam chemikalų dozavimui | Nemažiau kaip 2 vnt. |  |
|  | Maksimali įrenginio galia | Ne daugiau kaip 18 kW |  |
|  | Pilna prieiga prie įrenginio komponentų jų aptarnavimui ir remontui | Iš mašinos pakrovimo pusės |  |
|  | Įrenginyje yra atskiras skyrius cheminių dezinfektantų konteinerių talpinimui | Būtina, talpa ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažiau 5 litrų kanistrams. |  |
|  | Integruota vandens minkštinimo sistema | Būtina |  |
|  | Integruotas terminis spausdintuvas | Būtina |  |
|  | Integruotas garo kondensatorius | Būtina |  |
|  | Turi būti galimybė prie mašinos prisijungti nuotoliniu būdu. | Būtina |  |
| Komplektacija: |  |  |  |
| 25. | Transportavimo vežimėliai, 2 vnt. | - Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Pritaikyti siūlomai plovimo mašinai su fiksavimo prie kameros mechanizmu; - Su vandens surinkimo sistema. |  |
| 26. | Pakrovimo rėmas 4 lygių, 1 vnt. | - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Ne mažiau kaip 3 išimami lygiai; - Talpina ne mažiau kaip 8 DIN standarto krepšelius. |  |
| 27. | Pakrovimo rėmas tuščiaviduriams instrumentams plauti. 1 vnt. | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Ne mažiau kaip 35 bendros prijungimo/ plovimo pozicijos, įskaitant jungtis tuščiaviduriams instrumentams arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis tinkamą tuščiavidurių instrumentų plovimą ir dezinfekavimą; 3. Talpinantis ne mažiau kaip 4 DIN standarto krepšelius. |  |
| 28. | Mašinos instaliacija, prijungimas prie įrengtų komunikacinių sistemų ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuoti į kainą. | Būtina |  |
| 29. | Mašina turi atitikti (EU) 2017/745 medicinos prietaisams standartą arba lygiavertį dokumentą | Būtina, kartu su pasiūlymu pateikti dokumento kopiją. |  |
| 30. | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įrenginiu pristatoma naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)