
INSTRUMENTŲ PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO MAŠINOS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS 

	Eil. Nr.
	Techninis parametras
	Reikalaujama techninio parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė)

	1. 
	Paskirtis 
	Mašina turi būti skirta įvairių medicininių instrumentų plovimui ir dezinfekcijai.
	

	1. 
	Konstrukcinis išpildymas 
	Dviejų durų modelis (dvipusis)
	

	1. 
	Įrenginio išoriniai matmenys mm (AxPxG)
	Aukštis ≤ 2200
Plotis ≤ 680
Gylis ≤ 700 
	

	1. 
	Kameros matmenys mm (AxPxG)
	Aukštis ≥ 720
Plotis ≥ 560
Gylis ≥ 570 
	

	1. 
	Kameros medžiaga 
	AISI 316 L markės plienas arba lygiavertis
	

	1. 
	Kameros dydis pagal DIN standartą
	Instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina, kurioje telpa ne mažiau kaip 12 vienetų DIN standarto dydžio krepšelių.
	

	1. 
	Korpuso panelių medžiaga 
	AISI 304 markės plienas arba lygiavertis
	

	1. 
	Apšvietimas kameros viduje
	LED apšvietimas šviečiantis pagal instrumentų plovimo mašinos statusą.
	

	1. 

	Plovimo mašinos durys
	1. Durų atidarymas – automatinės durys, slankiojančios žemyn;
2. Durų medžiaga – dvigubas grūdintas stiklas.
	

	1. 
	Valdymas
	Integruotas mikroprocesorius, valdantis plovimo procesą.
	

	1. 
	Valdymo ir kontrolės ekranai
	1. Lietimui jautrūs mygtukai su grafiniu ekranu, ne mažesniu kaip 3,5 colių arba lygiavertis valdymas, abejose (pakrovimo/iškrovimo) pusėse;
2. Galimybė realiu laiku stebėti ciklo fazes.
	

	1. 
	Programos 
	1. Viso galimas programų kiekis  40;
2. Gamintojo instaliuotos standartinės programos  10; 
3. Dezinfekcijos fazei turi būti galimybė pasirinkti dezinfekciją pagal temperatūrą ir laiką arba lygiavertė.
	

	1. 
	Integruotas elektrinis džiovinimo modulis su HEPA filtru
	1. Filtro klasė ne blogesnė už H14
2. Maksimalus džiovinimo ventiliatoriaus srautas ≥150 m³/h
	

	1. 
	Vandens cirkuliacinio siurblio našumas
	≥ 600 l/min
	

	1. 
	Elektros maitinimas
	380 - 415V/50Hz arba lygiavertis trifazis
	

	1. 
	Automatinė plovimo slėgio kontrolė
	Būtina
	

	1. 
	Integruotos chemikalų dozavimo pompos su srauto jutikliais tiksliam chemikalų dozavimui
	Nemažiau kaip 2 vnt.
	

	1. 
	Maksimali įrenginio galia
	Ne daugiau kaip 18 kW
	

	1. 
	Pilna prieiga prie įrenginio komponentų jų aptarnavimui ir remontui 
	Iš mašinos pakrovimo pusės
	

	1. 
	Įrenginyje yra atskiras skyrius cheminių dezinfektantų konteinerių talpinimui 
	Būtina, talpa ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažiau 5 litrų kanistrams.
	

	1. 
	Integruota vandens minkštinimo sistema
	Būtina
	

	1. 
	Integruotas terminis spausdintuvas 
	Būtina
	

	1. 
	Integruotas garo kondensatorius
	Būtina
	

	1. 
	Turi būti galimybė prie mašinos prisijungti nuotoliniu būdu.
	Būtina
	

	Komplektacija:

	25.
	Transportavimo vežimėliai, 2 vnt.
	1. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;
2. Pritaikyti siūlomai plovimo mašinai su fiksavimo prie kameros mechanizmu;
3. Su vandens surinkimo sistema.
	

	26.
	Pakrovimo rėmas 4 lygių, 1 vnt.
	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;
2. Ne mažiau kaip 3 išimami lygiai;
3. Talpina ne mažiau kaip 8 DIN standarto krepšelius.
	

	27.
	Pakrovimo rėmas tuščiaviduriams instrumentams plauti. 1 vnt.
	1.  Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;
2. Ne mažiau kaip 35 bendros prijungimo/ plovimo pozicijos, įskaitant  jungtis tuščiaviduriams instrumentams arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis tinkamą tuščiavidurių instrumentų plovimą ir dezinfekavimą;
3. Talpinantis ne mažiau kaip 4 DIN standarto krepšelius.
	

	28.
	Mašinos instaliacija, prijungimas prie įrengtų komunikacinių sistemų ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuoti į kainą.   
	Būtina
	

	29.
	Mašina turi atitikti (EU) 2017/745 medicinos prietaisams standartą arba lygiavertį dokumentą
	Būtina, kartu su pasiūlymu pateikti dokumento kopiją.
	

	30.
	Pateikiama dokumentacija
	Kartu su įrenginiu pristatoma naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.
	




Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________
                                                                                                                         (įrašyti)

