Techninė specifikacija

Bendros anglies (TC), bendros organinės anglies (TOC) ir bendros neorganinės anglies (TIC) analizavimo sistema

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bendros anglies (TC), bendros organinės anglies (TOC) ir bendros neorganinės anglies (TIC) analizavimo sistema | Įrangos gamintojas, tikslus modelis, kilmės šalis |
| 2. | Paskirtis: automatinis anglies kiekio nustatymas kietose organinės ir neorganinės kilmės medžiagose, tokiose kaip dirvožemis, kompostai, įvairios dirvožemio gerinimo medžiagos, bioanglis, pelenai. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 3. | Analizės principas: Bendroji anglis (TC) - mėginio deginimas deguonies srovėje (aukštoje temperatūroje) ir susidariusių dujų (CO2) detekcija infraraudonųjų spindulių (IR) absorbcijos metodu. Bendroji neorganinė anglis (TIC) - mėginį parūgštinant (acidifikacija) ir matuojant išsiskyrusį CO2 nenaudojant deginimo kameros. Bendroji organinė anglis duomenų surinkimo ir apdorojimo programoje apskaičiuojama automatiškai (TC-TIC = TOC) TC, TIC matavimas ir TOC apskaičiavimas turi vykti be vartotojo įsikišimo, automatiškai | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 4. | Sistemos komplektacija: - TC, TIC, TOC analizatorius su automatiniu mėginių įvedimo įrenginiu - svarstyklės; - priemonės ir medžiagos būtinos darbo pradžiai (ne mažiau nei 500 vnt keraminių tiglių arba lygiaverčių, stiklo vata, katalizatorius arba lygiavertis, anhidronas arba lygiavertis sausiklis, natrio šarmas arba lygiavertis absorbentas); - kompiuteris su įrašyta specializuota programine įranga leidžiančia dirbti ir valdyti anglies analizavimo sistemą. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 5. Bendrosios organinės anglies analizatorius (TOC) |  |  |
| 5.1. | Palaikoma temperatūra ne mažiau kaip 1000 °C, temperatūros nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 1 °C | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 5.2. | Kiuvetės IR matavimo celėje turi būti atsparios halogenams ir rūgštims | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 5.3. | Matavimo diapazonas: C nuo 0,005 % iki 100 %. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 5.4. | Analizuojamo mėginio svoris: ne mažesnis kaip 300 mg | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 5.5. | Analizės laikas: ne daugiau kaip 240 sek. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 5.6. | Įrangos darbui turi pakakti deguonies (bent 99,5% švarumo) ir sauso švaraus (be tepalų likučių) suspausto oro | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 6. Neorganinės anglies nustatymo modulis (TIC analizėms) |  |  |
| 6.1. | Veikimo principas: Išorinė rūgštinimo (acidifikacijos) sistema su šildytuvu ir maišykle arba lygiavertė technologija tiesioginei TIC analizei, nenaudojant deginimo krosnies. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 6.2. | Analizuojamo mėginio svoris: ne mažesnis nei 50 mg – ne didesnis nei 350 mg | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 7. | Automatinė rūgštims atspari mėginio įvedimo sistema, talpinanti ne mažiau kaip 36 mėginius. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 8. | Dviejų diapazonų svarstyklės |  |
| 8.1. | Svėrimo skiriamoji geba atitinkamai ne mažesnė nei 0,002 mg sveriant ne daugiau kaip 40 g, ir ne mažesnė nei 0,005 mg sveriant ne daugiau kaip 120 g. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 8.2. | Minimalus mėginio svoris ne daugiau negu 0.2 mg | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 8.3. | Stabilizavimo laikas ne ilgesnis kaip 4 s | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 8.4. | Turi būti pateikti gamintojo gamyklinės kalibracijos ir patikros dokumentai | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 9. | Priemonės ir medžiagos būtinos darbo pradžiai |  |
| 9.1. | Sąnaudinių priemonių ir reagentų rinkinys, skirtas ne mažiau kaip 500 analizių (500 vnt keraminių tiglių, stiklo vata, katalizatorius arba lygiavertis, anhidronas arba lygiavertis sausiklis, natrio šarmas arba lygiavertis absorbentas). | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 9.2. | Su sistema turi būti pristatytos ir priemonės bei medžiagos įrangos instaliavimui ir funkcionalumui patikrinti. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 10. | Įranga turi būti sukomplektuota su stacionariu lygiaverčiu kompiuteriu su priedais, leidžiančiais pilnai atlikti, valdyti ir kontroliuoti darbus, bei įrašyta programine įranga, leidžiančia valdyti anglies analizavimo sistemą: - ne mažiau kaip Intel Core i5 arba lygiavertis procesorius, ≥256 GB SSD; ≥8 GB RAM; - Windows 10 OS arba naujesnė OS; | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 11. | Sistema turi būti pristatyta adresu: Studentų 15A-328, Akademija, Kauno raj. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 12. | Prietaisą turi įrengti, instaliuoti ir apmokyti darbui su juo 2 žmones 1 dienos mokymais ( 8 h trukmės). Mokymai lietuvių kalba, gyvai, adresu Studentų g. 15A-328, Akademija, Kauno raj. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 13. | Atitikties ženklinimas. Anglies analizatoriaus sistema turi turėti CE ženklą | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 14. | Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 15. | Turi būti pateikta naudotojo instrukcija lietuvių arba anglų kalba. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 16. | Maitinimas: 230 V ±5%, 50 Hz, ne daugiau nei 16A. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |