## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA. LEMPOS CHIRURGINĖMS PROCEDŪROMS IR PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | LEMPOS CHIRURGINĖMS PROCEDŪROMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Lempos chirurginėms procedūroms
1.1. | Lubinės lempos chirurginėms procedūroms | 3 | vnt.
1.1.1. | Tvirtinimas - prie lubų
1.1.2. | Šviesos intesyvumas (liuksais) ne mažesnis kaip 100 000 lux, matuojant 1 m atstumu
1.1.3. | Spalvinė temperatūra (kelvinais) 4500±500
1.1.4. | Šviesos perteikimo indeksas (Ra) nuo 94 iki 100
1.1.5. | Galimas skleidžiamos šviesos intensyvumo reguliavimo diapazonas (proc.) ne siauresnis nei nuo 50 iki 100
1.1.6. | Šviesos lauko dydis (cm) reguliuojamas, siekia ne mažiau nei 20
1.1.7. | LED skaičius (vnt.) ne mažiau kaip 12
1.1.8. | LED tarnavimo laikas (val.) ne mažiau 60 000
1.1.9. | Garantija ne mažiau nei 24 mėn.
1.1.10. | Įrengimai turi CE ženklą - būtina
1.1.11. | Į pasiūlymo kainą įskaičiuota lempų montavimo paslauga
1.2. | Mobili lempa chirurginėms procedūroms | 1 | vnt.
1.2.1. | Ant mobilaus stovo, su ne mažiau nei keturiais ratukais, su stabdžiais
1.2.2. | Šviesos intesyvumas (liuksais) ne mažesnis kaip 100 000 lux, matuojant 1 m atstumu
1.2.3. | Spalvinė temperatūra (kelvinais) 4500±500
1.2.4. | Šviesos perteikimo indeksas (Ra) nuo 94 iki 100
1.2.5. | Galimas skleidžiamos šviesos intensyvumo reguliavimo diapazonas (proc.) ne siauresnis nei nuo 50 iki 100
1.2.6. | Šviesos lauko dydis (cm) reguliuojamas, siekia ne mažiau nei 20
1.2.7. | LED skaičius (vnt.) ne mažiau kaip 12
1.2.8. | LED tarnavimo laikas (val.) ne mažiau 60 000
1.2.9. | Garantija ne mažiau nei 24 mėn.
1.2.10. | Įrengimai turi CE ženklą - būtina
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Pacientų šildymo sistema
2.1. | Konvekcinis (priverstinio oro srauto) paciento šildymas perioperacinei hipotermijos prevencijai ir gydymui, pučiant filtruotą šiltą orą per specialią vienkartinę antklodę ir (arba) paklotą. | 2 | kompl.
2.1.1. | Įrenginio konstrukcija: Kompaktiškas, nešiojamas prietaisas su pernešimo rankena.
2.1.2. | Prietaiso svoris (be stovo/vežimėlio): ne daugiau kaip 10 kg.
2.1.3. | Galimybė montuoti ant mobilaus stovo su ratukais, infuzinio stovo (I.V. pole) arba lovos laikiklio.
2.1.4. | Stovas su ratukais (jei taikoma) pateikiamas komplekte.
2.1.5. | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas: Su mikroprocesoriaus savikontrolės sistema, nuolat kontroliuojančia įrenginį dėl galimų gedimų;
2.1.6. | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas: Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi (skaitmenine arba šviesos indikacija);
2.1.7. | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas: Su garsine ir vizualine pavojaus (aliarmų) sistema, suveikiančia esant per aukštai temperatūrai ir (arba) prietaiso gedimui;
2.1.8. | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas: Su automatine šildymo elemento ir ventiliatoriaus išjungimo funkcija, suveikiančia viršijus saugią temperatūrą
2.1.9. | Temperatūriniai darbo režimai: Pūtimo režimas aplinkos temperatūros oru (nešildytas / tik ventiliatorius);
2.1.10. | Temperatūriniai darbo režimai: Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras
2.1.11. | Temperatūros nustatymas: Ne mažiau kaip 3 (trys) diskretūs temperatūros nustatymo lygiai, apimantys diapazoną nuo ne daugiau kaip 32°C (žemiausias lygis) iki ne mažiau kaip 43°C (aukščiausias lygis).
2.1.12. | Temperatūros paklaida: ne daugiau kaip ±3°C.
2.1.13. | Oro filtravimo sistema: Didelio efektyvumo oro filtras, filtruojantis daleles ≤0,2 µm (HEPA arba lygiavertis).
2.1.14. | Filtro tarnavimo laikas: ne mažiau kaip 500 val. su filtro keitimo poreikio indikatoriumi.
2.1.15. | Oro srauto reguliavimas: Ne mažiau kaip 2 (du) ventiliatoriaus greičio nustatymai (aukštas/žemas arba lygiavertis)
2.1.16. | Antklodės ir paklotai turi būti suderinami su siūlomu šildymo įrenginiu.
2.1.17. | Įrangos maitinimas: Elektros tinklas, nominalas 220–240 V, 50 Hz.
2.1.18. | Garantija: Ne mažiau kaip 36 mėn. nuo pristatymo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.
2.1.19. | Garantinio aptarnavimo metu tiekėjas užtikrina nemokamą gedimų šalinimą, dalių keitimą ir techninę pagalbą
2.1.20. | Prietaisas turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimus;
2.1.21. | CE ženklinimas pagal MDR 2017/745
2.1.22. | Tiekėjas turi pateikti: (a) ES atitikties deklaracijos (EU DoC) kopiją;
2.1.23. | (b) Notifikuotosios įstaigos sertifikato kopiją (taikoma IIa ir aukštesnės klasės prietaisams);
2.1.24. | Atitiktis standartams: IEC 60601-1 (bendroji sauga), IEC 60601- 1-2 (EMS), IEC 80601-2-35 (pacientų šildymo prietaisų ypatingieji reikalavimai) arba lygiaverčiams.
2.1.25. | Komplektacija: Lanksti šilto oro žarna (ne trumpesnė kaip 150 cm)
2.2. | vienkartinės viso kūno šildomosios antklodės suaugusiesiems | 200 | vnt.
2.2.1. | matmenys ne mažiau kaip 190 cm × 90 cm
2.3. | vienkartiniai šildomieji paklotai suaugusiesiems | 200 | vnt.
2.3.1. | matmenys ne mažiau kaip 190 cm × 90 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4240-4247 2026-07-20 14:44:17