Rinkos konsultacija



OFTALMOLOGINIO CHIRURGINIO MIKROSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Prekės (-ių) techniniai parametrai ir kiti reikalavimai
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Rinkos dalyvių pastabos/pasiūlymai 

	1.
	Oftalmologinis chirurginis mikroskopas
	1 kompl.
	

	1.1.
	Paskirtis (taikymas) 
	Skirtas akių operacijoms atlikti.
	

	1.2.
	Reikalavimai stovui: 
	1. Mobilus, grindinis; 
2. Su stabdžiais, fiksuojančiais mikroskopą darbinėje padėtyje.
	

	1.3.
	Valdymo ir kontrolės sąsaja 
	Prisilietimu valdomas grafinis ekranas
	

	1.4.
	Mikroskopo režimų išsaugojimas
	Būtina galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje ne mažiau 5 chirurgų ar procedūrų nustatymų: pradinį didinimą, varikliukų greičius, koja valdomos kontrolinės panelės bei rankenų valdymo konfigūraciją.
	

	1.5.
	Mikroskopo valdymas
	Mikroskopo funkcijos turi būti valdomos belaidžiu kojiniu jungikliu (komplektuojamu kartu su laidu, esant gedimo atvejui) bei rankenomis.
	

	1.6.
	Maksimalus pasiekiamas atstumas
	Ne mažiau kaip 130 cm (nuo stovo (arba nuo stovo centrinės ašies) iki objektyvo).
	

	1.7.
	Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas  
	Ne mažiau kaip 270°
	

	1.8.
	Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas 
	Ne mažiau kaip 270°
	

	1.9.
	Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį 
	Ne mažiau kaip 270°
	

	1.10.
	Mikroskopo pakėlimo kampas: 
	1. Į priekį ne mažiau kaip +90°; 
2. Atgal ne mažiau kaip -15°.
	

	1.11.
	Pagrindinis mikroskopas
	Apochromatinė optikos sistema (arba pilnai apochromatiškai koreguota optikos sistema).
	

	1.12.
	Motorizuota fokusavimo sritis
	Ne mažiau kaip 50 mm
	

	1.13.
	Pagrindinio mikroskopo bendras didinimas 
	Keičiamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 5,1x iki 21x.
	

	1.14.
	Binokuliarinio vamzdžio keičiamas kampas
	Lankstomas aukštyn, žemyn.
	

	1.15.
	Okuliarai chirurgui 
	Okuliaras 10x ± 0,5x arba 12,5x ± 0,5x (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas)
	

	1.16.
	Objektyvo židinio nuotolis 
	200 ± 5 mm, arba 175 ± 5 mm (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas)
	

	1.17.
	Asistento mikroskopas (binokuliaras):
	
	

	1.17.1.
	Reikalavimai asistento binokuliarui: 
	1. Pilnai integruotas;
2. Stereoskopinio vaizdo.
	

	1.17.2.
	Asistento binokuliaro reguliavimas
	Galimybė persukti asistento binokuliarą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę chirurgo binokuliaro atžvilgiu.
	

	1.18.
	Asistento okuliarai 
	Okuliaras 10x ± 0,5x arba 12,5x ± 0,5x (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas)
	

	1.19.
	XY koordinačių valdymo blokas 
	Judėjimo ribos ne mažiau kaip 60mm x 60mm
	

	1.20.
	„Anuliavimo“ mygtukas 
	X-Y ir fokuso automatiniam grąžinimui į pradinę/nulinę padėtį.
	

	1.21.
	Stereo koaksialinė apšvietimo sistema (arba raudono akių dugno reflekso sustiprinimo sistema, arba kita lygiavertė sistema)
	Integruota stereo koaksialinė apšvietimo sistema (arba integruota raudono akių dugno reflekso sustiprinimo sistema, arba kita lygiavertė sistema).
	 

	1.22.
	Reikalavimai šviesos šaltiniui 
	Šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė.
	

	1.23.
	Filtrai 
	1. Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui; 
2. UV filtras.
	

	1.24.
	Apšvietimo intensyvumo reguliavimas
	Kojiniu pedalu.
	

	1.25.
	Vaizdo kamera 
	1. Integruota arba prijungta per vaizdo šakotuvą;
2. Skiriamoji geba ne mažiau kaip (1280 x 720) pikselių (ne prasčiau kaip HD).
	

	1.26.
	Kompiuterinis asistentas kataraktos operacijoms, arba kompiuterinė operacinių vaizdų įrašymo sistema: 
	
	

	1.26.1.
	Ekranas 
	1. Prisilietimui jautrus; 
2. Spalvotas; 
3. Įstrižainė ne mažiau kaip 45 cm; 
4. HD (ar lygiavertės) raiškos vaizdo įrašymas ir išsaugojimas integruotame kietame diske su galimybe vaizdą perkelti ir išsaugoti išorinėje USB (arba lygiavertėje) laikmenoje.
	

	1.26.2.
	Informacijos laikmenos 
	Integruotas ne mažiau kaip 1 TB kietasis diskas.
	

	1.26.3.
	Montavimas 
	Ant reguliuojamos padėties alkūnės ant mikroskopo stovo.
	

	1.26.4.
	Belaidis kojinio valdymo įrenginys
	Būtina
	

	1.27.
	Oftalmologinio chirurginio mikroskopo komplekto žymėjimas CE ženklu 
	Būtinas. Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.
	

	1.28.
	Kartu su oftalmologiniu chirurginiu mikroskopu pateikiama dokumentacija:
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	1.29.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau kaip 2 metai. 
Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
	

	1.30.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	1.31.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
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2 lentelė. Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai 
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai teikiami su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodomas konkretus laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai.



