| Fakoemulsifikatorius techninė specifikacija (perkamas 1 vnt.) |  |  |  |  |  |  | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjo Nr. 1 pastabos |  | Tiekėjo Nr. 2 pastabos |  |  |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pastabos techninei specifikacijai | Tiekėjo siūlomų prametrų reikšmės (pildyti nebūtina) | Tiekėjo pastabos techninei specifikacijai | Tiekėjo siūlomų prametrų reikšmės (pildyti nebūtina) |  |
| 1. | Paskirtis | Akies priekinio segmento chirurginėms operacijos |  |  |  |  |  |
| 2. | Lęšiuko šalinimo būdai | Ultragarsinis (išilginis) arba Torsialinis (torsional angl.) | Torsialinis ultragarsinis lęšiuko šalinimo būdas yra efektyvesnis ir saugesnis. Tyrimai rodo, kad šiuo būdu šalinant lęšiuką yra sunaudojama mažiau energijos ir yra mažiau pažeidžiamas ragenos endotelis. Torsialinis turėtų būti kaip kokybinis parametras. Ultragarsinis jau beveik nebenaudojamas. Galimybė pateikti prietaisą tik su ultragarsiniu šalinimo būdu - žemai nuleistas reikalavimo kokybei lygis. https://crstodayeurope.com/articles/2008-may/0508_06-php/ | Torsialinis ir ultragarsinis |  |  | Torsialinis - Alcon patentuota funkcija. Niekas daugiau negali jos pasiūlyti. Reikalaujama parametro reikšmė neriboja galimybės siūlyti tiek ultragarsinį (išilginį), tiek torsialinį (torsional angl.) lęšiuko šalinimo būdai. Perkančioji organizacija reikalavimo nekeičia. |
| 3. | Fakoemulsifikacijos režimai | 1. Maksimali antgalio eiga ≥ 0.065 mm; 2. ribose nuo 32.0 iki 43.5 kHz dažnio judesiai; 3. Nepertraukiamas rėžimas (“continuous”); 4. Pulsuojantis rėžimas („pulse“); 5. Paketinis rėžimas („burst“). | 2. Neaiškus reikalavimas. Judesiai būna konkretaus dažnio kuris nėra reguliuojamas, todėl tikslinga būtų nurodyti pageidaujamą dažnį. | 2. 32.0 kHz torsialiniam ir 43.5 kHz ultragarsiniam (išilginiam) | Prašau panaikinti 2. punkto reikalavimą. Šiuo atveju konkretus parametras (ribose nuo 32.0 iki 43.5 kHz dažnio judesiai) yra paimtas iš vieno gamintojo prietaiso techninių specifikacijų. Fako antgalio judesių dažnis niekaip neįtakoja operacinių manipuliacijų efektyvumo ir niekaip nesusijęs su operatoriaus patirtimi. Operatorius (naudotojas-chirurgas net nežino kokiu konkrečiu dažniu veikia fako rankena). Judesių dažnis yra techninis gamintojo sprendinys, geriausiai užtikrinantis lęšiuko skaldymo efektyvumą su naudojama ultragarso (fako) rankena ir prietaiso išpildymo visuma. Nepanaikinus tokio reikalavimo siūlomas prietaisas, kurio ultragarso dažnis, pvz. 37 - 41 kHz, būtų atmestas perkančiosios organizacijos. O jeigu ir neatmestas, tai atsirastų pretekstas skundams. | 1. Maksimali antgalio eiga ≥ 0.065 mm; 2. Nepertraukiamas rėžimas (“continuous”); 4. Pulsuojantis rėžimas („pulse“); 5. Paketinis rėžimas („burst“). | Reikalaujama parametro reikšmė: 2. Ribose nuo 32.0 iki 43.5 kHz dažnio judesiai - neriboja galimybės siūlyti tiek 32.0 kHz torsialinį, tiek ir 43.5 kHz ultragarsinį (išilginį) fakoemulsifikacijos režimą. 2. Ribose nuo 32.0 iki 43.5 kHz dažnio judesiai - leidžia siūlyti fakoemulsifikatorių, generuojantį ultragarsinio dažnio judesius ribose nuo 32.0 iki 43.5 kHz. Nurodytos ribos yra pakankamai plačios, į kurias patenka ne vienas rinkoje esančių fakoemulsifikatorių. Pasiūlymas fakoemulsifikatoriui, kurio generuojamas ultragarsinis dažnis patenka į nurodytas ribas bus laikomas atitinkantis reikalaujamai parametro reikšmei. Perkančioji organizacija nekeičia reikalavimo. |
| 4. | Koaguliacijos parametrai | 1. Bipolinė koaguliacija; 2. ribose nuo 0.5 iki 2 Mhz dažnio; 3. Fiksuota ir linijinė koaguliacijos galingumo kontrolė. |  |  |  |  |  |
| 5. | Irigacijos –aspiracijos parametrai |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Vakuumas | 1. Reguliuojamas ≥ 0 ÷ 650+ mmHg ribose; 2. Vakuumo reguliavimas: fiksuotas ir linijinis. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Skysčio atsiurbimo našumas | ≥ 0 ÷ 60 cm³ /min ribose |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Priekinės kameros akispūdžio valdymą užtikrinanti infuzija | Būtina | Reikėtų patikslinti reikalavimą, nes tai svarbus kokybinis parametras. Aprašoma turi būti prietaiso funkcija, o ne veiksmas (infuzija). Priekinės kameros akispūdžio palaikymas mažina galimybę traumuoti akį operacijos metu. | Priekinės kameros akispūdžio valdymą ir palaikymą užtikrinanti funkcija. |  |  | Priekinės kameros akispūdžio valdymą užtikrinanti infuzija apima ir palaikymą. Perkančioji organizacija nekeičia reikalavimo. |
| 6. | Priekinė vitrektomija | 1. Kirpimo greitis ≥ 2000 kirpimų/min; 2. Pneumatinis priekinės vitrektomijos antgalis panaudojant integruotą kompresorių. |  |  |  |  |  |
| 7. | Aparato funkcijų valdymas | 1. Pedalo pagalba; 2. Iš aparato panelės, prisilietimui jautraus ekrano („touch screen“). | Valdymas nuotoliniu valdymo pultu leidžia instrumentatorei liekant steriliai, keisti chirurginius nustatymus, kurių negalima valdyti pedalo pagalba. | Įtraukti punktą 3. Nuotoliniu valdymo pultu. |  |  | Nuotolinis valdymo pultas Lietuvos praktikoje nėra naudojamas. Nėra tikslinga papildomai jį įtraukti ir taip apriboti kitų dalyvių siūlomus fakoemulsifikatorius. Perkančioji organizacija nekeičia reikalavimo. |
| 8. | Pedalas | 1. Belaidis; 2. Pageidautina galimybė prijungti pedalą laidu. | Pedalo prijungimo būdas nėra prietaiso veikimo kokybinis parametras, įtakojantis rezultatus. Todėl, siekiant neriboti gamintojų konkurencijos, siūlome naudoti „arba“ | Belaidis arba prijungiamas laidu |  |  | Perkančioji organizacija koreguoja reikalavimą: Belaidis arba prijungiamas laidu |
| 9. | Skysčių tiekimo sistema | Gravitacinė arba aktyvi irigacija | Klinikiniai tyrimai rodo, kad “Aktyvi, slėginė irigacija leidžianti kontroliuoti intraokulinį spaudimą” yra pažangesnė, saugesnė už fiksuoto slėgio ar gravitacines sistemas, leidžia saugiai dirbti naudojant ženkliai žemesnį intraokulinį spaudimą, o tai mažina akies traumavimą operacijos metu. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38076276/ | Aktyvi irigacija leidžianti kontroliuoti ir palaikyti intraokulinį spaudimą turėtų būti kaip kokybinis parametras |  |  | Gravitacinė arba aktyvi irigacija neapriboja galimybės siūlyti tiek gravitacinę, tiek aktyvią irigaciją. Perkančioji organizacija nekeičia reikalavimo. |
| 10. | Kitos savybės | 1. Galima pastovi irigacija; 2. Slėgio refliukso funkcija, aktyvuojama valdymo pedalu; 3. Numatyto paciento akies lygio nustatymas. |  |  |  |  |  |
| 11. | Maitinimo įtampa | Iš elektros tinklo 100 – 240 V, 50 Hz. |  |  |  |  |  |
| 12. | Komplektacija: |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ultragarsinė fakoemulsifikacijos rankena | Sterilizuojama, skirta dirbti su atgaliukais, 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Bimanualinės irigacijos ir aspiracijos rankenų su antgaliais komplektas | Sterilizuojamos, 2 komplektai |  |  |  |  |  |
| 15. | Diatermijos pincetas su laidu | Sterilizuojamas, 1 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinės naudojimo priemonės: | Kasetės skysčių valdymui ≥ 6 vnt. Fako antgaliukai 30° ir rankovės ≥ 6 vnt. Priekinės vitrektomijos 23G antgalis ≥ 6 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | Garantija aparatui | ≥ 24 mėn. |  |  |  |  |  |
|  | Garantija ultragarsinei fakoemulsifikavimo rankenai | ≥ 12 mėn. |  |  |  |  |  |