VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės planuojamo pirkimo „VMKL-34500-2  Priemonės, skirtos intervencinei radiologijai“ pirkimo techninės specifikacijos projektas (165410)

Gauti tiekėjų pasiūlymai / klausimai / pastabos dėl planuojamo pirkimo techninės specifikacijos projekto. Žemiau atskirai pasisakome dėl visų rinkos konsultacijos metu gautų tiekėjų rekomendacijų koreguoti techninės specifikacijos reikalavimus.

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlymai / pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 2,0 mm. 2. Baliono ilgis 20 mm. 3. Kateteris 1,8-2,5 F. 4. Kateterio ilgis 158 cm (± 2 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,014" (0,36 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 18 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F. 8. Balionas sulankstytas pagal COMAX technologiją arba lygiavertę. 9. Kateteris padengtas hidrofiline danga. | Tiekėjo siūlomos reikalavimų korekcijos: iš “4. Kateterio ilgis 158 cm (± 2 cm)” į ” 4. Kateterio ilgis 155 cm (± 5 cm).” | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti 4 punktą ir išdėstyti sekančiai: 1. Baliono diametras 2,0 mm. 2. Baliono ilgis 20 mm. 3. Kateteris 1,8-2,5 F. 4. Kateterio ilgis 155 cm (± 5 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,014" (0,36 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 18 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F. 8. Balionas sulankstytas pagal COMAX technologiją arba lygiavertę. 9. Kateteris padengtas hidrofiline danga. |
| 4. | Vaistus išskiriantis diliatacinis balioninis kateteris | 1. Baliono diametras 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm. 2. Baliono ilgis 40, 80, 120, 150 mm. 2.1. 4,0 ml. balioniniam kateteriui baliono ilgis 40, 80 ml. 3. Kateterio ilgis: 120, 150 cm (± 2 cm). 4. Maksimalus pravedėjas: 0,015" 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Max. slėgis - 16 atm. 6.1 3,0-4,0 ml. balioniniams kateteriui 14 atmosferų; 7. Introdiuseris: 4 F; 8. Kateterio distalinio galiuko ilgis: 3,5 mm; 9. Kateterio galiuko praeinamumo profilis (baliono diametras 4 mm): 0,44 mm; 10. Baliono praeinamumo profilis (balionas 4x40 mm): 0,95 mm; 11. Baliono padengimas veikliąja medžiaga: Paklitakselio ir natūralaus, vandenyje netirpstančio polimero Shellac (arba lygiaverčio) 1: 1 mišinys; 12. Veikliosios medžiagos koncentracija: ne mažiau 3 mcg/mm². | Tiekėjo siūlomos reikalavimų korekcijos: 1. Baliono diametrai: 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm. 2. Baliono ilgiai: 2.1. diametrams 2,0-3,5 mm: 40, 80, 120, 150 mm. 2.2. diametrui 4,0 mm: 40, 80 mm. 3. Kateterio ilgis: 120, 150 cm (± 2 cm). 4. Maksimalus pravedėjas: 0,015" 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Max. slėgis - 16 atm (diametrams 2,0-2,5 mm) / 14 atm (diametrams 3,0-4,0 mm); 7. Introdiuseris: 4 F; 8. Kateterio distalinio galiuko ilgis: 3,5 mm; 9. Kateterio galiuko praeinamumo profilis (baliono diametras 4 mm): 0,44 mm; 10. Baliono praeinamumo profilis (balionas 4x40 mm): 0,95 mm; 11. Baliono padengimas veikliąja medžiaga: Paklitakselio ir natūralaus, vandenyje netirpstančio polimero Shellac (arba lygiaverčio) 1: 1 mišinys; 12. Veikliosios medžiagos koncentracija; ne mažiau 3 mcg/mm². | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti: 1. Baliono diametrai: 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm. 2. Baliono ilgiai: 2.1. diametrams 2,0-3,5 mm: 40, 80, 120, 150 mm. 2.2. diametrui 4,0 mm: 40, 80 mm. 3. Kateterio ilgis: 120, 150 cm (± 2 cm). 4. Maksimalus pravedėjas: 0,015" 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Max. slėgis - 16 atm (diametrams 2,0-2,5 mm) / 14 atm (diametrams 3,0-4,0 mm); 7. Introdiuseris: 4 F; 8. Kateterio distalinio galiuko ilgis: 3,5 mm; 9. Kateterio galiuko praeinamumo profilis (baliono diametras 4 mm): 0,44 mm; 10. Baliono praeinamumo profilis (balionas 4x40 mm): 0,95 mm; 11. Baliono padengimas veikliąja medžiaga: Paklitakselio ir natūralaus, vandenyje netirpstančio polimero Shellac (arba lygiaverčio) 1: 1 mišinys; 12. Veikliosios medžiagos koncentracija; ne mažiau 3 mcg/mm². |
| 7. | Vaistus išskiriantis balioninis diliatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 190, 230 mm. 2.1. Baliono diametras 8,0 ml.; 2.2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100 ml.; 3. Kateterio ilgis: 80, 135 cm (± 2 cm.); 4. Pravedėjas: 0,035" (0,89 mm); 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Max. slėgis - 16 atm.; 7. Introdiuseris: 5-6 F; 8. Kateterio distalinio galiuko ilgis: 5 mm; 9. Baliono padengimas veikliąja medžiaga: Paklitakselio ir natūralaus, vandenyje netirpstančio polimero Shellac (arba lygiaverčio) 1:1 mišinys; 10. Veikliosios medžiagos koncentracija: ne mažiau 3 mcg/mm². | 1. Baliono diametrai: 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 mm. 2. Baliono ilgiai: 2.1. diametrams 4,0-7,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 190, 230 mm. 2.2. diametrui 8,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100 mm; 3. Kateterio ilgis: 80, 135 cm (± 2 cm.); 4. Pravedėjas: 0,035" (0,89 mm); 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Max. slėgis - 16 atm.; 7. Introdiuseris: 5-6 F; 8. Kateterio distalinio galiuko ilgis; 5 mm; 9. Baliono padengimas veikliąja medžiaga: Paklitakselio ir natūralaus, vandenyje netirpstančio polimeroShellac (arba lygiaverčio) 1:1 mišinys; 10. Veikliosios medžiagos koncentracija; ne mažiau 3 mcg/mm². | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti: 1. Baliono diametrai: 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 mm. 2. Baliono ilgiai: 2.1. diametrams 4,0-7,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 190, 230 mm. 2.2. diametrui 8,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100 mm; 3. Kateterio ilgis: 80, 135 cm (± 2 cm.); 4. Pravedėjas: 0,035" (0,89 mm); 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Max. slėgis - 16 atm.; 7. Introdiuseris: 5-6 F; 8. Kateterio distalinio galiuko ilgis; 5 mm; 9. Baliono padengimas veikliąja medžiaga: Paklitakselio ir natūralaus, vandenyje netirpstančio polimeroShellac (arba lygiaverčio) 1:1 mišinys; 10. Veikliosios medžiagos koncentracija; ne mažiau 3 mcg/mm². |
| 23. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 130 cm (± 5 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 11 atmosferų. 7. Introdiuseris 5 F. | Tiekėjo siūlomos reikalavimų korekcijos: iš „2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.” Į” 2. Baliono ilgis (+-5mm) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm. ” | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti: 1. Baliono diametras 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Baliono ilgis (± 5 cm) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 130 cm (± 5 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 11 atmosferų. 7. Introdiuseris 5 F. |
| 25. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm. 2. Baliono ilgis 60, 80, 100, 120, 150, 220 mm. 3. Kateteris < 3 F. 4. Kateterio ilgis 90, 150 cm (± 1 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,014" (0,36 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 14 (± 1) atmosferų. 7. Introdiuseris: ne daugiau 4F. | Tiekėjo siūlomos reikalavimų korekcijos: iš „2. Baliono ilgis 60, 80, 100, 120, 150, 220 mm.“ Į „2. Baliono ilgis 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm.“ | Perkančioji organizacija nesutinka, nes siūlomas baliono maksimalus ilgis šiai pozicijai yra per trumpas. Kodėl per trumpas? Kuo pranašesnis 220 mm? |
| 26. | Balioninis dilatacinis kateteris | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm. 2.1. Baliono diametras 8,0 mm.; 2.2. Baliono ilgis 20, 40, 60, 80, 100 mm; 3. Kateterio ilgis: 80, 135 cm (± 5 cm); 4. Pravedėjas: 0,035" (0,89 mm); 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Maks. slėgis - 16 atm.; 7. Introdiuseris: 5F - 4-6 mm balioniniams kateteriams; 6F - 7-8 mm balioniniams kateteriams. | 1. Baliono diametrai: 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 mm. 2. Baliono ilgiai: 2.1. diametrams 4,0-7,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm. 2.2. diametrui 8,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100 mm; 3. Kateterio ilgis: 80, 135 cm (± 5 cm); 4. Pravedėjas: 0,035" (0,89 mm); 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Maks. slėgis - 16 atm.; 7. Introdiuseris: 5F - 4-6 mm balioniniams kateteriams; 6F - 7-8 mm balioniniams kateteriams. | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti: 1. Baliono diametrai: 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 mm. 2. Baliono ilgiai: 2.1. diametrams 4,0-7,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm. 2.2. diametrui 8,0 mm: 20, 40, 60, 80, 100 mm; 3. Kateterio ilgis: 80, 135 cm (± 5 cm); 4. Pravedėjas: 0,035" (0,89 mm); 5. Nominalus slėgis - 6 atm.; 6. Maks. slėgis - 16 atm.; 7. Introdiuseris: 5F - 4-6 mm balioniniams kateteriams; 6F - 7-8 mm balioniniams kateteriams. |
| 84-87 |  |  | Tiekėjo siūlomos reikalavimų korekcijos: iš „8. Ilgis 10 cm; 9. Ilgis: 25 cm.” Į “8. Ilgis 10 +-1 cm;9. Ilgis: 25 +-1 cm.” | Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti 8 pozicijos ilgio, nes 10 cm yra optimalus variantas, o ±1 cm būtų per didelė paklaida. Perkančioji organizacija sutinka 9 poziciją į: 9. Ilgis: 25 (±1 cm). |
| 96-97 |  |  | Tiekėjo siūlomos reikalavimų korekcijos: iš “3.Įmovos ilgis: 7, 10 cm;” į “3. Įmovos ilgis: 7, 10 +-1 cm;” | Perkančioji organizacija sutinka 3 poziciją koreguoti į: 3. Įmovos ilgis: 7, 10 (±1 cm). |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.