Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MOBILIOS ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo dalis.

Pirkimo dalis. Mobili odontologinė sistema;

Pirkimo dalis. Mobili odontologinė kėdė pacientui;

Pirkimo dalis. Mobilus dantų rentgeno aparatas;

IV.  Pirkimo dalis. Skaitmeninė radioviziografijos sistema.

Visa perkama įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

I. PIRKIMO DALIS. MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobili sistema su integruotu arba atskiru transportavimo sprendimu | Būtina |
| 2. | Sistema turi būti pritaikyta mobiliai eksploatacijai, užtikrinant galimybę ją transportuoti rankiniu būdu ir/arba vežimėliu | Būtina |
| 3. | Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – 5 punkte nurodyti instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, valdymo pedalas, vandens butelis. | Būtina |
| 4. | Bendras sistemos svoris | Ne daugiau 40 kg. |
| 5. | Gydytojo instrumentai: - 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); - Elektrinis mikrovariklis (su LED arba lygiaverte šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 35.000 aps./min.); - Ultragarsinis skaleris (su LED arba lygiaverte šviesa); - Atsiurbimo žarna. | Būtina |
| 6. | Butelis švariam vandeniui, talpa ne mažiau kaip 0.5 l. | Būtina |
| 7. | Atsiurbimo sistema turi būti integruota odontologinė vakuumo sistema (HVE ir seilių siurbimas arba lygiavertė sistema), užtikrinanti efektyvų skysčių ir aerozolio pašalinimą darbo metu. Sistema turi būti tinkama nuolatiniam klinikiniam naudojimui mobiliose odontologijos sistemose. | Būtina |
| 8. | Skysčių surinkimo konteineris | Talpa ne mažiau kaip 0,75l. |
| 9. | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo | Būtina |
| 10. | Instrumentų valdymo pedalas | Pedalas arba lygiavertė valdymo sistema |
| 11. | Integruoto kompresoriaus garso lygis | Ne daugiau kaip 60 dB |
| 12. | Vežimėlio matmenys | Ne daugiau kaip 60 x 50 x 70 cm |
| 13. | Ne mažiau kaip 2 lentynos arba lygiavertis priemonių laikymo sprendimas | Būtina |
| 14. | Komplekte pateikiamas nešiojamas LED arba lygiavertis šviestuvas | Būtina |
| 15. | Kampiniai antgalis | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu; ; 6) ne mažiau kaip 1 purkštukas orui ir vandeniui |
| 16. | Greitinantis antgalis | Greitinantis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:5; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu;6) ne mažiau kaip 1 purkštukas orui ir vandeniui |
| 17. | Garantija prekėms | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

II. PIRKIMO DALIS. MOBILI ODONTOLOGINĖ KĖDĖ PACIENTUI (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sulankstoma | Būtina |
| 2. | Nešiojama ir/arba vežiojama | Būtina |
| 3. | Kėdė turi būti lengvai transportuojama vieno asmens | Ne daugiau kaip 25 kg |
| 4. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 130 kg |
| 5. | Kėdė turi būti sulankstoma į transportavimui pritaikytą formatą | Būtina |
| 6. | Reguliuojamas galvos atlošas, leidžiantis tiksliai pritaikyti paciento padėtį gydymo metu | Būtina |
| 7. | Kėdė turi turėti kojų atramą, kuri gali būti fiksuota arba reguliuojama, užtikrinanti paciento komfortą gydymo metu. | Būtina |
| 8. | Garantija prekėms | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

III. PIRKIMO DALIS. MOBILUS DANTŲ RENTGENO APARATAS (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas odontologinis rentgeno aparatas | Būtina |
| 2. | Tubusas turi būti su integruota apsauga nuo mechaninių pažeidimų ir rentgeno spinduliuotės sklaidos arba lygiaverčiu sprendimu. | Būtina |
| 3. | Aušinimo technologija | Rentgeno vamzdis su gamintojo numatyta aušinimo technologija, užtikrinančia stabilų darbą |
| 4. | Integruota pakraunama baterija | Būtina |
| 5. | Vamzdžio įtampa | Ne mažiau nei 60 kV |
| 6. | Vamzdžio srovė | Ne mažiau nei 2 mA |
| 7. | Židinio dėmė | Ne daugiau nei 0,8 mm |
| 8. | Ekspozicijos parametrų nustatymas | Automatinis (pagal dantų grupes) ir rankinis parametrų nustatymas |
| 9. | Rentgeno spinduliuotės laukas | Tinkamas intraoraliniams odontologiniams tyrimams |
| 10. | Apsauginė apykaklė paciento skydliaukei apsaugoti | Švino ekvivalentas ne mažiau nei 0,25 mm |
| 11. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |

IV. PIRKIMO DALIS. SKAITMENINĖ RADIOVIZIOGRAFIJOS SISTEMA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos 1 komplektą sudaro: - Jutiklis; - laikiklių komplektas; - Programinė įranga; - Vienkartinės higieninės įmautės | Būtina. |
| 2. | Jutiklio išoriniai matmenys | Skaitmeninė radioviziografijos sistema turi būti skirta intraoraliniams radiologiniams tyrimams atlikti, pritaikyta naudojimui paciento burnos ertmėje. |
| 3. | Aktyvusis jutiklio plotas. | Ne mažiau nei 500 mm2 . |
| 4. | Jutiklio taško (pikselio) dydis. | Ne daugiau 25 µm. |
| 5. | Reali jutiklio raiška (rezoliucija). | Ne mažiau 14 lp/mm. |
| 6. | Jungtis | USB arba lygiavertė tiesioginio prijungimo sąsaja |
| 7. | Aktyvacija | Jutiklis aktyvuojasi automatiškai paleidus programinę įrangą arba ekspozicijos metu |
| 8. | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 2,5 m. |
| 9. | Programinė įranga. | Vaizdų peržiūros ir archyvavimo programinė įranga |
| 10. | Kalba | Lietuvių ir/arba anglų kalba |
| 11. | Suderinama su Windows 11 | Būtina. |
| 12. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, teikiant pasiūlymą tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo arba kitus lygiaverčius dokumentus: katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.