## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026 - -
Pirkimo pavadinimas: STUBURO IMPLANTAI (NR. 13174)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. 2. Gavęs pirmą implantų užsakymą, tiekėjas privalo kartu su užsakytais implantais, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus instrumentus su panaudos sutartimi, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose. Tiekėjas privalo užtikrinti tolimesnį implantų pateikimą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po gauto užsakymo. 3. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas, proc. | PVM suma, Eur | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas*, priemonių pavadinimas | Gamintojas
1 | Universali stuburo fiksatorių sistema | Stuburą fiksuojanti sistema, skirta gydyti rigidiškas įgimtas stuburo deformacijas, spondilolistezę. Sistema, įgalinanti atlikti užpakalinę stuburo fiksaciją su galimybe fiksuoti klubakaulį. Bendri reikalavimai: tiekėjas karu su pirmų vienkartinių medicinos pagalbos priemonių užsakymu ( pristatymo terminai numatyti TS BR 2 p. ), privalo pateikti panaudai: bendrų instrumentų ir VCM ( vertebral colimn manipulation) rinkinius, skirtus implantuoti užsakomus stuburo fiksatorius (implantus), sraigtais užpildytą, dažniausiai naudojamų dydžių monoaksialinių ir poliaksialinių sraigtų (ne mažiau kaip 100 vnt.) rinkinį sterilizavimo konteineryje su strypams ir veržlėms skirtomis vietomis. Visų siūlomų sraigtų sriegio tipas - dvigubas, vienodo tipo per visą sraigto ilgį.
1.1 | Poliaksialinis sraigtas (titanas) | Galvutės aukštis 11 ±0,2 mm nuo sraigto vidinės dalies paviršiaus kur glaudžiamas strypas iki sraigto "tulpės" viršaus. Diametras 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 mm; sraigtų ilgis 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 mm. | vnt. | 550
1.2 | Strypas (titanas) | Ne mažiau 50 cm ilgio, 5,5 mm diametro | vnt. | 30
1.3 | Strypas (kobalto chromo molibdeno) | Ne mažiau 50 cm ilgio, 5,5 mm diametro | vnt. | 20
1.4 | Kabliukas | Pagamintas iš titano | vnt. | 40
1.5 | Veržlė strypo tvirtinimui (titanas) | Nulaužiamo tipo. | vnt. | 620
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome lentelėje įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.