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	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus




Mes siūlome šias prekes:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	1 DALIS „ULTRAGARSINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI REIKALINGA MEDICINOS PRIEMONĖ”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Ultragarsiniams tyrimams atlikti reikalinga medicinos priemonė
	1 vnt. 
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Sistemos architektūra
	1. Mobili;
2. Pilnai skaitmeninė sistema;
	

	2.
	Taikymo sritys
	1. Pilvo organų tyrimai;
2. Širdies tyrimai;
3. Paviršinių audinių ir kraujagyslių tyrimai
4. Smulkių dalių tyrimai (angl. small parts)
	

	3.
	Sistemos valdymas
	1. Ekranas sistemos funkcijų valdymui lietimui jautrus ar lygiavertis;
2. Ekrano įstrižainė >30cm;
3. Skaitinė  raidinė klaviatūra;
4. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio
reguliavimo funkcija;
5. Stiprinimo kompensacija (angl. TGC arba
lygiavertė) >8 lygių.
	

	4.
	Aparato monitorius
	1. Aukštos raiškos technologijos (LCD, LED, WLED, OLED arba lygiavertės);
2. Ekrano įstrižainė >54 cm;
3. Skiriamoji geba >1920×1080 taškų;
4. Monitorių laikantis rėmas turi būti sukiojamas į kairę ir į dešinę >90° nuo centrinės padėties.
	

	5.
	Automatinis parametrų optimizavimas
	Dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režime
	

	6.
	Bendrasis (maksimalus) sistemos dinaminis diapazonas
	>250 dB
	

	7.
	Darbo režimai
	1. Dvimatis režimas (2D ar lygiavertis);
2. Vienmatis režimas M ar lygiavertis;
3. Spalvinio doplerio režimas;
4. Pulsinės bangos doplerio režimas;
5. Galios doplerio režimas;
	

	8.
	Dvimatis (2D) režimas
	1. Maksimalus skenavimo gylis >40 cm;
2. Aukštos raiškos vaizdinimo funkcija arba lygiavertė vaizdo kokybę gerinanti technologija;
3. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais;
4. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti.
	

	9.
	Spalvinio doplerio režimas
	1. Tėkmės greičio doplerio režimas;
2. Galios doplerio režimas;
3. Audinių doplerio režimas;
4. Mikrokraujagyslių vizualizacija;
5. Smulkių kraujagyslių trimatė vizualizacija.
	

	10.
	Pulsinės bangos doplerio režimas
	1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas;
2. PRF reguliavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 1,0–23,0 kHz
3. Maksimalus vaizduojamas greitis >7 m/s;
	

	11.
	Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius
	>3
	

	12.
	Davikliai:
	
	

	12.1.
	Konveksinis (abdominalinis) daviklis
	Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0–5,0 MHz.
Apžiūros lauko kampas >60°.
Elementų skaičius >128.
Tinkamas pilvo organų tyrimams.
	

	12.2.
	Linijinis daviklis
	Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0–11,0 MHz.
Elementų skaičius >128.
Tinkamas kraujagyslių, paviršinių audinių ir smulkių struktūrų tyrimams.
	

	12.3.
	Sektorius (kardiologinis, phased array ar lygiavertis) daviklis
	Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1–5,0 MHz.
Skenavimo kampas >80°.
Elementų skaičius >64.
Tinkamas širdies tyrimams
	

	13.
	Aparato vidinė atmintis
	>512 GB
	

	14.
	Spausdintuvas
	terminis arba lygiavertis spausdintuvas
	

	15.
	Aparato jungtys/sąsajos
	1. Ethernet ar lygiavertė jungtis;
2. Jungtys ar lygiavertės: HDMI arba DisplayPort, USB.
	

	16.
	Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM ar lygiaverčiu formatu
	Aparate yra instaliuota DICOM ar lygiavertes funkcijas palaikanti programinė įranga (arba lygiavertės):
a) informacijos perdavimo DICOM Store/Send ar lygiavertė;
b) vaizdų spausdinimo – DICOM Print ar lygiavertė;
c) atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist ar lygiavertė;
d) užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve ar lygiavertė.
	

	17.
	Garantinis laikotarpis
	>36 mėnesiai
	

	18.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	19.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	20.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	21.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	22.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	









	2 DALIS „HEMODIALIZĖS APARATAS SU TIESIOGINE PAKAITINIO TIRPALO GAMYBA BEI MOBILIU REVERSINĖS OSMOZĖS APARATU”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Hemodializės aparatas su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba bei mobiliu reversinės osmozės aparatu
	1 vnt. 
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Aparato paskirtis (hemodializės (HD) procedūros atlikimo galimybė nurodytais metodais):
	1. HD dviejų adatų.
2. HD vienos adatos, vieno siurblio.
3. Hemodiafiltracija (HDF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“).
	

	2.
	Dializuojančio ir pakaitinio tirpalo tiekimas:
	
	

	2.1.
	Dializuojantis tirpalas
	Bikarbonatinis
	

	2.2.
	Druskų koncentrato skiedimas
	Pastovus santykis
	

	2.3.
	Sausos sodos panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinj tirpalą
	Turi būti galimybė naudoti sausą sodą bikarbonatiniam tirpalui ruošti
	

	2.4.
	Dializuojančio tirpalo paruošimui naudojamų filtrų skaičius
	>2
	

	2.5.
	Dializuojančio tirpalo temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 34,5 iki 39 °C
	

	2.6.
	Laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 13 iki 15 mS/cm
	

	2.7.
	Dializuojančio tirpalo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 300 iki 700 ml/min.
	

	2.8.
	Bikarbonatinio dializuojančio tirpalo Na kiekio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 135 iki 150 mmol/l
	

	2.9.
	HCO₃ (bikarbonatas) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 24 iki 36 mmol/1
	

	2.10.
	Transmembraninio slėgio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	nuo –30 iki +300 mmHg
	

	2.11.
	Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	nuo 0,1 iki 2 l/val.
	

	2.12.
	Na, HC03 ir ultrafiltracijos profiliavimas
	Aparatas turi Na ir Ultrafiltracijos profiliavimo funkcijas
	

	3.
	Kraujo ratas:
	
	

	3.1.
	Kraujo tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 50 iki 500 ml/min
	

	3.2.
	Arterinio kraujo spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo –300 iki +150 mmHg
	

	3.3.
	Veninio spaudimo matavimo ir aliarmo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo +20 iki +380 mmHg
	

	3.4.
	Kraujo patekimo j dializatą kontrolė
	Aparatas turi kraujo patekimo j dializatą kontrolės funkciją.
	

	3.5.
	Kraujo nutekėjimo detektoriaus jautrumas
	≤ 0,5 ml/min kraujo nutekėjimo į dializatą
	

	4.
	Heparino pompa:
	
	

	4.1.
	Heparino pompos sukuriamo srauto nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0,5 iki 9 ml/val.
	

	4.2.
	Heparino dozavimo paklaida
	ne didesnė kaip ±10 %
	

	4.3.
	Vienkartinės heparino dozės (boliuso) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 1 iki 5 ml
	

	5.
	Monitorius
	Spalvotas skystųjų kristalų ekranas arba lygiavertis
	

	6.
	Monitoriaus ekrane pateikiami parametrai:
	1. Transmembraninis slėgis.
2. Dializuojančio tirpalo laidumas.
3. Kraujo tėkmės greitis.
4. Dializei numatytas laikas.
5. Praėjęs dializės laikas.
6. Pasirinkto pašalinti iš paciento organizmo skysčio kiekis (planuojama ultrafiltracija).
7. Pašalinto iš paciento organizmo skysčio kiekis.
8. Arterinis spaudimas.
9. Veninis spaudimas.
10. Dializuojančio tirpalo temperatūra.
	

	7.
	Kartu su hemodializės aparatu turi būti pateiktas mobilus reversinės osmozės aparatas
	Būtina 
	

	8.
	Dezinfekcija:
	1. Cheminė dezinfekcija.
2. Temperatūrinė dezinfekcija
3. Skalavimas.
	

	9.
	Kiti matavimo kanalai ir pagalbinės funkcijos:
	1. Integruotas kraujo spaudimo matuoklis.
2. Hemodializės kokybės stebėjimas procedūros metu.
3. Kraujo pompų darbingumo užtikrinimas nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklo >10 min.
	

	10.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	11.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	12.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	13.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	14.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	15.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	







	3 DALIS „DEFIBRILIATORIUS SU STIMULIATORIUMI”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Defibriliatorius su stimuliatoriumi
	1 vnt. 
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Defibriliatoriaus impulso forma
	Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos
	

	2.
	Bifazinio impulso energijos nustatymas
	· Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 360 J.
· Impulso energijos keitimo žingsnis 2-350 J diapazone ne didesnis kaip 50 J 
	

	3.
	Energijos perdavimo tikslumas
	<1 J arba <10% pasirinktos vertės
	

	4.
	Defibriliatoriaus darbo režimai
	Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas
	

	5.
	Defibriliacijos krūvio nustatymas
	Pasirinktinai (pasirenka vartotojas) valdymo elementus, įmontuotų defibriliacijos elektrodo rankenoje, arba prietaiso valdymo panelės pagalba
	

	6.
	Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai
	1. Suaugusiems skirti išoriniai daugkartinio naudojimo defibriliacijos elektrodai.
2. Vienkartinio naudojimo elektrodai, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG, pralaidūs rentgeno spinduliams.
	

	7.
	Defibriliavimo patariamoji funkcija
	Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės trukmė <10 s.
	

	8.
	Defibriliacijos iškrovų skaičius iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją
	>400 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo
	

	9.
	Metronomo funkcija
	Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams ir suaugusiems (30:2, 15:2)
	

	10.
	Defibriliacijos iškrovų sekos programavimas
	Programuojama 3-jų defibriliacijos iškrovų seka
	

	11.
	Prietaiso tęstinė įranga
	Leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą
	

	12.
	Stimuliacija
	1. Sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai;
2. Stimuliacija turi būti atliekama net jei elektrokardiograma neregistruojama.
	

	13.
	Stimuliacijos dažnio nustatymas
	Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 150 imp./min.
	

	14.
	Stimuliacijos impulso forma
	Monofazinė ar lygiavertė
	

	15.
	Stimuliavimo srovės nustatymas
	Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 200 mA
	

	16.
	Prietaiso ekranas
	1. Integruotas į prietaisą, spalvotas arba lygiavertis, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis);
2. Įstrižainė >21 cm;
3. Raiška >640×480.
	

	17.
	Gyvybinių parametrų tendencijų (Trend) monitoravimas ekrane:
	· Trukmė > 8 val.;
· Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis (derivacijoje, kurioje aptinkamas didžiausias ST pakilimas);
· Grafiškai atvaizduojamas širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) pokytis.
	

	18.
	EKG monitoruojamų derivacijų skaičius
	>12 derivacijų
	

	19.
	Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys
	· Ritmo EKG;
· Išmatuota ST segmento amplitudė;
· Suvidurkinti QRS kompleksai;
· Diagnozė pagal lytį ir amžių su ūminio miokardo infarkto (angl. trump. AMI) ir ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu (angl. trump. STEMI) rizikos vertinimu.
	

	20.
	ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos
	Ne siauresnės kaip nuo 20 iki 300 k/min.
	

	21.
	Į prietaiso komplektaciją įtraukti paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliai
	1. SpO2 modulis;
2. Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis.
	

	22.
	Duomenų atminties talpa
	> 6 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį 
	

	23.
	Spausdintuvas
	>3 kanalų, terminis ar lygiavertis, rašantis vartotojui pasirinkus greitį (turi būti ne mažiau kaip du greičiai)
	

	24.
	Prietaiso akumuliatoriai
	1. Vienu metu galima prijungti/naudoti pasirinktinai (pasirenka vartotojas) vieną arba du akumuliatorius;
2. Įkrovimo lygio indikacija ant akumuliatorių.
	

	25.
	Monitoravimo laikas iš pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto
	> 6 val. (nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo)
	

	26.
	Prietaiso komplektacija:
	1. Daugkartiniai, suaugusiųjų defibriliavimui skirti elektrodai - 1 kompl. (pateikiami pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams.
2. Suaugusiųjų ir vaikiški vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai – 1 kompl. (minimali pakuotė pateikiama pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams.
3. Vienkartinių defibriliavimo/stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis – 1 vnt. (pateikiamas pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams.
4. Darbinis akumuliatorių komplektas – 1 kompl. (2 akumuliatoriai) (pateikiamas pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams. 
5. 12 derivacijų EKG kabelis – 1 vnt. (pateikiamas pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams.
6. 3 laidų EKG kabelis – 1 vnt. (pateikiamas pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams.
7. Pirštinis SpO2 daviklis suaugusiems – 1 vnt. (pateikiamas pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams.
8. AKS matavimams skirtų manžečių komplektas – 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės suaugusiems, kurios pateikiamos pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams
9. Akumuliatorių įkroviklis arba integruota akumuliatorių įkrovimo sistema – 1 vnt. (pateikiamas/-ma pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams.
10. Krepšys arba vežimėlis prietaiso transportavimui – 1 vnt. (pateikiamas pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams.
	

	27.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	28.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	29.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	30.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	31.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	32.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	







	4 DALIS „KARDIOSTIMULIATORIUS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Kardiostimuliatorius
	1 vnt. 
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Išorinis vienkamerinis kardiostimuliatorius
	
	

	1.1.
	Stimuliacijos režimai (arba lygiaverčiai):
	AAI, AOO, VVI, VOO ir t.t.
	

	1.2.
	Stimuliacijos dažnio reguliavimo ribos
	ne siauresnės kaip 30–180 k./min
	

	1.3.
	Išvesties amplitudės reguliavimo ribos
	ne siauresnės kaip 0,1–25 mA
	

	1.4.
	Impulso trukmė
	ne siauresnė kaip 0,5–1,5 ms
	

	1.5.
	Refrakterinis periodas po stimuliacijos
	Būtina 
	

	1.6.
	Refrakterinis periodas po registracijos
	Būtina 
	

	1.7.
	Apsauga nuo išorinės defibriliacijos iškrovos
	Būtina 
	

	1.8.
	Svoris
	<600 g
	

	2.
	Intrakardinis elektrodas su introduceriu / įvedikliu
	Būtina 
	

	3.
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	4.
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	5.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	6.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	7.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	8.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	







	5 DALIS „AUTOMATINIS KRŪTINĖS LĄSTOS PASPAUDIMŲ PRIETAISAS”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas
	1 vnt. 
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1. 
	Prietaisas 
	Įrenginys turi būti elektromechaninis arba lygiavertės technologijos
	

	2. 
	Konstrukcija
	lenta (pagrindas), ant kurios tvirtinamas paspaudėjas, arba ar lygiavertis sprendimas
	

	3. 
	Veikimo principas:
	Veikiantis nuo baterijos, užtikrinantis krūtinės ląstos kompresijas
	

	4. 
	Lenta (pagrindas) arba  lygiavertis sprendimas
	1. Su rankena nešimui;
2. Su tvirtinimo vieta paspaudėjui;
3. Rentgenui peršviečiama.
	

	5. 
	Paspaudėjas
	1. Galimybė sukioti įvairiais kampais;
2. Galimybė keisti aukštį pagal paciento krūtinės ląstos dydį.
	

	6. 
	Galimybė pasirinkti iš kelių gaivinimo protokolų variantų
	1. Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai);
2. Kompresijos su ventiliavimo pauze 15:2 (15 kompresijų ir 2 įpūtimai);
3. Pastovios kompresijos režimai.
	

	7. 
	Paspaudimo gylio reguliavimo diapazonas
	Ne mažesnėje nei 2-6 cm amplitudėje
	

	8. 
	Paspaudimo dažnio reguliavimo diapazonas
	ne siauresnis kaip 80–120 kartų/min.
	

	9. 
	Galimybė keisti parametrus nenutraukiant gaivinimo
	Būtina 
	

	10. 
	Ekranas
	1. Galimybė pasukti vaizdą;
2. Galimybė reguliuoti apšvietimą;
	

	11. 
	Baterija
	1. pakraunama ličio jonų arba lygiavertė;
2. su įkrovos indikatoriumi;
3. baterijos būsena rodoma ekrane;
4. veikimo trukmė >45 min.
	

	12. 
	Aliarmų sistema
	Vizualiniai ir garsiniai;
Aliarmo	statuso atvaizdavimas ekrane.
	

	13. 
	Tvirtinimas prie sienos
	Skirtas krepšiui su įranga laikyti aiškiai matomoje vietoje
	

	14. 
	Komplektacija:
	1. Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta (pagrindu) ar lygiaverčiu sprendimu;
2. Dvi baterijos (pateikiamos pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams;
3. [bookmark: _GoBack]Pakrovėjas ir jo laidas (pateikiami pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams;
4. Krepšys nešimui (pateikiami pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams;
5. Tvirtinimas prie sienos (pateikiami pristatant prekes). PASTABA: teikiant pasiūlymą nereikia įrašyti siūlomos prekės modelio/ kodo ir t.t., t.p. nereikia pateikti įrodymų, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimams.
	

	15. 
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	16. 
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	17. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	18. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	19. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	20. 
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	







	6 DALIS „MOBILI SKAITMENINĖ RENTGENODIAGNOSTIKOS MEDICINOS PRIEMONĖ”

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM
(įrašyti sumą žodžiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	Mobili skaitmeninė rentgenodiagnostikos medicinos priemonė
	1 vnt. 
	
	
	
	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams:  prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai)
PILDYTI PRIVALOMA

	8
	9
	10
	11

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje.  
PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai.
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis

	1.
	Skaitmeninis rentgenografijos aparatas
	 Būtina 
	

	1.1.
	Teleskopinio tipo rentgeno vamzdžio kolona 
	Būtina
	

	1.2.
	Aukštis transportavimo metu 
	<1400 mm
	

	1.3.
	Plotis transportavimo metu 
	<600 mm.
	

	1.4.
	Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų 
	Būtina
	

	1.5.
	Kliūčių daviklis 
	Būtina
	

	1.6.
	Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso
	>2000 mm
	

	1.7.
	Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso
	<680 mm
	

	1.8.
	Laikiklio pasukimas kampu aplink vertikalią ašį 
	ne mažiau kaip ±270°
	

	1.9.
	Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu 
	>120°
	

	1.10.
	Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto iki fokuso 
	>1200 mm
	

	1.11.
	Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto iki fokuso
	<800 mm
	

	1.12.
	Integruota detektoriaus dėtuvė
	Būtina
	

	1.13.
	Detektoriaus laikymas dėtuvėje
	Būtina
	

	2.
	Rentgeno spindulių generatorius
	
	

	2.1.
	Maksimali galia 
	>30 kW
	

	2.2.
	Įtampos reguliavimo diapazonas 
	ne siauresnis kaip 40–130 kV
	

	2.3.
	Srovės ir laiko sandaugos (mAs) reguliavimo diapazonas
	ne siauresnis kaip 0,5–320 mAs
	

	2.4.
	Maksimali srovė
	>400 mA
	

	2.5.
	Anatominės programos
	Būtina
	

	3.
	Rentgeno vamzdis
	
	

	3.1.
	Židinio dėmių kiekis
	>2
	

	3.2.
	Besisukantis anodas 
	Būtina
	

	3.3.
	Maksimalus anodo aušinimas 
	>800 W
	

	3.4.
	Vamzdžio šiluminė talpa 
	>1000 kHU
	

	4.
	Rentgeno spindulių kolimatorius
	
	

	4.1.
	Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį
	ne mažesnis kaip nuo –90° iki +90°
	

	4.2.
	Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas
	Būtina
	

	5.
	Rentgeno technologo darbo vieta
	
	

	5.1.
	Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas
	Būtina
	

	5.2.
	Ekspozicijos parametrų valdymas
	Būtina
	

	5.3.
	Gautų vaizdų peržiūra
	Būtina
	

	5.4.
	Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) 
	Būtina
	

	5.5.
	Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage ar lygiavertis)
	Būtina
	

	5.6.
	Vaizdų spausdinimas (DICOM Print ar lygiavertis)
	Būtina
	

	5.7.
	Apšvitos ataskaitos formavimas (DICOM SR ar lygiavertis)
	Būtina
	

	5.8.
	Belaidis rentgeno vaizdų siuntimas į vaizdų archyvavimo sistemą
	Būtina
	

	5.9.
	Ekranas 
	Lietimui jautrus ar lygiavertis, >17" colių
	

	6.
	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius
	
	

	6.1.
	Ryšys su technologo darbo vieta 
	Belaidis
	

	6.2.
	Galimybė detektorių saugiai pernešti (integruota rankena, ergonominiai suėmimo įdubimai, rankeną turintis dėklas arba lygiavertis technologinis sprendimas)
	Būtina
	

	6.3.
	CsI arba lygiavertė scintiliatoriaus technologija
	Būtina
	

	6.4.
	Detektoriaus jautrios zonos dydis
	> 340 x 420 mm
	

	6.5.
	Fizinis pikselio dydis
	<150 µm
	

	6.6.
	Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC 62220 arba lygiaverčius standartus 
	>65 % prie 0,5 lp/mm
	

	6.7.
	Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote
	>300 kg
	

	6.8.
	Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui 
	Būtina
	

	6.9.
	Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu
	>8 val.
	

	6.10.
	Detektoriaus svoris su baterija
	<3,5 kg
	

	6.11.
	Detektoriaus dėklas
	Būtina
	

	7.
	Dozimetrijos sistema
	
	

	7.1.
	Dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas radiologiniame vaizde (DICOM ar lygiavertis)
	Būtina
	

	7.2.
	Belaidis rentgeno spindulių jungiklis
	Būtina
	

	8. 
	Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti nurodytiems reikalavimams (HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ ar lygiavertės)
	Būtina
	

	9. 
	Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal galiojančius teisės aktus (HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ ar lygiavertės, kitus radiacinės saugos reikalavimus). Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą
	Būtina
	

	10. 
	Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal galiojančius teisės aktus (HN 78:2009 ar lygiavertė) ir pateikti bandymų protokolus
	Būtina
	

	11. 
	"Glass free" arba lygiavertė smūgiams atspari detektoriaus technologija
	Būtina
	

	12. 
	Detektorius pagamintas iš antibakterinių medžiagų arba padengtas antibakteriniu sluoksniu arba lygiavertė technologija
	Būtina
	

	13. 
	Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis ar lygiavertės technologijos)
	 Būtina
	

	14. 
	Garantinis laikotarpis
	>24 mėnesiai
	

	15. 
	CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes)
	Būtina 
	

	16. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis
	

	17. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	18. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	19. 
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
	Būtina
	


Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)
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