KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS APARATO (384 ARBA DAUGIAU PJŪVIŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė | Atitikimo patvirtinimas (parametro reikšmė, psl., dokumento pavadinimas, rinkmenos pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompiuterinio tomografo (KT) bazinė skenavimo dalis. |  |  |  |
|  | Paskirtis | Viso žmogaus kūno tyrimams. Daugiapjūvis rentgeno kompiuterinės tomografijos (KT) aparatas suaugusiųjų neurologijai, onkologijai, politraumoms ir kardiologijai |  |  |
|  | Skenavimo technologija: 1. Daugiapjūvis skenavimas 2. Spiralinis skenavimas 3. Topogramos 4. Perfuzijos | Būtina |  |  |
|  | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360o) metu | ≥ 384 |  |  |
|  | Skenavimo įrenginio angos diametras | ≥ 78 cm |  |  |
|  | Maksimalus tyrimo lauko diametras FOV | ≥ 50 cm |  |  |
|  | Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi (išilginis). | ≥ 192 (komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių arba dvisluoksnio detektoriaus konstrukcija, detektoriaus eilių skaičius sumuojamas) |  |  |
|  | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis). | ≥ 80 mm |  |  |
|  | Trumpiausiais skenavimo laikas prie 360o apsisukimo | ≤ 0.275 s |  |  |
|  | Dinaminio kontrastavimo (4D skanavimo) zona z-ašies (išilgine) kryptimi | ≥ 80 mm |  |  |
|  | Generatoriaus galia, atmetus iteratyvio rekonstrukcijos algoritmų įtaką | ≥ 100 kW, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema reikalavimas taikomas kiekvienam generatoriui |  |  |
|  | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | ≥ 20 - 900 mA |  |  |
|  | Bendras detektoriaus elementų skaičius | ≥ 149000 |  |  |
|  | EKG sinchronizacijos funkcija, užtikrinanti kokybišką kylančios aortos, vainikinių arterijų vertinimą urgentinėmis sąlygomis, galimybę atlikti „trigubo atmetimo tyrimą“ (angl. triple-rule-out) | 1. Prospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas; 2. Retrospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas. |  |  |
|  | Rentgeno spindulių gamybos charakteristikos |  |  |  |
|  | Paciento apšvitą mažinančios technologijos: automatinė srovės (mA) moduliacija | Būtina |  |  |
|  | Dviejų arba daugiau energijų (angl. dual-energy arba multienergy) tyrimų įranga | Būtina |  |  |
|  | Vaizdo rekonstrukcijos, kokybės ir paciento apšvitos charakteristikos |  |  |  |
|  | Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu | Būtina |  |  |
|  | Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema, kuri įgalina sumažinti paciento apšvitą (Admire, IMR, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje, nurodyti firminį pavadinimą |  |  |
|  | Specializuotas algoritmas metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti (iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje, nurodyti firminį pavadinimą ir pateikti rekonstrukcijų algoritmo aprašą |  |  |
|  | Erdvinė rezoliucija esant 0% ARBA 2% MTF, X-Y ir Z plokštumose | ≥ 16 lp/cm |  |  |
|  | Maksimali laikinė skyra (angl. temporal resolution) | ≤ 140 ms |  |  |
|  | Pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Worklist protokolus | Būtina |  |  |
|  | Paciento stalas |  |  |  |
|  | Maksimalus paciento svoris | ≥ 295 kg |  |  |
|  | Skenuojamas stalviršio diapazonas | ≥ 190 cm |  |  |
|  | Papildomi funkcionalumai |  |  |  |
|  | Ant arkos sumontuotas monitorius paciento informacijos ir skenavimo informacijos atvaizdavimui | Būtina |  |  |
|  | Radiologo diagnostinė darbo stotis vaizdų peržiūrai ir analizei su visa aparatūrine ir programine įranga. Kompiuterinis tomografas turi turėti galimybę atlikti išvardintus tyrimus | Serverinė darbo stotis su ≥3 konkurentiniais vartotojais (darbo stotimis) arba ≥3 atskiros darbo stotys. Serverinės darbo stoties techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus |  |  |
|  | Radiologo darbo stočių aparatinės įrangos komplektai (kompiuteris, pelė, klaviatūra, diagnostinis monitorius ir monitorius pacientų sąrašui) Radiologo darbo vietos techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus | ≥3 |  |  |
|  | Darbo stoties diagnostinio monitoriaus įstrižainė | ≥ 30 coliai |  |  |
|  | Darbo stoties diagnostinio monitoriaus šviesumas | ≥ 1000 cd/m² |  |  |
|  | Darbo stoties diagnostinio monitoriaus Dicom kalibracija | Būtina |  |  |
|  | Papildomas monitorius pacientų sąrašo peržiūrai | ≥ 24 coliai |  |  |
|  | Papildomas monitorius maksimalus skaistis | ≥ 500 cd/m2, |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai: 1vnt. Serverinei darbo stočiai ir ≥2vnt darbo stotims ARBA ≥3vnt darbo stotims, kai siūloma atskiros darbo stotys Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi užtikrinti ≥15 min darbą nesant elektros energijos tiekimui. | Būtina |  |  |
|  | Skenuotos srities KT angiografinių tyrimų automatizuotos 3D rekonstrukcijos, trimačių paviršių, tūrio ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos; | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Periferinių kraujagyslių tyrimų vertinimo programa; | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Automatinis kaulinio audinio pašalinimas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Abdominalinių tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Muskuloskeleto tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Kvėpavimo takų tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Inkstų tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Urogramų tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Aortos tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Karotidžių tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Vilio rato tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Smegenų perfuzijos analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Kalcio kiekio paskaičiavimas širdies tyrimuose | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Automatizuota širdies tyrimų vertinimo programa | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Automatizuotos plaučių židininių pakitimų takų analizės programos; | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Specializuota programa vaizdų, gautų tiriant dviem ar daugiau energijų, analizei. | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
|  | Kompiuterinio tomografo ir darbo stočių įjungimas į jau veikiantį ligoninės diagnostinių stočių tinklą bei PACS tinklą | Būtinas |  |  |
|  | Palaikomi DICOM protokolai: | - DICOM Print arba lygiavertis – vaizdų spausdinimui; - DICOM Send arba lygiavertis – informacijos perdavimui; - DICOM protokolas informacijos išsaugojimui ir nuskaitymui DICOM formatu išorinėse laikmenose (USB, CD/DVD). |  |  |
|  | Automatinis boliusinis kontrastinio tirpalo injektorius |  |  |  |
|  | Injekcinio preparato aktyvus pašildymas ir temperatūros palaikymas | Būtina |  |  |
|  | Vienmomentinis ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų | Būtina |  |  |
|  | Kontrastinio tirpalo ir fiziologinio tirpalo maišymo funkcija pasirinktomis proporcijomis | Būtina |  |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Įrangos ir priemonių (fantomų) komplektas KT kalibravimui bei kokybės kontrolei atlikti. | Būtina. |  |  |
|  | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams. | Būtina. |  |  |
|  | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus. | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą |  |  |
|  | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti kompiuterinės tomografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina. |  |  |
|  | Garantijos sąlygos | Garantijos trukmė ne trumpesnė kaip 60 mėn. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai: 1) atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas); 2) atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3) atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/ rekomendacijas; 4) informacija pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5) atlieka kokybės kontrolės matavimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicinoje rentgenodiagnostikoje: reikalavimus; 6) bendradarbiauja ir teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 7) nemokamai remontuoja arba pakeičia sugedusias dalis (detales), medžiagas |  |  |
|  | Personalo apmokymas | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą |  |  |
|  | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklinimu. | Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. |  |  |