Techninė specifikacija

Ginekologinė kėdė su integruotu kolposkopu (projekto Nr. LTPL-00467)

- Prekės turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) ir būti pažymėtos CE ženklu. Taip pat turi atitikti standarto LST EN 60601-2-52 (Medicininė elektrinė įranga. 2-52 dalis. Ypatingieji medicininių lovų esminių saugos reikalavimų ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu): prekių CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją ir Akredituotos laboratorijos išduotą sertifikatą / bandymų protokolą (arba gamintojo atitikties deklaraciją, jei standartas įtrauktas į jos apimtį), įrodantis atitiktį standartui LST EN 60601-2-52 (arba lygiaverčiam).

- Pristatant Prekes, kartu su priėmimo -perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:

3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.2. Prekių priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir (ar) anglų kalbomis);

3.3. užpildytas medicinos Prekių pasas;

3.4. Dokumentus (gali būti tiekėjo ir (ar) gamintojo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai ), įrodančius, kad tiekėjas ir (ar) gamintojas užtikrina, kad per garantinį Prekių naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

- Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Prekės garantijos suteikimo patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su Preke.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą (Maironio g. 25, Vilkaviškis) nurodytu adresu, mokesčiai, iškrovimas, pervežimas į eksploatacijos vietą, po darbų likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

- Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, teikiant pasiūlymą tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo arba kitus lygiaverčius dokumentus: katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- |
|  | Ginekologinė kėdė su integruotu kolposkopu |  |
|  | Ginekologinė kėdė pritaikyta ginekologinei apžiūrai, transformuojama į gulimą kušetę ("Apžiūros padėtis"); Ligoninė vėliau gali papildomai įsigyti priedą prailginantį gulimosios dalies pagrindą. |  |
|  | Minkštoji kėdės dalis ir šoninės apsaugos aptrauktos medžiaga, kuri atspari dezinfekantams. |  |
|  | Šoninės apsaugos iš abiejų pusių ties sėdimąja dalimi ir kojomis. |  |
|  | Atraminiai pakojai skirti įremti pėdas. |  |
|  | Kėdės padėčių keitimo valdymas: 1. Rankiniu pulteliu; 2. Fiksuotu kojiniu pedalu. |  |
|  | 1.Komplekte kėdės valdymui skirtas kojinis belaidis pedalas. 2. Su ne mažiau trimis užprogramuotomis kėdės pozicijomis. |  |
|  | Elektriniu būdu valdomos kėdės padėtys: 1. Kėdės aukštis; 2. Nugaros atlošo kampas; 3. Pakojų pakėlimo aukštis ar kampas. |  |
|  | Bendras ištiestos kėdės ilgis gulimoje pozicijoje ribose 1700mm - 1800 mm. |  |
|  | Maksimalus kėdės plotis su pakojais ribose 700mm - 800 mm. |  |
|  | Sėdimosios dalies plotis ≥600 mm. |  |
|  | Sėdimosios dalies maksimalus aukštis nuo grindų paviršiaus ≥ 1100 mm. |  |
|  | Sėdimosios dalies minimalus aukštis nuo grindų paviršiaus ≤ 520 mm. |  |
|  | Nugaros atlošo valdymo kampas ne siauresnėse ribose kaip (0°) – (+50°). |  |
|  | Sėdimosios dalies valdymo kampas ne siauresnėse ribose kaip (+5°) – (+10°). |  |
|  | Atramų kojoms kampo keitimas ne siauresnėse ribose kaip (-15°) – (+15°) |  |
|  | Trendelenburgo padėtis ≥ (-12°). |  |
|  | Kėdė mobili su integruotais “paslėptais” ratukais (ratukai "ištraukiami"- "paslepiami"). |  |
|  | Plastikinis arba metalinis dubuo pritvirtintas po sėdimąją dalimi. |  |
|  | Nugaros atloše integruotas popierinio rankšluosčio laikiklis. |  |
|  | Integruotas kėdėje kolposkopas ir monitorius, skirtas vaizdų atvaizdavimui iš kolposkopo. Reikalavimai kolposkopui ir vaizdo monitoriui: |  |
| 21.1. | Kolposkopo vaizdo didinimas ≥ 20x |  |
| 21.2. | Fokusavimo gylis ne mažiau 10 mm |  |
| 21.3. | Fokusavimas automatinis arba rankinis |  |
| 21.4. | Matomos srities skersmuo ne mažiau 30 mm |  |
| 21.5. | Darbinis atstumas reguliuojamas, minimalus ne mažesnis kaip 240 mm, maksimalus ne mažiau kaip 300 mm |  |
| 21.6. | Šviesos šaltinis integruotas kolposkopo prietaise: 1. LED arba lygiavertis; 2. Spalvinė temperatūra ≥ 3000 K; 3. Maksimali apšvieta ≥ 5500 Lux |  |
| 21.7. | Poliarizuotas filtras |  |
| 21.8. | Filtras venų tyrimui (žalias) |  |
| 21.9. | Kolposkopo jungtys duomenų perdavimui (bent viena iš nurodytų): USB, WLAN, HDMI arba lygiavertė |  |
| 21.10. | Monitoriaus: įstrižainė ≥ 20 colių; raiška ≥ 1920 x 1080. |  |
|  | Būtina monitoriuje atvaizduoti vaizdus iš ultragarso VGA arba HDMI išvestimis. (Ultragarsinis aparatas turi turėti vaizdo išvestis) |  |
|  | Integruota atsarginė baterija (angl. back-up) arba nepertraukiamos srovės šaltinis (angl. UPS) |  |
|  | Būtina monitoriuje atvaizduoti vaizdus iš ultragarso VGA arba HDMI išvestimis. (Ultragarsinis aparatas turi turėti vaizdo išvestis) |  |
|  | Kėdės bendras svoris ≤ 180 kg |  |
|  | Galimybė rinktis kėdės spalvą iš paletės ne mažiau kaip 5 spalvų (spalva bus pasirenkama užsakymo metu) |  |