## Specialieji reikalavimai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
"Medicininiai baldai (12475)"
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitiktį kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymas) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytoms konkrečioms medžiagoms, prekių ženklams, modeliams, standartams, konkrečiai kilmei ar gamybos procesams taikoma sąvoka „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį objektą, savo pasiūlyme privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė ar paslauga visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės turi atitinkamai atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 (MDR) dėl medicinos priemonių reikalavimus bei privalo turėti ES atitikties deklaraciją (angl. EU Declaration of Conformity) arba CE sertifikatą.Taikoma: 3 p.d.; 4 p.d. ir 5 p.d.
4. | Siūlomos prekės varikliai ir valdymo sistema turi atitikti UL ir ROHS medžiagų bei elektros saugumo standartus (arba lygiaverčius).Taikoma: 4 p.d.
5. | Siūlomos prekės ratukai turi atitikti BS EN 12530:1998 standarto reikalavimus. Taikoma: 4 p.d.
6. | Higienos ir medžiagų reikalavimai:
6.1. | Apmušalai turi būti atsparūs medicininei dezinfekcijai (alkoholiui/chlorui), danga turi būti besiūlė arba sandari. Taikoma : 3 p.d., 5 p.d. ir 6 p.d.
6.2. | Čiužinio užvalkalas turi būti nepralaidus skysčiams, „kvėpuojantis“ ir nedegus. Lovos rėmas turi būti atsparus korozijai ir plovimui/dezinfekavimui. Taikoma: 4 p.d.
7. | Mechaninis saugumas
7.1. | Hidraulinis mechanizmas turi būti apsaugotas nuo skysčių patekimo į vidų. Taikoma: 3 p.d.
7.2. | Siūloma prekė uri atitikti LST EN 60601-2-52 standarto reikalavimus (saugūs tarpai tarp šoninių turėklų). Ratukai turi būti su centrinio stabdymo sistema. Taikoma: 4 p.d.
7.3. | Jei spintos durys yra su stiklu, stiklas privalo būti tik grūdintas. Taikoma: 1 p.d.
8. | Pristatymas. Pristatymo terminas: ne ilgesnis kaip 50 (penkiasdešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas, užnešimas iki nurodytos vietos, surinkimas, sumontavimas bei personalo instruktažas.Pristatymo adresas: Žalgirio g. 117, Vilnius, 08211 Vilniaus m. sav.
9. | Garantinis laikotarpis
9.1. | Prekėms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantija, skaičiuojama nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio aptarnavimo meistro atvykimo į vietą terminas – ne ilgesnis kaip 2 (dvi) darbo dienos nuo oficialaus Pirkėjo pranešimo apie prekių trūkumus gavimo dienos. Garantinio gedimo pašalinimo terminas – ne ilgesnis kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo meistro atvykimo dienos. Jei per šį terminą gedimo pašalinti neįmanoma, Tiekėjas privalo savo lėšomis pristatyti ir sumontuoti lygiavertę pakaitinę įrangą visam remonto laikotarpiui.
9.2. | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Taip pat į garantinių įsipareigojimų kainą privalo būti įskaičiuota ir Tiekėjo lėšomis, su gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, nemokamai atliekama periodinė techninė priežiūra (TP), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Šie reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejais, kai įranga sugenda dėl vartotojo (Pirkėjo) kaltės, tyčinių veiksmų ar naudojimo ne pagal instrukciją.
9.3. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą Lietuvoje.Taikoma: 3 p.d. ir 4 p.d.
10. | REIKALAVIMAI PATEIKIAMIEMS DOKUMENTAMS
10.1. | ES atitikties deklaracija: Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių ES atitikties deklaracijos (angl. EU Declaration of Conformity) arba CE sertifikato kopiją valstybine kalba (arba su vertimu į lietuvių kalbą). Taikoma: 3 p.d., 4 p.d. ir 5 p.d.
10.2. | Garantinio aptarnavimo įgaliojimas: Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą Lietuvoje.Taikoma: 3 p.d., 4 p.d.
10.3. | Naudojimo instrukcija: Tiekėjas kartu su prekių pristatymu privalo pateikti naudojimo instrukciją valstybine (lietuvių) kalba (taikoma visoms pirkimo dalims).
10.4. | Serviso dokumentacija: Tiekėjas kartu su prekių pristatymu privalo pateikti serviso / techninės priežiūros dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba Taikoma: 3 p.d., 4 p.d
10.5. | Periodinės techninės priežiūros (TP) reikalavimai: Tiekėjas kartu su prekių pristatymu privalo pateikti periodiškai atliekamų TP darbų sąvadą (aprašymą), kuriame privaloma pateikti nuorodas į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Teikiamuose dokumentuose privalo būti aiškiai nurodyta: TP atlikimo periodiškumas; darbo priemonės, keičiamos dalys ir medžiagos, būtinos TP kokybiškam atlikimui; konkrečių TP darbų atlikimo trukmė. Tuo atveju, jei gamintojas periodinės techninės priežiūros nereglamentuoja (nenustato), Tiekėjas privalo pateikti oficialią gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) pasirašytą pažymą/deklaraciją, patvirtinančią, kad gaminio eksploatacijai periodinė techninė priežiūra nėra numatyta.Taikoma: 3 p.d., 4 p.d.
10.6. | Valymo ir dezinfekavimo reikalavimai: Tiekėjas kartu su prekių pristatymu privalo pateikti gamintojo parengtą valymo-dezinfekavimo instrukciją valstybine (lietuvių) kalba. Instrukcijoje (arba jos prieduose) turi būti aiškiai aprašyta: valymo-dezinfekavimo procedūra ir rekomenduojamas periodiškumas; leidžiamų naudoti cheminių medžiagų, jų grupių ar konkrečių priemonių sąrašas / techninės charakteristikos (pvz., atsparumas alkoholiui, chlorui ar kt.), užtikrinančios, kad valymo metu nebus pažeisti gaminio paviršiai ar apmušalai (taikoma visoms prekėms).
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | PLANUOJAMA |  | SIŪLOMA | [5 empty] | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | BVPŽ
|  |  |  | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM | Vieno mato vnt. kaina be PVM (EUR) | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina be PVM (EUR) | PVM suma (EUR) | Bendra pasiūlymo kaina su PVM (EUR) | Prekės originalus pavadinimas, gamintojas (pilo tiekėjas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Vaistų spinta su stiklinėmis durimis | vnt. | 10 | 6897 | 8345.37 | [6 empty] | žr. TS1 | 33192000-2
2 | Spintelė prie ligonio lovos (valgymui) | vnt. | 12 | 9203.4 | 11136.11 | [6 empty] | žr. TS2 | 33192000-2
3 | Apžiūros ir procedūrų kėdė | vnt. | 1 | 3509.44 | 4246.42 | [6 empty] | žr. TS3 | 33192000-2
4 | Funkcinė elektrinė lova su čiužiniu | vnt. | 13 | 26033.15 | 31500.11 | [6 empty] | žr. TS4 | 33192120-9
5 | Ergonomiška balno tipo gydytojo kėdutė su priedais | vnt. | 2 | 1633.5 | 1976.53 | [6 empty] | žr. TS5 | 33192000-2
6 | Medicininės kėdės | vnt. | 12 | 580.8 | 702.77 | [6 empty] | žr. TS6 | 33192000-2

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Vaistų spinta su stiklinėmis durimis, maksimalus kiekis - 10 vnt.
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (pildo tiekėjas)
1 | Paskirtis | Spinta medicinos priemonių ir vaistų laikymui
2 | Matmenys | 900±10 x 430±10 x1900±30mm
3 | Techninės charakteristikos | Dviejų durų metalinė spinta. Durys įstiklintos. Durys turi būti rakinamos tripusiu užraktu su cilindrine spyna sumontuota rankenėlėje. Korpusas turi būti pagamintas iš šaltai valcuoto plieno ne plonesnės kaip 0,8 mm storio skardos. Durelės turi būti įstiklintos. Viduje turi būti 4 vnt. stiklinių lentynų per visą spintos plotį (5 tarpai), kurių tarpusavio padėtį (tarpą) turi būti galima keisti kas 90 (+/- 10) mm. Spinta turi būti nudažyta labai patvaria milteline danga, atitinkančia visus higienos normų reikalavimus, keliamus medicinos įstaigoms, balta arba pilka spalva. Baldo paviršių turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatus

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Spintelė prie ligonio lovos (valgymui), maksimalus kiekis - 12 vnt.
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (pildo tiekėjas)
1 | Konstrukcija | Dvipusio naudojimo konstrukcija: spintelė ir jos elementai pritaikyti naudoti tiek iš dešinės, tiek iš kairės ligonio lovos pusės.Maitinimo staliuko tvirtinimo pusė turi būti lengvai keičiama rankiniu būdu, nenaudojant jokių papildomų įrankių.
2 | Medžiagos | Spintelės dėžė (korpusas) ir rėmas, išskyrus stalviršius, pagaminti iš milteliniais dažais dengto plieno.Viršutinis spintelės stalviršis bei maitinimo staliuko stalviršis pagaminti iš aukšto slėgio laminato (HPL) plokštės.
3 | Baldo sandara | Spintelės konstrukcija turi būti ne mažiau kaip keturių dalių. Funkcinę komplektaciją privalo sudaryti: stalčius, atvira niša (lentyna), uždara lentyna su durelėmis .
4 | Spintelės korpuso matmenys | Plotis: 55 cm (±5 cm).
Gylis: 45 cm (±5 cm).
Aukštis (nuo grindų iki viršutinio stalviršio paviršio): 90 cm (±10 cm).
5 | Maitinimo staliuko parametrai | Staliuko stalviršio matmenys: plotis 30 cm (±5 cm), ilgis 60 cm (±5 cm).
Integracija: staliukas turi būti nuleidžiamas / priglaudžiamas prie spintelės šono transportavimo metu.Aukščio reguliavimo diapazonas: nuo 75 cm (±5 cm) iki 110 cm (±5 cm).
6 | Ratukai | Ne mažiau kaip 4 vnt.ratukų (ne mažiau kaip 2 vnt. su stabdžiais), skersmuo – ne mažesnis kaip 5 cm.
7 | Spalvų parinkimas ir dizainas | Durelių ir stalčiaus priekinės panelės galima pasirinkti užsakymo metu
Spintelės dėžės korpuso sienų galima pasirinkti užsakymo metu
Stalviršių HPL spalva derinama prie durelių ir spintelės dėžės pasirinktos spalvos
8 | Staliuko atsparumas valymui ir dezinfekcijai | Padengimas privalo būti atsparus valymui dezinfekcijai. Kartu su prekėmis būtina pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą su suderinamų dezinfekcinių medžiagų sąrašu.

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Apžiūros ir procedūrų kėdė - maksimalus kiekis 1 vnt.
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (pildo tiekėjas)
1 | Paskirtis | Hidraulinė apžiūros ir procedūrų kėdė
2 | Matmenys | Aukščio diapazonas: 54–74 cm
Sėdynės plotis: 51 ± 2cm
Sėdynės gylis: 45 ± 2cm
Bendras gylis: 70 cm – 80 cm
Bendras aukštis: 130 cm – 150 cm
Bendras plotis: 70 ± 2cm
Gulintis paviršius su kojų atrama: 194 cm – 204 cm
Gulintis paviršius be kojų atramos: 135 cm – 145 cm
3 | Techninės charakteristikos | Hidraulinis aukščio reguliavimas
Sinchroniškai judanti kojų atrama
Ergonomiškas reguliuojamas galvos atlošas
Sukama ir fiksuojama viršutinė dalis 360 °
Atlenkiami porankiai
Galimybė išskleisti į horizontalią padėtį
Maksimali apkrova: 200± 5 kg

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Funkcinė elektrinė lova su čiužiniu - maksimalus kiekis 13 vnt.
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (pildo tiekėjas)
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR FUNKCIJOS
1.1 | Paskirtis | Funkcinė, elektrinė ligoninės/slaugos lova, komplektuojama kartu su 4 sekcijų čiužiniu.
1.2 | Valdomų funkcijų skaičius | Ne mažiau kaip 5 elektriniu būdu valdomos funkcijos:
atlošo reguliavimas
kelių atramos reguliavimas
aukščio reguliavimas
pakreipimas link galvos (Trendelenburgo padėtis)
pakreipimas link kojų (Antitrendelenburgo padėtis)
1.3 | Elektros varikliai | Elektrinė sistema su ne mažiau kaip 4 tyliaeigiais elektros varikliais. Triukšmo lygis judant – ne didesnis kaip 50 dB.
1.4 | Valdymas | Komplekte ne mažiau kaip 1 vnt. rankinis nuotolinio valdymo pultas pacientui/personalui
2. PARAMETRAI IR APKOVOS
2.1 | Išorinis lovos dydis | Ilgis: 2140 mm (±50 mm); Plotis: 960 mm (±30 mm)
2.2 | Čiužinio dydis | Ilgis: 1950 mm (±50 mm); Plotis: 830 mm (±30 mm)
2.3 | Reguliuojamas aukščio diapazonas | Lovos platformos pakėlimas diapazone nuo 455 mm (±20 mm) iki 780 mm (±20 mm)
2.4 | Atlošo pakėlimo kampas | Reguliuojamas nuo 0° iki ne mažiau kaip 75° (galima paklaida ±2%)
2.5 | Kelių atramos pakėlimo kampas | Reguliuojamas nuo 0° iki ne mažiau kaip 45° (galima paklaida ±2%)
2.6 | Platformos pakreipimo kampai | Pakreipimas link galvos ir link kojų – ne mažiau kaip 12° (Trendelenburg / Anti-Trendelenburg)
2.7 | Saugi darbo apkrova | Ne mažiau kaip 250 kg.
3. KONSTRUKCIJA IR MEDŽIAGOS
3.1 | Lovos pagrindas (platforma) | Tvirtas, vientiso štampavimo metalinis arba ABS plastiko pagrindas, suvirintas pramoniniais robotais, užtikrinantis lygų paviršių be aštrių suvirinimo randų. Konstrukcijoje turi būti numatyti čiužinio laikikliai.
3.2 | Rėmo padengimas | Gamykliškai dažytas epoksidine, ugniai ir braižymui atsparia danga (dažų storis ne mažesnis kaip 0,12 mm), atsparus nuolatiniam medicininiam plovimui ir dezinfekcijai.
3.3 | Galvūgalis ir kojūgalis | Ugniai atsparaus ABS plastiko galvūgalių ir kojūgalių komplektas su saugaus fiksavimo/užrakto sistema. Medžiaga turi būti pritaikyta higieninei sterilizacijai ir nuolatiniam medicininiam dezinfekavimui.
3.4 | Apsauginiai šoniniai turėklai | L-formos sulankstomi šoniniai turėklai iš sulenkto tvirto vamzdžio. Montavimas tvirtas, be laisvumo (stabilus, be kratymo), konstrukcija lengvai valoma, turinti apsaugą nuo pirštų ar galūnių prispaudimo nuleidžiant.
3.5 | Važiuoklė ir ratukai | Ne mažiau kaip 4 vnt. dvipusiai ratukai su nusidėvėjimui atspariomis TPR (termoplastinės gumos) padangomis. Ratukai turi išlaikyti dinaminį testą: atlaikyti 120 kg apkrovą, nuvažiuoti 30 km atstumą ir įveikti kliūtis 500 kartų be padangos nusidėvėjimo ar varžtų atsilaisvinimo.
3.6 | Stabdžių sistema ir buferiai | Visi 4 lovos ratukai turi būti stabdomi vienu metu, paspaudus 1 centrinį stabdžio pedalą. Lovos kampuose turi būti sumontuoti apsauginiai buferiniai ratukai, saugantys lovą ir pacientą transportavimo metu.
4. MEDICININIS 4 SEKCIJŲ ČIUŽINYS
4.1 | Čiužinio užpildas ir storis | Medžiaga: didelio tankio putų poliuretanas . Tankis: ne mažesnis kaip 35 kg/m³. Storis: ne mažesnis kaip 80 mm.
4.2 | Čiužinio užvalkalas | Vandeniui ir biologiniams skysčiams nepralaidus, tačiau „kvėpuojantis“ ir nedegus užvalkalas iš PVC medžiagos. Užvalkalas turi būti lengvai valomas ir dezinfekuojamas.
4.3 | Užvalkalo priežiūra | Atskiros čiužinio dalys (segmentai) privalo turėti integruotus atskirus užtrauktukus patogiam užvalkalo nuėmimui ir skalbimui / dezinfekcijai.
5. KOMPLEKTACIJA
5.1 | Lašinės stovas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Konstrukcija: reguliuojamo aukščio stovas.Apkrova: išlaiko ne mažesnį kaip 15 kg svorį.
5.2 | Pasikėlimo rankena | Skirta paciento pasikėlimui lovoje.Tvirtinama tiesiai į lovos rėmą. Atlaiko ne mažesnę kaip 765 N jėgą.
5.3 | Papildomi laikikliai | Drenažo kabliukai: kilnojami, pagaminti iš plastiko. Deguonies baliono stovas: reguliuojamas laikiklis.

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Ergonomiška balno tipo gydytojo kėdutė su priedais - maksimalus kiekis 2 vnt.
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (pildo tiekėjas)
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR FUNKCIJOS
1 | Paskirtis | Ergonomiška, balno formos gydytojo kėdutė („Tecnodent ERGO S* “ arba lygiavertė), skirta ilgalaikiam profesionaliam darbui medicinos įstaigos aplinkoje.
2 | Konstrukcija | Sėdynė: Ergonomiška balno forma su integruota sėdynės kampo pakreipimo (posvyrio) funkcija.Paminkštinimas: Sėdynės viduje – viskoelastinis paminkštinimas („Memory-foam“ tipo arba lygiavertis).Aukščio valdymas: Reguliuojamas koja (pedalu arba žiedu kėdės pagrinde), užtikrinant higieną darbui sterilioje aplinkoje.Rėmas ir bazė: Stabili penkių šakų bazė, pagaminta iš chromuoto arba poliruoto aliuminio.Kojų atrama: Komplektacijoje privalo būti integruotas aliuminis kojų atraminis žiedas.Ratukai: Pritaikyti kietai medicininei dangai, su saugumo sistema (stabdymu be apkrovos).
3 | Apmušalai | Medicininės paskirties dirbtinė oda. Besiūliai, lengvai valomi, atsparūs medicininėms paviršių dezinfekavimo priemonėms (alkoholiui, chlorui).
4 | Apkrova | ne mažesnė kaip 130 kg.

## TS6
6 pirkimo objekto dalis. Medicininės kėdės - maksimalus kiekis 12 vnt.
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (pildo tiekėjas)
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR FUNKCIJOS
1 | Paskirtis | Pacientams skirta kėdė medicinos įstaigoje
2 | Konstrukcija | Kėdės rėmas turi būti metalinis, keturių kojų konstrukcija. Sėdimoji dalis ir atlošas minkšti.
3 | Apmušalai | Dirbtinė oda lengvai valoma ir atspari dezinfekcinėmis priemonėms medžiaga.
4 | Apkrova | Kėdės konstrukcija turi užtikrinti ne mažesnę kaip 110 kg. apkrovą.
5 | Spalva | Pirkėjas turi teisę pasirinkti apmušalų spalvą.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne