TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTRINĖS FUNKCINĖS LOVOS

(PROJEKTO NR. LTPL-00452)

- Numatoma įsigyti 18 vnt. elektrinių funkcinių lovų.

- Prekės turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) ir būti pažymėtos CE ženklu. Taip pat turi atitikti standarto LST EN 60601-2-52 (Medicininė elektrinė įranga. 2-52 dalis. Ypatingieji medicininių lovų esminių saugos reikalavimų ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu): prekių CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją ir Akredituotos laboratorijos išduotą sertifikatą / bandymų protokolą (arba gamintojo atitikties deklaraciją, jei standartas įtrauktas į jos apimtį), įrodantis atitiktį standartui LST EN 60601-2-52 (arba lygiaverčiam).

- Pristatant Prekes, kartu su priėmimo -perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:

3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.2. Prekių priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir (ar) anglų kalbomis);

3.3. užpildytas medicinos Prekių pasas;

3.4. Dokumentus (gali būti tiekėjo ir (ar) gamintojo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai ), įrodančius, kad tiekėjas ir (ar) gamintojas užtikrina, kad per garantinį Prekių naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

- Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Prekės garantijos suteikimo patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su Preke.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą (Maironio g. 25, Vilkaviškis) nurodytu adresu, mokesčiai, iškrovimas, pervežimas į eksploatacijos vietą, po darbų likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

- Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, teikiant pasiūlymą tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo arba kitus lygiaverčius dokumentus: katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomo techninio parametro patvirtinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai maitinimo šaltiniams | 1. Elektros tinklas nominalios vertės 230V 50Hz. 2. Integruota baterija. |  |
|  | Reikalavimai lovos matmenims | 1. Išoriniai matmenys: (plotis x ilgis) 100 x 220 cm ±2 cm (matuojama plačiausia lovos vieta įskaitant visas apsaugas, su pakeltais lovos šonais). 2. Čiužinio platformos paviršiaus matmenys: (plotis x ilgis) 90 x 200 cm. |  |
|  | Reikalavimai čiužinio platformai | 1. Ne mažiau 4 sekcijų (nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdų). 2. Pagrindas plastikinės nuimamos dalys, su oro tarpais. 3. Čiužinio laikikliai: a) Galvūgalyje ir kojūgalyje b) Laikikliai sumontuoti čiužinio platformos plačiojoje dalyje c) Ne mažiau 2 pozicijų laikiklių prailginimas kojūgalyje. |  |
|  | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas (matuojamas nuo žemės iki čiužinio platformos, be čiužinio) | 1. Ne siauresniame diapazone kaip nuo 40 cm iki 75 cm. 2. Valdomas elektrine pavara. |  |
|  | Pultas (Nr.1) | 1. Rankinis, personalui ir/arba pacientui su laidu prijungiamas prie lovos. 2. Galima pakabinti ant lovos šono. 3. Su pultelio aktyvavimo (įjungimo) mygtuku. Po paskutinio paspaudimo lova automatiškai pereina į budėjimo režimą ne ilgiau kaip per 5 min. 4. Galima keisti šių lovos sekcijų kampus: a) Nugaros- aukštyn/žemyn. b) Šlaunų –aukštyn/žemyn. c) Autokontūras (vienu metu nugaros ir šlaunų sekcijos) d) Čiužinio platforma – aukštyn/žemyn. 5. Su integruotu žibintuvėliu. |  |
|  | Funkcijų valdymo pultas Nr.2 | - Integruotas į lovos rėmą kojūgalyje. - Su aktyvavimo mygtuku: prieš pradedant valdyti lovos funkcijas reikia paspausti aktyvavimo mygtuką. - Su funkcijų užrakinimo mygtuku (užrakina rankinį pultelį). - Ne mažiau dvi užprogramuotos lovos padėtys valdomos vieno mygtuko paspaudimu: - Gaivinimo padėtis- čiužinio platforma ištiesinama ir nuleidžiama į žemiausią padėtį. |  |
|  | Kojinis valdymo pultas | 1. Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. 2. Su apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo. 3. Su aktyvavimo funkcija. 4. Ne daugiau trys valdymo mygtukai. 5. Reguliuojamos padėtys: a) Galima keisti čiužinio platformos aukštį (du mygtukai) – aukštyn/žemyn. b) Vienu mygtuku nustatoma paciento apžiūros padėtis - čiužinio platforma iškeliama į aukščiausią padėtį ir ištiesinama horizontaliai. |  |
|  | Nugaros sekcijos reguliavimas | 1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 70° 2. Valdoma elektrine pavara. |  |
|  | Šlaunies sekcijos reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara. 2. Pasikėlimo kampas ne mažiau 34° |  |
|  | Blauzdų sekcijos reguliavimas | 1. Valdoma mechaniniu būdu, vienos rankos pagalba, užfiksuojant ir atfiksuojant reikiamo aukščio kampu ir nuleidžiantį pradinę padėtį. 2. Tvirto, nesideformuojančio metalo valdymo konstrukcija (bėgeliai). 3. Pasikėlimo kampas ne mažiau 20° |  |
|  | Šoniniai apsauginiai rėmai | - Viengubi metaliniai arba plastikiniai. - Apsaugo lovos šoną palikdami atvirą tarpą kojūgalyje. - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis ne mažiau 38 cm (matuojant nuo čiužinio platformos paviršiaus, be čiužinio). - Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba. - Lovos šonas nulenkiamas į kojūgalio pusę arba žemyn. - Galimybė, be įrankių sumontuoti papildomą šoninę apsaugą kojūgalyje, pilnai lovos šono apsaugai. - Būtina pateikti papildomos šonų apsaugos sumontavimo ir valdymo instrukciją. |  |
|  | CPR (rankena skirta mechaniniu būdu nuleisti nugaros sekciją į horizontalią padėtį gaivinimui). | 1. Būtina. 2. Sumontuota ant lovos rėmo iš abiejų pusių. 3. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn. |  |
|  | Lovos transportavimas | 1. 4 ratukai. 2. Ne mažiau 150 mm skersmens. |  |
|  | Stabdymo sistema | 1. Centrinė stabdymo sistema. 2. Valdymo svirtys sumontuotos dviejuose taškuose kojūgalyje. 3. Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. b) visi ratai stabdomi. c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį). |  |
|  | Saugus darbinis apkrovimas | Ne mažiau 250 kg. |  |
|  | Apsauga nuo dulkių ir vandens | Ne blogiau nei IPx4 |  |
|  | Lovos galai | 1. Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Operatyviai nuimami/uždedami, patikimai pritvirtinami prie lovos rėmo. 3. Su užrakinimo funkcija (užrakinama/atrakinama be jokių papildomų instrumentų, užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta). |  |
|  | Lovos svoris | Ne daugiau 140 kg |  |
|  | Apsauginiai bamperiai | 4 lovos kampuose, atitinkantys išorinius lovos matmenis. |  |
|  | Lašinės stovas | Būtina. Reguliuojamo aukščio. Galima tvirtinti ne mažiau dviejuose lovos kampuose. |  |
|  | Elektriniai varikliai | Su apsauga nuo perkrovimo |  |
|  | Funkcinės lovos kojūgalio apsauginiai šoniniai rėmai turi atitikti siūlomai lovai (5 komplektai dešimčiai lovų) | 1.Būtina 2.Komplektas uždedamų/nuimamų (2 vnt. iš abiejų lovos šonų) kojūgalio rėmų: metaliniai arba plastikiniai, aukštis ne mažiau 36 cm (matuojant nuo čiužinio platformos paviršiaus, be čiužinio); 3.Fiksuojami lovos šono kojūgalyje; 4. Skirti užtikrinti paciento apsaugą per visą lovos šoną; 5. Turi apsaugą nuo atsitiktinio atidarymo. |  |
|  | Lovos spalvų paletės pasirinkimas | Ne mažiau 4 spalvų. Parenkama užsakymo metu. |  |
|  | Atitikimas EN 60601-2-52 standarto reikalavimams | 1. Pateikti atitikimą įrodančius dokumentus. 2. Sertifikatas išduotas gamyklai nepriklausančio eksperto. |  |
|  | Čiužinys su užvalkalu | - Matmenys turi atitikti siūlomos lovos čiužinio platformos matmenis (plotis x ilgis) ≥ 85 x 200 cm.). - Aukštis: ne mažiau 14 cm. - Pagamintas iš elastingo tankio poliuretano putų arba lygiaverčių medžiagų. - Čiužinį galima naudoti iš abiejų pusių(apverčiant). - Užvalkalas pagamintas iš audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų): - Čiužinio užvalkalo audinio medžiaga: Skalbiama skalbimo mašinose ne mažiau kaip 70 ºC; - džiovinimas džiovyklėse; - atsparus ugniai (crib). - Užvalkalas su užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. - Čiužinio apkrova ne mažiau 110 kg. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |