## Sheet1
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ATITIKTIS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip/Ne (pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje)
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip/Ne
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1 | Smūginės bangos terapijos aparatas.
1.1 | Paskirtis | Gydyti radialinės smūginės bangos poveikiu. | (tikslus aprašymas)
1.2 | Prietaiso tipas | 1. Radialinis; 2. Matavimo vienetai bar; 3. Suspausto oro kompresorinis arba lygiavertis. | (tikslus aprašymas)
1.3 | Slėgio ribos | 1. Minimalus 0,3 ± 0,2 bar. 2. Maksimalus ne mažiau kaip 5,0 bar. | (nurodyti tikslias reikšmes)
1.4 | Pasikartojimo dažnis | Reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 iki 21 Hz. Pageidautina ne didesniu kaip 0,1 Hz žingsniu. | (nurodyti tikslias reikšmes)
1.5 | Kompresorius | Būtina, integruotas į prietaisą ar prietaiso vežimėlį | (tikslus aprašymas)
1.6 | Antgalių papildymo galimybė | Galimybė naudoti: 1. Fascinius antgalius 2. Skirtingų dydžių R-SW 3. Paraspinalinius- pageidautina | (tikslus aprašymas)
1.7 | Gydomosios programos įdiegtos į sistemą | Ne mažiau 50 | (nurodyti tikslią reikšmę)
1.8 | Galimybė vartotojui susikurti ir išsaugoti savo programas | Būtina | (tikslus aprašymas)
1.9 | Terapiniai režimai | Ne mažiau kaip 2 skirtingų tipų veikimo režimai. | (nurodyti tikslią reikšmę)
1.10 | Prijungiamų kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 vnt | (nurodyti tikslią reikšmę)
1.11 | Ekranas | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 6 colių; 2. Ekrane pateikiama indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominėmis poveikio schemomis. 3. Rodomi parametrai: dažnis, slėgis, atliktų smūgių skaičius. | (tikslus aprašymas)
1.12 | Reguliuojami parametrai | 1. Dažnis 2. Slėgis 3. Smūgių skaičius | (tikslus aprašymas)
1.13 | Aplikatorius | Būtina. Aplikatoriaus keičiamų dalių tarnavimo laikas iki susidėvėjimo ne mažiau kaip 2000000 smūgių, (gali būti pasiekiama su remontiniu rinkiniu, kuris turi būti įtrauktas į komplektaciją.) | (tikslus aprašymas) (nurodyti tikslią reikšmę)
1.14 | Vežimėlis | 1. Suderintas ir skirtas perkamam prietaisui ir jo priedams laikyti ir jo mobilumui užtikrinti. 2. Ne mažiau kaip 4 ratukai, ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais. 3. Vieta ar atskira lentyna kompresoriui talpinti (jei jis nėra integruotas į prietaisą) 4. Ne mažiau kaip 1 lentyna priedams sudėti. | (tikslus aprašymas)
1.15 | Komplektacija: | 1. Smūginės bangos prietaisas – 1 vnt. 2. Ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų dydžių aplikatoriaus galvutės. Pageidautina bent du iš jų turi būti 20 mm ± 2 mm (Miofascialinis antgalis) nerūdijančio plieno ir 15 mm ± 2 mm (Trigerinių taškų / tendinopatijų) antgaliai. 3. Aplikatoriaus laikiklis-rankena ne mažiau kaip – 2 vnt. 4. Vežimėlis 5. Gelis vandens pagrindu, hipoalerginis, ne mažiau - 250 ml, 2 vnt. | (tikslus aprašymas)
1.16 | Maitinimo šaltinis | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz | (tikslus aprašymas)
1.17 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (nurodyti tiklsų mėnesių skaičių)
2. | DVIRATIS VELOERGOMETRAS
2.1 | Paskirtis | Profesionalus medicininis ergometras skirtas naudoti medicininėje įstaigoje, kardiologinėms treniruotėms. | (tikslus aprašymas)
2.2 | Programos | Ne mažiau nei šios: 1. Testavimo programos 2. Treniruočių programos | (tikslus aprašymas)
2.3 | Ekranas | Rodomi parametrai ne mažiau nei šie: 1. Apkrova 2. Laikas 3. Atstumas 4. Aps./min 5. Kcal 6. Greitis | (tikslus aprašymas)
2.4 | Apkrova | Diapozonas: ne blogiau 15-600 W. Žingsnis ne didesnis kaip 5W | (nurodyti tikslias reikšmes)
2.5 | Apsisukimų fiksavimas | Ne mažiau kaip iki 120 aps./min | (nurodyti tikslią reikšmę)
2.6 | Sėdynė | Balnas, reguliuojamas ne mažiau kaip dvejomis kryptimis. Aukštyn- žemyn. Horizontalioje padėtyje, pirmyn- atgal. | (tikslus aprašymas)
2.7 | Vairas | Pageidautina reguliuojamas | (tikslus aprašymas)
2.8 | Pedalai | Su reguliuojamais tvirtinimo dirželiais | (tikslus aprašymas)
2.9 | Maksimalus naudotojo svoris | Ne mažiau kaip 150 kg | (nurodyti tikslią reikšmę)
2.10 | Maitinimas | Iš 230 V ±10 % elektros tinklo. | (tikslus aprašymas)
2.11 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (nurodyti tiklsų mėnesių skaičių)
3. | ELEKTROKAUTERIS
3.1 | Paskirtis | Chirurginėms procedūroms atlikti. | (tikslus aprašymas)
3.2 | Monopolinis pjovimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Grynasis pjovimas be koaguliacijos efekto, galia ne mažiau 300 W, 300 Ω; 1.2 Mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu, galia ne mažiau 200 W, 300 Ω; 2. Pjovimo režimų aktyvavimas - elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą. | (tikslus aprašymas) (nurodyti tikslias reikšmes)
3.3 | Monopolinis koaguliavimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 500 Ω. 1.2 Delikati, gilesnės skvarbos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 100 Ω. 2. Koaguliavimo režimų aktyvavimas- elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą. | (tikslus aprašymas)
3.4 | Bipolinis rėžimas | Galia keičiama ne siauresniame intervale kaip 1-100 W, ne mažiau 50 Ω | (nurodyti tikslią reikšmę)
3.5 | Bipolinis audinių sulydymas | 1. Pageidautina automatinis. 2. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu- pageidautina. 3. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai- pageidautina 4. Maksimalus galingumas ne mažiau 300W arba sistema užtikrinanti iki 7mm kraujagyslių sulydymą. 5. Sulydymo režimo aktyvinimas - sulydymas rankena arba kojine pamina. 6. Galingumo kontrolė- automatinė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą. | (tikslus aprašymas)
3.6 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistema ar paciento kontrolės sistema | 1. Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema- būtina. 2. Kontakto kokybės stebėjimo sistema, veikianti gamintojo numatytu dažniu, užtikrinančiu saugumą. 3. Naudotojo informavimas grafiniu ir audio signalu apie sistemos klaidas ar pranešimus. | (tikslus aprašymas)
3.7 | Išėjimai | 1. Monopolinis, ne mažiau kaip 2 vnt. 2. Bipolinis, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Bipoliniai audinių sulydymui, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Neutralaus elektrodo, ne mažiau kaip 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
3.8 | Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
3.9 | Ekranas | 1. Būtina, atvaizduojantis pagrindinius naudojimo parametrus. 2. Valdomas liečiamu ekranu ir/arba funkcijos nustatomos jungikliais. 3. Ekranas integruotas į prietaiso korpusą. | (tikslus aprašymas)
3.10 | Matmenys | Ne didesni nei 200 mm x 440 mm x 480 mm | (nurodyti tikslius matmenis)
3.11 | Svoris | Ne daugiau nei 13 kg | (nurodyti tikslią reikšmę)
3.12 | Elektrokoaguliatoriaus priedai | 1. Nelimpantis bipolinis pincetas, tiesus 20-22 (±0,5) cm ilgio su 2 (±0,3) mm darbiniais galiukais. Pinceto jungtis tinkanti prietaisui, ne mažiau kaip 3 vnt. 2. Bipolinis kabelis suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis, ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 3. Daugkartinio naudojimo, vienkartinių neutralių elektrodų pajungimo kabelis, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Neutralūs elektrodai 2 zonų, ne mažiau kaip 100 vnt. 5. Monopolinės rankenėlės su dviem valdymo mygtukais. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 6. Monopoliarinės rankenos vienkartiniai peiliukai 6 (±2) cm ilgio, ne mažiau kaip 100 vnt. 7. Bipolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. 8. Monopolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. Visi komplektacijoje pateikiami priedai turi būti suderinami su siūlomu prietaisu. | (tikslus aprašymas)
3.13 | Dėžė elektrokoaguliatoriui | 1. Skirta prietaiso apsaugojimui transportavimo metu. 2. Vidiniai įdėklai ar diržai prietaiso fiksavimui. 3. Ne mažiau kaip 2 rankenos. 4. Pagaminta iš tvirto plastiko ar aliuminio. 5. Dangtis sandarus su tarpinėmis, su skląsčiais. 6. Dėžės spalva tamsi, maskuojanti. 7. Dėžės apsaugos klasė ne prastesnė kaip IP55 | (tikslus aprašymas)
3.14 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (nurodyti tiklsų mėnesių skaičių)
4. | SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS
4.1 | Veikimo principas | Turi veikti naudojant standartines prailgintas infuzines linijas, jas apvyniojant ant prietaiso integruotos šildančiosios dalies. | (tikslus aprašymas)
4.2 | Temperatūros reguliavimas | Ne siauresnėse ribose nei 39°C iki 40°C. | (nurodyti tikslias reikšmes)
4.3 | Valdymas | 1. Temperatūros nustatymo (didinimo/ mažinimo) jungikliai. 2. Prietaiso paleidimo bei sustabdymo jungikliai. | (tikslus aprašymas)
4.4 | Aliarmų sistema | Ne mažiau nei šie: 1. Per aukštos temperatūros; 2. Per žemos temperatūros. | (tikslus aprašymas)
4.5 | Atvaizduojamos funkcijos | 1. Esama temperatūra; 2. Nustatyta temperatūra. | (tikslus aprašymas)
4.6 | Darbo laikas | Turi būti galimybė prietaisui veikti nepertraukiamai. | (tikslus aprašymas)
4.7 | Apsaugos klasė | Ne prasčiau nei IPX3 | (nurodyti tikslią reikšmę)
4.8 | Montavimas | Turi būti laikiklis prietaiso montavimui ant lašinės stovo. | (tikslus aprašymas)
4.9 | Maitinimas | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60 Hz | (tikslus aprašymas)
4.10 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (nurodyti tiklsų mėnesių skaičių)
5. | STOVAS INFUZIJOMS
5.1 | Pagamintas | Stovas iš nerūdijančio plieno, arba plieno padengto atsparia korozijai danga. Aukštis reguliuojamas ir fiksuojamas mechaniškai. Ratų bazė iš nerūdijančio plieno, plieno padengto atsparia korozijai danga arba tvirto plastiko. | (tikslus aprašymas)
5.2 | Pagrindas | Ne mažiau kaip 5 manevringais ratukais. Ratukai dengti guma - pageidautina, mažiausiai 1 iš jų – su fiksuojamu stabdžiu. | (tikslus aprašymas)
5.3 | Kabliai | Ne mažiau kaip 4 kabliai infuziniam skysčiui pakabinti. Maksimalus svoris vienam kabliui ne mažiau kaip 3 kg. | (tikslus aprašymas)
5.4 | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 120- 200 cm. | (nurodyti tikslią reikšmę)
5.5 | Komplektacija | 1. Reguliuojamo aukščio laikiklis, buteliui, ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Prie vamzdžio fiksuojamas padėklas, kurio dydis ne mažesnis nei 10 cm x 16 cm. Stūmimo rankena prie padėklo- pageidautina. Padėklas gali būti kito gamintojo atskirai sukomplektuota ir sumontuota dalis. | (tikslus aprašymas)
5.6 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (nurodyti tiklsų mėnesių skaičių)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip/Ne
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip/Ne
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________