## 1 piedasTechnine specifikacija
Sutarties sąlygų 1 priedas
|  |  | direktorius | direktorius
MEDICINOS ĮRANGOS IR PRIETAISŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | Smūginės bangos terapijos aparatas.
1.1 | Paskirtis | Gydyti radialinės smūginės bangos poveikiu.
1.2 | Prietaiso tipas | 1. Radialinis; 2. Matavimo vienetai bar; 3. Suspausto oro kompresorinis arba lygiavertis.
1.3 | Slėgio ribos | 1. Minimalus 0,3 ± 0,2 bar. 2. Maksimalus ne mažiau kaip 5,0 bar.
1.4 | Pasikartojimo dažnis | Reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 iki 21 Hz. Pageidautina ne didesniu kaip 0,1 Hz žingsniu.
1.5 | Kompresorius | Būtina, integruotas į prietaisą ar prietaiso vežimėlį
1.6 | Antgalių papildymo galimybė | Galimybė naudoti: 1. Fascinius antgalius 2. Skirtingų dydžių R-SW 3. Paraspinalinius- pageidautina
1.7 | Gydomosios programos įdiegtos į sistemą | Ne mažiau 50
1.8 | Galimybė vartotojui susikurti ir išsaugoti savo programas | Būtina
1.9 | Terapiniai režimai | Ne mažiau kaip 2 skirtingų tipų veikimo režimai.
1.10 | Prijungiamų kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 vnt
1.11 | Ekranas | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 6 colių; 2. Ekrane pateikiama indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominėmis poveikio schemomis. 3. Rodomi parametrai: dažnis, slėgis, atliktų smūgių skaičius.
1.12 | Reguliuojami parametrai | 1. Dažnis 2. Slėgis 3. Smūgių skaičius
1.13 | Aplikatorius | Būtina. Aplikatoriaus keičiamų dalių tarnavimo laikas iki susidėvėjimo ne mažiau kaip 2000000 smūgių, (gali būti pasiekiama su remontiniu rinkiniu, kuris turi būti įtrauktas į komplektaciją.)
1.14 | Vežimėlis | 1. Suderintas ir skirtas perkamam prietaisui ir jo priedams laikyti ir jo mobilumui užtikrinti. 2. Ne mažiau kaip 4 ratukai, ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais. 3. Vieta ar atskira lentyna kompresoriui talpinti (jei jis nėra integruotas į prietaisą) 4. Ne mažiau kaip 1 lentyna priedams sudėti.
1.15 | Komplektacija: | 1. Smūginės bangos prietaisas – 1 vnt. 2. Ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų dydžių aplikatoriaus galvutės. Pageidautina bent du iš jų turi būti 20 mm ± 2 mm (Miofascialinis antgalis) nerūdijančio plieno ir 15 mm ± 2 mm (Trigerinių taškų / tendinopatijų) antgaliai. 3. Aplikatoriaus laikiklis-rankena ne mažiau kaip – 2 vnt. 4. Vežimėlis 5. Gelis vandens pagrindu, hipoalerginis, ne mažiau - 250 ml, 2 vnt.
1.16 | Maitinimo šaltinis | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz
1.17 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn.
2. | DVIRATIS VELOERGOMETRAS
2.1 | Paskirtis | Profesionalus medicininis ergometras skirtas naudoti medicininėje įstaigoje, kardiologinėms treniruotėms.
2.2 | Programos | Ne mažiau nei šios: 1. Testavimo programos 2. Treniruočių programos
2.3 | Ekranas | Rodomi parametrai ne mažiau nei šie: 1. Apkrova 2. Laikas 3. Atstumas 4. Aps./min 5. Kcal 6. Greitis
2.4 | Apkrova | Diapozonas: ne blogiau 15-600 W. Žingsnis ne didesnis kaip 5W
2.5 | Apsisukimų fiksavimas | Ne mažiau kaip iki 120 aps./min
2.6 | Sėdynė | Balnas, reguliuojamas ne mažiau kaip dvejomis kryptimis. Aukštyn- žemyn. Horizontalioje padėtyje, pirmyn- atgal.
2.7 | Vairas | Pageidautina reguliuojamas
2.8 | Pedalai | Su reguliuojamais tvirtinimo dirželiais
2.9 | Maksimalus naudotojo svoris | Ne mažiau kaip 150 kg
2.10 | Maitinimas | Iš 230 V ±10 % elektros tinklo.
2.11 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
3. | ELEKTROKAUTERIS
3.1 | Paskirtis | Chirurginėms procedūroms atlikti.
3.2 | Monopolinis pjovimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Grynasis pjovimas be koaguliacijos efekto, galia ne mažiau 300 W, 300 Ω; 1.2 Mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu, galia ne mažiau 200 W, 300 Ω; 2. Pjovimo režimų aktyvavimas - elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
3.3 | Monopolinis koaguliavimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 500 Ω. 1.2 Delikati, gilesnės skvarbos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 100 Ω. 2. Koaguliavimo režimų aktyvavimas- elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
3.4 | Bipolinis rėžimas | Galia keičiama ne siauresniame intervale kaip 1-100 W, ne mažiau 50 Ω
3.5 | Bipolinis audinių sulydymas | 1. Pageidautina automatinis. 2. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu- pageidautina. 3. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai- pageidautina 4. Maksimalus galingumas ne mažiau 300W arba sistema užtikrinanti iki 7mm kraujagyslių sulydymą. 5. Sulydymo režimo aktyvinimas - sulydymas rankena arba kojine pamina. 6. Galingumo kontrolė- automatinė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
3.6 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistema ar paciento kontrolės sistema | 1. Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema- būtina. 2. Kontakto kokybės stebėjimo sistema, veikianti gamintojo numatytu dažniu, užtikrinančiu saugumą. 3. Naudotojo informavimas grafiniu ir audio signalu apie sistemos klaidas ar pranešimus.
3.7 | Išėjimai | 1. Monopolinis, ne mažiau kaip 2 vnt. 2. Bipolinis, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Bipoliniai audinių sulydymui, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Neutralaus elektrodo, ne mažiau kaip 1 vnt.
3.8 | Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas | Būtina.
3.9 | Ekranas | 1. Būtina, atvaizduojantis pagrindinius naudojimo parametrus. 2. Valdomas liečiamu ekranu ir/arba funkcijos nustatomos jungikliais. 3. Ekranas integruotas į prietaiso korpusą.
3.10 | Matmenys | Ne didesni nei 200 mm x 440 mm x 480 mm
3.11 | Svoris | Ne daugiau nei 13 kg
3.12 | Elektrokoaguliatoriaus priedai | 1. Nelimpantis bipolinis pincetas, tiesus 20-22 (±0,5) cm ilgio su 2 (±0,3) mm darbiniais galiukais. Pinceto jungtis tinkanti prietaisui, ne mažiau kaip 3 vnt. 2. Bipolinis kabelis suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis, ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 3. Daugkartinio naudojimo, vienkartinių neutralių elektrodų pajungimo kabelis, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Neutralūs elektrodai 2 zonų, ne mažiau kaip 100 vnt. 5. Monopolinės rankenėlės su dviem valdymo mygtukais. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 6. Monopoliarinės rankenos vienkartiniai peiliukai 6 (±2) cm ilgio, ne mažiau kaip 100 vnt. 7. Bipolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. 8. Monopolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. Visi komplektacijoje pateikiami priedai turi būti suderinami su siūlomu prietaisu.
3.13 | Dėžė elektrokoaguliatoriui | 1. Skirta prietaiso apsaugojimui transportavimo metu. 2. Vidiniai įdėklai ar diržai prietaiso fiksavimui. 3. Ne mažiau kaip 2 rankenos. 4. Pagaminta iš tvirto plastiko ar aliuminio. 5. Dangtis sandarus su tarpinėmis, su skląsčiais. 6. Dėžės spalva tamsi, maskuojanti. 7. Dėžės apsaugos klasė ne prastesnė kaip IP55
3.14 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn.
4. | SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS
4.1 | Veikimo principas | Turi veikti naudojant standartines prailgintas infuzines linijas, jas apvyniojant ant prietaiso integruotos šildančiosios dalies.
4.2 | Temperatūros reguliavimas | Ne siauresnėse ribose nei 39°C iki 40°C.
4.3 | Valdymas | 1. Temperatūros nustatymo (didinimo/ mažinimo) jungikliai. 2. Prietaiso paleidimo bei sustabdymo jungikliai.
4.4 | Aliarmų sistema | Ne mažiau nei šie: 1. Per aukštos temperatūros; 2. Per žemos temperatūros.
4.5 | Atvaizduojamos funkcijos | 1. Esama temperatūra; 2. Nustatyta temperatūra.
4.6 | Darbo laikas | Turi būti galimybė prietaisui veikti nepertraukiamai.
4.7 | Apsaugos klasė | Ne prasčiau nei IPX3
4.8 | Montavimas | Turi būti laikiklis prietaiso montavimui ant lašinės stovo.
4.9 | Maitinimas | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60 Hz
4.10 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
5. | STOVAS INFUZIJOMS
5.1 | Pagamintas | Stovas iš nerūdijančio plieno, arba plieno padengto atsparia korozijai danga. Aukštis reguliuojamas ir fiksuojamas mechaniškai. Ratų bazė iš nerūdijančio plieno, plieno padengto atsparia korozijai danga arba tvirto plastiko.
5.2 | Pagrindas | Ne mažiau kaip 5 manevringais ratukais. Ratukai dengti guma - pageidautina, mažiausiai 1 iš jų – su fiksuojamu stabdžiu.
5.3 | Kabliai | Ne mažiau kaip 4 kabliai infuziniam skysčiui pakabinti. Maksimalus svoris vienam kabliui ne mažiau kaip 3 kg.
5.4 | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 120- 200 cm.
5.5 | Komplektacija | 1. Reguliuojamo aukščio laikiklis, buteliui, ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Prie vamzdžio fiksuojamas padėklas, kurio dydis ne mažesnis nei 10 cm x 16 cm. Stūmimo rankena prie padėklo- pageidautina. Padėklas gali būti kito gamintojo atskirai sukomplektuota ir sumontuota dalis.
5.6 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

## 2 priedas Kiekis ir ikainiai
Sutarties sąlygų
2 priedas
PREKIŲ KIEKIS IR ĮKAINIAI
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus prekių kiekis 24 mėn. | Minimalus išperkamas prekių kiekis | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, kilmės šalis | Mato vieneto įkainis/kaina Eur (be PVM) | Suma, maksimalaus kiekio Eur (be PVM) | Suma, maksimalaus kiekio, Eur (su PVM)
1 | SMŪGINĖS BANGOS TERAPIJOS APARATAS | vnt. | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | DVIRATIS VELOERGOMETRAS | vnt. | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0
3 | ELEKTROKAUTERIS | vnt. | 5 | 4 |  |  |  | 0 | 0
4 | SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS | vnt. | 29 | 22 |  |  |  | 0 | 0
5 | STOVAS INFUZIJOMS | vnt. | 5 | 4 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Iš viso kaina |  |  | 0
Bendra kaina (nurodoma žodžiais)

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO: