SPS 1 priedas

Akcinei bendrovei „Oro navigacija“

PASIŪLYMAS

# RADIJO ĮRENGINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMO PRIETAISO PIRKIMUI

# INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas(-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Juridinio asmens kodas(-ai) |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė |  |

# INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

| Vardas, Pavardė |  |
| --- | --- |
| Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris |  |
| Elektroninio pašto adresas |  |

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekėjus: (Pildoma, jei tiekėjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėją):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

# SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą sutinkame su Pirkimo sąlygose nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir pagrindinėmis būsimos Sutarties sąlygomis.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Patvirtiname, kad susipažinome su akcinės bendrovės ,,Oro navigacija“ Antikorupcine politika ir Veiklos partnerių etikos kodeksu (SPS 6-7 priedai) ir įsipareigojame nepažeisti jų nuostatų.

# PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant 1 lentelę:

1 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- |
| Radijo įrenginių parametrų matavimo prietaisas (nurodyti siūlomos prekės gamintoją, modelį/ modifikaciją) | 1 |  |
| PVM (21%) (jei taikoma) |  |  |
| Kaina, EUR su PVM (jei taikoma) |  |  |

5.2. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Eil. Nr. | Minimalūs techniniai reikalavimai | Atitiktį patvirtinantis siūlomos prekės parametras / reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendroji informacija |  |
| 1.1 | RRT turi būti tinkamas siųstuvų ir imtuvų analoginiams RF signalams testuoti. |  |
| 1.2 | Imtuvų bandymams garso signalai iš vidinių generatorių turi būti moduliuojami į RF nešiklį. |  |
| 1.3 | Testuojamo įrenginio demoduliuoti garso signalai turi būti tiekiami į RRT įėjimus ir analizuojami. |  |
| 1.4 | Siųstuvų bandymams RRT turi demoduliuoti gautą signalą ir išmatuoti demoduliuotą garso signalą bei RF signalą. |  |
| 1.5 | Turi būti naudojama patogi vartotojo sąsaja, kad vartotojai galėtų greitai pasiekti visus nustatymus ir lengvai atlikti matavimus. |  |
| 1.6 | Matavimo rezultatai turi būti aiškiai ir patogiai rodomi. |  |
| 1.7 | RRT turi būti valdomas jutikliniu ekranu. Visos funkcijos turi būti greitai pasiekiamos. |  |
| 1.8 | Sukamoji rankenėlė turi būti skirta nustatymams keisti, dažniams ir lygiams slinkti ir iš karto matyti poveikį matavimo rezultatams. |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai |  |
| 2.1 | Tiekėjas turi būti siūlomo RRT gamintojas arba įgaliotas gamintojo atstovas, turintis teisę parduoti siūlomą RRT ir teikti jo techninio aptarnavimo paslaugas. |  |
| 2.2 | RRT turi turėti lanksčias vidines garso ir RF kelių perjungimo galimybes. |  |
| 2.3 | Vartotojai turi galėti konfigūruoti vidinius generatorius ir matavimus. |  |
| 2.4 | Turi būti įmanoma nustatyti ir iškviesti iš anksto nustatytus bandymų scenarijus imtuvo, siųstuvo ir dvipusio ryšio bandymams,RF ir garso keliams, kad būtų sutaupytas laikas ir išvengta konfigūracijos klaidų standartiniuose bandymų atvejuose. |  |
| 2.5 | RRT turi leisti vartotojams pasiekti visas konfigūravimo parinktis ekspertų matavimams atlikti. |  |
| 2.6 | RRT turi būti tinkamas VoIP generavimui ir analizei bei VoIP delsos matavimui pagal EUROCAE ED137B/C. |  |
| 2.7. | Kartu su RRT turi būti pateiktas kalibravimo liudijimas/ sertifikatas, išduotas gamintojo arba akredituotos kalibravimo laboratorijos. |  |
| 2.8 | RRT kalibravimas turi būti atliekamas pagal ISO/IEC 17025 standartą arba lygiavertį standartą. |  |
| 2.9 | Pristatymo terminas - ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. |  |
| 3. | Radijo dažnių generatorius |  |
| 3.1 | Dažnių diapazonas nuo 100 kHz iki 3 GHz. |  |
| 3.2 | Dažnių skiriamoji geba 1 Hz. |  |
| 3.3 | COM išvesties nuolatinės bangos lygio diapazonas nuo -128 dBm iki 2 dBm. |  |
| 3.4 | OUT išvesties nuolatinės bangos lygio diapazonas nuo -120 dBm iki 10 dBm. |  |
| 3.5 | Išvesties lygio skiriamoji geba 0,01 dB. |  |
| 3.6 | Išvesties lygio paklaida mažesnė nei 2 dB. |  |
| 3.7 | COM jungtis priekiniame skydelyje, N tipo, female, 50 Ω. |  |
| 3.8 | OUT jungtis priekiniame skydelyje, N tipo, female, 50 Ω. |  |
| 3.9 | VSWR mažesnis nei 2,0. |  |
| 3.10 | Antrosios harmonikos slopinimas didesnis nei 30 dB. |  |
| 3.11 | Trečiosios harmonikos slopinimas didesnis nei 40 dB. |  |
| 3.12 | Neharmonikos slopinimas didesnis nei 55 dB. |  |
| 3.13 | Moduliacija: AM, FM, PM. |  |
| 3.14 | AM gylis nuo 0 iki 100 %. |  |
| 3.15 | FM nuokrypis nuo 0 iki 100 kHz. |  |
| 3.16 | PM nuokrypis nuo 0 iki 10 rad. |  |
| 3.17 | Moduliacijos dažnis nuo 0 Hz iki 20 kHz. |  |
| 3.18 | Turi būti apsaugotas nuo radijo dažnių perkrovos. |  |
| 4. | Radijo spektro analizatorius |  |
| 4.1 | Spektro analizatorius turi turėti viso diapazono ir vartotojo apibrėžto diapazono funkcijas. |  |
| 4.2 | Nulinio diapazono režimas turi įgalinti analizę laiko srityje. |  |
| 4.3 | Iškraipyti signalai turi būti analizuojami spektro analizatoriaus laiko srityje. |  |
| 4.4 | Priklausomai nuo moduliacijos tipo, turi būti matuojamas ir rodomas moduliacijos nuokrypis arba moduliacijos gylis. |  |
| 4.5 | Analizatorius turi turėti galios ir dažnio matavimo funkcijas. |  |
| 4.6 | Analizatoriaus dažnių diapazonas nuo 100 kHz iki 3 GHz. |  |
| 4.7 | Analizatoriaus dažnio skiriamoji geba 1 Hz. |  |
| 4.8 | COM įvesties nuolatinė galia iki 100 W. |  |
| 4.9 | IN įvestis (jungtis priekiniame skydelyje, N tipo, female, 50 Ω) iki 100 mW arba 20 dBm. |  |
| 4.10 | OUT atvirkštinė įvestis iki 20 mW arba 13 dBm. |  |
| 4.11 | COM įvesties galios nustatymo diapazonas su slopintuvu nuo -13 iki 50 dBm, be slopintuvo - nuo -30 iki 36 dBm. |  |
| 4.12 | IN įvesties galios nustatymo diapazonas nuo -36 iki 20 dBm. |  |
| 4.13 | VSWR mažesnis nei 2,0. |  |
| 4.14 | Turi būti apsaugotas nuo radijo dažnių perkrovos. |  |
| 5. | Garso dažnio generatoriai |  |
| 5.1 | RRT turi būti įrengti vidiniai garso generatoriai, galintys vienu metu generuoti du tonus ir moduliuoti juos į radijo dažnių nešiklį. |  |
| 5.2 | Turi būti nustatyti reikiami lygiai. Jei signalas turi būti moduliuojamas į radijo dažnių nešiklį, turi būti sukonfigūruotos moduliacijos charakteristikos. |  |
| 5.3 | Išėjimo varža mažesnė kaip 4 Ω. |  |
| 5.4 | AF1 OUT ir AF2 OUT išvesties jungtys tipo BNC. |  |
| 5.5 | Dažnių diapazonas nuo 20 Hz iki 20 kHz. |  |
| 5.6 | Dažnio skiriamoji geba 1 Hz. |  |
| 5.7 | Lygio diapazonas nuo 10 μV iki 5 V. |  |
| 5.8 | 0 V nuolatinės srovės komponentas, jo neturi būti. |  |
| 5.9 | Lygio skiriamoji geba 10 μV. |  |
| 5.10 | Išėjimo įtampos neapibrėžtis mažesnė nei 1,5 V + amplitudės skiriamoji geba. |  |
| 6. | Garso dažnio analizatorius |  |
| 6.1 | Analizuojami visi garso signalai, tiek išoriniai, tiek demoduliuoti garso signalai. |  |
| 6.2 | Garso signalams turi būti įmanoma taikyti aukštų, žemų dažnių ir svorio filtrus. |  |
| 6.3 | Garso signalo kokybė nustatoma naudojant SINAD, S/N ir THD, nustatoma ir rodoma vienu metu. |  |
| 6.4 | Bandymo dažnį turi pasirinkti naudotojas. |  |
| 6.5 | Įėjimo varža 100 kΩ, 15 pF. |  |
| 6.6 | AF1 IN ir AF2 IN įvesties jungtys BNC tipo. |  |
| 6.7 | Dažnių diapazonas nuo 50 Hz iki 20 kHz. |  |
| 6.8 | Lygio diapazonas nuo 50 μV iki 30 V. |  |
| 6.9 | Lygio skiriamoji geba 1 μV iki 1 mV ir 0,1 % 1 mV ir aukštesniame lygyje. |  |
| 6.10 | SINAD ir S/N matavimų dažnių diapazonas nuo 50 Hz iki 10 kHz. |  |
| 6.11 | SINAD ir S/N matavimų diapazonas nuo 1 iki 46 dB. |  |
| 6.12 | SINAD ir S/N matavimų lygio diapazonas (RMS) nuo 10 mV iki 30 V. |  |
| 6.13 | SINAD ir S/N matavimų skiriamoji geba 0,1 dB. |  |
| 6.14 | SINAD ir S/N matavimų paklaida mažesnė kaip 1 dB esant įėjimo lygiui nuo 100 mV iki 20 V. |  |
| 6.15 | THD matavimų dažnių diapazonas nuo 50 Hz iki 10 kHz. |  |
| 6.16 | THD matavimų lygio diapazonas (RMS) nuo 10 mV iki 30 V. |  |
| 6.17 | THD matavimų skiriamoji geba 0,01 %. |  |
| 6.18 | THD matavimų paklaida mažesnė kaip 1 dB. |  |
| 6.19 | Būdingas iškraipymas mažesnis nei 0,05 % THD+N arba mažesnis nei 0,025 % THD, esant nuo 100 mV iki 20 V įvesties lygiui. |  |
| 6.20 | THD matavimų neapibrėžtis mažesnė kaip 2 % + būdingas iškraipymas. |  |
| 7. | Gretimo kanalo galia ir užimtas pralaidumas |  |
| 7.1 | Siųstuvo į gretimus kanalus skleidžiamos galios ACP matavimas turi būti prieinamas. |  |
| 7.2 | Kanalų ir matavimo juostos pločio nustatymai pagal poreikį koreguojami nuo 100 Hz iki 4 MHz. |  |
| 7.3 | Rezultatai pateikiami grafiniu ir lentelių pavidalu. |  |
| 7.4 | Užimtas dažnių juostos plotis matuojamas siekiant nustatyti juostos plotį, kurį užima nustatyta galios procentinė dalis. |  |
| 8. | Osciloskopas |  |
| 8.1 | Osciloskopas turi rodyti 20 kHz dažnių juostos garso signalus, kurie tiekiami į AF1 IN ir AF2 IN prievadus, įskaitant demoduliuotus garso signalus siųstuvo bandymams. |  |
| 8.2 | Žymeklio funkcijos supaprastina šių garso signalų analizę. |  |
| 8.3 | Garso signalai turi būti peržiūrimi ir laiko, ir dažnio srityje, kad būtų galima lengvai ir išsamiai analizuoti visus garso signalus. |  |
| 9. | Trukdiklis |  |
| 9.1 | RRT generuoja du radijo dažnių signalus. Jei šie signalai yra išdėstyti už įrenginio priėmimo lango taip, kad bent vienas intermoduliacijos produktas yra priėmimo lange, galima įvertinti imtuvo kokybę |  |
| 9.2 | Trukdiklis turi leisti naudotojams išmatuoti bendro kanalo atmetimą ir gretimo kanalo slopinimą, todėl nereikia naudoti papildomo generatoriaus trukdančiam signalui generuoti. |  |
| 9.3 | RRT turi leisti naudotojui generuoti du radijo dažnių signalus skirtingais lygiais turimame 20 MHz dažnių juostos plotyje. Abu signalai - norimas signalas ir trukdiklis - moduliuojami nepriklausomai vienas nuo kito. |  |
| 9.4 | Abiejų signalų lygiai nustatomi nepriklausomai vienas nuo kito. |  |
| 10. | Iš anksto nustatyti bandymų scenarijai |  |
| 10.1 | Turi būti iš anksto nustatyti standartinių matavimo užduočių scenarijai, kad naudotojai galėtų vienu bakstelėjimu sukonfigūruoti RRT programinę ir aparatinę įrangą. Pateikiami iš anksto nustatyti TX matavimų, RX matavimų, spektro analizės scenarijai. |  |
| 10.2 | Eksperto režimu naudotojai turi turėti galimybę pagal poreikį sukonfigūruoti RRT. Garso ir radijo dažnių keliai perjungiami pagal poreikį. Visi generatoriai ir analizatoriai turi būti prieinami ir konfigūruojami. |  |
| 11. | Parametrų ir matavimo rezultatų rodymas |  |
| 11.1 | Naudotojai gali pasirinkti du parametrų ir matavimo rezultatų rodymo režimus. |  |
| 11.2 | Skirtuko režimas, skirtas išsamiai rodyti reikšmes. Visos generatoriaus ir analizatoriaus vertės rodomos atskiruose viso ekrano skirtukuose. |  |
| 11.3 | Išsamiai apžvalgai turi būti prieinamas padalinto ekrano režimas, kai generatoriaus ir analizatoriaus vertės rodomos vienu metu. |  |
| 12. | Apkarpytas vaizdas |  |
| 12.1 | Apkarpytame vaizde grafiškai rodomos pasirinktos matavimo vertės ir jų ribos. Šis vaizdas turi padėti lengviau atpažinti, kada vertės nukrenta žemiau arba viršija ribas, ir palengvinti siųstuvų ir imtuvų palyginimą. |  |
| 13. | Nuotolinis valdymas |  |
| 13.1 | Nuotolinis valdymas per Ethernet/LAN sąsają turi būti prieinamas integruoti į automatizuotą bandymų aplinką. |  |
| 14. | Maitinimo šaltinis |  |
| 14.1 | 230 V kintamoji srovė turi būti pagrindinis maitinimas per Schuko tipo F kištuką. |  |
| 14.2 | Nuolatinės srovės maitinimas iš akumuliatoriaus turi būti prieinamas lauko matavimams. |  |
| 14.3 | Turi būti pridėta ličio jonų baterija ir įkroviklis. |  |
| 15. | Priedai |  |
| 15.1 | Kietas dėklas. |  |
| 15.2 | Minkštas dėklas. |  |
| 15.3 | Matavimo kabelių rinkinys. |  |
| 15.4 | Naudotojo vadovas. |  |
| 15.5 | Patikros sertifikatas. |  |
| 16. | Garantija |  |
| 16.1 | Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 16.2 | Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis teikia remonto ir kalibravimo paslaugas. |  |

# PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje / PĮ 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to, ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali. Pirkėjui kilus abejonių dėl Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis  kreipiasi į tiekėją su prašymu įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Per Pirkėjo nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) |
| --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymo forma (išskyrus pasiūlymo kainą, kuri bet kokiu atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija) |  |
|  | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei taikoma) |  |
|  | Techninė dokumentacija |  |
|  | (Kiti dokumentai) |  |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą. Sąrašas nėra baigtinis.

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.