SPS 3 priedas

Radijo įrenginių parametrų matavimo prietaisas

Techninė specifikacija

Šiame dokumente aprašomi reikalavimai radijo imtuvų ir siųstuvų parametrų matavimo prietaisui - radijo ryšio testeriui (toliau - RRT), kurį ketina įsigyti akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

- Bendroji informacija

  - RRT turi būti tinkamas siųstuvų ir imtuvų analoginiams RF signalams testuoti.

  - Imtuvų bandymams garso signalai iš vidinių generatorių turi būti moduliuojami į RF nešiklį.

  - Testuojamo įrenginio demoduliuoti garso signalai turi būti tiekiami į RRT įėjimus ir analizuojami.

  - Siųstuvų bandymams RRT turi demoduliuoti gautą signalą ir išmatuoti demoduliuotą garso signalą bei RF signalą.

  - Turi būti naudojama patogi vartotojo sąsaja, kad vartotojai galėtų greitai pasiekti visus nustatymus ir lengvai atlikti matavimus.

  - Matavimo rezultatai turi būti aiškiai ir patogiai rodomi.

  - RRT turi būti valdomas jutikliniu ekranu. Visos funkcijos turi būti greitai pasiekiamos.

  - Sukamoji rankenėlė turi būti skirta nustatymams keisti, dažniams ir lygiams slinkti ir iš karto matyti poveikį matavimo rezultatams.

- Bendrieji reikalavimai

  - Tiekėjas turi būti siūlomo RRT gamintojas arba įgaliotas gamintojo atstovas, turintis teisę parduoti siūlomą RRT ir teikti jo techninio aptarnavimo paslaugas, arba turi būti sudaręs sutartį su kitu gamintojo įgaliotu ūkio subjektu, turinčiu teisę teikti siūlomo RRT techninio aptarnavimo paslaugas garantijos laikotarpiu.

  - RRT turi turėti lanksčias vidines garso ir RF kelių perjungimo galimybes.

  - Vartotojai turi galėti konfigūruoti vidinius generatorius ir matavimus.

  - Turi būti įmanoma nustatyti ir iškviesti iš anksto nustatytus bandymų scenarijus imtuvo, siųstuvo ir dvipusio ryšio bandymams, RF ir garso keliams, kad būtų sutaupytas laikas ir išvengta konfigūracijos klaidų standartiniuose bandymų atvejuose.

  - RRT turi leisti vartotojams pasiekti visas konfigūravimo parinktis ekspertų matavimams atlikti.

  - RRT turi būti tinkamas VoIP generavimui ir analizei bei VoIP delsos matavimui (pagal EUROCAE – ED137B/C).

  - Kartu su RRT turi būti pateiktas kalibravimo liudijimas/ sertifikatas, išduotas gamintojo arba akredituotos kalibravimo laboratorijos.

  - RRT kalibravimas turi būti atliekamas pagal ISO/IEC 17025 standartą (arba lygiavertį standartą).

  - Pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties pasirašymo. RRT turi būti pristatytas adresu: AB „Oro navigacija“, Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad RRT būtų pristatomas darbo dienomis ne piko valandomis, siekiant sumažinti pristatymo poveikį transporto spūstims, t. y. pirmadienį-ketvirtadienį nuo 10:00 val. iki 16:30 val., o penktadienį - nuo 10:00 val. iki 15:15 val. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa papildomai Pirkėjui teikiama su RRT susijusi dokumentacija būtų pateikiama elektroniniu formatu. Šis reikalavimas netaikomas dokumentams, kurie yra gamintojo standartiškai pateikiami kartu su RRT popierine forma. Papildomos popierinės dokumentų kopijos teikiamos tik Pirkėjui atskirai paprašius.

- Radijo dažnių generatorius

  - Dažnių diapazonas nuo 100 kHz iki 3 GHz.

  - Dažnių skiriamoji geba 1 Hz.

  - COM išvesties nuolatinės bangos lygio diapazonas nuo -128 dBm iki 2 dBm.

  - OUT išvesties nuolatinės bangos lygio diapazonas nuo -120 dBm iki 10 dBm.

  - Išvesties lygio skiriamoji geba 0,01 dB.

  - Išvesties lygio paklaida mažesnė nei 2 dB.

  - COM jungtis priekiniame skydelyje, N tipo, female, 50 Ω.

  - OUT jungtis priekiniame skydelyje, N tipo, female, 50 Ω.

  - VSWR mažesnis nei 2,0.

  - Antrosios harmonikos slopinimas didesnis nei 30 dB.

  - Trečiosios harmonikos slopinimas didesnis nei 40 dB.

  - Neharmonikos slopinimas didesnis nei 55 dB.

  - Moduliacija: AM, FM, PM.

  - AM gylis nuo 0 iki 100 %.

  - FM nuokrypis nuo 0 iki 100 kHz.

  - PM nuokrypis nuo 0 iki 10 rad.

  - Moduliacijos dažnis nuo 0 Hz iki 20 kHz.

  - Turi būti apsaugotas nuo radijo dažnių perkrovos.

- Radijo spektro analizatorius

  - Spektro analizatorius turi turėti viso diapazono ir vartotojo apibrėžto diapazono funkcijas.

  - Nulinio diapazono režimas turi įgalinti analizę laiko srityje.

  - Iškraipyti signalai turi būti analizuojami spektro analizatoriaus laiko srityje.

  - Priklausomai nuo moduliacijos tipo, turi būti matuojamas ir rodomas moduliacijos nuokrypis arba moduliacijos gylis.

  - Analizatorius turi turėti galios ir dažnio matavimo funkcijas.

  - Analizatoriaus reikalavimai:

    - dažnių diapazonas nuo 100 kHz iki 3 GHz,

    - dažnio skiriamoji geba 1 Hz,

    - COM įvesties nuolatinė galia iki 100 W,

    - IN įvestis (jungtis priekiniame skydelyje, N tipo, female, 50 Ω) iki 100 mW arba 20 dBm,

    - OUT atvirkštinė įvestis iki 20 mW arba 13 dBm,

    - COM įvesties galios nustatymo diapazonas su slopintuvu yra nuo -13 iki 50 dBm, o be slopintuvo – nuo ​​-30 iki 36,

    - IN įvesties galios nustatymo diapazonas yra nuo -36 iki 20 dBm,

    - VSWR mažesnis nei 2,0,

    - turi būti apsaugotas nuo radijo dažnių perkrovos.

- Garso dažnio generatoriai

  - RRT turi būti įrengti vidiniai garso generatoriai, galintys vienu metu generuoti du tonus ir moduliuoti juos į radijo dažnių laikiklį.

  - Turi būti nustatyti reikiami lygiai. Jei signalas turi būti moduliuojamas į radijo dažnių nešiklį, turi būti sukonfigūruotos moduliacijos charakteristikos.

  - Reikalavimai garso generatoriams:

    - išėjimo varža mažesnė kaip 4 Ω,

    - AF1 OUT ir AF2 OUT išvesties jungtys tipo BNC,

    - dažnių diapazonas nuo 20 Hz iki 20 kHz,

    - dažnio skiriamoji geba 1 Hz ,

    - lygio diapazonas nuo 10 μV iki 5 V,

    - 0 V nuolatinės srovės komponentas, jo neturi būti,

    - lygio skiriamoji geba 10 μV,

    - išėjimo įtampos neapibrėžtis mažesnė nei 1,5 V + amplitudės skiriamoji geba.

- Garso dažnio analizatorius

  - Analizuojami visi garso signalai, tiek išoriniai, tiek demoduliuoti garso signalai.

  - Garso signalams turi būti įmanoma taikyti aukštų, žemų dažnių ir svorio filtrus.

  - Garso signalo kokybė nustatoma naudojant SINAD, S/N ir THD, nustatoma ir rodoma vienu metu.

  - Bandymo dažnį turi pasirinkti naudotojas.

  - Įėjimo varža 100 kΩ, 15 pF.

  - AF1 IN ir AF2 IN įvesties jungtys BNC tipo.

  - Dažnių diapazonas nuo 50 Hz iki 20 kHz.

  - Lygio diapazonas nuo 50 μV iki 30 V.

  - Lygio skiriamoji geba 1 μV iki 1 mV ir 0,1 % 1 mV ir aukštesniame lygyje.

  - SINAD ir S/N matavimo reikalavimai:

    - dažnių diapazonas nuo 50 Hz iki 10 kHz,

    - matavimo diapazonas nuo 1 iki 46 dB,

    - lygio diapazonas (RMS) nuo 10 mV iki 30 V,

    - skiriamoji geba 0,1 dB,

    - paklaida mažesnė kaip 1 dB esant įėjimo lygiui nuo 100 mV iki 20 V.

  - THD matavimo reikalavimai:

    - dažnių diapazonas nuo 50 Hz iki 10 kHz,

    - lygio diapazonas (RMS) nuo 10 mV iki 30 V,

    - skiriamoji geba 0,01 %,

    - matavimo paklaida mažesnė kaip 1 dB,

    - būdingas iškraipymas, mažesnis nei 0,05 % THD+N arba mažesnis nei 0,025 % THD, esant nuo 100 mV iki 20 V įvesties lygiui,

    - neapibrėžtis mažesnė kaip 2 % + būdingas iškraipymas.

- Gretimo kanalo galia ir užimtas pralaidumas

  - Siųstuvo į gretimus kanalus skleidžiamos galios ACP matavimas turi būti prieinamas.

  - Kanalų ir matavimo juostos pločio nustatymai pagal poreikį koreguojami nuo 100 Hz iki 4 MHz.

  - Rezultatai pateikiami grafiniu ir lentelių pavidalu.

  - Užimtas dažnių juostos plotis matuojamas siekiant nustatyti juostos plotį, kurį užima nustatyta galios procentinė dalis.

- Osciloskopas

  - Osciloskopas turi rodyti 20 kHz dažnių juostos garso signalus, kurie tiekiami į AF1 IN ir AF2 IN prievadus, įskaitant demoduliuotus garso signalus siųstuvo bandymams.

  - Žymeklio funkcijos supaprastina šių garso signalų analizę.

  - Garso signalai turi būti peržiūrimi ir laiko, ir dažnio srityje, kad būtų galima lengvai ir išsamiai analizuoti visus garso signalus.

- Trukdiklis

  - RRT generuoja du radijo dažnių signalus. Jei šie signalai yra išdėstyti už įrenginio priėmimo lango taip, kad bent vienas intermoduliacijos produktas yra priėmimo lange, galima įvertinti imtuvo kokybę.

  - Trukdiklis turi leisti naudotojams išmatuoti bendro kanalo atmetimą ir gretimo kanalo slopinimą, todėl nereikia naudoti papildomo generatoriaus trukdančiam signalui generuoti.

  - RRT turi leisti naudotojui generuoti du radijo dažnių signalus skirtingais lygiais turimame 20 MHz dažnių juostos plotyje. Abu signalai – norimas signalas ir trukdiklis – moduliuojami nepriklausomai vienas nuo kito.

  - Abiejų signalų lygiai nustatomi nepriklausomai vienas nuo kito.

- Iš anksto nustatyti bandymų scenarijai

  - Turi būti iš anksto nustatyti standartinių matavimo užduočių scenarijai, kad naudotojai galėtų vienu bakstelėjimu sukonfigūruoti RRT programinę ir aparatinę įrangą. Pateikiami iš anksto nustatyti TX matavimų, RX matavimų, spektro analizės scenarijai.

  - Eksperto režimu naudotojai turi turėti galimybę pagal poreikį sukonfigūruoti RRT. Garso ir radijo dažnių keliai perjungiami pagal poreikį. Visi generatoriai ir analizatoriai turi būti prieinami ir konfigūruojami.

- Parametrų ir matavimo rezultatų rodymas

  - Naudotojai gali pasirinkti du parametrų ir matavimo rezultatų rodymo režimus:

    - Skirtuko režimas, skirtas išsamiai rodyti reikšmes. Visos generatoriaus ir analizatoriaus vertės rodomos atskiruose viso ekrano skirtukuose.

    - Išsamiai apžvalgai turi būti prieinamas padalinto ekrano režimas, kai generatoriaus ir analizatoriaus vertės rodomos vienu metu.

- Apkarpytas vaizdas

  - Apkarpytas vaizde grafiškai rodomos pasirinktos matavimo vertės ir jų ribos. Priešingai nei skaliariniai vaizduokliai, šis vaizdas turi padėti lengviau atpažinti, kada vertės nukrenta žemiau arba viršija ribas, ir palengvina siųstuvų ir imtuvų palyginimą.

- Nuotolinis valdymas

  - Nuotolinis valdymas per Ethernet/LAN sąsają turi būti prieinamas integruoti į automatizuotą bandymų aplinką.

- Maitinimo šaltinis

  - 230 V kintamoji srovė turi būti pagrindinis maitinimas per Schuko tipo F kištuką.

  - Nuolatinės srovės maitinimas iš akumuliatoriaus turi būti prieinamas lauko matavimams.

  - Turi būti pridėta ličio jonų baterija ir įkroviklis.

- Priedai

  - Kietas dėklas.

  - Minkštas dėklas.

  - Matavimo kabelių rinkinys.

  - Naudotojo vadovas.

  - Patikros sertifikatas.

- Garantija

  - Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.

  - Šiuo laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis teikia remonto ir kalibravimo paslaugas. Jeigu Techninėje specifikacijoje ir gamintojo dokumentuose nėra nustatytas konkretus kalibravimo periodiškumas, kalibravimo paslaugos teikiamos esant pagrįstam poreikiui užtikrinti tinkamą RRT veikimą ir atitiktį nustatytiems reikalavimams.

- Santrumpos

ACP – gretimo kanalo galia

RRT – radijo ryšio testeris

LAN – vietinis tinklas

AM – amplitudės moduliacija

FM – dažnio moduliacija

PM – fazinė moduliacija

CW – nuolatinė banga (nemoduliuota)

COM – kombinuotas (OUT ir IN)

OUT – išvestis

IN - įvestis

AF – garso dažnis

RF – radijo dažnis

TX – siųstuvas

RX – imtuvas

SINAD – signalas ir triukšmas, ir iškraipymas

S/N – signalo ir triukšmo santykis

THD – bendras harmoninis iškraipymas

N – triukšmas

RMS - šaknies vidurkio kvadratas

VoIP – balso per interneto protokolas

VSWR – įtampos stovinčios bangos santykis