TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilaus rentgeno aparato su C lanku (C lanko sistema) gamintojas |  |  |
| 2. | Mobilaus rentgeno aparato su C lanku (C lanko sistema) modelis |  |  |
| 3. | Paskirtis | Rentgeno aparatas su C lanku ir skaitmeniniu detektoriumi skirtas radiologinėms procedūroms |  |
| 4. | Monitorių sistema | - Monitorius (-iai) sumontuotas (-i) ant mobilaus vežimėlio - C lanko sistemos mobilios darbo stotelės; - Komplektuojama su vienu monitoriumi, jei monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 27" arba dviem monitoriais, jei monitoriaus įstrižainė < 27" - Maksimalus monitoriaus (-ių) ryškumas (skaistis) ≥ 600 cd/m² - Monitoriaus (-ių) raiška ≥ (1280 x 1024) taškų - Vertikalus / horizontalus apžvalgos kampai ≥ 170°/170° - Mobilios darbo stotelės svoris ≤ 240 kg. |  |
| 5. | Darbo rėžimai | - Pulsinė rentgenoskopija - Skaitmeninė rentgenografija |  |
| 6. | C lanko mechaninės charakteristikos | - C lanko vertikalus judesys ≥ 420 mm - C lanko horizontalus judesys ≥ 200 mm - C lanko rotacijos diapazonas ne siauresnis kaip nuo -180° iki +180°(arba bendras rotacijos kampas ≥ 360°) - C lanko orbitinės rotacijos diapazonas ne siauresnis kaip nuo -50 iki +90(arba bendras rotacijos kampas ≥ 140°) - C lanko lateralinė rotacija ≥ 20° - Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus≥ 990 mm - C lanko gylis ≥ 700 mm - C lanko rentgeno vamzdžio aukštis žemiausioje pozicijoje, matuojant atstumą nuo grindų ≤ 550 mm - Laisva vertikali C lanko erdvė ≥ 770 mm - C lanko svoris ≤ 360 kg - Sensorinio valdymo ekrano įstrižainė ≥ 12‘‘ |  |
| 7. | Rentgeno sistema | - Automatinis rentgeno parametrų parinkimas pagal pasirinktą anatominę sritį; - Anodas – rotuojantis - Generatoriaus galia ≥ 15 kW - Generatoriaus dažnis ≥ 40 kHz - Įtampos keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 40 iki 120 kV - Maksimali el. srovė skaitmeninės rentgenografijos režime ≥ 60 mA - Maksimali el. srovė pulsinės rentgenoskopijos režime ≥ 40 mA - Maksimalus pulsų dažnis pulsinės rentgenoskopijos režime ≥ 15 pulsų/s arba nuolatinės rentgenoskopijos režimas - Rentgeno vamzdžio galia ≥15 kW - Židinio dėmės dydis ≤ 0,6 mm (jeigu siūlomas daugiau nei vieno židinio rentgeno vamzdis, reikalavimą turi atitikti bent viena iš židinio dėmių) - Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU - Filtravimas (bendrojo filtro storis) atitinka ≥ 3 mm Al ekvivalentą (arba lygiavertis) |  |
| 8. | Kolimavimo sistema | - Plyšinio tipo kolimatorius; - Virtualaus kolimatoriaus funkcija |  |
| 9. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius | - Detektoriaus technologija CMOS arba aSI, arba IGZO - Detektoriaus aktyvaus paviršiaus dydis ≥ (300 x 300) mm - Detektoriaus taško dydis ≤ 198 µm - Detektoriaus raiška ≥ (1500 x 1500) taškų - Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) prie 0-0,05 linijų porų/mm ≥ 70% - Analoginio/skaitmeninio signalo konvertavimo gylis ≥ 16 bitų |  |
| 10 | Skaitmeninė vaizdų apdorojimo sistema | - Triukšmų filtravimas; - Vaizdo padidinimas kadrų ir CINE vaizdų peržiūros metu (peržiūrint CINE režime padidinami visos serijos vaizdai); - Mozaikinis vaizdų atvaizdavimas (grupinis sumažinto formato vaizdų pateikimas monitoriaus ekrane patogesniam pageidaujamo peržiūrėti vaizdo pasirinkimui); - Atstumų ir kampų matavimai; - Rentgenoskopijos sekų įrašymas; - Judančių vaizdų peržiūros režimas; - Palaikomos DICOM standarto funkcijos (žemiau nurodytos arba joms lygiavertės): - DICOM Storage, - DICOM Print, - DICOM Worklist, - Duomenų perdavimas belaidžiu ryšiu; - Vaizdų įrašymas į USB standartiniais kompiuteriniais formatais (TIFF arba JPEG arba BMP arba lygiaverčiais). |  |
| 11. | Programinė įranga kontrastiniams tyrimams | - Substrakcijos funkcija (angl. DSA) kontrastinių injekcijų vizualizacijai; - Žemėlapio režimas; - Galimybė pakartotinai pasirinkti geriausią sekos kadrą kaip referentinį vaizdą (angl. mask image) subtrakcijos sekai; - Realaus laiko (angl. pixel shift) funkcija judesio artefaktams sumažinti. |  |
| 12. | Dozimetrija | - Rentgeno aparate integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu); - Automatinis dozės reguliavimas rentgenoskopijos metu. |  |