TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Pėdų apdangalai:

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- supakuoti po 2 vnt.;

- ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis;

- sulankstyti taip, kad būtų saugu užmauti, nepažeidžiant sterilaus lauko;

- pagaminti iš skaidraus polietileno ar lygiavertės medžiagos, ne plonesnio nei 40 μm, bato formos;

- turi po lipnią juostelę apdangalo tvirtinimui, turi fiksuotis ties čiurna;

- sudėtyje nėra latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- dydis 35 x 30 cm ±2 cm;

- medicinos prietaisų klasė I, sterilus;

- atitinka EN 13795-1:2019 standarto reikalavimus;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įvertinimui turi būti pristatyti pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt.

Orientacinis poreikis: 528 vnt.

- Vienkartinės refleksinės žymėjimo sferos:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- tinkančios neuronavigacinei sistemai "Brainlab Sales GmbH“;

- sferinė forma su integruotu tvirtinimo mechanizmu;

- sterilūs (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 4 pak.

- Vienkartiniai navigacinio monitoriaus apklotai:

- Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- suderinamas su Brainlab Curve neuronavigacine sistema;

- tinkamas 32” monitoriams;

- skaidrus, suderinamas su lietimui jautriu ekranu;

- sterilūs (simbolis ant pakuotės).

Orientacinis poreikis: 8 pak.

4. Adatos biopsijų:

-          sterilios (simbolis ant pakuotės);

-          vienkartinės (pažymėta simboliu);

-          adatos galas matomas ultragarsu;

-          markiruotas adatos įsiskverbimo gylis;

-          tinkančios Pajunk arba lygiavertei šaudyklei;

-          pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

-          ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

-          įpakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Storis (G) | Ilgis (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14 | 10±1 | 100 |
| 2. | 14 | 15±1 | 200 |

- Plaukų kirpimo mašinėlės peiliukų galvutės:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- mašinėlės kirpimo galvutė pasukama ne mažiau nei 45 laipsių kampu į abi puses;

- Su apsauga nuo įpjovimų;

- peiliukai turi fiksavimosi galvutę, kuri leidžia uždėti peiliuką ant mašinėlės neliečiant kirpimo ašmenų rankomis;

- peiliukų fiksavimosi galvutė turi išsikišimą – snapelį, kurio pagalba peiliukas atjungiamas nuo mašinėlės neliečiant peiliuko ašmenų;

- peiliukai sukurti taip, kad įkirpti pacientui praktiškai neįmanoma;

- nukirpto plauko ilgis ne daugiau kaip 0,3 mmm;

- galimybė rinktis peiliukus iš trijų variantų: universalūs, neuro ir pediatriniai peiliukai;

- supakuoti atskirai individualiuose įpakavimuose;

- suderinami ir fiksuojami su 3M (3M 9660 Surgical Clipper 9661) kirpimo mašinėle;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Enterinio maitnimo sistema su ENPlus tipo arba lygiaverte jungtimi (enterinio maitinimo pompai Amika+,):

- sterili (simbolis ant pakuotės), supakuota po vieną;

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- ilgis: 250±4 cm;

- T-Jungtis arba lygiavertė (ENLock patikrinimui bei švirkšto naudojimui);

- apsauginis gnybtas, saugantis nuo laisvo tirpalo pratekėjimo;

- enterinio maitinimo sistemos universali jungtis (užsukama ant butelio tipo pakuotės);

- enterinio maitinimo sistemos jungtis į zondą ENFit;

- enterinio maitinimo sistemos jungtis su enterinio mišinio pakuote ENPlus;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1;

- tinkama pompai Amika+,

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_______________