Pirkimo sąlygų 2 priedas

ECHOSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir atitikimų patvirtinimas su tikslia nuoroda į gamintojo dokumentaciją (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Echoskopas |  | [siūlomas modelis ir gamintojas] |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |  |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina |  |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina |  |
| 2.5. | Krūtų | Būtina |  |
| 2.6. | Kardiologiniai | Būtina |  |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |
| 3.1. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Lietimui jautrus, ne mažiau kaip 53.34 cm (21″ colio). |  |
| 3.2. | Visos ultragarso sistemos funkcijos valdomos pagrindiniame, lietimui jautriame ekrane, kuriame ir atvaizduojamas ultragarsinis vaizdas. | Būtina |  |
| 3.3. | Reguliuojamas monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina |  |
| 3.4. | Stalčius, paaukštinta lentyna, krepšelis arba lygiavertis sprendimas priedams laikyti | Būtina |  |
| 4. | Techniniai parametrai |  |  |
| 4.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 30 cm |  |
| 4.2. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | Ne mažiau kaip (1 - 19) MHz |  |
| 4.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 4.4 | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 180 |  |
| 4.5 | Sistemos darbo iš originalaus akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 2 valandos |  |
| 4.6. | Vaizdo režimai | - B - M - Spalvinis dopleris - Pulsinės bangos dopleris - Nuolatinės bangos dopleris |  |
| 5. | Reikalavimai davikliams: |  |  |
| 5.1. | Konvekcinis daviklis |  |  |
| 5.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.2 MHz iki ne mažiau 5.0 MHz |  |
| 5.1.2. | Elementų skaičius | Ne mažiau 128 |  |
| 5.2. | Linijinis daviklis |  |  |
| 5.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4.0 MHz iki ne mažiau 15.0 MHz |  |
| 5.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau nei 38.0 mm bet ne daugiau nei 45.0 mm |  |
| 5.3. | Fazinis daviklis |  |  |
| 5.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.0 MHz iki ne mažiau 4.5 MHz |  |
| 6. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |
| 6.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu | Būtina |  |
| 7. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 128 GB |  |
| 8. | Išorinės jungtys | - USB - LAN arba lygiavertė |  |
| 9. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50/60 Hz elektros tinklas |  |
| 10. | Įrangos ženklinimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |

Aplinkosauginis reikalavimas

| Eil. Nr. |  | Reikalavimas | Tiekėjo siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | ( įrašyti) |