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SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI DUOMENYS
1. [bookmark: _Pirkimo_dokumentų_9_1][bookmark: _Hlk160011597]Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę ir su pasiūlymu pateikti įrodančius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių kokybės atitikimą Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.
	Eil. Nr.
	Reikšmė
	Minimalūs techniniai reikalavimai
	Siūlomų prekių techniniai parametrai
(Užpildyti, nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis ir nurodant dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)

	1.
	Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis
	

	2.
	Įrangos tipas
	Transporto priemonių radiacinės kontrolės portaliniai vartai.
	

	3.
	Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis
	

	4.
	Paskirtis
	Gama spinduliuotės aptikimas transporto priemonėse vežamose atliekose, žaliavose, metalo lauže ar kitose medžiagose.
	

	5.
	Komplektacija
	Ne mažiau kaip 2 portaliniai stulpai su detektoriais, valdymo ir duomenų apdorojimo įranga, programinė įranga, signalizacija, jutikliai ir visi montavimui bei paleidimui būtini komponentai.
	

	6.
	Detektorių tipas
	Plastikiniai scintiliaciniai arba lygiaverčiai gama spinduliuotės detektoriai.
	

	7.
	Detektorių skaičius
	Ne mažiau kaip po 1 vnt. ant kiekvieno portalo stulpo.
	

	8.
	Vieno detektoriaus jautrus plotas
	Ne mažesnis kaip 1000 x 500 mm arba lygiavertis pagal jautrumą.
	

	9.
	Vieno detektoriaus storis
	Ne mažesnis kaip 50 mm arba lygiavertis pagal jautrumą.
	

	10.
	Aptikimo kanalas
	Gama spinduliuotė.
	

	11.
	Detektorių veikimas
	Sistema turi užtikrinti, kad vieno detektoriaus arba jo elektronikos gedimo atveju likusi sistemos dalis galėtų tęsti darbą tiek, kiek tai techniškai įmanoma.
	

	12.
	Transporto priemonės aptikimas
	Automatinis transporto priemonės aptikimas jutikliais.
	

	13.
	Matavimo kryptis
	Dvipusis transporto priemonių judėjimo aptikimas arba lygiavertis funkcionalumas.
	

	14.
	Foninės spinduliuotės kompensavimas
	Automatinis aplinkos gama fono matavimas ir kompensavimas.
	

	15.
	Aliarmo indikacija
	Garsinė ir vizualinė indikacija.
	

	16.
	Įvykių registravimas
	Turi būti registruojami matavimai, fonas, aliarmo atvejai, gedimai, sistemos veikimo įvykiai.
	

	17.
	Aliarmo slenksčiai
	Galimybė nustatyti ir koreguoti aliarmo slenksčius pagal detektorius, zonas arba kitą lygiavertę logiką.
	

	18.
	Valdymas
	Valdymo ekranas arba operatoriaus darbo vieta su aiškia naudotojo sąsaja.
	

	19.
	Programinė įranga
	Legali programinė įranga, skirta įrangos valdymui, duomenų apdorojimui, įvykių peržiūrai ir ataskaitų formavimui.
	

	20.
	Duomenų eksportas
	Galimybė eksportuoti duomenis į USB laikmeną arba per tinklo sąsają.
	

	21.
	Ataskaitos
	Galimybė formuoti matavimų ir aliarmų ataskaitas PDF, CSV, Excel ar kitu plačiai naudojamu formatu.
	

	22.
	Naudotojų teisės
	Galimybė nustatyti skirtingus naudotojų teisių lygius, pvz., operatorius, administratorius, serviso specialistas.
	

	23.
	Kompiuterinė įranga
	Integruotas pramoninis kompiuteris arba atskira operatoriaus darbo vieta, tinkama įrangos programinei įrangai veikti.
	

	24.
	Operacinė sistema
	Gamintojo palaikoma operacinė sistema, suderinama su įrangos programine įranga.
	

	25.
	Tinklo sąsaja
	Ethernet TCP/IP arba lygiavertė tinklo sąsaja.
	

	26.
	Nuotolinis prisijungimas
	Galimybė nuotoliniam aptarnavimui arba diagnostikai, jei tai leidžia Perkančiosios organizacijos IT saugos reikalavimai.
	

	27.
	Maitinimas
	230 V, 50 Hz arba kitas su Lietuvos elektros tinklu suderinamas sprendinys.
	

	28.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
	Turi būti numatyta galimybė prijungti nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS).
	

	29.
	Darbo režimas
	Nepertraukiamas darbas 24/7 režimu.
	

	30.
	Darbo aplinkos temperatūra
	Ne siauresnis kaip nuo -20 °C iki +45 °C diapazonas.
	

	31.
	Santykinė drėgmė
	Ne mažiau kaip iki 95 %, be kondensacijos.
	

	32.
	Apsaugos klasė
	Ne mažesnė kaip IP54 arba lygiavertė apsauga lauko sąlygoms.
	

	33.
	Konstrukcija
	Tinkama montuoti ir eksploatuoti lauko sąlygomis.
	

	34.
	Dokumentacija
	Techninis pasas arba analogiškas dokumentas, naudojimo instrukcija, darbų saugos arba saugaus naudojimo instrukcija ir kita būtina dokumentacija lietuvių kalba.
	

	35.
	Atsarginės dalys
	Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių ir serviso prieinamumą garantiniu laikotarpiu.
	

	36.
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
	




