## Kiekiai
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | 1 mato vnt. kaina Eur be PVM | Pastabos dėl techninės specifikacijos
1 | 0 | 0 | Endoskopiniai pjovimo/siuvimo instrumentai
1 | 1 | 0 | Endoskopinio lankstaus linijinio siuvimo/pjovimo aparato rankena | vnt. | 100
1 | 1 | 1 | Darbinė dalis rotuojama 360°, natūrali artikuliacija iki ir įskaitant 45° kampu į kiekvieną pusę, turi turėti mažiausiai tris padėtis į kiekvieną pusę; aparato darbinės dalies ilgis ne trumpesnis nei 16 cm; turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu; turi saugumo mechanizmą neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės, galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; galima naudoti viena ranka; tinkamas 12 mm trokarui ar jo movoms; ta pati rankena tinkamas visoms kasetėms
1 | 2 | 0 | Kasetės endoskopiniam lanksčiam linijiniam siuvimo/pjovimo aparatui, tinkančios kraujagyslėms ir ploniems audiniams, vidutinio storumo ir storiems audiniams | kasetė | 700
1 | 2 | 1 | siūlės ilgis 45 arba 60 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; kabutės pagamintos iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos, kabutės išdėstytos po tris eiles, kiekvienoje peilio pusėje. Peilis integruotas kasetės viduryje. Atviros kabutės kojelės ilgis 2,5 ± 0,1 mm, 3,6 ± 0,2 mm, 4,4 ± 0,4 mm pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį
2 | 0 | 0 | Vienkartinės priemonės darbui su Ethicon harmoninio skalpelio generatoriumi GEN11 arba lygiavertis aparatas teikiamas Ligoninei panaudai 2 vnt.
2 | 1 | 0 | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės | vnt. | 24
2 | 1 | 1 | sterilios; 90 ±5 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atviroms operacijoms. turi tikti Ligoninės turimam Ethicon harmoninio skalpelio generatoriui GEN11 arba aparatas duodamas Ligoninei panaudai
2 | 2 | 0 | Ilgos ultragarsinės koaguliuojančios žirklės | vnt. | 18
2 | 2 | 1 | 170 ±10 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atvirai chirurgijai. turi tikti Ligoninės turimam Ethicon harmoninio skalpelio generatoriui GEN11 arba aparatas duodamas Ligoninei panaudai
2 | 3 | 0 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 5,5±0,5 x 230±10 mm | vnt. | 42
2 | 3 | 1 | 5,5±0,5mm x 230±10mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žnyplės skirtos ir atvirai chirurgijai. turi tikti Ligoninės turimam Ethicon harmoninio skalpelio generatoriui GEN11 arba aparatas duodamas Ligoninei panaudai
2 | 4 | 0 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 5,5±0,5 x 360±10 mm | vnt. | 90
2 | 4 | 1 | 5,5±0,5mm x 360±10mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai. turi tikti Ligoninės turimam Ethicon harmoninio skalpelio generatoriui GEN11 arba aparatas duodamas Ligoninei panaudai
2 | 5 | 0 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės su integruota rankena | vnt. | 150
2 | 5 | 1 | 5,5±0,5mm x 360±10mm ilgio instrumento stiebas, 18 ±1 mm peilis. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 7 mm, įskaitant ir 7 mm, kraujagyslių koaguliacijai. Skirtos laparoskopinei chirurgijai. turi tikti Ligoninės turimam Ethicon harmoninio skalpelio generatoriui GEN11 arba aparatas duodamas Ligoninei panaudai
3 | 0 | 0 | Linijinis pjovimo/siuvimo aparatas ir kasetės atviroms operacijoms
3 | 1 | 0 | Linijinis pjovimo/siuvimo aparatas atviroms operacijoms | vnt. | 36
3 | 1 | 1 | nupjauna ir susiuva audinius vienu metu, pjūvio ilgis 76-79 mm; galima iššauti instrumentą iš abiejų pusių; kabučių suspaudimo aukštis pasirenkamas rankenėle ant aparato; neslystanti, grublėta rankena.
3 | 2 | 0 | Kasetės linijiniam pjovimo/siuvimo aparatui atviroms operacijoms | vnt. | 144
3 | 2 | 1 | atviros kabutės aukštis 4,4±0,1 mm, uždarytos kabutės aukštis nuo 1,5 mm iki 2,0 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi suspaudimo aukščiai; pjūvio ilgis 76-79 mm, siūlės ilgis 80-81 mm; kabutės sudėliotos po tris eiles kiekvienoje peilio pusėje; kiekvienoje kasetėje ne mažiau kaip 115 kabučių; kasetės aparatui.