Konkurso sąlygų
2 priedas
 
ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pavadinimas
	Pristatymo ir montavimo adresas
	Perkamas kiekis

	Ultragarsinė diagnostinė sistema
	Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. (Pravieniškių 2 kalėjimas)
	1 vnt.



Ultragarsinės diagnostinės sistemos sudėtis:
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Taikymo sritys
	1. Skydliaukės tyrimai
2. Paviršiniai ir smulkiųjų organų/dalių tyrimai
3. Kraujagyslių tyrimai
4. Abdominaliniai tyrimai
5. Kardiologiniai tyrimai

	2.
	Sistemos parengimo darbui trukmė 
	≤ 80 sekundžių esant pilnai išjungtai sistemai
≤ 7 sekundžių esant sistemos „miego“ režimui

	3.
	Sistemos svoris
	≤ 70 kg.

	4.
	Sistemos kanalų skaičius
	≥ 175 000 000

	5.
	Sistemos palaikomų dažnių diapazonas 
	nuo ≤ 1 MHz 
iki ≥ 25 MHz

	6.
	Dinaminis diapazonas
	≥ 350 dB

	7.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	≥ 42 cm

	8.
	Aktyvios jungtys vaizdinimo davikliams 
	≥ 4

	9.
	Pagrindinis vaizdo monitorius 
	

	9.1.
	Įstrižainė
	≥ 21.5 colių 

	9.2.
	Monitoriaus skiriamoji geba
	≥ 1920 x 1080

	9.3.
	Monitoriaus pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
	Būtina

	9.4.
	Monitoriaus alkūnės pasukimo kampas
	≥ 180°

	10.
	Sistemos valdymo ekranas
	

	10.1.
	Integruotas, sensorinis
	Būtina

	10.2.
	Įstrižainė
	≥ 12,1“

	10.3.
	Skiriamoji geba
	≥ 1920 x 1080

	10.4
	Panelės pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
	Būtina


	10.5
	Motorizuotas panelės aukščio reguliavimas
	Būtina 


	10.6
	Panelė su pilna skaitine-raidine klaviatūra
	Būtina

	11.
	Skenavimo režimai ir funkcijos:
	

	11.1.
	B režimas

	Būtina

	11.2.
	Spalvinio kraujotakos doplerio režimas, leidžiantis vizualizuoti kraujo tekėjimo kryptį ir greitį realiu laiku
	Būtina

	11.3.
	Impulsinio bangos doplerio režimas, leidžiantis išmatuoti kraujo srauto greitį konkrečiame taške
	Būtina

	11.4.
	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas
	Būtina

	11.5.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas
	Būtina

	11.6.
	Ne mažiau kaip 4 dažnių pasirinkimai
	Būtina


	11.7.
	Ne mažiau kaip 7 sienelės filtrai spalvinio doplerio režime
	Būtina

	11.8.
	PRF reguliavimo ribos ne daugiau 0,1 KHz iki ne mažiau 20,3 KHz
	Būtina

	11.9.
	Maksimalus B režimo kadrų skaičius
	Ne mažiau nei 3000 kadrų/s

	11.10.
	Programinė įranga 2D režime, kuri paryškina ribas tarp audinių (padidinamas kontrastas išilgai struktūrinių ribų, paryškindamas sąsajas, tokias kaip organų sienelės, navikai ir raumenų fascija, kad pagerintų diagnostikos patikimumą)

	Būtina

	11.11.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe
	Būtina

	11.12
	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu, veikiantis su konveksiniu ir linijiniu davikliais
	Būtina

	11.13.
	Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas
	Būtina

	11.14.
	Ne mažiau kaip 3 dažnių pasirinkimai
	Būtina

	11.15.
	PRF reguliavimo ribos nuo ne daugiau 0,1 KHz iki ne mažiau 31.3KHz
	Būtina

	11.16.
	Ne mažiau kaip 9 sienelės filtrų
	Būtina

	11.17
	Vartelių dydžio reguliavimas nuo ne daugiau nei 0,2 mm iki ne mažiau nei 25 mm
	Būtina

	11.18.
	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas
	Būtina

	11.19.
	Duplekso režimas, kai galimi du tiriamo regiono režimai vienu metu
	Būtina

	11.20.
	Triplekso režimas, kai galimi trys tiriamo regiono režimai vienu metu
	Būtina

	11.21.
	Automatinė karotinės arterijos intima-medijos sluoksnio storio (IMT) matavimo funkcija
	Būtina

	11.22.
	Automatinis kairiojo skilvelio ejekcinio frakto matavimo įrankis.
	Būtina

	11.23.
	Audinių doplerio vaizdavimo funkcija
	Būtina

	11.24.
	Anatominis M-režimas, leidžiantis vartotojui laisvai pasirinkti M-linijos kryptį bet kurioje 2D vaizde esančioje struktūroje
	Būtina

	11.25.
	DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) sąsaja, skirta ultragarsinių vaizdų, paciento duomenų ir tyrimo informacijos perdavimui į PACS sistemas.
	Būtina

	11.26.
	Smulkios vaskuliarizacijos tyrimų paketas
	Būtina

	11.27.
	Tyrimų iš bibliotekos ir realiu laiku lygiagretaus lyginimo funkcija
	Būtina

	11.28.
	Strain elastografijos funkcija. Audinių elastingumo vaizdavimo funkcija, pagrįsta deformacijos matavimu
	Būtina

	11.29.
	Adatos vizualizavimo funkcija, pagerinanti adatos matomumą realiu laiku, ypač atliekant intervencines procedūras
	Būtina

	11.30.
	Panoraminio vaizdo režimas
	Būtina

	11.31.
	Specializuota kraujotakos vaizdavimo technologija, suteikianti trimatį (3D) kraujo srauto ant 2D monochrominio vaizdo atvaizdavimą
	Būtina

	12.
	Kartu su prietaisu komplektuojami davikliai
	

	12.1.
	Linijinis daviklis kraujotakos, smulkių dalių tyrimams
	1 vnt.

	12.1.1.
	Dažnio diapazonas
	nuo ≤ 3 MHz iki ≥ 19 MHz

	12.1.2.
	Elementų skaičius ne mažiau 
	≥ 256

	12.1.3.
	Apžiūros plotas 
	≥ 50 mm

	12.1.4.
	Naudojama monokristalo technologija
	Būtina

	12.1.5.
	Monolitinis daviklio paviršius ir korpusas, apsaugantis nuo įbrėžimų
	Būtina

	12.2
	Konveksinis daviklis abdominaliniams tyrimams
	1 vnt.

	12.2.1
	Dažnio diapazonas
	nuo ≤ 1 MHz iki ≥ 7 MHz

	12.2.2
	Elementų skaičius ne mažiau 
	≥ 192

	12.2.3
	Vaizdavimo kampas 
	≥ 60°

	12.2.4
	Naudojama monokristalo technologija
	Būtina

	12.3.
	Kardiologinis daviklis
	

	12.3.1.
	Dažnio diapazonas
	nuo ≤ 1 MHz iki ≥ 5 MHz

	12.3.2.
	Elementų skaičius ne mažiau
	≥ 64

	12.3.3.
	Vaizdavimo kampas
	≥ 90°

	12.3.4.
	Naudojama monokristalo technologija
	Būtina

	13.
	Funkcija, tikrinanti daviklių elementų būklę
	Būtina

	14.
	Pacientų duomenų archyvas
	

	14.1
	Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui
	Būtina

	14.2
	Vidinio kietojo disko struktūra ir talpa
	Ne mažiau SSD 250GB + HDD 1TB

	14.3
	Įrašymas į USB atmintines
	Būtina

	14.4
	Realaus laiko video įrašymas į USB atmintinę 
	Būtina

	15.
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas
	Būtinas. Komplektuojamas kartu su laikikliu / stalčiumi terminiui popieriui laikyti.

	16.
	Gelio šildytuvas
	Būtinas

	17.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)
	Būtinas 

	18.
	Kartu su įranga pateikiama priežiūros ir naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	Būtina

	

19.
	

Techniniai aptarnavimai
	Garantiniu laikotarpiu ultragarsinei diagnostinei  sistemai turi būti atliekami kasmetiniai techniniai aptarnavimai (viso atliekami 2 aptarnavimai: po 1 ir po 2 metų. Tiekėjai turi įskaičiuoti sąnaudas į pasiūlymo kainą.

	20.
	Tiekėjo pateikiami dokumentai
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos ultragarsinės diagnostinės sistemos  gamintojos atstovas (jei jis nėra gamintojas), įgaliotas parduoti ir techniškai aptarnauti   prekę, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks siūlomos pilnai sukomplektuotos ultragarsinės diagnostinės sistemos gamintojo garantinį aptarnavimą visą sutarties galiojimo laikotarpį

	21.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėnesiai
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