Konkurso sąlygų

2 priedas

ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pavadinimas | Pristatymo ir montavimo adresas | Perkamas kiekis |
| --- | --- | --- |
| Ultragarsinė diagnostinė sistema | Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. (Pravieniškių 2 kalėjimas) | 1 vnt. |

Ultragarsinės diagnostinės sistemos sudėtis:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Taikymo sritys | - Skydliaukės tyrimai - Paviršiniai ir smulkiųjų organų/dalių tyrimai - Kraujagyslių tyrimai - Abdominaliniai tyrimai - Kardiologiniai tyrimai |
| 2. | Sistemos parengimo darbui trukmė | ≤ 80 sekundžių esant pilnai išjungtai sistemai ≤ 7 sekundžių esant sistemos „miego“ režimui |
| 3. | Sistemos svoris | ≤ 70 kg. |
| 4. | Sistemos kanalų skaičius | ≥ 175 000 000 |
| 5. | Sistemos palaikomų dažnių diapazonas | nuo ≤ 1 MHz iki ≥ 25 MHz |
| 6. | Dinaminis diapazonas | ≥ 350 dB |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 42 cm |
| 8. | Aktyvios jungtys vaizdinimo davikliams | ≥ 4 |
| 9. | Pagrindinis vaizdo monitorius |  |
| 9.1. | Įstrižainė | ≥ 21.5 colių |
| 9.2. | Monitoriaus skiriamoji geba | ≥ 1920 x 1080 |
| 9.3. | Monitoriaus pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |
| 9.4. | Monitoriaus alkūnės pasukimo kampas | ≥ 180° |
| 10. | Sistemos valdymo ekranas |  |
| 10.1. | Integruotas, sensorinis | Būtina |
| 10.2. | Įstrižainė | ≥ 12,1“ |
| 10.3. | Skiriamoji geba | ≥ 1920 x 1080 |
| 10.4 | Panelės pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |
| 10.5 | Motorizuotas panelės aukščio reguliavimas | Būtina |
| 10.6 | Panelė su pilna skaitine-raidine klaviatūra | Būtina |
| 11. | Skenavimo režimai ir funkcijos: |  |
| 11.1. | B režimas | Būtina |
| 11.2. | Spalvinio kraujotakos doplerio režimas, leidžiantis vizualizuoti kraujo tekėjimo kryptį ir greitį realiu laiku | Būtina |
| 11.3. | Impulsinio bangos doplerio režimas, leidžiantis išmatuoti kraujo srauto greitį konkrečiame taške | Būtina |
| 11.4. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina |
| 11.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina |
| 11.6. | Ne mažiau kaip 4 dažnių pasirinkimai | Būtina |
| 11.7. | Ne mažiau kaip 7 sienelės filtrai spalvinio doplerio režime | Būtina |
| 11.8. | PRF reguliavimo ribos ne daugiau 0,1 KHz iki ne mažiau 20,3 KHz | Būtina |
| 11.9. | Maksimalus B režimo kadrų skaičius | Ne mažiau nei 3000 kadrų/s |
| 11.10. | Programinė įranga 2D režime, kuri paryškina ribas tarp audinių (padidinamas kontrastas išilgai struktūrinių ribų, paryškindamas sąsajas, tokias kaip organų sienelės, navikai ir raumenų fascija, kad pagerintų diagnostikos patikimumą) | Būtina |
| 11.11. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Būtina |
| 11.12 | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu, veikiantis su konveksiniu ir linijiniu davikliais | Būtina |
| 11.13. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |
| 11.14. | Ne mažiau kaip 3 dažnių pasirinkimai | Būtina |
| 11.15. | PRF reguliavimo ribos nuo ne daugiau 0,1 KHz iki ne mažiau 31.3KHz | Būtina |
| 11.16. | Ne mažiau kaip 9 sienelės filtrų | Būtina |
| 11.17 | Vartelių dydžio reguliavimas nuo ne daugiau nei 0,2 mm iki ne mažiau nei 25 mm | Būtina |
| 11.18. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |
| 11.19. | Duplekso režimas, kai galimi du tiriamo regiono režimai vienu metu | Būtina |
| 11.20. | Triplekso režimas, kai galimi trys tiriamo regiono režimai vienu metu | Būtina |
| 11.21. | Automatinė karotinės arterijos intima-medijos sluoksnio storio (IMT) matavimo funkcija | Būtina |
| 11.22. | Automatinis kairiojo skilvelio ejekcinio frakto matavimo įrankis. | Būtina |
| 11.23. | Audinių doplerio vaizdavimo funkcija | Būtina |
| 11.24. | Anatominis M-režimas, leidžiantis vartotojui laisvai pasirinkti M-linijos kryptį bet kurioje 2D vaizde esančioje struktūroje | Būtina |
| 11.25. | DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) sąsaja, skirta ultragarsinių vaizdų, paciento duomenų ir tyrimo informacijos perdavimui į PACS sistemas. | Būtina |
| 11.26. | Smulkios vaskuliarizacijos tyrimų paketas | Būtina |
| 11.27. | Tyrimų iš bibliotekos ir realiu laiku lygiagretaus lyginimo funkcija | Būtina |
| 11.28. | Strain elastografijos funkcija. Audinių elastingumo vaizdavimo funkcija, pagrįsta deformacijos matavimu | Būtina |
| 11.29. | Adatos vizualizavimo funkcija, pagerinanti adatos matomumą realiu laiku, ypač atliekant intervencines procedūras | Būtina |
| 11.30. | Panoraminio vaizdo režimas | Būtina |
| 11.31. | Specializuota kraujotakos vaizdavimo technologija, suteikianti trimatį (3D) kraujo srauto ant 2D monochrominio vaizdo atvaizdavimą | Būtina |
| 12. | Kartu su prietaisu komplektuojami davikliai |  |
| 12.1. | Linijinis daviklis kraujotakos, smulkių dalių tyrimams | 1 vnt. |
| 12.1.1. | Dažnio diapazonas | nuo ≤ 3 MHz iki ≥ 19 MHz |
| 12.1.2. | Elementų skaičius ne mažiau | ≥ 256 |
| 12.1.3. | Apžiūros plotas | ≥ 50 mm |
| 12.1.4. | Naudojama monokristalo technologija | Būtina |
| 12.1.5. | Monolitinis daviklio paviršius ir korpusas, apsaugantis nuo įbrėžimų | Būtina |
| 12.2 | Konveksinis daviklis abdominaliniams tyrimams | 1 vnt. |
| 12.2.1 | Dažnio diapazonas | nuo ≤ 1 MHz iki ≥ 7 MHz |
| 12.2.2 | Elementų skaičius ne mažiau | ≥ 192 |
| 12.2.3 | Vaizdavimo kampas | ≥ 60° |
| 12.2.4 | Naudojama monokristalo technologija | Būtina |
| 12.3. | Kardiologinis daviklis |  |
| 12.3.1. | Dažnio diapazonas | nuo ≤ 1 MHz iki ≥ 5 MHz |
| 12.3.2. | Elementų skaičius ne mažiau | ≥ 64 |
| 12.3.3. | Vaizdavimo kampas | ≥ 90° |
| 12.3.4. | Naudojama monokristalo technologija | Būtina |
| 13. | Funkcija, tikrinanti daviklių elementų būklę | Būtina |
| 14. | Pacientų duomenų archyvas |  |
| 14.1 | Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui | Būtina |
| 14.2 | Vidinio kietojo disko struktūra ir talpa | Ne mažiau SSD 250GB + HDD 1TB |
| 14.3 | Įrašymas į USB atmintines | Būtina |
| 14.4 | Realaus laiko video įrašymas į USB atmintinę | Būtina |
| 15. | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas | Būtinas. Komplektuojamas kartu su laikikliu / stalčiumi terminiui popieriui laikyti. |
| 16. | Gelio šildytuvas | Būtinas |
| 17. | Įrangos žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) | Būtinas |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama priežiūros ir naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Būtina |
| 19. | Techniniai aptarnavimai | Garantiniu laikotarpiu ultragarsinei diagnostinei sistemai turi būti atliekami kasmetiniai techniniai aptarnavimai (viso atliekami 2 aptarnavimai: po 1 ir po 2 metų. Tiekėjai turi įskaičiuoti sąnaudas į pasiūlymo kainą. |
| 20. | Tiekėjo pateikiami dokumentai | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos ultragarsinės diagnostinės sistemos gamintojos atstovas (jei jis nėra gamintojas), įgaliotas parduoti ir techniškai aptarnauti prekę, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks siūlomos pilnai sukomplektuotos ultragarsinės diagnostinės sistemos gamintojo garantinį aptarnavimą visą sutarties galiojimo laikotarpį |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |

_______________