## TS_prieš RK
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Sistema gylio koaguliacijos elektrodų implantacijai (Stereotaksiniai Elektroencefalografijos (SEEG) elektrodai)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Visoms komplektuojamoms dalims privalomas vienodas galiojimas - ne trumpesnis, kaip 80% priemonės galiojimo termino pristatymo metu. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [11 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Pasiūlymo suma Eur be PVM | PVM Eur | Pasiūlymo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Siūlomos prekės charakteristikos. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę).
1 | SEEG | Sistema gylio koaguliacijos elektrodų implantacijai (Stereotaksiniai Elektroencefalografijos (SEEG) elektrodai). | 33158200-4 | Priemonės ir įrankiai šių elektrodų implantacijai/eksplantacijai, prailginimo kabeliai šių elektrodų prijungimui prie EEG monitoravimo sistemos, bei priemones ir įrankiai radiodažnuminei termokoaguliacijai atlikti kombinacijoje su šiais elektrodais. Paskirtis: Gylio koaguliacijos (SEEG) elektrodai - daugiakontakčiai intracerebriniai elektrodai suprojektuoti stereoelektroencefalografijos įrašymui (SEEG), stebėjimui ir trumpalaikei stimuliacijai, kartu su įrašymo, stebėjimo ir stimuliavimo sistemomis; koaguliacijai „in situ“, kartu su radiodažnuminiu generatoriumi, kaip terapinė alternatyva įprastinei epilepsijos chirurgijai. Gylio koaguliacijos (SEEG) elektrodai ir priemonės, susijusios su jų implantacija/eksplantacija, bei termokoaguliacija kombinacijoje su jais yra skirti epilepsijos diagnostikai ir gydymui.
1.1 |  | Daugkartinių instrumentų rinkinys (pagrindinis):
Įrankiai gylio koaguliacijos (SEEG) elektrodų implantacijai (pateikiami nesterilūs, turi būti sterilizuoti prieš procedūras, pritaikyti 18 minučių sterilizavimui garais 134 °C temperatūroje):
1.1.1 |  | Implantacijos rinkinio talpykla sterilizavimui |  | Implantacijos rinkinio talpykla sterilizavimui (tuščia), skirta implantacijos įrankių sterilizavimui, transportavimui ir laikymui, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.2 |  | Grąžtas (ne gręžimo įrenginys) |  | Grąžtas (ne gręžimo įrenginys), skirtas Ø2,1 mm kaulinei skylei kaukolėje atlikti, paruošti angą kreipiamiesiems varžtams, suderinamas su 2,5 mm vidinio skersmens stereotaksiniu kreipikliu (guide), daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.3 |  | Koaguliacijos elektrodas |  | Koaguliacijos elektrodas, suderinamas su 2,5 mm vidinio skersmens stereotaksiniais kreipikliais (guide), daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.4 |  | Liniuotė |  | Liniuotė, 200 mm ilgio, leidžianti vienoje pusėje kontroliuoti implantacijos įrankių įdėjimo gylį, o kitoje pusėje – gylio elektrodų implantavimo ilgį, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.5 |  | Stabdiklis (stopper) |  | Stabdiklis (stopper), pritaikomas prie 2,5 mm išorinio skersmens implantacijos įrankių, leidžia kontroliuoti šių įdėjimo gylį, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.6 |  | Atsuktuvas |  | Atsuktuvas, 160 mm ilgio, kalibruotas 2,5 mm vidinio skersmens stereotaksiniam kreipikliui (guide), daugkartinio naudojimo. | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
Įrankiai gylio koaguliacijos (SEEG) elektrodų ekspalantacijai (pateikiami nesterilūs, turi būti sterilizuoti prieš procedūras, pritaikyti 18 minučių sterilizavimui garais 134 °C temperatūroje):
1.1.7 |  | Eksplantacinio rinkinio talpykla sterilizavimui |  | Eksplantacinio rinkinio talpykla sterilizavimui (tuščia), skirta eksplantacijos įrankių sterilizavimui, transportavimui ir laikymui, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.8 |  | Veržliaraktis kreipiamiesiems varžtams |  | Veržliaraktis kreipiamiesiems varžtams, skirtas juos atlaisvinti paciento kaukolėje prieš panaudojant specialų atsuktuvą, dydis 1,9 mm, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.9 |  | Atsuktuvas |  | Atsuktuvas, 20 mm ilgio, daugkartinio naudojimo. | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
Prailginimo kabeliai skirti sujungti intracerebrinius gylio koaguliacijos (SEEG) elektrodus su EEG įrašymo sistema ir įrankiai/priemonės radiodažnuminei termokoaguliacijai atlikti kombinacijoje su šiais elektrodais
1.1.10 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 5 kontaktais, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.11 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 8 kontaktais, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.12 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 10 kontaktų, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.13 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 12 kontaktų, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.14 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 15 kontaktų, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.15 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 18 kontaktų, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.16 |  | Nuimama jungtis/fiksatorius |  | Nuimama jungtis/fiksatorius skirta užtikrinti saugų elektrodo jungties ir prailginimo kabelio jungties sujungimą, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 15 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.17 |  | Radiodažnuminio (RD) generatoriaus |  | Radiodažnuminio (RD) generatoriaus ir radiodažnuminės termokoaguliacijos valdymo/paskirstymo modulio sujungiamasis kabelis, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.1.18 |  | SEEG elektrodais atliekamos radiodažnuminės termokoaguliacijos valdymo/paskirstymo modulis |  | SEEG elektrodais atliekamos radiodažnuminės termokoaguliacijos valdymo/paskirstymo modulis, nešiojamas, su autonominiu maitinimu, jungtimis ir mygtukais, su galimais dviem veikimo režimais (koaguliacijai ir EEG), su galimybe greitai ir efektyviai pasirinkti du gretimus kontaktus reikalingus koaguliacijai, su galimybę perduoti minimalių pakeitimų srovę iš RD generatoriaus į du gretimus gylio koaguliacijos elektrodo kontaktus, daugkartinio naudojimo. | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
Viso 1.1: |  |  |  |  | rink. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 63220.69 | 63220.69 | 21 | 76497.0349
1.2 |  | Daugkartinių instrumentų rinkinys (pakaitinis):
Įrankiai gylio koaguliacijos (SEEG) elektrodų implantacijai (pateikiami nesterilūs, turi būti sterilizuoti prieš procedūras, pritaikyti 18 minučių sterilizavimui garais 134 °C temperatūroje):
1.2.1 |  | Implantacijos rinkinio talpykla sterilizavimui |  | Implantacijos rinkinio talpykla sterilizavimui (tuščia), skirta implantacijos įrankių sterilizavimui, transportavimui ir laikymui, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.2 |  | Grąžtas (ne gręžimo įrenginys) |  | Grąžtas (ne gręžimo įrenginys), skirtas Ø2,1 mm kaulinei skylei kaukolėje atlikti, paruošti angą kreipiamiesiems varžtams, suderinamas su 2,5 mm vidinio skersmens stereotaksiniu kreipikliu (guide), daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.3 |  | Koaguliacijos elektrodas |  | Koaguliacijos elektrodas, suderinamas su 2,5 mm vidinio skersmens stereotaksiniais kreipikliais (guide), daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.4 |  | Liniuotė |  | Liniuotė, 200 mm ilgio, leidžianti vienoje pusėje kontroliuoti implantacijos įrankių įdėjimo gylį, o kitoje pusėje – gylio elektrodų implantavimo ilgį, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.5 |  | Stabdiklis (stopper) |  | Stabdiklis (stopper), pritaikomas prie 2,5 mm išorinio skersmens implantacijos įrankių, leidžia kontroliuoti šių įdėjimo gylį, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.6 |  | Atsuktuvas |  | Atsuktuvas, 160 mm ilgio, kalibruotas 2,5 mm vidinio skersmens stereotaksiniam kreipikliui (guide), daugkartinio naudojimo. | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
Įrankiai gylio koaguliacijos (SEEG) elektrodų ekspalantacijai (pateikiami nesterilūs, turi būti sterilizuoti prieš procedūras, pritaikyti 18 minučių sterilizavimui garais 134 °C temperatūroje):
1.2.7 |  | Eksplantacinio rinkinio talpykla sterilizavimui |  | Eksplantacinio rinkinio talpykla sterilizavimui (tuščia), skirta eksplantacijos įrankių sterilizavimui, transportavimui ir laikymui, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.8 |  | Veržliaraktis kreipiamiesiems varžtams |  | Veržliaraktis kreipiamiesiems varžtams, skirtas juos atlaisvinti paciento kaukolėje prieš panaudojant specialų atsuktuvą, dydis 1,9 mm, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.9 |  | Atsuktuvas |  | Atsuktuvas, 20 mm ilgio, daugkartinio naudojimo. | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
Prailginimo kabeliai skirti sujungti intracerebrinius gylio koaguliacijos (SEEG) elektrodus su EEG įrašymo sistema ir įrankiai/priemonės radiodažnuminei termokoaguliacijai atlikti kombinacijoje su šiais elektrodais
1.2.10 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 5 kontaktais, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.11 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 8 kontaktais, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.12 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 10 kontaktų, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.13 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 12 kontaktų, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.14 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 15 kontaktų, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.15 |  | Prailginimo kabelis elektrodui |  | Prailginimo kabelis elektrodui su 18 kontaktų, 150 cm ilgio, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.16 |  | Nuimama jungtis/fiksatorius |  | Nuimama jungtis/fiksatorius skirta užtikrinti saugų elektrodo jungties ir prailginimo kabelio jungties sujungimą, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 15 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.17 |  | Radiodažnuminio (RD) generatoriaus |  | Radiodažnuminio (RD) generatoriaus ir radiodažnuminės termokoaguliacijos valdymo/paskirstymo modulio sujungiamasis kabelis, daugkartinio naudojimo; | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.2.18 |  | SEEG elektrodais atliekamos radiodažnuminės termokoaguliacijos valdymo/paskirstymo modulis |  | SEEG elektrodais atliekamos radiodažnuminės termokoaguliacijos valdymo/paskirstymo modulis, nešiojamas, su autonominiu maitinimu, jungtimis ir mygtukais, su galimais dviem veikimo režimais (koaguliacijai ir EEG), su galimybe greitai ir efektyviai pasirinkti du gretimus kontaktus reikalingus koaguliacijai, su galimybę perduoti minimalių pakeitimų srovę iš RD generatoriaus į du gretimus gylio koaguliacijos elektrodo kontaktus, daugkartinio naudojimo. | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
Viso 1.2 |  |  |  |  | rink. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 63220.69 | 63220.69 | 21 | 76497.0349
1.3 | Gylio koaguliacijos (SEEG) elektrodai - daugiakontakčiai intracerebriniai elektrodai suprojektuoti stereoelektroencefalografijos įrašymui (SEEG), stebėjimui ir trumpalaikei stimuliacijai, kartu su įrašymo, stebėjimo ir stimuliavimo sistemomis; koaguliacijai „in situ“, kartu su radiodažnuminiu generatoriumi. Elektrodai 0,8 mm skersmens, supakuoti steriliuose individualiuose maišeliuose, vienkartinio naudojimo:
1.3.1 |  | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas | 33140000-3 | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas su 5 kontaktų, 3,5 mm žingsnis (2 mm kontaktas + 1,5 mm tarp kontaktų, naudingas tyrinėjimo ilgis 16 mm, minimalus implantavimo ilgis 26 mm); | vnt. | 10 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1404.9 | 14049 | 5 | 14751.45
1.3.2 |  | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas | 33140000-3 | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas su 8 kontaktų, 3,5 mm žingsnis (2 mm kontaktas + 1,5 mm tarp kontaktų, naudingas tyrinėjimo ilgis 26,5 mm, minimalus implantavimo ilgis 36,5 mm); | vnt. | 10 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1512.99 | 15129.9 | 5 | 15886.395
1.3.3 |  | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas | 33140000-3 | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas su 10 kontaktų, 3,5 mm žingsnis (2 mm kontaktas + 1,5 mm tarp kontaktų, naudingas tyrinėjimo ilgis 33,5 mm, minimalus implantavimo ilgis 43,5 mm); | vnt. | 10 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1618.02 | 16180.2 | 5 | 16989.21
1.3.4 |  | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas | 33140000-3 | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas su 12 kontaktų, 3,5 mm žingsnis (2 mm kontaktas + 1,5 mm tarp kontaktų, naudingas tyrinėjimo ilgis 40,5 mm, minimalus implantavimo ilgis 50,5 mm); | vnt. | 10 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1726.08 | 17260.8 | 5 | 18123.84
1.3.5 |  | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas | 33140000-3 | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas su 15 kontaktų, 3,5 mm žingsnis (2 mm kontaktas + 1,5 mm tarp kontaktų, naudingas tyrinėjimo ilgis 51 mm, minimalus implantavimo ilgis 61 mm); | vnt. | 10 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1825.14 | 18251.4 | 5 | 19163.97
1.3.6 |  | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas | 33140000-3 | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas su 18 kontaktų, 3,5 mm žingsnis (2 mm kontaktas + 1,5 mm tarp kontaktų, naudingas tyrinėjimo ilgis 61,5 mm, minimalus implantavimo ilgis 71,5 mm); | vnt. | 10 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 2127.06 | 21270.6 | 5 | 22334.13
1.3.7 |  | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas | 33140000-3 | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas su 15 kontaktų, 2 mm žingsnis (1 mm kontaktas + 1 mm tarp kontaktų, naudingas tyrinėjimo ilgis 30 mm, minimalus implantavimo ilgis 40 mm); | vnt. | 2 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 2165.01 | 4330.02 | 5 | 4546.521
1.3.8 |  | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas | 33140000-3 | SEEG gylio koaguliacijos elektrodas su 18 kontaktų, 2 mm žingsnis (1 mm kontaktas + 1 mm tarp kontaktų, naudingas tyrinėjimo ilgis 36 mm, minimalus implantavimo ilgis 46 mm). | vnt. | 2 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 2444.16 | 4888.32 | 5 | 5132.736
1.4 | Vienkartinio naudojimo priemonės gylio koaguliacijos (SEEG) elektrodų implantacijai:
1.4.1 |  | Vienkartinio naudojimo stiletas | 33140000-3 | Vienkartinio naudojimo stiletas, kurio minimalus naudingas ilgis yra 120 mm, skirtas 0,8 mm skersmens pirmajai angai, taip sudarant lengvesnį SEEG elektrodo įvedimą; | vnt. | 20 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 650.34 | 13006.8 | 5 | 13657.14
1.4.2 |  | Vienkartinio naudojimo kreipiamasis varžtas (guiding screw) | 33140000-3 | Vienkartinio naudojimo kreipiamasis varžtas (guiding screw), 20 mm ilgio, kalibruotas 2,5 mm vidinio skersmens kreipikliui (guide), savaime sriegiantis galas, skirtas tiesioginei fiksacijai 2,1 mm skersmens kaulinėje angoje; | vnt. | 40 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 929.67 | 37186.8 | 5 | 39046.14
1.4.3 |  | Vienkartinio naudojimo kreipiamasis varžtas | 33140000-3 | Vienkartinio naudojimo kreipiamasis varžtas (guiding screw), 25 mm ilgio, kalibruotas 2,5 mm vidinio skersmens kreipikliui (guide), savaime sriegiantis galas, skirtas tiesioginei fiksacijai 2,1 mm skersmens kaulinėje angoje; | vnt. | 20 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1024.92 | 20498.4 | 5 | 21523.32
1.4.4 |  | Vienkartinio naudojimo kreipiamasis varžtas (guiding screw) | 33140000-3 | Vienkartinio naudojimo kreipiamasis varžtas (guiding screw), 30 mm ilgio, kalibruotas 2,5 mm vidinio skersmens kreipikliui (guide), savaime sriegiantis galas, skirtas tiesioginei fiksacijai 2,1 mm skersmens kaulinėje angoje. | vnt. | 20 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1120.11 | 22402.2 | 5 | 23522.31
|  | su 5 PVM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | su 21 PVM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 1 Pirkimo objekto dalis viso: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | Neurochirurginė fiksavimo plokštelė | 33141770-8 | Fiksavimo plokštelė tiesi, sudaryta iš ne mažiau kaip 20 viena paskui kitą sujungtų skylių, pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos). Plokštelės storis 04 - 0,5±0,05 mm, ilgis iki 100 | vnt. | 450 |  | 5 | 0 | 0 | 0
3 |  | Neurochirurginis savisriegis sraigtas | 33141770-8 | Savisriegis sraigtas su kryžmine galvute, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), patikimos fiksacijos su atsuktuvu. Sraigto diametras 1,5±0,05 mm, ilgis 4±0,5 mm. | vnt. | 720 |  | 5 | 0 | 0 | 0
4 |  | Neurochirurginis savisriegis sraigtas | 33141770-8 | Savisriegis sraigtas su kryžmine galvute, pagamintas iš titano (arba lygiavertės medžiagos), patikimos fiksacijos su atsuktuvu. Sraigto diametras 1,5 mm, ilgis 5±0,5 mm. | vnt. | 180 |  | 5 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kraniofiksacinės titaninės plokštelės | 33141770-8 | 10-13±0,5 mm dydžio, susideda iš dviejų apvalios formos plokštelių, susijungiančių specialiu strypu, plokštelės su kiaurymėmis, kraštai su dantukais, lenkti į vidinę pusę, suderinama naudojimui su ≥ 3 teslų MRT | vnt. | 120 |  | 5 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kraniofiksacinės titaninės plokštelės | 33141770-8 | 15-18±0,5 mm dydžio, susideda iš dviejų apvalios formos plokštelių, susijungiančių specialiu strypu, plokštelės su kiaurymėmis, kraštai su dantukais, lenkti į vidinę pusę, suderinama naudojimui su ≥ 3 teslų MRT | vnt. | 270 |  | 5 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kraniofiksacinės titaninės plokštelės | 33141770-8 | 18-22±0,5 mm dydžio, susideda iš dviejų apvalios formos plokštelių, susijungiančių specialiu strypu, plokštelės su kiaurymėmis, kraštai su dantukais, lenkti į vidinę pusę, suderinama naudojimui su ≥ 3 teslų MRT | vnt. | 240 |  | 5 | 0 | 0 | 0
PASTABOS : 1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM (detaliau specialiosiose pirkimo sąlygose 18 punkte), jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: .......................................
2. Prekių vieneto įkainis iki 1,00 Eur pasiūlyme gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki tūkstantųjų (trys skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių vieneto įkainis virš 1,00 Eur ir kiekvienos pirkimo dalies poz. bei bendra kaina turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3.Pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų vertinimui, pasiūlymų eilės sudarymui ir laimėjusio tiekėjo nustatymui. Sutartis su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma maksimaliai pirkimo vertei nurodytai SPS 18 punkte. Komisija, tiekėjo pasiūlymo kainai viršijus SPS 18 punkte nurodytą kainą (atitinkamai pagal Pirkimo objekto dalį), tiekėjo pasiūlymo kainą laikys per didelę, nepriimtiną Perkančiajai organizacijai.
[5 empty] | Viso: | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!